## perfuziologie (2)
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | SCR | CARDIO | TOTAL | Preț estimat fără TVA PENTRU 2025 | Suma Estimată fărăTVA Pentru 2025
1 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6 | bucată | 450 | 100 | 550 | 107.33 | 59031.5
2 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4 | bucată | 50 | 100 | 150 | 127.76 | 19164
3 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr | bucată | 15 |  | 15 | 316.41 | 4746.15
4 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr | bucată | 35 |  | 35 | 430.95 | 15083.25
5 | Canula arteriala periferica femorala 17F | Canula arteriala periferica femorala 17F | marimea interna (Fr ) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 10 |  | 10 | 7098 | 70980
6 | Canula arteriala periferica femorala 19F | Canula arteriala periferica femorala 19F | marimea interna (Fr ) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 10 |  | 10 | 7098 | 70980
7 | Canula arteriala periferica femorala 21F | Canula arteriala periferica femorala 21F | marimea interna (Fr ) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 30 |  | 30 | 7098 | 212940
9 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. | bucată | 15 |  | 15 | 8668.3 | 130024.5
10 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. | bucată | 5 |  | 5 | 8668.3 | 43341.5
11 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 20 | 20 | 40 | 402.22 | 16088.8
12 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 150 | 20 | 170 | 402.22 | 68377.4
13 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 120 | 100 | 220 | 388.8 | 85536
14 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½ | bucată | 100 | 60 | 160 | 442.27 | 70763.2
15 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½ | bucată | 20 | 40 | 60 | 442.27 | 26536.2
16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
17 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 40 |  | 40 | 468.98 | 18759.2
18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 40 |  | 40 | 468.98 | 18759.2
19 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 468.98 | 14069.4
20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 432.76 | 8655.2
21 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
23 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 414.31 | 4143.1
24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 406.56 | 8131.2
25 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire | bucată | 100 |  | 100 | 406.56 | 40656
26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | bucată | 200 | 100 | 300 | 396 | 118800
27 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | bucată | 200 | 160 | 360 | 396 | 142560
28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8 | bucată |  | 10 | 10 | 396 | 3960
29 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 30 | 160 | 190 | 572.91 | 108852.9
30 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 40 | 100 | 140 | 572.91 | 80207.4
31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 20 |  | 20 | 572.91 | 11458.2
32 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 10 |  | 10 | 572.91 | 5729.1
33 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 660.44 | 6604.4
34 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 691.8 | 6918
35 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 669.53 | 20085.9
36 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 675.94 | 20278.2
37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 608.25 | 12165
38 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 10 |  | 10 | 1090.05 | 10900.5
39 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 10 |  | 10 | 1090.05 | 10900.5
40 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36 | bucată | 30 | 10 | 40 | 1006.5 | 40260
41 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat ( cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 30 | 30 | 447.96 | 13438.8
42 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 20 | 20 | 1039.35 | 20787
43 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 30 | 30 | 447.96 | 13438.8
44 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 50 | 50 | 1039.35 | 51967.5
45 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 70 | 70 | 447.96 | 31357.2
46 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată | 80 | 140 | 220 | 1039.35 | 228657
48 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | bucată | 350 | 100 | 450 | 233.13 | 104908.5
49 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | bucată | 150 | 20 | 170 | 233.13 | 39632.1
50 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | bucată | 300 |  | 300 | 278.53 | 83559
51 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | bucată |  | 240 | 240 | 280.48 | 67315.2
52 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 160 | 20 | 180 | 666.79 | 120022.2
53 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 160 | 20 | 180 | 666.79 | 120022.2
54 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 40 | 10 | 50 | 666.79 | 33339.5
55 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
56 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
57 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
58 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea interna 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
59 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
60 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) marimea 5 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
61 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4 | bucată | 50 | 230 | 280 | 167.31 | 46846.8
62 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test) | bucată |  | 27 | 27 | 380.25 | 10266.75
63 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da | bucată |  | 20 | 20 | 2880 | 57600
64 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII | bucată | 50 | 50 | 100 | 420 | 42000
65 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Compatibile cu aparat HMS plus | bucată |  | 27 | 27 | 507 | 13689
66 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Compatibile cu aparat HMS plus | bucată |  | 2800 | 2800 | 278.85 | 780780
67 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock | bucată |  | 100 | 100 | 831.75 | 83175
68 | Sensor de nivel | Sensor de nivel | Sensor de nivel in forma de lipici ce se aplica pe rezervor si este compatibil cu sistem de nivel al pompei Stockert S5 | bucată | 200 | 400 | 600 | 333.4 | 200040
69 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 350 | 200 | 550 | 8487 | 4667850
70 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 300 | 200 | 500 | 7690 | 3845000
71 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată |  | 100 | 100 | 8487 | 848700
72 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 100 | 50 | 150 | 7800 | 1170000
73 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 20 |  | 20 | 13080 | 261600
74 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 15 |  | 15 | 10704 | 160560
75 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 10 |  | 10 | 12200 | 122000
76 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System | bucată |  | 30 | 30 | 8096.76 | 242902.8
77 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi de 1/4 inch cu capcana de umiditate utilizat pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. Tub din polivinilclorid 3/8 de lungimea 150 cm cu triploconector 1/2 pe 3/8 /3/8 la capat.Tub din polivinilclorid de lungime 2 m la un capat si 1,5 m la alt capat de 1/4 inch cu silicon 3/8 pe 3/8 incorporat (vent adaugator)(SET pentru operatiile miniinvazive prin toracotomie) | bucată | 50 | 10 | 60 | 740.88 | 44452.8
78 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | bucată | 470 | 230 | 700 | 413.39 | 289373
80 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | bucată | 15 |  | 15 | 463.35 | 6950.25
81 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | bucată | 60 |  | 60 | 245.9 | 14754
82 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat | Volume in sac -2 litri .Steril- Da. Conector -female luer | bucată |  | 50 | 50 | 12 | 600
83 | Minisucker | Minisucker | Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm) | bucată |  | 10 | 10 | 400.65 | 4006.5
84 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock | bucată | 70 |  | 70 | 831.75 | 58222.5
85 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock | bucată | 80 |  | 80 | 858.3 | 68664
86 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA | bucată | 50 |  | 50 | 5080.32 | 254016
87 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18 | bucată | 50 |  | 50 | 1064.7 | 53235
88 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr | bucată | 50 |  | 50 | 1064.7 | 53235
89 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | bucată | 80 |  | 80 | 403.95 | 32316
90 | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8. | bucată | 400 |  | 400 | 413.82 | 165528
91 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8 | bucată | 10 |  | 10 | 428.71 | 4287.1
92 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 413.82 | 20691
93 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 5 |  | 5 | 428.71 | 2143.55
94 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 100 |  | 100 | 1039.35 | 103935
95 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 413.82 | 20691
96 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 5 |  | 5 | 428.71 | 2143.55
97 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 100 |  | 100 | 1039.35 | 103935
98 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 20 |  | 20 | 1090.05 | 21801
99 | Canula aortica pentru copii, 10F | Canula aortica pentru copii, 10F | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 40 |  | 40 | 545.03 | 21801.2
100 | Canula aortica pentru copii, 8F | Canula aortica pentru copii, 8F | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 20 |  | 20 | 1090.05 | 21801
101 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4 | bucată | 100 |  | 100 | 316.88 | 31688
102 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da | bucată | 10 | 10 | 20 | 1308.17 | 26163.4
103 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 10900.5 | 545025
104 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | bucată | 5 | 10 | 15 | 622.08 | 9331.2
105 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | bucată | 5 | 10 | 15 | 622.08 | 9331.2
106 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 25300 | 50600
107 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 25300 | 50600
108 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 mm (162-183 cm). Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 17980 | 35960
109 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp. | bucată | 2 |  | 2 | 103400 | 206800
110 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala (HLS)-19 Fr.(23 cm) Compatibile cu setul Cardiohelp. | bucată | 4 |  | 4 | 8500 | 34000
111 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow | bucată | 1 |  | 1 | 33333 | 33333
112 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pampa Rotafow (procurate conform necesitatile institutiei0 | bucată | 1 |  | 1 | 33333 | 33333
113 | Senzor de nivel (Maquet) | Senzor de nivel (Maquet) | Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da | bucată | 350 |  | 350 | 104 | 36400
114 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator. | bucată | 20 |  | 20 | 5000 | 100000
115 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | BMU Sensor 1/4"-40 buc,1/2-30 buc .3/8-10buc | bucată | 80 |  | 80 | 1666 | 133280
116 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | BMU Cell 1/4"-40 buc.3/8-40 buc. | bucată | 80 |  | 80 | 833 | 66640
117 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | • Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm.  integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm,  asigurat cu clama la punga de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei) | bucată | 1500 | 20 | 1520 | 500 | 760000
118 | Eprubete ACT-HR | Eprubete ACT-HR | 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel inalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic | bucată | 3000 |  | 3000 | 142 | 426000
119 | Eprubete ACT -LR | Eprubete ACT -LR | 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scazut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron. | bucată | 200 |  | 200 | 142 | 28400
120 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | canula venoasa femorala (HLS )ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp. | bucată | 4 |  | 4 | 11666 | 46664
| Total fără TVA: | [5 empty] | 17872 |  | 19152124.7
| Total cu TVA: | [5 empty] | 0 |  | 0

## perfuziologie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | SCR | CARDIO | TOTAL | Preț estimat fără TVA PENTRU 2025 | Suma Estimată fărăTVA Pentru 2025
1 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6 | bucată | 450 | 100 | 550 | 107.33 | 59031.5
2 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4 | bucată | 50 | 100 | 150 | 127.76 | 19164
3 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr | bucată | 15 |  | 15 | 316.41 | 4746.15
4 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr | bucată | 35 |  | 35 | 430.95 | 15083.25
5 | Canula arteriala periferica femorala 17F | Canula arteriala periferica femorala 17F | marimea interna (Fr ) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 10 |  | 10 | 7098 | 70980
6 | Canula arteriala periferica femorala 19F | Canula arteriala periferica femorala 19F | marimea interna (Fr ) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 10 |  | 10 | 7098 | 70980
7 | Canula arteriala periferica femorala 21F | Canula arteriala periferica femorala 21F | marimea interna (Fr ) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit | bucată | 30 |  | 30 | 7098 | 212940
9 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. | bucată | 15 |  | 15 | 8668.3 | 130024.5
10 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. | bucată | 5 |  | 5 | 8668.3 | 43341.5
11 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 20 | 20 | 40 | 402.22 | 16088.8
12 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 150 | 20 | 170 | 402.22 | 68377.4
13 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | bucată | 120 | 100 | 220 | 388.8 | 85536
14 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½ | bucată | 100 | 60 | 160 | 442.27 | 70763.2
15 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½ | bucată | 20 | 40 | 60 | 442.27 | 26536.2
16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
17 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 40 |  | 40 | 468.98 | 18759.2
18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 40 |  | 40 | 468.98 | 18759.2
19 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 468.98 | 14069.4
20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 432.76 | 8655.2
21 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 468.98 | 4689.8
23 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 414.31 | 4143.1
24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 406.56 | 8131.2
25 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire | bucată | 100 |  | 100 | 406.56 | 40656
26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | bucată | 200 | 100 | 300 | 396 | 118800
27 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | bucată | 200 | 160 | 360 | 396 | 142560
28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8 | bucată |  | 10 | 10 | 396 | 3960
29 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 30 | 160 | 190 | 572.91 | 108852.9
30 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 40 | 100 | 140 | 572.91 | 80207.4
31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 20 |  | 20 | 572.91 | 11458.2
32 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 10 |  | 10 | 572.91 | 5729.1
33 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 660.44 | 6604.4
34 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 10 |  | 10 | 691.8 | 6918
35 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 669.53 | 20085.9
36 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 30 |  | 30 | 675.94 | 20278.2
37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire | bucată | 20 |  | 20 | 608.25 | 12165
38 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 10 |  | 10 | 1090.05 | 10900.5
39 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 10 |  | 10 | 1090.05 | 10900.5
40 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36 | bucată | 30 | 10 | 40 | 1006.5 | 40260
41 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat ( cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 30 | 30 | 447.96 | 13438.8
42 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 20 | 20 | 1039.35 | 20787
43 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 30 | 30 | 447.96 | 13438.8
44 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 50 | 50 | 1039.35 | 51967.5
45 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată |  | 70 | 70 | 447.96 | 31357.2
46 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8 | bucată | 80 | 140 | 220 | 1039.35 | 228657
48 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | bucată | 350 | 100 | 450 | 233.13 | 104908.5
49 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | bucată | 150 | 20 | 170 | 233.13 | 39632.1
50 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | bucată | 300 |  | 300 | 278.53 | 83559
51 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | bucată |  | 240 | 240 | 280.48 | 67315.2
52 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 160 | 20 | 180 | 666.79 | 120022.2
53 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 160 | 20 | 180 | 666.79 | 120022.2
54 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel | bucată | 40 | 10 | 50 | 666.79 | 33339.5
55 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
56 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
57 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
58 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea interna 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
59 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5 | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
60 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) marimea 5 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | bucată |  | 10 | 10 | 300.38 | 3003.8
61 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4 | bucată | 50 | 230 | 280 | 167.31 | 46846.8
65 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Compatibile cu aparat HMS plus | bucată |  | 27 | 27 | 507 | 13689
66 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Compatibile cu aparat HMS plus | bucată |  | 2800 | 2800 | 278.85 | 780780
67 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock | bucată |  | 100 | 100 | 831.75 | 83175
68 | Sensor de nivel | Sensor de nivel | Sensor de nivel in forma de lipici ce se aplica pe rezervor si este compatibil cu sistem de nivel al pompei Stockert S5 | bucată | 200 | 400 | 600 | 333.4 | 200040
69 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 350 | 200 | 550 | 8487 | 4667850
70 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 300 | 200 | 500 | 7690 | 3845000
71 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată |  | 100 | 100 | 8487 | 848700
72 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 100 | 50 | 150 | 7800 | 1170000
73 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 20 |  | 20 | 13080 | 261600
74 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 15 |  | 15 | 10704 | 160560
75 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da | bucată | 10 |  | 10 | 12200 | 122000
76 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System | bucată |  | 30 | 30 | 8096.76 | 242902.8
77 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi de 1/4 inch cu capcana de umiditate utilizat pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. Tub din polivinilclorid 3/8 de lungimea 150 cm cu triploconector 1/2 pe 3/8 /3/8 la capat.Tub din polivinilclorid de lungime 2 m la un capat si 1,5 m la alt capat de 1/4 inch cu silicon 3/8 pe 3/8 incorporat (vent adaugator)(SET pentru operatiile miniinvazive prin toracotomie) | bucată | 50 | 10 | 60 | 740.88 | 44452.8
78 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | bucată | 470 | 230 | 700 | 413.39 | 289373
81 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | bucată | 60 |  | 60 | 245.9 | 14754
83 | Minisucker | Minisucker | Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm) | bucată |  | 10 | 10 | 400.65 | 4006.5
84 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock | bucată | 70 |  | 70 | 831.75 | 58222.5
85 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock | bucată | 80 |  | 80 | 858.3 | 68664
86 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA | bucată | 50 |  | 50 | 5080.32 | 254016
87 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18 | bucată | 50 |  | 50 | 1064.7 | 53235
88 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr | bucată | 50 |  | 50 | 1064.7 | 53235
89 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | bucată | 80 |  | 80 | 403.95 | 32316
90 | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8. | bucată | 400 |  | 400 | 413.82 | 165528
91 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8 | bucată | 10 |  | 10 | 428.71 | 4287.1
92 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 413.82 | 20691
93 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 5 |  | 5 | 428.71 | 2143.55
94 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 100 |  | 100 | 1039.35 | 103935
95 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 413.82 | 20691
96 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 5 |  | 5 | 428.71 | 2143.55
97 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | bucată | 100 |  | 100 | 1039.35 | 103935
98 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 20 |  | 20 | 1090.05 | 21801
100 | Canula aortica pentru copii, 8F | Canula aortica pentru copii, 8F | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼ | bucată | 20 |  | 20 | 1090.05 | 21801
101 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4 | bucată | 100 |  | 100 | 316.88 | 31688
102 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da | bucată | 10 | 10 | 20 | 1308.17 | 26163.4
103 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8 | bucată | 50 |  | 50 | 10900.5 | 545025
104 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | bucată | 5 | 10 | 15 | 622.08 | 9331.2
105 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | bucată | 5 | 10 | 15 | 622.08 | 9331.2
106 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 25300 | 50600
107 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 25300 | 50600
108 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 mm (162-183 cm). Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300 | bucată | 2 |  | 2 | 17980 | 35960
110 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala (HLS)-19 Fr.(23 cm) Compatibile cu setul Cardiohelp. | bucată | 4 |  | 4 | 8500 | 34000
111 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow | bucată | 1 |  | 1 | 33333 | 33333
112 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pampa Rotafow (procurate conform necesitatile institutiei0 | bucată | 1 |  | 1 | 33333 | 33333
114 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator. | bucată | 20 |  | 20 | 5000 | 100000
117 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | • Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm.  integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm,  asigurat cu clama la punga de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei) | bucată | 1500 | 20 | 1520 | 500 | 760000
118 | Eprubete ACT-HR | Eprubete ACT-HR | 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel inalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic | bucată | 3000 |  | 3000 | 142 | 426000
119 | Eprubete ACT -LR | Eprubete ACT -LR | 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scazut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron. | bucată | 200 |  | 200 | 142 | 28400
120 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | canula venoasa femorala (HLS )ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp. | bucată | 4 |  | 4 | 11666 | 46664
| Total fără TVA: | [5 empty] | 17108 |  | 18569786.5
| Total cu TVA: | [5 empty] | 0 |  | 0