## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivului Medical (Sistem Videoendoscop) conform necesităților IMSP Spitalul de Stat
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | System videoendoscopic | System videoendoscopic |  |  |  | Videogastroscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip 4 K Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1400 mm Lungime de lucru ≥ 1100 mm Diametrul exterior ≤ 8.9 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Canal suplimentar pentru injectare apa – Da Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da Functie de transmisie avansată a forței - da Functie de indoire adaptivă – da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional / Da; Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videogastrosopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală. compatibil cu Video Processor EP 6000 Fujifilm Videocolonoscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip 4 K Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 2000 mm Lungime de lucru ≥ 1690 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 3,8 mm Canal suplimentar pentru injectare apa – Da Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 170 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 180/180 grade Stînga/dreapta 160/160 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da functie de transmisie avansată a forței – da functie de indoire adaptivă – da functie de ajustare flexibilitate – da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videocolonoscopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală. compatibil cu Video Processor EP 6000 Fujifilm VideoDuodenoscop -Să se indice modelul oferit modelul - Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Categoria endoscopului – Terapeutic (ERCP)- Da Directia de vizualizare – 15 grade vizionare retro - Da Câmp de vedere – 105 grade Interval de observare – 4-60mm Diametrul capătului distal – 13,1 mm Diametrul porțiunii flexibile – 11,3 mm Diametru canal instrument – 4,5 mm Lungime de lucru - 1250 mm Capacitatea de îndoire (sus/jos) – 120/90 grade Capacitatea de îndoire (stânga/dreapta) – 90/110 grade Capacul distal de unica folosință – de unică folosință sau multifolosință Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare – Da VideoDuodenoscopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală. compatibil cu Video Processor EP 6000 Fujifilm Videoprocesor -Să se indice modelul oferit modelul – Intrări cameră ≥2 Imaginea UHD, 4K upscaling Rezoluție ≥4K Controale / caracteristici Ajustare nuanță – Da Iluminare – Auto Balans de alb – Auto Acuitate – Da Înghetarea imaginii – Da Iris automat - Da, minim 3 moduri Zoom electronic – Da Ieșiri compozit: Digital (12G-SDI) – Da Digital (DVI, SDI, HD-SDI) – Da Moduri de iluminare și/sau procesare a imaginii pentru vizualizare avansată, cu posibilitatea comutării rapide în timpul procedurii ≥ 4 Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacienților, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie – Da Posibilitate de adăugare a funcției de intelegență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie și caracterizării polipilor colorectali – Da Tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidențiaza punctele de sângerare, optimizarea strucurii și tonurilor de culoare și luminozitatea mucoasei, cu functie de menținere a luminozității în partea luminoasă a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții intunecate a imaginii endoscopice" – Da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei" – Da Sistemul trebuie să aiba posibilitatea de a fi dotat cu o funcție integrată de măsurare în timp real a dimensiunilor leziunilor, structurilor anatomice sau obiectelor vizualizate endoscopic. Sistemul trebuie să permită afișarea vizuală a dimensiunilor estimate direct pe monitor, pentru a facilita evaluarea clinică și documentarea. Videoprocesorul trebuie sa fie compatibil cu videoendoscoapele din dotarea institutiei brand Fujifilm, seria 500, seria 600, seria 700. Sursa de lumina: Tip separat sau integrată cu procesorul Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥1000 h Putere lampă ≥ 300 W Putere lampă de rezervă, la necesitate ≥ 150 W Contor lampă, la necesitate – Da Mod standby – Da În cazul ofertării unui sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie altul decât cel compatibil cu Video Processor EP 6000 Fujifilm , sistemul va corespunde Specificației tehnice deplină solicitată mai jos, după cum urmează: Videoprocesor -Să se indice modelul oferit modelul – Intrări cameră ≥2 Imaginea UHD, 4K upscaling Rezoluție ≥4K Controale / caracteristici Ajustare nuanță – Da Iluminare – Auto Balans de alb – Auto Acuitate – Da Înghetarea imaginii – Da Iris automat - Da, minim 3 moduri Zoom electronic – Da Ieșiri compozit: Digital (12G-SDI) – Da Digital (DVI, SDI, HD-SDI) – Da Moduri de iluminare și/sau procesare a imaginii pentru vizualizare avansată, cu posibilitatea comutării rapide în timpul procedurii ≥ 4 Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacienților, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie – Da Posibilitate de adăugare a funcției de intelegență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie și caracterizării polipilor colorectali – Da Tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa digestiva si evidențiaza punctele de sângerare, optimizarea strucurii și tonurilor de culoare și luminozitatea mucoasei, cu functie de menținere a luminozității în partea luminoasă a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții intunecate a imaginii endoscopice" – Da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei" – Da Sistemul trebuie să aiba posibilitatea de a fi dotat cu o funcție integrată de măsurare în timp real a dimensiunilor leziunilor, structurilor anatomice sau obiectelor vizualizate endoscopic. Sistemul trebuie să permită afișarea vizuală a dimensiunilor estimate direct pe monitor, pentru a facilita evaluarea clinică și documentarea. Sursa de lumina: Tip separat sau integrată cu procesorul Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥1000 h Putere lampă ≥ 300 W Putere lampă de rezervă, la necesitate ≥ 150 W Contor lampă, la necesitate – Da Mod standby – Da Periferice disponibile Display medical ≥ 24 inch Rezoluția minimă ≥ 1080p/i Sistem de furnizare a aerului/apei control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Sistem de aspirație endoscopic Limita maximă ≥ 600 mmHg Rata de flux: ≥ 60 l/min pentru flux aer liber sau ≥ 30 l/min pentru aspirație lichide Control prin reglator aspirație și prin pedală Vas colector: - Numărul 2 buc - Capacitatea totală, L ≥ 4 L - Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu - Vas tip reutilizabil obligatoriu Accesorii: -Pedală de pornire/oprire a aspirației ≥ 1 unit -Filtru antibacterian ≥ 15 buc Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Troliu Compatibil cu echipamentul oferit obligatoriu Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu Cu suport pt. 2 endoscoape reglabile pe înălțime Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unit Mâner pentru transportare obligatoriu Cu transformator de izolare, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu obligatoriu Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile obligatoriu Accesorii: - Piesa bucală ≥ 2 unit - Tester pentru verificarea scurgerilor endoscopului ≥ 1 unit. Videogastroscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip 4 K Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1400 mm Lungime de lucru ≥ 1100 mm Diametrul exterior ≤ 8.9 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Canal suplimentar pentru injectare apa – Da Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da Functie de transmisie avansată a forței - da Functie de indoire adaptivă – da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional / Da; Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videogastrosopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală. Videocolonoscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip 4 K Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 2000 mm Lungime de lucru ≥ 1690 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 3,8 mm Canal suplimentar pentru injectare apa – Da Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 170 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 180/180 grade Stînga/dreapta 160/160 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da functie de transmisie avansată a forței – da functie de indoire adaptivă – da functie de ajustare flexibilitate – da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videocolonoscopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală. VideoDuodenoscop -Să se indice modelul oferit modelul - Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Categoria endoscopului – Terapeutic (ERCP)- Da Directia de vizualizare – 15 grade vizionare retro - Da Câmp de vedere – 105 grade Interval de observare – 4-60mm Diametrul capătului distal – 13,1 mm Diametrul porțiunii flexibile – 11,3 mm Diametru canal instrument – 4,5 mm Lungime de lucru - 1250 mm Capacitatea de îndoire (sus/jos) – 120/90 grade Capacitatea de îndoire (stânga/dreapta) – 90/110 grade Capacul distal de unica folosință – de unică folosință sau multifolosință Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare – Da VideoDuodenoscopul trebuie să fie prevăzute cu conector integrat, care permite conectarea rapidă la processor printr-un singur pas, fara contacte electrice, asigurând alimentarea și transmisia datelor de mare viteză – prin protocol wireless. Designul conectorului trebuie să contribuie la simplificarea procesului de curățare și dezinfectare și să reducă riscul de deteriorare accidentală.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivului Medical (Sistem Videoendoscop) conform necesităților IMSP Spitalul de Stat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | System videoendoscopic | System videoendoscopic | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000000
2000000
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________