## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 18) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Consolă și kituri | Consolă și kituri |  |  |  | Consolă și kituri pentru proceduri de ablație compatibilă sau care utilizează tehnologia prin CryoAblafie. CryoConsole găzduiește componentele și software-ul necesar pentru a efectua procedurile de crioablație. Acesta controlează livrarea, recuperarea și eliminarea agentului frigorific de crioablare în siguranță și cu eficienta. Mai exact, consola: • Stochează și controlează livrarea agentului frigorific lichid (N2O) prin ombilicalul coaxial către cateter; • Recuperează vaporii de agent frigorific din cateter sub vacum constant; • Elimina agentul frigorific prin sistemul de evacuare a spitalului in conditii de maxima siguranta; Datele pacientului și variabilele terapiei sunt gestionate de o interfață simplă cu ecran tactil. Ecranul afișează, de asemenea, date numerice și grafice pentru a ajuta medicii și personalul să evalueze starea sistemului, timpul de ablație și temperatura cateterului. CryoConsole poate transmite informații despre procedură către alte sisteme de înregistrare EP în scopuri de afișare. Compatibila cu cateterele de crioablatie cu balon si cu catetere de crioablatie focale. Dotata cu software pentru managementul pacientilor. Capacitatea de descarcare a datelor procedurale pe stic USB sau printarea rapoartelor. Date despre procedura si rapoarte. Posibilitate de selectare a timpilor de ablatie. Consola este prevazuta cu cabluri pentru conectarea la sistemul de electrofiziologie Dotata cu furtun de evacuare a gazelor ce poate fi conectat la sistemul de vacuum al spitalului Posibilitate de actionare a consolei prin intermediul unei pedale exterioare. Sa functioneze cu butelie de Protoxid de Azot de 5 L. Sa poata tine presiune constanta in balonul de crioablatie pe toata durata umflarii si a crioablatiei Cu senzori ce monitorizeaza presiunea, integritatea balonului , temperatura si nivelul de protoxid de azot din butelie. Kit pentru cryoablatie consta din mai multe componente: • Balon de crioablație: permite vizualizarea îmbunătățită a timpului până la izolare, care permite protocoale de dozare personalizate de medic și poate duce la îmbunătățirea eficienței procedurii, cum ar fi reducerea timpului de procedură, fără a compromite eficacitatea. Criobalonul este utilizat pentru intervenția fiziologică de fibrilație atrială (FA) care oferă o procedură de ablație consecventă și simplă de izolare a venei pulmonare (PVI) cu o tehnologie crio-sigură. Criobalonul creează leziuni antrale largi, creând o cale dificilă de traversare a conducerii. 1. Teacă introducătoare: Teaca orientabila FlexCath Advance este singura teaca care a fost testata pentru utilizare cu familia de criobaloane Arctic Front. Odată ce puncția transseptală, teaca FlexCath Advance poate fi utilizată pentru a trece în atriul stâng odată ce accesul este obținut. Criobalonul este apoi introdus peste un fir de ghidare prin manta spre atriul stâng, unde poate fi umflat și poziționat pentru a izola eficient venele pulmonare cu aplicații minime de energie. • Cateter de mapping: Cateterele de mapare sunt catetere de diagnostic de electrofiziologie intracardiacă, care permit evaluarea izolării venelor pulmonare în timpul procedurii de crioablație. Cateterul este desfășurat prin lumenul firului de ghidare al criobalonului, minimizând numărul de schimburi de cateter și permițând efectuarea procedurii folosind o singură puncție transseptală. Cateterul Achieve poate oferi, de asemenea, înregistrarea potențialelor PV în timp real în timpul crioablației cu criobalon. Secțiunea de cartografiere distală a cateterului Achieve Mapping este o buclă circulară cu opt electrozi distanțați uniform pentru cartografierea conducției electrice între atriul stâng și venele pulmonare. Cateterul poate fi folosit și pentru stimularea cardiacă în timpul studiilor de electrofiziologie. Cateterul Achieve dispune de un cablu cu opt pini ECG ecranați pentru a se conecta la echipamentul standard de înregistrare și stimulare EP. • Cablu conector cateter mapping: Cablu conector al cateterului de mapping la consolă • Furtun coaxial steril: Cablu coaxial pentru conectarea cateterului la consola si administrea de protoxid de azot • Cablu umbilical steril: Cablu pentru conexiunea electrică între cateter balon de ablatie și consolă.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 18) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3310000-1 | 1 | Consolă și kituri | Consolă și kituri | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.; 10: 2000000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________