CERINȚE TEHNICE

Lotul I  Reactive pentru investigaţii biochimice pentru analizatorul  Respons 910 (tip inchis)

| N d/o | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Limita minimă de detectie pentru set | Coeficientul de variaţie intraserial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj standart | Volum total solicitat, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 2000 test |
| 2 | ALAT (GPT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 4 U/L | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 2000 test |
| 3 | Albumina (Albumin) | CE | Fotometrică cu BCG | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2.0 g/l | ≤ 0,15 | ≤0,15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 4 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.3 mmol/l | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 3000 test |
| 5 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 1.8 mmol/l | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 3000 test |
| 6 | Calciu (Calcium) | CE | Fotometrică cu Arsenazo III | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤ 0.01m mol/l | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 7 | Cholesterol total (Cholesterol) | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,08 mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 1000 test |
| 8 | Creatinina (Creatinine) | CE | Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată , urina | ≤ 15 mcmol/ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 800 test |
| 9 | Gamma-GT (Gamma-GT) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 10 | Glucoza (Glucose) | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina | ≤ 0.1 mmol/l | ≤ 7.0 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 2000 test |
| 11 | Fier (Iron) | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 0.9 mcmol/ l | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 480 test |
| 12 | LDH (LDH) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 5,0 U/L | ≤ 10,0 | ≤ 8,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 200 test |
| 13 | Lipaza (Lipase) | CE | Colorimetric fermentativa | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2,0 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 720 test |
| 14 | Proteina Totală (Total Protein) | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0 g/l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 600 test |
| 15 | Trigliceride (Triglicerides) | CE | Fotometrică GPO | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0,01 mmol/l | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 1000 test |
| 16 | Uree (Urea) | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0.3 mmol/l | ≤ 2.0 | ≤ 3.5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 400 test |
| 17 | Acidul Uric (Uric Acid) | CE | Fotometrică fermentativă. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina | ≤ 4.2 mcmol/ l | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 800 test |
| 18 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) | CE | Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.03 mmol/l | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 1000 test |
| 19 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) | CE | Fotometrică fermentativă cu imunoinhi-biţia a coleste-rolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. . | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.03 mmol/l | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 3000 test |
| 20 | Calibrator HDL/LDL fl 1ml | CE | Fotometrică fermentativă cu imunoinhi-biţia a coleste-rolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 3ml | 6ml |
| 21 | Creatinchinaza totală (Creatin-kinase totale) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Flacoane cu volumul pînă la 20ml | 120 test |
| 22 | MultiCalibrator uman | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 21 ml |
| 23 | MultiControl uman ser normal 30 parametri | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 30 ml |
| 24 | MultiControl uman ser patologic – 30 parametri | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 20 ml |
| 25 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G7 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 50ml | 720 test |
| 26 | Amilaza pancreatic(Amylase pancreatic) | CE | Imunoturbidimetrica Determinare Cinetică. CNP-G7 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la | 120 test |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ml. |  |
| 27 | K (potasiu) | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50ml. | 800 test |
| 28 | Na (sodiu) | CE | Fotometrică fermentativă |  |  | < 33,0 mcmol/l | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, | Flacoane cu volumul | 800 test |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lipemie pînă la 11g/l, | de la 10 pînă la 50ml. |  |
| 29 | Cl (clor) | CE | Fotometrică fermentativă |  |  | < 33,0 mcmol/l | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50ml. | 100 test |
| 30 | Mg (magneziu) | CE | Fotometrică fermentativă |  |  | < 33,0 mcmol/l | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50ml. | 480 test |
| 31 | Fosfotaza alcalină | CE | Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤ 2 U/L | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 400 test |
| 32 | Cleaner B | CE |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 33 | Calibrator Trucal E | CE |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la pînă la 5ml | 2 |
| 34 | Cuvetti p/u Respons 910 | CE |  | Compatibil cu analizor Respons 910 |  |  |  |  |  | set | 3 |
| 35 | PO2 (Fosfor) | CE |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 33,0 U/L | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 200 |
| 36 | oneHbA1c | CE | Fotometrică fermentativă | Lichid Stabil gata pentru folosire. | EDTA | < 33,0 mcmol/l | < 5.0 | < 8.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, | Flacoane cu volumul pînă la 50ml | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 37 | Set calibrator pentru oneHbA1c (5 nivele) | CE | Imunoturbidimetri | Lichid Stabil gata pentru folosire. | EDTA |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Set control pentru oneHbA1c (2 nivele) | CE | Imunoturbidimetri | Lichid Stabil gata pentru folosire. | EDTA |  |  |  |  |  | 1 |

Cerinţe generale:

- Reactivii să dispună de certificate internaţionale CE Marca - copie confirmată prin ştampila şi  semnătura participantului.

- Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, cu coduri de bare si cantitatea de teste indicata.

- Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru  deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni.

- Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.

- Prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinci  zile inainte de semnarea contractului

- Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale  produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor  incluse în set.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).  Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau în limba rusă.

- 1.Declarație ofertantului ca suportul științific este inclus în oferta este obligător și este semnat electronic

- Obligător declarație de disponibilitate a unei personae instruite de producătorul echipamentului sau de un organism autorizat/recunoscut de acesta  cu prezentarea copiei semnată electronic.

- Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberat de producător sau de un organism autorizat/ recunoscut de acesta, este obligator , prezentarea copiei semnată electronic.

Notă:

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.

Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reactivi, adică să fie de la acelaşi producător.

Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de

producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul II Lista reactivelor pentru Analizatorul Hematologic Advia 120   SIEMENS  Healthcare  Diagnostics      VI DIFF, tip inchis

| Nr. | Descrierea produsului | Parametri tehnice | UM | Tipul dispo-zitivului (deschid/închis) | Cant. | Cerinţele obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CBCTimepac -Defoamer - RBC/PLT - HGB -Baso | 1 x 75 ml 2 x 2700 ml 2 x 1100 ml 2 x 1100 ml | set | tip inchis | 2 buc. / 7700 | CE marca, certificat de analiza |
|  | DiffTimepac -Perox 1 -Perox2 -Perox3 -PeroxSheath | 2 x 650 ml 2 x 305 ml 2 x 585 ml 2 x 2725 ml | Set | tip inchis | 2 buc. /8300 | CE marca, certificat de analiza |
|  | Sheath / Rinse | 1 x 20 l | Set | tip inchis | 14x20l / 280 l | CE marca, certificat de analiza |
|  | EZ Wash | 2 x 1620 ml | Set | tip inchis | 20 buc. / 64800 ml | CE marca, certificat de analiza |
|  | TestPoint3in1 Hematology Control Abnormal 1 | 5 x 4 ml | Ml | tip inchis | 20ml | CE marca, certificat de analiza |
|  | TestPoint3in1 Hematology Control Abnormal 2 | 5 x 4 ml | Ml | tip inchis | 20ml | CE marca, certificat de analiza |
|  | TestPoint3in1 Hematology Control Normal | 5 x 4 ml | Ml | tip inchis | 20ml | CE marca, certificat de analiza |

Cerinte obligatorii:

- 1.Declarație ofertantului ca suportul științific este inclus în oferta este obligător și este semnat electronic

- Obligător declarație de disponibilitate a unei personae instruite de producătorul echipamentului sau de un organism autorizat/recunoscut de acesta  cu prezentarea copiei semnată electronic.

- Prezentarea certificatelor de instruire a personalului eliberat de producător sau de un organism autorizat/ recunoscut de acesta, este obligator , prezentarea copiei semnată electronic.

- Reagentii sa fie obligatoriu în ambalajul producatorului, sigilați, pe ambalaj să fie indicat tipul analizatorului pentru care se utilizează produsul respectiv.

- Autorizație de la producător

- Declarație de conformitate în copie de la producător cu lista anexată a reagenţilor marcați cu marca CE

- La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor.

Lotul III   Vacuette HOLDEX

| Nr. | Descrierea produsului | Parametri tehnice | UM | Cant. | Cerinţele obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vacuette HOLDEX |  | buc | 2000 | CE Marca Certificat de calitate de la producător |

Cerinte obligatorii:

- Termen de valabilitate restant la momentul livrării reactivelor nu mai puţin de 80% din termenul iniţial.

- Sa corespunda concentratia standardelor, factorul de calcul, ambalajul, linearitatea, specificitatea sensibilitatea dupa actele producatorului si institutiilor de referinta intemationale.

- Reagentii sa fie in ambalajul original al producatorului.

- Pentru pozițiile  ogligatoriu prezentarea monstrelor pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător.

- Pentru toate poziție  obligatoriu de prezentat mostrele.