## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea instrumentelor chirurgicale pentru endoscopia rigidă conform necesităților IMSP | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1
33100000-1 | 1 | Endoscop rigid 30° | Endoscop rigid 30° |  |  |  | Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotare Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir Diametrul 10mm Unghiul de vedere 30° Câmpul vizual ≥ 80° Lungimea du lucru în intervalul 320-330mm Adincimea câmpului vizual 3-200mm numărul de sterilizări minim 450 de ori
33100000-1 | 2 | Endoscop rigid: 30 grade | Endoscop rigid: 30 grade |  |  |  | Endoscop rigid: 30 grade Diametrul: 10 mm Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție minim HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern:. lentile rigide – tip ”Rod Lens System” cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni). Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii ≤ 1%; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice.
33100000-1 | 3 | Foarfece Metzenbaun | Foarfece Metzenbaun |  |  |  | Foarfece tip Metzenbaun sau echivalent funcțional cu micro-serații. Diametru: 5 mm; lungime totală: 400 ± 30 mm; fălci active 14-18 mm; Curbate, cu acțiune dublă; suprafețe active de tăiere prevăzute cu serații transversale fine sau echivalent funcțional; vârfuri bonte, rotunjite; Mâner ergonomic cu pin conector 4mm pentru diatermocoagulare monopolară; instrument dezasamblabil; rotație 360°; Tăiere precisă, fără jocuri mecanice; durabilitate la utilizare repetată; Compatibil cu trocare de 5 mm; autoclavabil (min. 134°C); reutilizabil; *Reutilizabil, material inox medical. Garanție: minim 12 luni de la livrare.
33100000-1 | 4 | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland |  |  |  | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator, Medtronic aflat în dotare in instituție. Steril. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Telescop rigid de tip HOPKINS |  |  |  | Telescop rigid de tip HOPKINS : 1 Telescop unghi 0° – 1 buc. • Diametru: 5,5 mm • Lungime: 50 cm • Autoclavabil 134°C • Fibră optică încorporată • Sistem optic tip rod-lens (lentile tip tijă) • Profunzime mare a câmpului • Lentile din cristal de safir rezistente la autoclavizare Sistem intern etanș fără risc de opacizare pe termen mediu 2 Telescop unghi 30° – 1 buc. • Diametru: 5,5 mm • Lungime: 50 cm • Autoclavabil • Fibră optică încorporată • Sistem optic rod-lens • Lentile safir rezistente la temperaturi înalte
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Bronhoscoape rigide universale (cu iluminare distală) |  |  |  | Bronhoscoape rigide universale (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 6 (Ø ext. 8 mm / Ø int. 7,5 mm / L=43 cm)-1 buc Dim. 6,5 (Ø ext. 9,2 mm / Ø int. 8,5 mm / L=43 cm)-1buc Dim. 7,5 (Ø ext. 10,2 mm / Ø int. 9,5 mm / L=43 cm)-1buc Dim. 8,5 (Ø ext. 11,2 mm / Ø int. 10,5 mm / L=43 cm)- 1buc Dim. 9 (Ø ext. 12 mm / Ø int. 11,5 mm / L=43 cm)-1 buc Dim. 9,5 (Ø ext. 13 mm / Ø int. 12,5 mm / L=43 cm)-1 buc Dim. 10 (Ø ext. 14 mm / Ø int. 13,5 mm / L=43 cm)-1 buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Bronhoscop operator cu lumen complet |  |  |  | Bronhoscop operator cu lumen complet Dimensiune 12 Ø exterior 12 mm Ø interior 11 mm Lungime 43 cm Compatibil cu deflector prismatic inserabil proximal
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Traheoscoape rigide |  |  |  | Traheoscoape rigide universale (L=33 cm): Dim. 6,5- 1 buc Dim. 7,5-1 buc Dim. 8,5- 1 buc Traheoscop operator: Dim. 12 (Ø ext. 12 mm / Ø int. 11 mm / L=33 cm)- 1buc Dim. 14 (Ø ext. 14 mm / Ø int. 13 mm / L=33 cm)-1 buc
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope |  |  |  | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope Extra mare – L=17 cm-1 buc Mare – L=17 cm-1 buc Mediu modificat pentru chirurgie laser CO₂ (tip RUDERT) prevăzut cu canale laterale pentru aspirație și fibră optică-1 buc
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS |  |  |  | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS: Toate instrumentele: lungime de lucru 45–50 cm autoclavabile reutilizabile cu adaptor de curățare inclus setul include: Pense optice aligator (zimțate)-1 buc Pense tip bob (canelură bontă)-1 buc Pense lingură rotundă- 1 buc Pense universale zimțate- 1 buc Pense fenestrate- 1 buc Pense pentru corp străin (coș extractor)-1 buc Forceps optic ascuțit- 1 buc Forceps tip Freitag forceps pentru intubare stent dinamic (tip Rüsch sau echivalent)- 1 buc Foarfece drepte- 1 buc Suport bumbac, lungimea de lucru 50 cm- 1 buc Suport burete cu mînier cu arc, lungimea de lucru 50 cm- 1 buc Tuburi de aspirație Ø 2,5 mm-1 buc Tuburi de aspirație Ø 4 mm-1 buc
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Accesorii suplimentare |  |  |  | Ghid telescop cauciuc-1 buc Dop sticlă fereastră-1 buc Adaptor pentru respirator-1 buc Ghid instrument pentru cateter aspirație-1 buc Canulă injecție LUER-Lock Ø 3,5 mm-1 buc Notă: Se referă pentru toate pozițiile din lotul nr. 5 Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă: Toate componentele trebuie să fie compatibile între ele. Instrumentele reutilizabile trebuie să suporte minim 500 cicluri autoclavare (unde aplicabil). Ofertantul va demonstra compatibilitatea tehnică prin documentație oficială a producătorului. Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz, tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz, tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 | 6 | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil |  |  |  | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil. Produse sterile, de unică folosință: Pense aligator Ø 1,8 mm (L=160 cm) – 5 pachete a cite minim 10 buc Pense biopsie Ø 1,8 mm (L=120 cm) -5 pachete a cite minim 10 buc Pense citologie Ø 1,8 mm- 5 pachete a cite minim 10 buc Electrod buton flexibil Ø 1,7 mm-5 pachete a cite minim 10 buc Perii de curățare Ø 2,6 mm-5 pachete a cite minim 50 buc Perii de curățare Ø 3,4 mm- 5 pachete a cite minim 10 buc Compatibile cu endoscoape flexibile cu canal de lucru 2,0–3,0 mm.
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea instrumentelor chirurgicale pentru endoscopia rigidă conform necesităților IMSP | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiari
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Endoscop rigid 30° | Endoscop rigid 30° | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78000 | IMSP Spitalul Clinic Balti
33100000-1 | 2 | Endoscop rigid: 30 grade | Endoscop rigid: 30 grade | bucată | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 875000 | SCR Timofei Mosneaga
33100000-1 | 3 | Foarfece Metzenbaun | Foarfece Metzenbaun | bucată | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 187500 | SCR Timofei Mosneaga
33100000-1 | 4 | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | bucată | 110 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1705908.6 | SCR Timofei Mosneaga
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Telescop rigid de tip HOPKINS | bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 608721.33 | IP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Bronhoscoape rigide universale (cu iluminare distală) | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Bronhoscop operator cu lumen complet | bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Traheoscoape rigide | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Accesorii suplimentare | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 204673.75 | IP Chiril Draganiuc
3659803.68

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________