## Sheet1
Sistem de litotriție
Cod |  |  | Pret 500 000.00 lei
Parametrul |  | Specificația
Descriere | Dispozitiv destinat fragmentarea endoscopică a calcurilor urinari: uretrali, ureterali, vezicali sau renali folosind unde de șoc pe bază de aer comprimat.
Ataşarea de bază |  | mobilă
Rotile |  | obligatoriu
Sistem de frinare a bazei |  | frână de tip pedală
Frecvența de lucru |  | 1-12 Hz
Unitate centrală de litotriție pneumatică; |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Presiunea de lucru |  | 3,5-6,5 bar
Energia de ieșire |  | aprox 85 mJ
Pedala de comanda dublă |  | obligatoriu
Tuburi pentru conectare aer comprimat |  | obligatoriu
Set de tuburi de irigare și aspirare, |  | obligatoriu
Mîner pentru litotriție pneumatică (ce asigură retropulsie redusă); |  | obligatoriu
Set de tuburi pentru aer comprimat; |  | obligatoriu
Bloc de aspirație; |  | obligatoriu
Set de probe de lititritie ( proba de diametru 2mm, lungime 425mm; probă de diametru 1mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 605mm; probă de diametru 1,6mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 668mm); |  | obligatoriu
Dispozitiv de colecție a calculilor. |  | obligatoriu