## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1713381528330 din_________
| Obiectul achiziției: | “Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 (repetat)”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot 1. Sistem medical automat. Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 1
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1,
Anexa nr. 1, este parte integrantă a propunerii tehnice.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Anexă
Anexa 1
Achiziție sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale 40 l-50l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr-o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 40 l-50l | da
|  |  | Vasul echipametului fabricat din inox AISI 316L, carcasa din materiale necorozive ca AISI 304/316L sau alte materiale rezistente analogice | da
| 3 | CADRU, CORP | versiune cu amplasare independentă sau pe masă | da
|  |  | în cazul oferirei versiunei independente acesta trebuie să dispună de spațiu pentru soluții, detergenți integrat | da
în cazul oferirei versiunei de amplasare pe masă acesta trebuie să fie dotată cu stativ / suport
Stativ / suport pentru dispozitiv și detergenți cu minim două polițe
O poliță destinată amplasarii dispozitivului
A doua poliță destinată pentru amplasarea soluțiilor, detergenți
Înălțimea stativului confortabil pentru procesul de lucru al personalului, aproximativ 60 cm sau altă înălțime prevăzută de producător în dependență de produsul oferit
Fabricat din inox 304 / 316
| 4 | CICLU | Proces de operare: activitate cu ultrasunete, încălzire a apei. Opțional porturi de irigare apei | da
|  |  | Încărcărcătură instrumente minim de 5 kg. | da
|  |  | minim 5 programe prestabilite din fabrică | ≥ 5 programe
|  |  | programe care pot fi programate de utilizator | da
|  |  | Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran | da
|  |  | Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, alte instrumente de uz general | da
|  |  | Tip de instrumente curățate: instrumente canulate (cu lumen). | obțional
|  |  | Coșul pentru instrumente canulate în același timp. | obțional
|  |  | Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și de uz general. | da
|  |  | Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, fie timpul rămas pentru etapa curentă, numele sau numărul programului de spălare | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice | da
|  |  | Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit. | da
|  |  | Pompe de dozare integrate rezistente la produse chimice. | Opțional
| 6 | Sistem de irigare, daul de apă, monitorizarea temperaturii | Dispozitivul trebuie să fie conectat la sistemul de canalizare | da
|  |  | Interval de măsurare în diapazon: ≤ +25ºC până la ≥ +70ºC Precizia măsurării: ± 10% echivalentu în grade celsus | da
|  |  | Este necesar să fie asigurat cu un robinet și furtun pentru umplerea manuală a baiei cu ultrasunt cu apă pentru ciclul de lucru. | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 | Caracteristici electronice | 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko | da
electronice
| 8 | Caracteristici electronice | Ecran afișor LED / LCD / LCD color, cu butoane sau tactil | da
|  |  | Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 37 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere minimă de 30 W per traductor. | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Coș pentru instrumente | 1
|  |  | Capac pentru baie cu utrasunet (inox / plastic) | da
|  |  | Kit de întreținere pentru min. 2 ani, (să se indice ce este inclus în kit-ul de mentenanță) | da
|  |  | Să fie inclus detergent/dezinfectant pentru minim 30 de cicluri de spălare | da
|  |  | Conexiuni Luer minime - nu mai puțin de 8 | obțional
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
|  |  | Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul | da
|  |  | Furnizorul va efectua conectarea sistemului medical automat baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată, dacă este cazul | da
|  |  | Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) | va fi asigurat de beneficiar
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4.Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale | Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică