## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 |  | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului |  |  |  | Bandă de mers: - Suprafața benzii: lungime: minim 150 cm, lățime: minim 50 cm ±10% - Înălțimea de acces pe bandă: maxim 25 cm - Banda de mers să fie cu suprafață antiderapantă - Diapazonul de viteză: 0.0 - minimum 18.0 km/h (0.0 - minimum 5.0 m/s) - Nivele de accelerație: Cel puțin 4 niveluri de accelerare disponibile, - Înclinare bandă: 0.0 - minim 20.0 % (0.0 - minim 11.31°) cu acționare motorizată - Sistem de blocare a mișcării manuale a benzii în timpul când viteza este setată la 0 (zero). - Sarcina maximă permisă: minim 250 kg Motor de acționare: - Tip motor: fără întreținere și fără perii. - Putere motor: minimum 2.2 kW (3 PS). - Sistemul de transmisie a puterii: dotat cu invertor de frecvență, curea poly-V. Operare foarte silențioasă. Sisteme de siguranță: - Comutator de oprire de urgență (buton mare pentru oprirea sistemului de antrenare); - Comutator de oprire de urgență, (cordon de siguranță cu sfoară și clemă). Consola de control: - Ecran color - Tip ecran: touch (ecran tactil) - Diagonală ecran: minim 10"" (25.4 cm) - Afișare pe ecran a cel puțin următorilor parametri: viteza, distanța parcursă, unghiul de înclinare bandă, timpul parcurs, parametrii energiei consumate (MET), parametrii de putere. Ritmul cardiac (opțional), diagrama cu bătăile inimii și nivelului de încărcare (opțional). - Ajustarea parametrilor prin butoane pe ecran tactil și prin mini-tastatura pe consola de control. - Posibilitatea de export al parametrilor. - Selectarea programelor/pofilelor de pe consola de control: minim 30 (±5) programe-profile Interfețe de comunicare disponibile, minim: - 1 x LAN/RJ45 - 1 x RS232 - 1 x USB Software p-u operare și control treadmill: - să fie posibilă operarea și controlul treadmilului de pe un calculator conectat cu banda de mers, prin intermediul unui soft dedicat, în caz de necesitate. Calculatorul nu este necesar. Bare de sprijin: - 2 x bare de sprijin lateral pentru copii - Lungime: minimum 150 cm - Înălțime ajustabilă în diapazonul: minim 75 cm (±10) - minim 110cm (±10) - Lățime ajustabilă în diapazonul: minim 40 cm (±5) - minim 100 cm (±5) Sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului constituit din: - Cadru din bare rigide amplasat deasupra benzii de mers pentru suspendarea pacientului cu un ham și curea toracică de siguranță, în caz de căderea acestuia pe bandă. - Comutator de oprire de urgență a benzii conectat cu hamul suspendat. - Pragul de acționare al comutatorului la aplicarea tracțiunii asupra hamului suspendat: minim 8 kg. - Set din curele toracice de diferite mărimi p-u circumferința toracică în diapazonul: minim 50cm – minim 130cm, inclusiv pentru copii. - Greutatea maximă admisă a corpului p-u sistemul de siguranță: minim 150 kg. Alimentare cu curent electric: 200-240V, 50/60Hz, Curentul de scurgere la împământare: < 0.2 mA Egalizare de potențial electric; Protecție împotriva supratensiunii/izolare de la potențial electric din sursa de alimentare. Standarde internaționale de conformitate aplicabile: - ISO 20957-1, clasa de utilizare a dispozitivului: S, I - ISO 20957-6, clasa de precizie a dispozitivului: A - EN 60601-l-2 - EN 14971"
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului conform necesitățile Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________