## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru |  |  |  | Descriere: Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebelușilor. Parametrul Specificația Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale Gradații ușor vizibile în cm Interval măsurare: 100-1000 mm Precizie: 5 mm Rezistent la dezinfectanți Dimensiuni: aproximativ 1200 x 280 x 90 mm (±15 mm).
33100000-1 | 2 | Tonometru ocular electronic | Tonometru ocular electronic |  |  |  | Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP si Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil.
33100000-1 | 3 | Dermatoscop | Dermatoscop |  |  |  | Specificații tehnice Optica: Mărire de la 10x până la 15x Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Nivele de control a luminozității Da; Focalizare individual, interval de corecție -6 până la +6 dpt.; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Accesorii: Cablu de încărcare; Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor - opțional; Placi de contact –minim 1 buc.,
33100000-1 | 4 | Lampa Wood dermatologică | Lampa Wood dermatologică |  |  |  | Descriere: Examenul cu lampa Wood este un test diagnostic util în anumite tipuri de afecțiuni dermatologice. Lampa Wood se utilizează pentru a identifica infecții ale pielii: pitiriazis versicolor, tinea capitis, eritrasma. Modificări pigmentare: vitiligo, melasma. Testul consta în examinarea pielii sau părului cu ajutorul unei lămpi care emite raze UVA. Lampa Wood emite lumină ultravioletă de tip A Lungime de undă cuprinsă între 320-450 nm Lupă de mărime : x3 Distanța de iluminare : 10-30 cm Alimentare: 220 V /50 Hz Putere: 16 W Accesorii: husă de protecție.
33100000-1 | 5 | Lupă de mână | Lupă de mână |  |  |  | Lupă de mână: LED Putere de mărire: 2x, 3,5x Lentila: Ø ≥50mm Iluminare LED, 240~300 lux Alimentare: Baterii.
33100000-1 | 6 | Trusă de lentile optice | Trusă de lentile optice |  |  |  | Set lentile oftalmologice Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru/ramă: Titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Obligatoriu Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Obligatoriu Manual de utilizare în limba română: Da
33100000-1 | 7 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare |  |  |  | Specificație tehnică Fierbător pentru căptușeli în secția de fizioterapie; Dimensiuni totale: 810×400×700 mm ± 100 mm; Dimensiunile camerei: ≥ 670x280x180 mm; Tensiunea de intrare: 380V; Greutatea ≤ 50 kg; Timpul de fierbere, 1-60 min
33100000-1 | 8 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov |  |  |  | Tonometrul lui Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur și este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include: două greutăți metalice un suport rigle de măsurare plasate într-o carcasă.
33100000-1 | 9 | Ladă frigorifică 30-35 L | Ladă frigorifică 30-35 L |  |  |  | Descriere: Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare comod la transportare și carcasă rezistentă la impact. Materialul din care e constituită - PP (polipropilena) sau echivalentul Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifică permite să mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare și e absolut netoxică. Geanta frigorifica volumul de 30-35 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maximă, până la 14 h.
33100000-1 | 10 | Ladă frigorifică 15-20 L | Ladă frigorifică 15-20 L |  |  |  | Descriere: Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare comod la transportare și carcasă rezistentă la impact. Materialul din care e constituită - PP (polipropilena) sau echivalentul Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifică permite să mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare și e absolut netoxică. Geanta frigorifica volumul de 15-20 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maximă, până la 14 h.
33100000-1 | 11 | Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor | Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor |  |  |  | Caracteristici: 3 secțiuni mobil (4 rotile) Reglaje pentru spătar, picioare și cotier Cadru realizat din oțel vopsit Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: Lungime totală: 165-170cm Lățime cu cotieră: 80-87cm Înălțime spătar ridicat: 110-115cm Lungimea zonei de ședere: 50-60cm Lățime zonei de ședere: 60-70cm Inclinarea spătarului: 0° -80° Husa de protecție.
33100000-1 | 12 | Lampă frontal ORL | Lampă frontal ORL |  |  |  | Durata de viață a LED-urilor: ≥ 50.000 h Luminozitate reglabilă Spot ușor reglabil la o distanța de: - 250 mm: 60 - 110 mm - 500 mm: 120 - 240 mm Intensitatea luminii: ≥ 7700 Lux Putere: 5 W (LED) Alimentare baterii reîncărcabile Timpul de încărcare a bateriei reîncărcabile: ≤ 6 h Timpul de lucru continuu: ≥ 12 h Sursă de alimentare pentru reîncărcarea bateriei
33100000-1 | 13 | Gonioscop | Gonioscop |  |  |  | Descriere: Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean si periferia retinei. Parametru Specificație Oglinzi ≥3 Unghiul de înclinare a lentilelor 60°/66°/76° Mărire ≥1,0x Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm 15.
33100000-1 | 14 | Lentila Volk | Lentila Volk |  |  |  | Descriere: Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii 90 D Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm ≤ 40 mm.
33100000-1 | 15 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | Descriere: este un termometru precis pentru măsurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifică precum și orice încăpere. Specificații tehnice: Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase. Dotat cu cârlig de fixare și poate fi agățat de polițele frigiderului sau de perete.
33100000-1 | 16 | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii |  |  |  | Distanța focală a oglinzii concave, 170 mm Diametrul luminos al oglinzilor, ≥ 42,5 mm Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, 3,0 - 4,0 mm Puterea optică a două lupe de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) Diametrul luminos al lupelor, ≥ 30 mm Dimensiuni totale: Oftalmoscop: ≤ 133 x 55 x 10, lupă: ≤ 65 x 41 x 8 set în husă: ≤ 180 x 95 x 35. Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1 Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 husă, buc. – 1.
33100000-1 | 17 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler |  |  |  | Ecranul: TFT ≥ 2,0 inchi afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate: 2.0MHz - 3.0MHz; Detectarea și indicarea sondă; Luminozitate și volum reglabil; Baterii reîncărcabile, cablu de conectare la 220V.
33100000-1 | 18 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică |  |  |  | Descriere: Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate. + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii.
33100000-1 | 19 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED |  |  |  | Descriere: Optotip oftalmic cu litere, desene (imagini) și cerculețe, iluminare cu neon / LED. Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: 80-320 CD/mp. Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz.
33100000-1 | 20 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari |  |  |  | Specificații tehnice Test Worth Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: da Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz.
33100000-1 | 21 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină |  |  |  | Descriere: Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat cu încălzitoare electrice plate bazate pe termo-rezistent. Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită. Robinet de scurgere a parafinei. Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperatura amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la min 70 °C. Pentru control vizual al temperaturii de încălzire pe partea frontală a panoului este un termometru digital. Rezervor de încălzire dotat cu capac Volum: ≥ 12 L
33100000-1 | 22 | Reflector frontal | Reflector frontal |  |  |  | Distanța focală a oglinzii: 175 ± 15 mm Diametrul orificiului de observare: 14 ± 1 mm Diametru oglindă: 95 ± 10 mm Distanța focală: 175 ± 10 mm Dimensiuni de gabarit: 700 ±10 x 95 ± 5 mm Masa: 120 ± 20g
33100000-1 | 23 | Tensiometru mecanic cu stetoscop | Tensiometru mecanic cu stetoscop |  |  |  | Descriere: Manometru metalic durabil; Раra din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, сееа се face ușor măsurаrеа pulsului în timp се stetoscopul este situat сu precizie deasupra аrtеrеi. Specificații: Nylon manjetă 32-46 сm сu inel de blосаrе metalic. Dimensiunea cadranului ре ecartament ≥ 45 mm Vаlоаrеа scalei instrumentului: 2 mmHg. Intervalul de măsurare а presiunii: 0 - 300 mmHg. Marja de eroare: ± 3 mmHg.
33100000-1 | 24 | Pulsoximetru | Pulsoximetru |  |  |  | Descriere: Pulsoximetru de deget pentru măsurarea preciă si rapidă a saturației de oxigen (SpO2) si pulsului. Specificație: - Display LED in două culori - Rezoluția ecranului: minim 128 x 64 pix - Afișare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afișare - 4 moduri de reglare a luminozității display-ului - Operare cu un singur buton - Oprire automată - Indicator baterie descarcată - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%～100%
33100000-1 | 25 | Pulsoximetru cu 3 senzori | Pulsoximetru cu 3 senzori |  |  |  | Descriere: Pulsoximetru cu tehnologie fotoelectrică de inspecție a oxihemoglobinei integrată cu tehnologia de scanare și înregistrare a pulsului, care poate fi utilizată pentru măsurarea saturației de oxigen și a frecvenței pulsului uman prin intermediul degetului. Specificație: -Afișarea valorii SpO2 -Afișarea valorii frecvenței pulsului și a graficului cu bare -Afișarea formei de undă a pulsului -Afișarea valorii PI (funcție de selectare) -Comutare bilingvă română și engleză -Cu meniu de funcții -Funcție de ceas -Funcție de revizuire -Funcție de alarmă de protecție cu cod de blocare -Funcție de alarmă (deget scos sau în afara limitei) -Indicarea nivelului de încărcare a bateriei, funcție de avertizare pentru consum ultra-scăzut -Luminozitate reglabilă a ecranului -Volum sonor reglabil -Restaurare setări din fabrică -Funcție de stocare pentru valorile SpO2 și PR, iar datele stocate pot fi încărcate pe PC -Datele în timp real pot fi încărcate pe PC -Se poate conecta o sondă SpO2 externă Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm, acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%～100%
33100000-1 | 26 | Termometru cu infraroșu | Termometru cu infraroșu |  |  |  | Descriere: Termometru multifuncțional cu infraroșu de frunte la distanta Specificație: -Setare a 32 masurări in memorie -Indicator laser încorporat -Ecranul retroiluminat cu schimbarea culorii pentru a indica nivelul temperaturii corpului -Setare a valorii alarmei -Distanța efectivă: 5 ~ 15cm -Alimentare cu 2 baterii AA -Funcție de oprire automată -Putere: ≤10mW (funcționare) ℃ & ℉ comutabile -Avertisment baterie scazută -Setarea abaterii: ± 3,0 ℃ Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 ℃ - 43 ℃ Interval de temperatură al obiectului: 0 ℃ - 100 ℃
33100000-1 | 27 | Termometru digital | Termometru digital |  |  |  | Descriere: Termometru medical digital Specificație: - Rezistență la apă - Vârf rigid - Reținere a ultimei măsurări - Cu semnal sonor la sfarșitul masurării - Inchidere automată - Dotare cu un ecran LCD ușor de citit Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 ℃ - 43 ℃ Interval de temperatură al obiectului: 0 ℃ - 100 ℃
33100000-1 | 28 | Tonometru mecanic | Tonometru mecanic |  |  |  | Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Functionare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalica; - Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare. Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg
33100000-1 | 29 | Tonometru automat | Tonometru automat |  |  |  | Descriere: Tonometru / tensiometru electronic de braț cu adaptor inclus. Specificație: - Afisaj LCD - Posibilitatea de memorare a până la 60 de valori; - Afișarea ultimelor 6 valori inregistrate; - Afișarea mediei ultimelor 3 masurători; - Oprire automată după 3 minute de neutilizare; - Indicator baterie descărcată; - Umflare automată; - Alimentare cu baterii AA sau cu incarcator de 6 V. Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg
33100000-1 | 30 | Tonometru pediatric | Tonometru pediatric |  |  |  | Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pediatric cu 3 mansete pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Functionare mecanică - Manometru metalic - 3 mansete din bumbac (7-12, 11-19, 18-26 cm) - Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare. - Supapă metalică - Stetoscop atasat Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg
33100000-1 | 31 | Glucometru | Glucometru |  |  |  | Descriere: Glucometru pentru monitorizarea glicemiei Specificație: -Timpul de măsurare : 7 sec -Volumul picăturii de sânge necesar: 0,7 мcl -Tipul analizatorului : electro-chimic -Memorie: 450 masurări -Metoda de masurare: sânge capilar -Unități de masurare: mmol/l si mg/ml -Functii de memorie cu indicarea datei si orei masurării -Pornire- oprire automată -Sursa de alimentare : 1 Х ААА baterii alcaline -Rezerva bateriilor: peste 1000 masurări -Preîntimpinarea despre existența corpilor cetonici -Ecran LCD -Indicator baterie descărcată Parametrii: Diapazonul de masurări : 0.6 - 33.3 mmol/l
33100000-1 | 32 | Container p/u materiale biologice | Container p/u materiale biologice |  |  |  | Descriere: Container pentru transportarea materialului biologic Specificație: Temperatura tolerată: min -20°C max +50°C Parametrii: Volum: 15 l Dimensiuni: 38 cm x 26 cm x 31cm
33100000-1 | 33 | Casolete, volum 3 l | Casolete, volum 3 l |  |  |  | Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 190 cm, h - 140 cm, volum 3 l
33100000-1 | 34 | Casolete, volum 6l | Casolete, volum 6l |  |  |  | Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 250 cm, h - 160 cm, volum 6l
33100000-1 | 35 | Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică | Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică |  |  |  | Supot din oțel inoxidabil (AISI 304) – da Stand cu reglare hidraulică în înălțime Înălțimea reglabilă: Min. 147cm – max. 247cm Pedală pentru reglarea înâlțimii – da Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil (AISI 304) cu dispozitiv de siguranță – 4 buc. Roți pivotante – 5 buc. (dintre care, minim -2 cu frînă) Bare de protecție gri vipla Încărcare – ≥ 28 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2024-2025 Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da
33100000-1 | 36 | Suport pentru pompe de infuzie cu roți | Suport pentru pompe de infuzie cu roți |  |  |  | Supot din oțel cromat – da Bază oțel inoxidabil cu cinci spițe cu roți, dintre care, minim -2 cu frînă Înălțimea reglabilă: Min. 160cm – max. 250cm Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil, cu dispozitiv de siguranță Încărcare – ≥ 30 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2024-2025 Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da
33100000-1 | 37 | Centuri imobilizare gleznă | Centuri imobilizare gleznă |  |  |  | Descriere: Centuri imobilizare gleznă pentru a limita miscarile piciorului pacientului și oferirea siguranței, evitandu-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și previnirea ranirei acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 135 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-40 cm
33100000-1 | 38 | Centuri imobilizare mîini | Centuri imobilizare mîini |  |  |  | Descriere: Centuri imobilizare mâini pentru a limita miscarile mâinii pacientului și oferirea siguranței, evitandu-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și previnirea ranirei acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 145 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-30 cm
33100000-1 | 39 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) |  |  |  | Descriere: Șorț (semișorț) de protecție radiologică plumbat împotriva radiației X, cu centură Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international Se imbraca cu fixare pe brîu Echivalent de Pb: 0,50 mm Sistem de prindere cu “arici” Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile Mărimea șorțului: Înălțimea - min. 35cm. Lateral - max. 50 cm. Produse testate siavizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu
33100000-1 | 40 | Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare | Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare |  |  |  | Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare Constructiv: ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; masa să fie amplasată pe o tumbă de inox cu dimensiunile de 900x900mm, dotat cu o ușă și 2 rafturi în interior din inox. Mărimile mesei: (lungimea x lățimea x înălțimea): standard 2150x 900x 900 mm +/- 30 mm, ajustat după cerințele beneficiarului. Capacitatea de încărcare: minim 230 kg În complectația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Susținător cap (din inox) 1 buc. Susținător spate (din inox) 1 buc. Măsuță pentru instrumente și organe (din inix) Drenaj 2 buc. Picioare reglabile pe înălțime 4 buc. Prize electrice 2 buc. Grille detașabile (optional) 1 buc. System de spălare sub grilă (optional) 1 buc. Elemente tehnica sanitară Chiuvetă simplă 1buc. Amestecător simplu 1buc. Sifon cu pistol de apă 1buc. Amestecător cu furtun 1buc.
33100000-1 | 41 | Congelator de laborator medical pentru plasma | Congelator de laborator medical pentru plasma |  |  |  | Descriere: Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmei sanguine Parametrul Specificație: Configurație: Vertical Capacitatea internă a camerei: 500 – 600 litri Număr sertare, tip box: Minim 4 buc. Ușa externă: Minim 1 buc. Construcție interioară: Inox sau material antibacterial prevăzut pentru prelucrare cu soluții antiseptice Roti da Construcție exterioară: Cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă: -18 oC….- 25 oC (+/- 1 oC) Rezoluție: 1°C Afisaj temperatură: digital Display: LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB: Da, cu soft inclus , este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarma: Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei: Limita maximă a temperaturii, limita minima a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor: Minim 48 ore Răcire ventilate sau statică Alimentare: 220V, 50 Hz Nivelul de zgomot: ≤ 60 dB
33100000-1 | 42 | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene |  |  |  | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene Principiul de lucru: distrugere de microorganisme; Locul distrugerii microorganismelor: în interiorul dispozitivului; Tehnologia de bază: generare câmp plasmatic șau tehnologie analogică care asigura distrugerea microorganismelor fără a dăuna pacienților și lucrătorilor medicali în timpul lucrului; Nota! Pentru tehnologia UVC dispozitivul trebuie să ofere o zonă maximă de expunere la razele ultraviolete din aerul care trece, trebuie să fie proiectat pentru a direcționa fluxul de aer prin corpul dispozitivului, cu orificii de intrare și ieșiri situate la capetele opuse (longitudional) ale corpului. Ventilatoarele și alte orificii care se află pe suprafețele superioare sau laterale ale carcasei nu sunt permise. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UVminim 9000 ore Utilajul să fie dotat cu minim 4 tuburi UVC sau tehnologie analogică cu eficacitate redicată. Viteza ventilatorului reglabilă, cu minim 2 trepte. Fără utilizarea consumabilelor Puterea totală a lămpilor UV ≥ 200 W Consum de energie maximal: ≤ 300W/h Volum de aer prelucrat: minim 250 m3 /oră Construcție: carcasă metal, acoperit cu un strat anticoroziv sau carcasă inox Nivelul de zgomot: ≤50 dB Utilizarea dispozitivului în prezența personalului medical Prezența de produse secundare: fără emisie a produse secundare alimentarea: 230 VAC, 50 HZ Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit.
33100000-1 | 43 | Recirculator Bactericid pentru 20m2 | Recirculator Bactericid pentru 20m2 |  |  |  | Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare ) . Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz.
33100000-1 | 44 | Recirculator Bactericid pentru 40m2 | Recirculator Bactericid pentru 40m2 |  |  |  | Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare ). Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m
33100000-1 | 45 | Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și ferestrău oscilant | Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și ferestrău oscilant |  |  |  | Descriere: Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos Parametru Specificaţie: Material de execuție: Oțel Viteză de operare: 0-40000 osc/ min Viteză de rotație: 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial: 900 r/ min Regim de frezare cranială: 40000 r/min Piesa de mână-1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop)-1 unit. Burghiu pentru os-1 unit. Freza-1 unit. Burghiu canulat-2 unit. Fierăstrău oscilant-1 unit Chee pentru fixare burghie-1 unit. Container pentru sterilizare-1 unit. Încărcător-1 unit. Baterii-2 unit. Autoclavabil 134 ℃ Alimentare încărcător 220V 50Hz Cerințe speciale: Manual de utilizare limba de stat (română) Manual de service limba de stat (română) Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori și personal tehnic da
33100000-1 | 46 | Pat fluidizant | Pat fluidizant |  |  |  | Descriere: Pat fluidizant destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). Componente principale Consola de control: În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelelor ceramice are loc periodic (cu o durată de fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da Fluxul de aer al sistemului: 1,3-1,7 m3 pe minut. Consumul de putere: min. 1,3kW Scala de reglare a vitezei fluxului de microsfere în regim static: între 5 secunde și 30 de minute. Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. Masa microsferelelor încărcate: între 350 și 425 kg. Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutății pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde. Butonul de oprire de urgență a procesului - Da Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelelor – Da Afișaj temperatura momentană a microsferelelor - Da Dimensiuni pat: Lungime – de la 2.000 mm pînă la 2.200 mm; Lățime: de la 850 mm pînă la 905 mm: Înălțime: de la 700 mm pînă la 880 mm. Materiale consumabile și piese: 1 Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare 2 Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. 3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. 4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. 5 Cearceafu principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc. 6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. 7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. Condițiile de service pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă: - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare. Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da Instrucțiuni de utilizare - În limba de stat
33100000-1 | 47 | Microscop digital electronic cu tabletă | Microscop digital electronic cu tabletă |  |  |  | Descriere: Microscop didital electronic cu tabletă este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată, planșeta montată permite înregistrare video sau fotografiere. Tip: Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil), cu camera digitală și tabletă touch screen Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază, tabletă tacuch screen cu sistem de operare și Windows 8-10 , ram 4 GB, microfon și difuzor, conectare rețea blueetooth Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2025 Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da
33100000-1 | 48 | Distilator cu mono distilare 12L | Distilator cu mono distilare 12L |  |  |  | Descriere: Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient: Minim 20 Capacitatea de distilare: Minim 12 l/h Materialul carcasei: Oțel inoxidabil sau oțel vopsit electrostatic rezistent la corozie Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox Condesatorul de distilare: oțel inox sau sticlă Conductivitate maxim 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Oprire automată cînd rezervorul de apă e plin Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa Alimentare 380 V - 50 Hz Kit de montare și consumabile Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare, colbe din material transparent, țevi și furtunuri pentru conectare la sursa de apă și canalizare Filtru pentru filtrare mecanică, 1 µm, 5 µm, 10 µm Minim cîte 3 de fiecare dimensiune Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule
33100000-1 | 49 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 100-200L |  |  |  | Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie orizontal Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de diviziuni interne ≥ 3 buc. Uşa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcţie interioară oţel inoxidabil / oțel acoperit Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital ecran grafic / LED / indicatoare alfanumerice Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB opțional Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură, cel puțin în diapazonul -60°C .. -86 °C Alimentare 220-230 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db
33100000-1 | 50 | Centrifugă, microhematocrit | Centrifugă, microhematocrit |  |  |  | Descriere Centrifugele microhematocrit sunt destinate pentru a determina hematocritul sîngelui-raportul dintre volumul de celule roşii la volumul de sînge total, exprimat ca număr zecimal, o fracţiune sau un procent. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm ≤ 200 Maximală, rpm ≥ 6000 Forța de centrifugare relativă (RCF), g ≥ 4000 rcf Setări setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 10 cm Capacitatea de încărcare a rotorului minim 6 tuburi tipul tuburilor tuburi de minim 50mL și Tuburi de maxim 15mL Rotore disponibile cu diferite unghiuri da Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Depășirea vitezei da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Accesorii Tuburi de minim 50mL compatibile cu rotorul centrifugii minim 50 tuburi Tuburi de maxim 15mL compatibile cu rotorul centrifugii minim 50 tuburi Adaptor pentru compatibilitate tuburi cu rotorul minim 6 adaptoare Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 51 | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern |  |  |  | Descriere Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginei pe un afișor extern mărime LCD extern ≥7" Troleu cu rotile și coș pentru suportul afișorului extern, inclusiv suport pentru videobronhoscop / videolaringoscop flexibil da Troleu să fie echipat cu minim 4 rotile dintre care cel puțin una cu frână da Cablu de interconexiune afișor LCD și dispozitiv da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diameteru canal instrumentar / de aspirație Ø ≥ 2.7mm diameterul exterior distal Ø maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul extern să fie dotat cu butoane pentru setarea parametrilor da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da
33100000-1 | 52 | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD |  |  |  | endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginei direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD ≥3,5" Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diameteru canal instrumentar / de aspirație Ø ≥ 2.7mm diameterul exterior distal Ø maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da
33100000-1 | 53 | Perimetru oftalmologic | Perimetru oftalmologic |  |  |  | Perimetru oftalmologic Parametrii tehnici: Bol de examinare: Raza 300 mm, sferic, tip închis, ventilat Câmpul de vizualizare testat: Superior 50° ,Inferior 50° Tehnica perimetriei: Static Dimensiunea stimulului: Goldman III Culori de stimulare: Albastru, verde sau Albastru, alb, rosu Intensitatea maximă a stimuluilui: 1000 asb Controlul fixării: Urmărirea privirii, Monitorizare clipire, Monitorizarea punctului mort Control pe bărbie: Electric sus-jos Soft specializat pentru analiza și prelucrarea măsurărilor Test albastru pe galben Iluminare de fundal: 314±5 asb fundal galben pentru stimuli albastri Câmpuri de testare Radiale Strategii de testare: Screening (Cuantificare defect, 3 zone, 2 zone), Prag (prag, prag rapid, prag avansat, dinamic), Special (BSV, Flicker), Testul monocular Esterman, Testul binocular Esterman sau echivalentele Analiză: Analiza unui singur câmp, Analiza comparativă a rezultatelor, Analiza progresiei defectelor, Pachetul statistic Conectivitate: DICOM, Networking Interfața USB Alimentare 220 V Calculator Monobloc/ integrat pentru instalarea softului specializat Tastieră, mouse Ecran tactil Rezoluția ecranului: minim 1920x1080 FHD Masa oftalmologica medicala cu actionare electrica, cu doua locuri Blat 55±5cm x 90±5cm 4 Roți Minim 2 cu blocare
33100000-1 | 54 | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată |  |  |  | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată Tip compresor: Cu pompă uscată fără lubrifiere și/sau întreținere; Presiune maximă: 250 kPa; Presiune de lucru: 110 kPa; Debit liber: 14 l/min; Debit de lucru: 4,8 l/min; Rata de nebulizare cu 4 ml soluție NaCl 0,9%: 0,35ml/min; Diametrul aerodinamic mediu de masă (MMAD), conform EN 13544-1: 2,44 mm; Fracție respirabilă (< 5mm): >80%; Operațiune Ton: 20 min; Operațiune Toff: 40 min; Accesorii incluse: Mască pentru adulți cu bandă elastică, Duză, Piesa nasului non-invazivă, Conducta de aer, Filtru de aer (min. 2 bucăți), cablu de alimentare detașabil. Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz.
33100000-1 | 55 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet |  |  |  | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 8 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz
33100000-1 | 56 | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale |  |  |  | Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie cu ultrasunet 2 canale Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 20 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz
33100000-1 | 57 | Cărucior cu rotile (pliabil) pentru transport pacienți | Cărucior cu rotile (pliabil) pentru transport pacienți |  |  |  | Descriere: Cărucior cu rotile (pliabil) pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport Suprafață piele artificială / nailon / PVC, căptușite, rezistent și ușor de curățat. Caracteristici: Cadru din oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid Roți din față: cauciuc, Ø minim 19 cm Roți din spate: cauciuc, Ø minim 60 cm Ușor detașabile prin apăsarea unui singur buton, opțional Echipate cu spițe elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit, opțional Echipat cu roti anti răsturnare, opțional Frâne pentru fiecare roată Frâne pentru utilizator, opțional Suport cotiere 1 pereche, căptușite, detașabile Cărucior cu rotile trebuie să permită urcarea laterală a pacientului în scaun. Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime (lățime șezut) ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 150 Kg.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18750 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 2 | Tonometru ocular electronic | Tonometru ocular electronic | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 37500 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 3 | Dermatoscop | Dermatoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 4 | Lampa Wood dermatologică | Lampa Wood dermatologică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 5 | Lupă de mână | Lupă de mână | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 6 | Trusă de lentile optice | Trusă de lentile optice | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 7 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 8 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 9 | Ladă frigorifică 30-35 L | Ladă frigorifică 30-35 L | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 10 | Ladă frigorifică 15-20 L | Ladă frigorifică 15-20 L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1400 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 11 | Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor | Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 12 | Lampă frontal ORL | Lampă frontal ORL | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8400 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 13 | Gonioscop | Gonioscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 14 | Lentila Volk | Lentila Volk | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13400 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 15 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 16 | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4200 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 17 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 18 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 19 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 20 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 21 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 22 | Reflector frontal | Reflector frontal | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700 | AMT Rîșcani
33100000-1 | 23 | Tensiometru mecanic cu stetoscop | Tensiometru mecanic cu stetoscop | Bucată | 45 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18750 | SR Soroca
33100000-1 | 24 | Pulsoximetru | Pulsoximetru | Bucată | 11 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3850 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 25 | Pulsoximetru cu 3 senzori | Pulsoximetru cu 3 senzori | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6500 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 26 | Termometru cu infraroșu | Termometru cu infraroșu | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1133.33 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 27 | Termometru digital | Termometru digital | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 133.33 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 28 | Tonometru mecanic | Tonometru mecanic | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3916.67 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 29 | Tonometru automat | Tonometru automat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 775 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 30 | Tonometru pediatric | Tonometru pediatric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 31 | Glucometru | Glucometru | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 32 | Container p/u materiale biologice | Container p/u materiale biologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 680 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 33 | Casolete, volum 3 l | Casolete, volum 3 l | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1625 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 34 | Casolete, volum 6l | Casolete, volum 6l | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2250 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 35 | Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică | Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 122000 | SCTO
33100000-1 | 36 | Suport pentru pompe de infuzie cu roți | Suport pentru pompe de infuzie cu roți | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54000 | SCTO
33100000-1 | 37 | Centuri imobilizare gleznă | Centuri imobilizare gleznă | set | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333.33 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 38 | Centuri imobilizare mîini | Centuri imobilizare mîini | set | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3750 | IMSP Spitalul Raional Strășeni
33100000-1 | 39 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult) | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13000 | SCTO
33100000-1 | 40 | Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare | Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 220000 | SCTO
33100000-1 | 41 | Congelator de laborator medical pentru plasma | Congelator de laborator medical pentru plasma | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 71000 | SCTO
33100000-1 | 42 | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 154000 | SCTO
33100000-1 | 43 | Recirculator Bactericid pentru 20m2 | Recirculator Bactericid pentru 20m2 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36000 | SCTO
33100000-1 | 44 | Recirculator Bactericid pentru 40m2 | Recirculator Bactericid pentru 40m2 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000 | SCTO
33100000-1 | 45 | Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și ferestrău oscilant | Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și ferestrău oscilant | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | SCTO
33100000-1 | 46 | Pat fluidizant | Pat fluidizant | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 900000 | SCTO
33100000-1 | 47 | Microscop digital electronic cu tabletă | Microscop digital electronic cu tabletă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 59000 | SCTO
33100000-1 | 48 | Distilator cu mono distilare 12L | Distilator cu mono distilare 12L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96666.66 | IM si C
33100000-1 | 49 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 100-200L | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33 | IMU
33100000-1 | 50 | Centrifugă, microhematocrit | Centrifugă, microhematocrit | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.66 | IMU
33100000-1 | 51 | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | IMU
33100000-1 | 52 | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD | Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 360000 | IMU
33100000-1 | 53 | Perimetru oftalmologic | Perimetru oftalmologic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 130000 | AMT Botanica
33100000-1 | 54 | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 55 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | AMT Riscani
33100000-1 | 56 | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
33100000-1 | 57 | Cărucior cu rotile (pliabil) pentru transport pacienți | Cărucior cu rotile (pliabil) pentru transport pacienți | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11600 | CRDM
3519879.98
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________