## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Clipurilor cerebrale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 7,5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.3 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/7,8mm; deschiderea branșelor minim 5,8 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.4 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 4/9,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.5 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/10,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.6 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 6/11,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.7 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 7,5/9,4mm; deschiderea branșelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.8 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.9 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 7,5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.10 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor - 5,0mm; deschiderea branșelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.11 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.12 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - 7,0mm; deschiderea branșelor minim 7,9 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.13 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.14 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.15 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.16 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.17 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 1.18 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot |  |  |  | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Clipurilor cerebrale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.3 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.4 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.5 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.6 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.7 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.8 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.9 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.10 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.11 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.12 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.13 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.14 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.15 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.16 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.17 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
33100000-1 | 1.18 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________