I.P „SERVICIUL NAȚIONAL  DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO ”

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia dispozitivelor de cuplare-decuplare CDN

pentru măsurarea perturbațiilor radiate de la diferite tipuri de cabluri și interfețe de conexiune

Elaborat:

Şef Direcţia DECP				               Anatolie GUZUN

Aprobat:

Director Tehnic     					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2020

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia dispozitivelor de cuplare-decuplare CDN

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI	3

3.	SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI	4

4.	CANTITATEA	4

5.    COMPONENŢA	5

6.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI                                                                     UTILAJULUI DE MĂSURARE	5

7.    INSTRUIRE	8

8.    PERIOADA DE GARANŢIE	8

9.    PERIOADA POSTGARANŢIE	8

10.    CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU  OFERTANŢI	9

11.   MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR.......................................................................... 9

| NOTE GENERALE | Se va completa de către ofertant |
| --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate | Abateri/ Remarce De specificat dacă există |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă. |  |  |
| Obiectul achiziţiei |  |  |
| Obiectul procedurii de achiziție îl constituie: Furnizarea, Instalarea şi punerea în funcţiune a unui set de dispozitive de cuplare-decuplare pentru măsurarea perturbatiilor radioelectrice transmise prin conducție în diferite tipuri de cabluri, porturi si interfete de conexiune in conformitate cu standardul SM EN 55032- 2016, SM EN 55015-2016 si imunitatii acestor porturi la influenta perturbatiilor electromagnetice in conformitate cu standardul IEC/EN 61000-4-6. Scopul achiziţiei: Utilajele şi accesoriile se achiziţionează pentru dotarea laboratorului de încercări din cadrul IP SNMFR. Locul livrării: Locul livrării mijloacelor şi utilajului de măsurare achiziţionate este sediul IP SNMFR din or. Durlești, str. N.Dimo 22/20, MD 2003 |  |  |
| SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI |  |  |
| efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în conformitate cu standardele europene din domeniul compatibiltăţii electromagnetice şi celor pentru echipamente radio; Testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali (cerinţă a Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin HG 1274 din 23.11.2007) Facilitarea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii electronice pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor”, aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). Oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de telecomunicaţii şi radio a serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu marca de conformitate SM sau CE. |  |  |
| CANTITATEA |  |  |
| Conform p.5 al prezentului caiet de sarcini |  |  |

| COMPONENŢA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. CDN Reţea de cuplare decuplare tip CDN-M2 pentru reţea monofazată pentru măsurarea imunităţii în conformitate cu IEC/EN 61000-4-6 pentru cablu de alimentare monofazic cu doua fire 16 A - una unitate 2. CDN Reţea de cuplare decuplare tip CDNE-M2 pentru reţea monofazată pentru măsurarea tensiunii perturbatiilor asimetrice in domeniul de frecvente 30MHz – 300 MHz în conformitate cu CISPR 16-1-2 si CISPR 15 - una unitate 3. ISN-T (Impendance Stabilisation Network) Reţea de cuplare pentru măsurarea tensiunii perturbaţiilor asimetrice (common-mode) în cablurile neecranate simetrice a porturilor de telecomunicaţii în conformitate cu standardul IEC/EN 55032 – una unitate |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI UTILAJULUI DE MĂSURARE |  |  |
| CDN–M2 (coupling decoupling network) se va utiliza pentru o cuplare adecvată a semnalului perturbător ( în tot domeniul de frecvenţe, cu o impedanţă de mod comun definită, la portul echipamentului testat) pentru linii de alimentare de la reţea monofazată. Construcţia şi caracteristicile CDN-M2 trebuie să corespundă cerinţelor standardului IEC/EN 61000-4-6 Gama de frecvenţe: 150 kHz la 230 MHz sau mai mare; Tensiune AC max (line to ground)/ (line to line): 250V / 433 V sau mai mare ; Tensiune DC max (line to ground)/ (line to line): 400V / 800V sau mai mare; Tensiune RF maximă: până la 30V sau mai mare; Curent max : 16 A sau mai mare; Impedanţa standard de mod comun: 150 kHz to 26 MHz: 150 Ω ±20 Ω , 26 MHz to 230 MHz: 150 Ω +60 Ω / -45 Ω; Conectori pentru linie: multi-contact (terminal bloc/banana socket) Conectori port de cuplare RF: BNC; Număr de conductoare: 2; Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025). Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR CDNE–M2 (coupling decoupling network) se va utiliza pentru măsurarea tensiunii perturbatiilor asimetrice in domeniul de frecvente 30MHz – 300 MHz în conformitate cu CISPR 16-1-2 de la echipamente conectate la retea monofazata de alimentare prin cablu neecranat de alimentare. Construcţia şi caracteristicile CDNE-M2 trebuie să corespundă cerinţelor standardului CISPR 16-1-2, CISPR 16-2-1 and CISPR 15 edition 9, EN 55015, EN 55016-2-1, EN 55016-2-1 Gama de frecvenţe: 30 MHz pina la 300 MHz; Tensiune AC max (line to line): 520V sau mai mare ; Tensiune DC max : 300V sau mai mare; Tensiune RF maximă generata de EUT: până la 10V sau mai mare; Curent max : 10 A sau mai mare; Common mode impedance (EUT port): 150 Ω +10/-20 Ω Phase angle (EUT port): 0º±25º Diferential mode impedance (EUT port): 100 Ω±20 Ω Insertion Loss (EUT/AE port), f <400 Hz: >0.1 dB Decoupling of disturbances (RF port/AE): >30 dB Conectori pentru linie (EUT port si AE port): safety banana socket, 4mm Conectori port de cuplare RF: BNC, 50 Ohm; Număr de conductoare: 2 linii; Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025). Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR ISN-T (Impendance Stabilisation Network) Reţea de cuplare pentru măsurarea tensiunii perturbaţiilor asimetrice (common-mode) în cablurile neecranate simetrice a porturilor de telecomunicaţii în conformitate cu IEC/EN 55032 Construcţia şi caracteristicile dispozitivului trebuie să corespundă cerinţelor CISPR 32 Număr de linii: 8 (cable cat.3 si 5); Diapazonul de frecvente: 150kHz-30MHz sau mai mult Conector (EUT port/AEport): RJ45/RJ11; Impedanţa RF port: 50 ohmi; Conector RF port: BNC; Tensiunea RF maximă: pina la 15V Common mode impedance (EUT port) 150 kHz to 30 MHz: 150 Ω ±20 Ω Phase angle (EUT port) 150 kHz to 30 MHz: 0° ±20°, Voltage division factor (RF input to EUT port) 150 kHz to 30 MHz: 10 dB ±1 dB Decoupling of common mode disturbances (EUT/AE): 150 kHz to 1.5 MHz: ≥35 dB to ≥55 dB /1.5MHz to 30 MHz ≥55 dB Tensiunea maximă EUT: 60Vac/100Vdc Curentul maxim: 600mA (line) sau mai mult Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificat de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025). Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR |  |  |
| Accesorii |  |  |
| Vor fi oferite toate accesoriile standard, cabluri pentru interconectări, fire şi cabluri pentru conectare la sursa de energie electrică, conectoare, etc. Vor fi oferite copiile soft şi hard a Instrucţiunilor de Inofensivitate, a Manualului de instalare şi a Manualului de operare în cel puţin una din limbile romană/engleză/rusă. |  |  |

| 7. Instruirea personalului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contractantul va instala, va pune în funcţiune şi va demonstra modul de funcţionare a echipamentului. După instalarea echipamentului contractantul/ofertantul trebuie să demonstreze că echipamentul livrat corespunde prezentului caiet de sarcini şi va oferi instrucţiuni personalului laboratorului privind următoarele aspecte: Funcţionarea echipamentului Verificarea caracteristicilor Aspecte de mentenanţă şi troubleshooting Instrucţiuni de inofensivitate în timpul operării şi mentenanţei echipamentului Mentenanţa preventivă şi corectivă a echipamentului În cazu în care se constatată că echipamentul prezintă devieri de la cerințele prezentului caiet de sarcini, acestea sunt incluse într-un act de constatare, iar procesul –verbal de acceptanţă a echipamentelor nu se semnează. Actul de constatare se transmite Furnizorului. Înlocuirea echipamentului livrat sau, după caz, înlăturarea deficiențelor vor fi efectuate de furnizor din cont propriu. |  |  |
| PERIOADA DE GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 24 luni pentru echipamentul de măsurare solicitat şi va începe de la data semnării fără obiecţii a procesului –verbal de acceptanţă a echipamentelor. În cazul cînd diferite părţi ale echipamentului sunt acceptate de către IP SNMFR în diferite perioade de timp, perioada de garanţie pentru întreg echipamentul/sistemul de măsurare va începe din data semnării ultimului proces verbal de acceptanţă. |  |  |
| PERIOADA POST GARANŢIE |  |  |
| Contractantul are obligaţia de a garanta, ca echipamentele oferite, vor fi asigurate cu servicii de reparație şi piese de schimb de către producătorul produsului, pentru o perioadă de minim 7 ani după expirarea perioadei de garanţie. |  |  |

| Criterii de eligibilitate pentru ofertanţi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 laboratoare europene acreditate care utilizează astfel de echipamente sau o scrisoare oficială din partea producătorului echipamentului privind denumirea laboratoarelor europene acreditate care utilizează astfel de echipamente. Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentului, se acceptă referinţele companiei producătoare pentru tipul echipamentului solicitat. |  |  |
| Modul și factorii de evaluare a ofertelor |  |  |
| Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele prezentului Caiet de sarcini şi care are prețul total cel mai scăzut. |  |  |
| Notă: Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus în prezentul caiet de sarcini trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |