CAIETUL DE SARCINI

LOTUL 1.

| Video colonoscop |
| --- |
| Descriere | Video colonoscop compatibil cu sitemul video endoscopic EPK-3000, Producător: PENTAX Medical, Japonia. |
| Parametrul | Specificația |
| Video colonoscop | Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 2000 mm |
|  |  | Lungime de lucru | ≥ 1700 mm |
|  |  | Diametrul exterior | ≤ 11.6 mm |
|  |  | Marcaj de lungime | da |
|  | Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1 |
|  |  | Diametrul | ≥ 3,2 mm |
|  | Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade |
|  |  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade |
|  |  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100 mm |
|  | Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 180/180 grade |
|  |  | Stînga/dreapta | 160/160 grade |
|  | Spălarea obiectivului | da |
|  | Metode de sterilizare | Chimic |
|  |  | Etilen oxid opțional |
|  |  | Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |
|  | Programarea butoanelor | DA |
| Valoarea estimativă 264 000 lei fără TVA |

LOTUL 2.

| Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie tip deschis |
| --- |
| Descriere | Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopuluii. |
| Parametru | Specificaţia |
| Configuratie | Static pe podea sau masa |
| Sa fie dotat cu usa transparenta pentru vizualizarea procesului de reprocesare | Da |
| Numarul de endoscoape reprocesate per ciclu | Minim 1 |
| Display LCD color pentru controlul proceselor | Da |
| Cicluri pre-programate, validate de producator pentru detergentii recomandati | Min 3 |
| Posibilitatea de setare a ciclurilor conform recomandarilor altor producatori de dezinfectanti de grad inalt( in afara celor fabricate de producatorul masinii) | Min 3 |
| Posibilitte de protectie a regimului de lucru prin Password | DA |
| Dozare automata a dizinfectantului | DA |
| Pompe de dozaj ale produselor chimice utilizate | minim 3 |
| Corespunderea cu standartele international | ISO 15883:4 si ISO 14937, CE, ISO, 13485 |
| Permite configurarea pentru procesarea automata a endoscoapelor rigide | Da |
| Tipuri agenti antimicrobieni | Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) sau alt tip de agend recomandat de producatorul instrumentului care necesita dezinfectarea sau sterilizarea |
| Consumul de apa | Maximum 10 litri pentru umplerea camerei de reprocesare |
| Conectat direct la apeduct | Presiunea dinamica max 2 bar |
|  | Presiunea maxima 3 bar |
|  | Sa fie dotata cu sistem de filtrare a apei integrat. Controlul calitatii apei sa fie validat cu ajutorul a 2 debitmetre sau cite un debitmetru pentru fiecare filtru din sistemul de filtrare a apei. |
| Sensor de nivel al apei in iteriorul camerei de procesare | Da |
| Volumul rezervorului pentru produse chimice | Minimum 5 l |
| Efectuarea testul de etansietate | Pe parcursul intregului ciclu |
| Temperatura maxima | ≤ 40 grade |
| Dozare detergent si dezinfectant de grad inailt | Automata, cu ajutorul pompelor dodate cu debitmetru dublu |
| Alarma | Automata |
| Autodezinfectare | Termica la 80 ° C, chimica 55 ° C |
| Configuratie de livrarerare | Termo-printer pentru rezultatele dezinfectarii |  | DA |
|  | Tub pentru conectarea la testul de etansietate al endoscopele care vor fi dezinfectate | DA, compatibile cu Endoscoape Pentax din dotare |
|  | Futune si fintinguri pentru conectarea la endoscoapele care vor fi dezinfectate | DA, compatibile cu Endoscoape Pentax din dotare |
|  | Minimum 15 litri de fiecare produs chimic necesar procesului de reprocesare | Da |
|  | Sistem integrat de uscare al canalelor endoscopului cu aer steril cald integrat | Da |
|  | Manual de utilizare | DA |
| Valoarea estimativă 242 000 lei fără TVA |

LOTUL 3.

| Sondă și opțiuni de soft pentru ecograful Versana Premiere și LP9 R3, Producător: GE Healthcare |
| --- |
|  | Sondă sectorială 3Sc-RS Probe, inclusiv softurile cardio Auto EF, Auto IMT |
|  | *3Sc-RS sonda sectorială pentru aplicații cardiac, transcraniale cu următoarele caracteristici: |
| Specificația tehnică | banda de fregvență de lucru acoperă intervalul: 2-4 MHz |
|  | câmp visual de 120grade |
|  | tehnologie cu 64 cristale |
|  | Amprentă de 23,7x18,4 mm |
|  | Permite lucrul cu 3 fregvențe diferite în transmisie pentru modul B |
|  | 4frecvențe disponibile în trasmisie pentru modul Doppler |
|  | *AutoEF –Modul pentru calculul deformării țesutului |
| Valoarea estimativă 118 000 lei fără TVA |

LOTUL 4.

| Fibrogastroscop |
| --- |
| Descriere | Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale |
| Parametrul | Specificația |
| Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere | ≥ 100 grade |
|  | Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade |
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 3- 100mm |
|  | Diametrul exterior | ≤ 9.8 mm |
| Înclinarea capului distal | sus/jos | 210/120 grade |
|  | dreapta/ stînga | 120/120 grade |
| Diametrul tubului introdus | ≤ 9.8 mm |
| Lungimea de lucru | ≥ 1000 mm |
| Canalul de instrumente | ≥ 2.8 mm |
| Completarea | Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. |
| Valoarea estimativă 162 000 lei fără TVA |