CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38432100-3 | Achiziția analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze cu afișarea datelor pe ecran | buc. | 1 | Conform cerințelor specificațiilor tehnice p.4 | 50 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Meșterul Manole-3, “TERMOELECTRICA” S.A, Depozitul Central;

- Termenul de realizare a achiziției: iunie 2024;

- Specificația tehnică deplină solicitată:

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip analizor | mobil/portabil |
| 2 | Tip indicator valoare concentrație de gaze | digital |
| 3 | Afișare date | ecran TFT |
| 4 | Tip setare | tastatură |
| 5 | Semnalizare | sonoră, luminoasă |
| 6 | Fracția volumică de O2 | 0-25 % |
| 7 | Metoda de eșantionare | difuzie (convecție) |
| 8 | Limitele erorii absolute la măsurarea fracției volumice a oxigenului, în % | ±0,3 |
| 99 9 | Intervalul de măsurare a presiunii absolute a amestecului de gaze, kPa | 40÷107 |
| 10 | Tip senzor | Sensor de electrolit acid |
| 11 | Condiții de exploatare: |  |
|  | Interval de temperatură de funcționare | +1...+40°C |
|  | Umiditatea relativă, la 30oC | 95% |
| 12 | Greutate maximă | 0,7 kg |
| 13 | Dimensiunile de gabarit, nu mai mult de | 200х100х600 mm |
| 14 | Componența amestecului de gaze analizat | oxigen, azot, hidrogen, dioxid de carbon, metan, propan. |
| 15 | Componența amestecului de gaze analizat, vol. % | 0 -100 |
| 16 | Timp de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de | 10 s |
| 17 | Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin | 4 h |
| 18 | Sursă de alimentare, | Accumulator 1,5 V |
| 19 | Gradul de protecție, min | IP 31 |
| 20 | Lungimea cablului cu senzor, min | 1 m |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

  - Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

  - Furnizorul bunurilor va asigura pregătirea complexă a analizatorului pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurări și analiză ale Beneficiarului.

  - Perioada de garanție a analizatorului de gaze și componentelor acestuia va constitui -12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului.

  - Analizatorul de gaze trebuie să dețină buletin valabil de verificare metrologică, sau să dispună de certificat/marcaj CE  de conformitate europeană valabilă la data livrării.

  - Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale și a buletinului de verificare metrologică, sau a certificatului CE.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să refuze de acestea (se returneze marfa fără a o achita).

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

6.1 Analizatorul de gaze va fi utilizat pentru determinarea concentrației oxigenului în amestecul de gaze, precum și se prevede posibilitatea determinării a unor componenți suplimentari (CO2, H2) în amestec de gaze.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

Analizatorul de gaze livrat trebuie să corespundă integral cerințelor specificate  în punctul 4 și să fie completat cu accesorii:

| Nr. d/o | Denumirea | Unități/ bucăți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Încărcător 220V | 1 |
| 2 | Acumulatori | 2 |
| 3 | Sondă de purjare a amestecului de gaze | 1 |
| 4 | Senzor de măsurare primar | 1 |
| 5 | Pașaportul analizatorului de gaze | 1 |
| 6 | Manual de utilizare | 1 |

- Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Furnizorul în termen de 15 zile calendaristice va înlătura neconformitățile din cont propriu.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Modelul bunului și producătorul.

- Certificat de calitate/conformitate a analizatorului de gaze livrat.

- Certificatul de înregistrare a companiei.

- Specificațiile de preț care să includă toate costurile, inclusiv prețul verificării metrologice (după caz).

- Descrierea tehnică detaliată, specificația tehnică deplină;

- Lista/componența detaliată a bunurilor livrate (a specifica detaliat conform cerințelor pct.7);

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării.