## Лист1
Autoclav 80-95 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru microinstrumentariu și echipament pentru endoscopia neurochirurgicală.
Cod
Descriere | Sterilizatoae cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel inox. Cu instalare pe masuța mobilă.
Parametrul | Specificația
Încărcare | orizontală
Construcția interioară | din oțel inox AISI 316L
Exterior | metalic galvanizat sau oțel inox.
Masuta mobila Inox | 4 roti cu frina la mini 2
2 rafturi,
Securitate la supraîncălzire | da
Alarme | acustică, vizuală
Durata sterilizartii reglabilă | da
Regimuri de sterilizare presetate | ≥ 5 programe
Posibilitatea de a schimba unul din parametri | da
Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit | da
Control electronic | Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă | da
Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare | da
Suprafata exterioara | să nu se încălzească
Imprimantă termică | da
Monitorizarea procesului | pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real | temperatura in camera de sterilizare
presiune (prin manometru sau digital)
vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de strilizare | Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum | selectabil
Sistem de uscare | da
Facilități de setare | timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor
racire rapidă
Marimea exterioară (lungime, lățime, înălțime) | 875х665х525 ± 10 мм
Marimea internă a camerei de sterilizare | 384х760 ± 10 мм
Volum interior | 80-95 l
Rafturi | minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare | ± 1 min.
Gama de temperatură: | 105 - 134 grade C
Precizie temperatură | ± 2℃
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare/ sau cu rezervor de apă distilată | da
Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare | da
Înregistrator date | da
Tip date imprimate pe hirtie | data
timp
temperatura
presiune
Alimentare | Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 220V, 50 Hz
Certificate | Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului
Documente confirmative | Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștamplia participantului;
Conditii de garantie | Minim 24 Luni.
Conditii de Livrare | 45 zile din momentul semnarii contractului.
Acte | Act de primire-predare, act punere in functiune, act de instruire, act garantie.