## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de rezecție artroscopică | Sistem de rezecție artroscopică |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc. Parametru Specificaţia: Troleu artroscopic: Înălțime ≥ 1400 mm; Lățime ≥ 500 mm; Adâncime ≥ 500 mm; Polițe standard ≥ 3; Sertar ≥ 1; Roți blocabile ≥ 2 cu diametru 150mm (+-30mm); Suport pentru cap cameră ≥ 1; Suport sau compartiment pentru cabluri; Cablu de alimentare ≥ 4 m lungime; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Monitor medical: Integrat/separat; Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice; Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K; Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz); Diagonala display ≥ 30"; Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175°; Montare pe troleu (conform producătorului). Videoprocesor cu cap cameră: Integrat/separat; Videoprocesorul: min. 3800x2100, min. 4K; posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p; posibilitate de capturare video de calitate înaltă; Memoria SSD min. 250 Gb; prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina. Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Cap camera: Senzor cu rezoluție minim 4K; conține min. 2 butoane programabile; TV coupler-lul (lentila) intergrat/sau separat; lungimea min. 2.5m; Sursa de lumina: Integrat în videoprocesor sau aparte; Puterea de ieșire, ≥ 300 Watt sau ≥ 1600 lumeni; Durata de funcționare, ore Led > 20000; Conector pentru fibra tip turet(baraban): Olympus, Wolf, Storz; Controlul iluminării manual sau automat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Shaver: Sistem motorizat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz); Piesa Shaver: min. 1 buton de control; posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotatie, setarea vitezei si modul de oscilare; viteza de rotatie maximala ≥ 8000 rpm. Artropompa: Tip peristaltică; Puterea de irigare ≥ 1,5 L/min; Mod de irigare automat, cu senzor de presiune integrat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Modulul de electrocoagulare: Port pentru pedală min. 1 cu posibilitate de conexiune prin cablu sau fără fir; Frecvența de lucru min. 300 KHz; Tăierea monopolara min. 350 W; Coagularea monopolara min. 200 W; Tăierea bipolara min. 200 W; Coagularea bipolara min. 200 W; Posibilitatea de detectare a accesoriilor; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Accesorii: Videoprocesorul: Cap Camera compatibil cu videoprocesor min. 1 buc. Artropompa: Footswitch compatibil cu artropompa 1 buc; set de tuburi pentru irigare și aspirare reutilizabile, compatibile cu artropompa min. 5 buc. și/sau de unică folosință min. 30 buc. Modul de electrocoagulare: Footswitch, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc; Electrod neutru elastic, din cauciuc plumbat, suprafața ≥ 350 cm^2 , reutilizabil, cu cablu de conectare, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc; Bisturiu electric monopolar, reutilizabil, min 100 de cicluri de sterilizare, cu 2 butoane, cu conector de 2.4 mm, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc; Electrod de tip ac, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, sub unghi de 90 grade, diametrul de minim 0.6 mm, min. 2 set (set 5 buc.); Electrod de tip minge, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, diametrul de minim 3 mm, conector de 2.4 mm, min. 2 set (set 5 buc.); Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.); Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru minim 100 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.). Shaver: Handpiece min. 1 buc; Footswitch 1 buc; Blade reutilizabil de tip full radius cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc); Blade reutilizabil de tip fast cut cu diametrul de min 4.5 mm ,2 set (set 3 buc); Blade reutilizabil de tip clean cut cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc); Blade reutilizabil de tip round burr cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc); Blade reutilizabil de tip oval burr cu diametrul de min 4.5 mm, min2 set (set 3 buc); Blade de tip super cut cu diametrul de min 4.5 mm, reutilizabil min 2 set (set 3 buc) sau de unica folosință min 4 set (set 6 buc). Cablu optic pentru sursa de lumina: min. 3 buc; lungimea min. 2,3 m; diametru min. 4.5 mm; adaptoare pentru conectarea fibrei la sursa de lumina pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.); adaptoare pentru conectarea fibrei la endoscop/optica pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.). Optică telescopică 4K: unghiul de vizionare 30˚ - min. 2 buc; diametru min. 4 mm; lungimea de lucru min. 150 mm; tip format: eyecup; compatibil cu trocarul din set; autoclavabil. Trocar: universal (pentru 0˚, 30˚, 45˚, 70˚) min. 3 buc; diametru min. 5.5 mm; obligator sa fie în set cu obturator; material de confecționare: aliaj de oțel inox de grad chirurgical; să fie dotate cu min. 2 robinete; compatibil cu optica telescopică. Altele: Garanție ≥ 36 luni; Instalarea și testarea la locul necesar; Transportarea și livrarea la locul necesar; Deservire în perioada de garanție și post garanție; Soft: Inclus, cu parole de acces; Ghid rapid: Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv; Manuale de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere; Manual de service: În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6); Training pentru utilizatori: Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică; Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces pentru user și service.
33100000-1 | 2 | Instrumentar pentru sistem artroscopic | Instrumentar pentru sistem artroscopic |  |  |  | Set artroscopia genunchiului: 1 Pensa artroscopica tradițională de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărime 3.2 ± 0.2 mm min 1 buc 2 Pensa artroscopica avansata de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărimea 3.5 ± 0.2 mm min 1 buc 3 Pensa artroscopica de tip duckling elevator min 1 buc 4 Pensa de tip elevator pentru menisc cu vârf punch, drept, mărimea de 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 5 Pensa artroscopica de tip blunt nose, drept, mărimea 1.7 ± 0.2mm min 1 buc 6 Pensa artroscopica de tip posterior punch, drept, mărimea 2.2 ± 0.2 mm min 1 buc 7Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, drept, mărimea 1.5 ± 0.2 mm min 1 buc 8 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, drept, mărimea 2.7 ± 0.5 mm min 1 buc 9 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata la stânga, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 10 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata la dreapta, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 11 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata sus, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 12 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata jos, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 13 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, up swept, mărimea 1.3 ± 0.4 mm min 1 buc 14 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 2.2 ± 0.2 mm, mâner de tip pencil min 1 buc 15 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 2.2 ± 0.2 mm, mâner de tip pencil min 1 buc 16 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 3.4 ± 0.2 mm, mâner de tip ring min 1 buc 17 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 3.4 ± 0.2 mm, mâner de tip ring min 1 buc 18 Pensa artroscopica de tip Backbiter, stânga, mărimea de 2 ± 0.4 mm min 1 buc 19 Pensa artroscopica de tip Backbiter, dreapta, mărimea de 2 ± 0.4 mm min 1 buc 20 Pensa artroscopica de tip rongeur, drept min 1 buc 21 Pensa de tip shark grasper și/sau alligator grasper, drept min 1 buc 22 Pensa artroscopica de tip Meniscus grasping, lungimea de lucru 200, drept min 1 buc 23 Pensa de tip spoon, lungimea de lucru 120 mm, mărimea 2, sub unghi de 5 grade min 1 buc 24 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, curbat min 1 buc 25 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, drept min 1 buc 26 Pensa in forma de cârlig, lungimea de lucru 130 mm min 1 buc 27 Pensa pentru micro fractura, sub unghie de 25 grade min 1 buc 28 Pensa de explorare, mărimea de 3.5 mm, gradat la 5 mm, cu mâner triangular min 2 buc Set artroscopia umărului: 29 Pensa de tip suture passer, cu deschidere frontala, si blocaj, lungimea de lucru 150 - 350 mm cu/fără clichet min. 1 buc 30 Pensa de tip Knot Pusher, cu un orificiu, lungimea de lucru 175 mm min 1 buc 31 Pensa pentru taierea suturii, cu mâner axial, diametrul de 4.2 mm, lungimea de lucru 130 mm min 1 buc 32 Pensa de tip fiber retrieve, drept, diametrul de 1.5 mm, lungimea de lucru 155 mm min 1 buc 33 Pensa de tip debridement rasp, cu mâner de tip peek, și vârf scutit min 1 buc 34 Pensa de tip Birdy, cu vârf drept, ax curbat in sus min 1 buc 35 Pensa de tip Birdy, ax curbat spre dreapta la 45 grade min 1 buc 36 Pensa de tip Birdy, cu ax curbat spre stânga la 45 grade min 1 buc 37 Pensa de tip smart hook, curbat la stânga min 1 buc 38 Pensa de tip smart hook, curbat la dreapta min 1 buc 39 Pensa de tip sixer, rasucit spre stânga min 1 buc 40 Pensa de tip sixer, rasucit spre dreapta min 1 buc
33100000-1 | 3 | Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape | Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape |  |  |  | Video Procesor: Intrări cameră ≥ 1; Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli; Controale/ Caracteristici: Ajustare nuanță-Da; Iluminare-Auto; Balans de alb- Auto; Acuitate- Da; Video compensare- Da; Înghețarea imaginii- Da; Reducerea zgomotului imaginii- Da; Iris automat- Da; Zoom electronic- Da. Ieșiri: RGB ≥ 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, VGA)- Da. HDD ≥ 500 GB. Sursă de lumină: Tip Separat sau integrat; Tip lampă: LED cu ≥ 4 lungimi de undă selectabile sau 4 moduri de lumina Timp de viață lampă ≥10 000 ore; Reglare flux aer ≥ 3 trepte; Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri. Dispozitive periferice: Display medical HD ≥ 26 inch; Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli; Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, vârsta, comentarii) ≥ 10 000 înregistrări; Tastatură pentru introducerea datelor- Da; Suport pe rotile- Da. Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă ≥ 250 ml; Regim de funcționare ≥ 3 regimuri; Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; "Polițe ≥ 4 unități, Minim 2 reglabile pe înălțime" Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit ) Tip Separat de procesor; Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid ≥ 0.85 bar Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator - 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Video colonoscop – 2 unități: Să se indice modelul oferit; Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli; Impermiabil Da; Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da; Tubul de inserție: Lungimea totală ≥ 1650 mm; Lungime de lucru ≥ 1350 mm; Diametrul exterior al părții de lucru ≤ 14 mm; Marcaj de lungime Da. Canalul de lucru: Diametrul ≥ 3,7 mm; Numărul de canale ≥ 1. Optica: Unghiul câmpului de vedere ≥125 grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere ≥ 3-100 mm. Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/Jos ≥160 grade; Stânga/ Dreapta ≥140 grade. Spălarea obiectivului Da. Metode de sterilizare (Operatorul economic să specifice metodele recomandate).
33100000-1 | 4 | Sistem de Videogastroscop | Sistem de Videogastroscop |  |  |  | Video Procesor: Intrări cameră ≥ 1; Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli; Controale/ Caracteristici: Ajustare nuanță-Da; Iluminare-Auto; Balans de alb- Auto; Acuitate- Da; Video compensare- Da; Înghețarea imaginii- Da; Reducerea zgomotului imaginii- Da; Iris automat- Da; Zoom electronic- Da. Ieșiri: RGB ≥ 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, VGA)- Da. HDD ≥ 500 GB. Sursă de lumină: Tip Separat sau integrat; Tip lampă: LED cu ≥ 4 lungimi de undă selectabile sau 4 moduri de lumina Timp de viață lampă ≥10 000 ore; Reglare flux aer ≥ 3 trepte; Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri. Dispozitive periferice: Display medical HD ≥ 26 inch; Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli; Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii) ≥ 10 000 înregistrări; Tastatură pentru introducerea datelor- Da; Suport pe rotile- Da. Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă ≥ 250 ml; Regim de funcționare ≥ 3 regimuri; Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; "Polițe ≥ 4 unități, Minim 2 reglabile pe înălțime" Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit ) Tip Separat de procesor; Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid ≥0.85 bar Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator- 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Videogastroscop 1 bucată: (Să se indice modelul oferit) Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli. Impermeabil Da. Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da. Tubul de inserție: Lungimea totală ≥ 1200 mm; Lungime de lucru ≥ 940 mm; Diametrul exterior al părții de lucru ≤ 10.5 mm; Marcaj de lungime Da. Canalul de lucru: Diametrul ≥ 2,8 mm; Numărul de canale ≥ 1. Optica: Unghiul câmpului de vedere ≥125 grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere ≥ 3-100 mm. Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/Jos 180/80 grade; Stânga/ Dreapta ≥90 grade. Funcționalitatea mânerului de dirijare: Butoane ≥ 4; Înghețarea imaginii Da; Eliberarea imagini Da; Capturare imaginii Da; Reglarea intensității luminii Da; Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da; Modificarea contrastului Da; Zoom electronic Da. Spălarea obiectivului Da. Metode de sterilizare- Operatorul economic să specifice metodele recomandate.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de rezecție artroscopică | Sistem de rezecție artroscopică | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1916666.67
33100000-1 | 2 | Instrumentar pentru sistem artroscopic | Instrumentar pentru sistem artroscopic | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 3 | Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape | Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 900000
33100000-1 | 4 | Sistem de Videogastroscop | Sistem de Videogastroscop | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000
3766666.67
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________