## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Piesă de schimb | HDe6 Kollmorgen Axial Drive Asm FRU | Bucată | 1 |  | HDe6 Kollmorgen Axial Drive Asm FRU Compatibil cu modelul: „Revolution Discovery CT (256 slice-uri) Servicii de schimbare a pieselor incluse. Scrisoarea de garanție din partea participantului la licitație că lucările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucări, prin asumarea răspundere financiară în cazul defețiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrprilor sau a peisei de schimb. Scrisoarea confirmativă prin care se confirmă că piesa ofertată este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuate de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și piesă minim 12 luni.
33100000-1 | 2 | Piesă de schimb | C-ARM Top Cover | Bucată | 1 |  | C-ARM Top Cover Compatibil cu dispozitivul Senographe Crystal Scrisoare confirmativă prin care se confirmă că piesele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). Câștigătorul va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunilor echipamentului în timpul procesului de lucrări efectuate de către el la echipamentele beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și piesă minim 12 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Piesă de schimb | HDe6 Kollmorgen Axial Drive Asm FRU | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 2 | Piesă de schimb | C-ARM Top Cover | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
Nr. lot | Denumire Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de masura | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA | Beneficiar
1 | Container cu capac pentru transportarea endoscoapelor | Container cu capac pentru transportarea endoscoapelor | Dimensiuni : 500x500x100H ± 20% Compatibil cu troliul de transportat endoscoape Steelco T361 | Bucată | 4 | 16666.6667 | CRDM
2 | Piesă de schimb pentru aparatul LSS-6 | Piesă de schimb pentru aparatul LSS-6 | Lămpă infraroșu pentru aparat LSS-6 | Bucată | 5 | 1000 | SP Bălți
3 | Piesă de schimb pentru aparatul ORC-21 | Piesă de schimb pentru aparatul ORC-21 | Lămpi ultraviolet pentru aparat ORC-21 | Bucată | 5 | 2000 | SP Bălți
4 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 diametru - 10 mm lungimea totală - 383 mm lungime de lucru 316 mm direcția de vеdеrе - 0 С câmp de vеdеrе - 75 С cel mai bun focus - 50 mm Dimensiunea imaginii Ecran complet | Bucată | 2 | 96000 | IMSP Gh. Paladi
5 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Fibra optică, lumină 3 metri compatibil cu videoprocesor și sursa de lumină OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Bucată | 1 | 9000 | IMSP Gh. Paladi
6 | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Insert pentru forceps bipolar 5 mm, Lamidey Noury (V12PBN5240). | Bucată | 1 | 29000 | IMSP Gh. Paladi
7 | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” | Detector digital 43x43cm prin Wi-Fi Material CsI Celsiu/iodid Dimensiune pixel max 100 µm Rezoluție Min 5,0 lp/mm Arie activă Min 4200x4200 pixel Interfața Fir/wi-fi Cuantificare 16 bit Afișare imagine Max 4 sec AED (Detectare automată a expunerii) da Greutate Max 3,5 kg Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 300 kg Margini metalice da Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic da Calibrarea detectorului la instalare da Instruirea personalului medical da Termen de garanție Suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție Minim 2 ani. | Bucată | 1 | 196000 | IMSP SC Bălți
8 | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu. | Bucată | 1 | 20000 | IMSP Institutul de Cardiologie
9 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y 1, VE 126KV ( d= 4,5) 0-4 bar sau echivalent | Bucată | 1 | 5200 | IMSP Gh. Paladi
10 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y7, VE126KV ( d= 4,5) 0-4 bar sau echivalent | Bucată | 1 | 5200 | IMSP Gh. Paladi
11 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y8, E121K4505 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y8, E121K4505 sau echivalent | Bucată | 1 | 5400 | IMSP Gh. Paladi
12 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y9, VE126LV ( d= 3,5) 0-7 bar sau echivalent | Bucată | 1 | 5400 | IMSP Gh. Paladi
13 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Solenoid valves Y13, N74.4AV | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Solenoid valves Y13, N74.4AV sau echivalent | Bucată | 1 | 5400 | IMSP Gh. Paladi
14 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Pressure sensor SW2 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Pressure sensor SW2 sau echivalent | Bucată | 1 | 2800 | IMSP Gh. Paladi
15 | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 | Garnitură/Door gasket | Piese de schimb pentru autoclav model Systec DX-200 Garnitură/Door gasket sau echivalent | Bucată | 1 | 9000 | IMSP Gh. Paladi
16 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Heating elements | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Heating elements sau echivalent | Bucată | 1 | 2900 | IMSP Gh. Paladi
17 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Air filter | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Air filter sau echivalent | Bucată | 10 | 2000 | IMSP Gh. Paladi
18 | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 | Clipse pentru perete dublu | Piese de schimb pentru Incubator convențional neotnatal model OKM-801 Clipse pentru perete dublu sau echivalent | Bucată | 15 | 2850 | IMSP Gh. Paladi
19 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) sau echivalent | Bucată | 3 | 2000 | IMSP Gh. Paladi
20 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 sau echivalent | Bucată | 2 | 666.67 | IMSP Gh. Paladi
21 | Borcan pentru aspirator | Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. | Borcan pentru aspirator Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. sau echivalent | Bucată | 10 | 2500 | SR Orhei
22 | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia | Motor/ventilator compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia Motor/ventilator pentru circularea aerului cald interior compatibil cu sterilizator Nuve, Turcia sau echivalent | Bucată | 4 | 3333.34 | SR Orhei
23 | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos | Bloc de alimentare compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos Bloc de alimentare 15V 2,4A compatibil cu monitor de pacient BT-770, Bistos sau echivalent | Bucată | 6 | 4000 | SR Orhei
24 | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie GENESIS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent | Bucată | 1 | 24166.67 | SR Orhei
25 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 | Video colonoscop tip HD+ sau FullHD Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm Canalul de lucru 3,8 mm Lungimea de lucru 1700 mm Unghiul câmpului de vedere minim 140° Adâncimea câmpului vizual, in intervalul minim nu mai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) Rata de detecție (Angulația) sus/jos minirn 180°/180° Rata de deflecfie (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160° Funclionalitatea mânerului de dirijare: a) butoane >4 b) înghețarea imaginii - da c) capturarea imaginii - da d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) - da Compatibil cu tehnologiile prezente in video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologie: - Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. - Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. | Bucată | 2 | 683333.33 | CRDM
26 | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | 1.Sursa autonoma de vacuum alimentata independent de la reteaua de alimentare al curentului electric alternativ 220 V Da 2.Pompa de vacuum asigura o presiune negativă a vacuumului (-10 mmHg până la -200 mmHg [-1,3 kPa până la -26,6 kPa]). Da 3. Include un recipient de fluid reutilizabil și un filtru hidrofob interschimbabil, care poate fi îndepărtat fără unelte speciale Da 4. Lucrul pompei este silentios, nivelul zgomotului nu mai mare 10 dBa* Da 5.Moduri operationale Intraoperator Postoperator Da 6a. Valoarea de referință a presiunii pentru fiecare mod poate fi setată independent: Intraoperator De la – 200 mm Hg pana la – 50 mm Hg (-26,6 kPa până la -6.6 kPa) 6b. Postoperator De la -100 mmHg până la -10 mmHg (-13,3 kPa până la -1.3 kPa) 7. Incrementul sau decrementul vacuumului se face cu pas minim 10 mm Hg 8. Panoul de comanda Da 9. Butoane de pornire/oprire a pompei de vacuum Da 10.Selectorul de valori de referință pentru nivelurile de vacuum (butoanele sus/ jos) Da 11. Butoanele pentru moduri Da 12.LED- uri care arata ca pompa lucreaza si in care mod Da 13. Alarma onora in caz de lucru gresit ( diferite erori) Da 14. Butonul ce opreste alarma (mute) Da 15. LED indicator de alarme : LED-ul roșu, se aprinde pentru a indica faptul că a apărut o alarmă sau o eroare. Da | Bucată | 1 | 400000 | Cardiologie
1535816.6767

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________