## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 4 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Berj Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 2 | Brancardă medicală | Brancardă medicală |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 3 | Bancheta | Bancheta |  |  |  | Bancheta Parametru Specificație Descriere Bancheta (3 locuri) destinată spatiilor de asteptare Cadru metal cromat da Șezut si speteaza cadru metal, placaj cu minim 15 mm cu spuma poliuretanica de minim 40 mm da Tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut da Dimensiuni: 140x60 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 4 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 |  |  |  | Masa pentru infasat cu saltea Dimensiuni masă: 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat - da, reutilizabilă Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 5 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie |  |  |  | Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 6 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată |  |  |  | Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 7 | Dulapuri de laborator | Dulapuri de laborator |  |  |  | Dulapuri de laborator Descriere Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune Parametru Specificație Tip material din PP / polipropilena rezistente la coroziune Rafturi minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni 210 x 90 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 8 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj |  |  |  | Masa pentru masaj Masă cu 5 secțiuni da Cap minim 25-60 grade spate/picioare minim 80 grade ajustare hidraulică, brațe minim 100 grade acționare mecanică da cadru din metal vopsit electrostatic înălțime reglabilă da electric în diapazon minim 48-90 cm saltea din spumă densă da capacitate de suținere minim 160kg tapițerie din piele ecologică, lavabilă da dimensiuni 196x65x90 cm, ±5cm Destinat pentru reabilitare medicală da Termenul de garanție "minim 4 ani echivalent la 48 luni"
33192000-2 | 9 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Carucior 650x400x900, AISI 304 |  |  |  | Carucior 650x400x900, AISI 304 Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 satin, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x45x85, ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 10 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 |  |  |  | Dulap 70x40x185, AISI 304 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 70 cm, Adâncime 40 cm, Înalțime 185 - 190 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 11 | Canapea examinare medicala | Canapea examinare medicala |  |  |  | Canapea examinare medicala Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit electrostatic Saltea "obligatoriu, acoperite cu piele de vinil sau material echivalent" Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă în intervalul minim 15°- 45° Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. Culoarea gri deschis Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 12 | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi |  |  |  | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni "Lungime 97 cm, Adâncime 47,5 cm, Înalțime 250 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 13 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Masă de laborator Descriere Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate Parametru Specificație Tip material masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic Dimensiune "lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 780 - 800mm, adâncime 700 mm ±10mm" Durată lungă de viață și construcție robustă da "Blatul mesei rezistență la substanțe chimice, umiditate, șocuri termice." da Tumbă încorporată un sertar partea de sus cu mâner partea de jos o usă cu mâner și un raft Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 14 | Banchetă cu spetează moale | Banchetă cu spetează moale |  |  |  | Banchetă cu spetează moale Banchetă cu spetează da Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la corozii da Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise da Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente da Dimensiuni Lungimea min. 1200 mm Lățimea min. 400 mm Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"
33192000-2 | 15 | Masa oftalmologică | Masa oftalmologică |  |  |  | Masa oftalmologică Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice "Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică." Specificații tehnice minime "Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice." Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg. Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării. Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară. Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical. Manual de utilizare în limba română. Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze. Obligațiile furnizorului Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului. Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 16 | Canapea de examinare medicală, mobilă | Canapea de examinare medicală, mobilă |  |  |  | Canapea de examinare medicală, mobilă Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică) "Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm." Specificații tehnice minime Funcții: 1 funcție manuală – rabatarea spătarului. 1 funcție electrică – reglarea pe înălțime. Mobilitate: 2 roți ascunse de minim 10 cm diametru. 2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare. Performanță: Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, fără uzură după ≥ 5.000 cicluri. Motor omologat CE. Materiale și rezistență: Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură ≥ 100.000 cicluri. Grosime tapițerie: ≥ 8 cm. Spumă de înaltă densitate ≥ 30 kg/m³. Culoare: alb sau gri. Accesorii: Suport role de hârtie. Dimensiuni: Suprafață minimă: 1800 × 600 mm. Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm). Capacitate de încărcare: ≥ 150 kg. 3. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Manual de utilizare în limba română. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 17 | Brancardă medicală | Brancardă medicală |  |  |  | Brancardă medicală Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea Descriere generală "Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură." Cerințe tehnice minime Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini ≥ 200 kg. Roți: diametru ≥ 150 mm; pivotante, cu rulare silențioasă; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure. "Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic." "Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți." "Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului." Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă. "Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime ≥ 190 cm, lățime 55–65 cm)." Construcție și igienă Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat. Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire. Siguranță și conformitate Capacitate de încărcare minimă: 200 kg. Certificare CE și declarație de conformitate. "Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți." Servicii asociate Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni "Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore." Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 18 | Stativ pentru perfuzii | Stativ pentru perfuzii |  |  |  | Stativ pentru perfuzii Stativ pentru infuzii cu reglarea pe inaltimii Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat sau oțel cu suprafața protejată prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere Rezistent la coroziune și dezinfectanți; Suprafață netedă, ușor de curățat; "Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig" Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării. Garanția minim 2 ani echivalent la 24 luni
33192000-2 | 19 | Paravan | Paravan |  |  |  | Paravan Executat din țeavă din inox cu 2 elemente (secțiuni). Montat pe 2 roți, structură pliantă. Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent. Stabilitate bună în poziție deschisă; Ușor de manevrat; Permite curățare și dezinfecție completă; Fără muchii ascuțite. Garanția minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 20 | Cabină pentru audiometrie | Cabină pentru audiometrie |  |  |  | Cabină pentru audiometrie Dimensiuni / ergonomie Dimensiuni exterioare (L×A×H) în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm Dimensiuni interioare utile (L×A×H) "≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă" Înălțime minimă încăpere pentru instalare ≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul). Acces Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat. Performanță acustică Atenuare globală (diferență interior/exterior) "≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare." Atenuare la frecvențe înalte ≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică. Condiții pentru audiometrie "Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus)." Construcție / finisaje Structură panouri Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat. Grosime panouri (acceptat) ≥50 mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm). Finisaj exterior Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră. Finisaj interior "Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile." Pardoseală Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur. Fereastră / vizibilitate Fereastră observare Da, Vizibilitate operator–pacient. Dimensiuni fereastră ≥60×50 cm, Dublu vitrat / geam acustic. Tip geam Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat. Ventilație / confort Ventilație silențioasă Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica. Zgomot ventilație (acceptat) Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond. Iluminare / electric Iluminare interioară LED, Comutator accesibil; lumină suficientă. Alimentare 220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus. Putere consumată ≤150 W Priză internă (acceptat) DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + treceri cablu. Panou conexiuni / treceri cablu Panou conexiuni audiometru "Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă" Jack-uri audio ≥5× 6,3 mm + ≥1× 3,5 mm (sau echivalent). Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri). USB (acceptat) ≥1 port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminatoriu. Mobilier / dotare minimă Masă/suport audiometru Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus Scaun/bancă pacient 1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus Acces rampă (acceptat) Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă. Sistem free-field (acceptat) Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminatoriu. Opțional Livrare / instalare / garanție Stare livrare Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare. Montaj Inclus Garanție ≥24 luni Certificat garanție. Inclus Service / piese Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător. Conformitate / reglementări Compatibilitate audiometre Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate. Standard audiometrie (condiții test) ISO 8253-1, Menționat în documente producător. Securitate produs (acceptat) "IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate." RoHS/WEEE (unde e aplicabil) Da, Declarații aplicabile UE.
33192000-2 | 21 | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | Fotoliu pentru colectarea sîngelui |  |  |  | Fotoliu pentru colectarea sîngelui General / utilizare Destinație "Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient." Structură "Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare." Bază "Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne." Capacitate maximă pacient ≥150 kg Dimensiuni Poziție scaun (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere. Poziție întins (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm și L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm Înălțime șezut de la podea în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat) Greutate fotoliu ≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate. Segmentare & reglaje Număr segmente 3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate. Spătar – dimensiuni (W×H) ≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente. Spătar – reglaj înclinare Min. 100°…≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Șezut – dimensiuni (W×D) ≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat. Secțiune picioare/genunchi Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Tetieră Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă Cotiere / suport brațe (obligatoriu) Număr cotiere 2 cotiere Dimensiuni cotiere L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat. Reglaje cotiere Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent. Cotiere pliabile Da, Pentru acces facil pacient. Reglaj lățime DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat. Tapițerie / igienă (obligatoriu) Căptușeală Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat. Husă/tapițerie Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului. Retardare flacără DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea. Culoare La alegerea beneficiarului Mobilitate (opțional) Roți pivotante 4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt ofertate: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat). Siguranță / transport / livrare Dezasamblare pentru transport DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există). Margini/colțuri Fără muchii tăioase, Siguranță pacient. Garanție ≥24 luni Instrucțiuni Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid Accesorii indispensabile (minim) Tetieră 1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată. Cotiere, Pliabile și reglabile. 2 buc. Incluse Picioare/role cu protecții Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat) Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 22 | Masa de lucru instrumente medic | Masa de lucru instrumente medic |  |  |  | Masa de lucru instrumente medic Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304 4 secțiuni glisante Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 23 | Masa de productie din inox | Masa de productie din inox |  |  |  | Masa de productie din inox Fabricată din oțel inoxidabil Dimensiuni 1500 x 800 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni
33192000-2 | 24 | Canapea electromecanică ecografie | Canapea electromecanică ecografie |  |  |  | Canapea electromecanică ecografie Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm Suprafață minim din 2 piese mobile Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg Reglare înălțime minim 50-70 cm Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70° Roți cu zona de contact din cauciuc Roți cu rotire 360° Blocare centralizată pe 4 roți Voltajul de lucru 220-240 V Bumper-e de protecție a colțurilor Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie Reglare de pe telecomandă Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4 Instrucțiune în limba română Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 25 | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate |  |  |  | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și poziționări avansate Descriere Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate. Parametru Componentă Cerință Componente principale Structură fotoliu Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti‑coroziv Mecanism reclinare Poziții multiple: poziție verticală, semi‑reclined, reclined și tilt‑in‑space Suport cefalic Reglabil pe înălțime și unghi, cu perniță confort Suport pentru picioare Reglabil independent, extensibil Tetieră Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală Cotiere Reglabile, detașabile sau pivotante Roți Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă Tapițerie Material medical ușor de curățat și dezinfectat Specificații tehnice Reglaje poziție Regłaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată Unghi reclinare Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie Suport cap Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului Suport lombar Reglabil pentru confort sporit Mecanism electric/manual Electric preferabil, cu control la buton sau telecomandă; alternativ cu mecanisme hidraulice/gaz la modelele standard Capacitate greutate ≥ 150–180 kg (sau ≥ 385 lbs pentru variante bariatrice) Tapițerie Material medical fluid‑rezistent, ignifugat, ușor de curățat Roți Minimum Ø 5″, blocabile pentru stabilitate în poziția dorită Siguranță pacienți Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale Accesorii incluse Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională Ergonomie Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului Funcționalități avansate Siguranță integrată Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară Control electric integrat Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă Reset poziție standard Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start Suport detașabil Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale Tilting‑in‑space Menține unghiul spătar‑șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate Perne ergonomice Distribuție optimă a greutății corpului, reducere puncte de presiune Tilting/înclinare independentă Reglaj independent pentru spătar și suport picioare Suport cap reglabil Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului Funcții de confort Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 26 | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Control și poziționare tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg poziționare cardiacă Poziționare Trendelenburg ≥ 13 grade Anti-trendelenburg ≥ 13 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) / manetă mecanică de poziționare în CPR Spătarul reglabil ≥ 70 grade Indicator unghi spătar - vizual / digital Cîntar încorporat da, funcție de zero / tară Alarmă de părăsire a patului Integrată în sistemul patului / cântarului Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 20°/ 20° Tehnologie de înclinare (stânga, dreapta): minim 2 coloane motorizate vertical în (zona toracică / femurală), minim 1 coloană motorizată vertical în (zona toracică / femurală) Regim de poziționare laterală activ, ALT / CLRT (Automatic Lateral Therapy / Continuous Lateral Rotation Therapy) - funcție activată și prezentă la darea în exploatare, cu posibilitatea setării timpului și gradului de înclinare Controlul de către asistentă Telecomandă dedicată cu posibillitate de blocare control pacient obligatoriu Control de către pacient Comenzi accesibile pacientului Butoane integrate în parapete și / sau telecomandă, cu simboluri grafice intuitive Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥230 kg Înălțime Ajustabilă Într-un diapazon de cel puțin 30 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Interfață de integrare, digitalizare date cu sistemul informațional al spitalului TCP/IP sau interfață similară Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea antiescare pasivă sau activă cu pompă de aer ortopedică, lavabilă da, să se indice codul prodului oferit fabricat din spumă poliuritanică sau celule / cilindri gonflabili obligatoriu grosimea min. 20 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Extensie platformă pentru pacienții înalți cel puțin 15 cm Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul prodului oferit Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 27 | Masă ortopedică | Masă ortopedică |  |  |  | Masă ortopedică Cod 140200 Parametru Specificaţie Descriere Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice Poziționare Trendelemburg ≥ 25 grade Antitrendelemburg ≥ 25 grade Înclinare laterală ≥ 18 grade Capacitate ≥ 200 kg Acțiune electromecanică Control pupitru sau pedală Radiotransparentă obligatoriu Utilizare radiologică Mărimea maximă a casetei minim 35x43 cm Atașament de bază mobil Structura coloanei oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă Roți obligatoriu Blocare roți obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 28 | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente |  |  |  | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă "tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil" Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 29 | Troleu multifuncțional | Troleu multifuncțional |  |  |  | Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 30 | Troleu multifuncțional (crashboard) | Troleu multifuncțional (crashboard) |  |  |  | "Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog), mediu" Cod M200001 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu și/sau oțel inoxidabil Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Suport butelie de oxigen da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da "Coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului" minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri) Raft pentru defibrilator da Raft lateral glisant da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare minim 5, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 31 | Scaun cu rotile pentru transportare pacient Adult 200 kg | Scaun cu rotile pentru transportare pacient Adult 200 kg |  |  |  | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110 Descriere "Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Certificat CE da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33192000-2 | 32 | Noptieră | Noptieră |  |  |  | Noptieră Cod M600300 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Blat suplimentar de masă cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330 ̊ Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
| 33 | Cărucior de colectarea lengeriei | Cărucior de colectarea lengeriei |  |  |  | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lengerie Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 34 | Scaun cu rotile pentru sala de operații cu speteză | Scaun cu rotile pentru sala de operații cu speteză |  |  |  | Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza Cod M500004 Descriere Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Structura suprafeței de suport inox, minimum AISI 304 Suport pentru spate da Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 30 cm Ajustare înălțime 50 - 66 cm, ±5 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile Cu rotire la 360˚ da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
| 35 | Suport cu 2 boluri pentur deșeuri medicale | Suport cu 2 boluri pentur deșeuri medicale |  |  |  | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 36 | Troleu de urgență | Troleu de urgență |  |  |  | "Troleu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor" Parametru Specificație Material: carcasa oțel inoxidabil Suprafața de lucru a a troleului: Monolit "Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici " da Coșuri laterale: Minim 2 Coș lateral pentru deșeuri da Număr de sertare: Minim 5 Sertare de diferite adîncimi da Primul sertar: Plat Sertare: Cu divizoare Număr de roți: 4 Roți cu frînă: Minim 1 Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 37 | Fotoliu oftalmoscopic | Fotoliu oftalmoscopic |  |  |  | Fotoliu oftalmologic Parametru Specificație Stuctura din otel vopsit da Spatar operabil electric, din pozitia orizontala spre pozitia de sezut minim 90º da Inaltime ajustabila electric da "Spatar operabil electric, din pozitia orizontala spre pozitia de sezut minim 90º" da "Scaun ajustabil electric cu trendelemburg minim 30º inclus pedala de operare" da Doua suporturi pentru brate da Dimensiuni: Lungime: 185 cm, ± 5cm Latime: ≥75 cm Inaltime: 50-80 cm, ± 5cm Sarcina maximă: minim 200 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 38 | Fotoliu hidraulic ORL | Fotoliu hidraulic ORL |  |  |  | Fotoliul ORL hidraulic Descriere Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate. Parametru Specificație Sistem hidraulica, pentru mișcarea sus/jos da Format din min. 5 secțiuni " suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi" Suport mâini da Poziționare a spătarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180˚ ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz, sau echivalent da Rotație la minim 330˚ cu pedala de blocare da "Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz " da "Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat" da Sistem mobil/transportabil da, pe roți cu frână Capacitate maximă a pacientului ≥ 150 kg Culoare Albastru închis Accesorii: "Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și orizontal" da Accesoriu fix pentru suportul capului da "Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF" da "Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat." "Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6)." Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 3 persoane, minim 1 zile lucrătoare Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare Termenul de garanție minim 3 ani echivalent la 36 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
| 39 | Fotoliu pentru colectare material biologic | Fotoliu pentru colectare material biologic |  |  |  | Fotoliu pentru colectare material biologic Parametru Specificație "În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de control bilateral plasat pe baza suportului" da Acest fotoliu are mișcări secționale, atât cu controale bilaterale da Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit confort maxim pentru a preveni decubitul da Cotiere din poliuretan moale, pliabil cu scaun filetat pentru a facilita deplasarea pacientilor da Completă cu cuplul retractabil al pedalei cu sistem automat de frânare pentru coborârea pacientului da La baza 4 roți rotative, cu frână da Toate materialele folosite sunt tratate cu aditiv antibacterian da Dimensiunile: L 75 / P 95 / H 125 cm, ± 5cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 40 | Canapea репtru examinare | Canapea репtru examinare |  |  |  | Canapea pentru examinare Parametru Specificație Mecanism de reglare a tetierei da Unghi tetieră minim 45 grade Grosime spumă 20 – 40 mm Şezlongul este fixat pe cadru cu piulițe Ponevezh da Culoarea cadru şi tapițerie albă Echipamente suplimentare: Suport pentru cearşafuri rulou de unică folosință lățime până la 700 mm, diametru până la 200 mm Instalare în secțiunea capului Grosime spumă 20 – 40 mm Tapițerie: piele culoare – albă Cadru: oțel, culoare – albă Dimensiuni produs ( L*A*Î mm) 2000*600*560 mm, ± 50 mm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 41 | Masă pentru masaj | Masă pentru masaj |  |  |  | Masă pentru masaj Descriere Carcasă metalică rezistent la coroziune și agenți de dezinfectare., acoperită cu piele ecologică. Parametru Specificație Utilizare profesională pentru masaj și proceduri de îngrijire da Construcție stabilă și fiabilă da Suprafață moale și confortabilă da Ergonomie optimă pentru specialist da Potrivită pentru sesiuni de durată da Destinată utilizării intensive da Mărimi: 200–220 cm (L) x 70 cm (l), ± 5cm Înălțime fixă: aprox. 75 cm (optimizată pentru lucrul ergonomic) Secțiuni și Confort: Sistem de reglaj: Spătar rabatabil (secțiune cap) cu ajustare mecanică a unghiului de înclinație Orificiu facial: Decupaj ergonomic pentru față, inclus în secțiunea capului Tapițerie: Piele ecologică (PU/PVC) de înaltă calitate, impermeabilă și ușor de curățat Umplutură: Spumă poliuretanică de densitate medie (grosime 5-8 cm) Element Special – Suport Inferior (Important): Bară de suport inferioară (Raft tip grilaj): Structură metalică orizontală amplasată la baza picioarelor Funcționalitate dublă: 1.Depozitare: Permite plasarea prosoapelor, accesoriilor sau a consumabilelor 2.Suport ergonomic pentru maseur: Bara transversală și grilajul sunt proiectate să reziste la presiune, servind drept punct de sprijin (suport pentru picioare) pentru terapeut, permițând transferul de greutate și reducerea tensiunii lombare în timpul manevrelor de masaj profund Stabilitate: Picioarele sunt dotate cu capace antiderapante din cauciuc pentru a preveni alunecarea mesei în timpul utilizării suportului de picioare Accesorii incluse: "Pernă suplimentară detașabilă pentru acoperirea orificiului facial sau pentru suport lombar/cervical" da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 42 | Masă de Manipulație | Masă de Manipulație |  |  |  | Masă pentru manipulații Parametru Specificație Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox da Fără roti, stabile da Incarcatura minima raft 50 Kg Dimensiuni H 70 cm, l 60 cm, L 45 cm, ± 3 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 43 | Masă Troleu cu 2 saltare pe orizontal și un raft | Masă Troleu cu 2 saltare pe orizontal și un raft |  |  |  | Masă (Troleu) cu 2 saltare (pe orizontală) și un raft Parametru Specificație Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox da Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă și două saltar, confecționate din tablă de inox da Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 44 | Scăriță medical | Scăriță medical |  |  |  | Scăriță medical Parametru Specificație Greutate maximă susținută minim 150 kg Trepte 2 Înălțime 50 cm, ± 2 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
| 45 | Scaun toaletă | Scaun toaletă |  |  |  | Scaun toaletă Descriere Scaun wc, care poate fi utilizat ușor și confortabil pentru îngrijirea igienei personale. Parametru Specificație Capacul scaunului din căptușeală, confortabil și este detașabil pentru utilizarea igienică da Cotierele din plastic sau alt materia pentru comoditate si siguranta în timpul așezării și ridicării de pe scaun da Șezut confortabil, confecționat din material moale da Toate suprafețele lavabile și rezistente la soluții de dezinfectare, Ușor de curățat și întreținut da Reglabil pe înălțime, pentru a se potrivi nevoilor individuale ale utilizatorului da Picioarele scaunului sunt îmbracate în virfuri din cauciuc anti-alunecare pentru a reduce accidentul de alunecare da Lățime totală 55 cm, ±3 cm Înălțime totală 75-90 cm, ±5 cm Adâncime totală 55 cm, ±3 cm Lățimea scaunului 45 cm, ±3 cm Înălțimea scaunului 45-60 cm, ±5 cm Înălțimea spătarului 30 cm, ±5 cm Greutate Capacitate de menținere a pacientului minim 100 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
| 46 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 |  |  |  | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 Descriere Scaunul multifuncțional este o soluție versatilă pentru persoanele cu mobilitate redusă, îmbinând cinci funcții într-un singur produs. Acesta poate fi folosit ca toaletă portabilă, scaun de duș, cadru de mers, cadru de siguranță pentru WC și ridicător pentru toaletă. Construit din materiale rezistente, cu cadru metalic ușor, oferă stabilitate, confort și siguranță în utilizarea zilnică. Parametru Specificație 1. Toaletă portabilă – cu recipient colector detașabil, ușor de curățat da 2. Scaun de duș – permite spălarea în siguranță fără risc de alunecare da 3. Cadru de mers – suport stabil pentru deplasări scurte da 4. Cadru de siguranță pentru WC – montare peste toaleta standard pentru sprijin la ridicare da 5. Ridicător pentru WC – crește înălțimea toaletei pentru confort sporit da Cadru solid din oțel cromat, cu greutate redusă da Șezut confortabil și stabil, cu recipient colector detașabil da Toate suprafețele lavabile și rezistente la soluții de dezinfectare, Ușor de curățat și întreținut da Reglabil pe înălțime, pentru a se potrivi nevoilor individuale ale utilizatorului da Picioarele scaunului sunt îmbracate în virfuri din cauciuc anti-alunecare pentru a reduce accidentul de alunecare da Lățime totală 55 cm, ±5 cm Înălțime totală 75-90 cm, ±5 cm Adâncime totală 45 cm, ±5 cm Lățimea scaunului 45 cm, ±5 cm Înălțimea scaunului 45-60 cm, ±5 cm Înălțimea spătarului 30 cm, ±5 cm Greutate Capacitate de menținere a pacientului minim 100 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
| 47 | Dulup de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat | Dulup de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat |  |  |  | "Dulup de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat" Descrierea: "Dulap este destinat pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de efectuarea, păstrării și organizarea materialelor utilizate în activitatea laboratorului, precum și de respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice și de securitate în muncă." Parametru Specificație Dotat cu chiuvetă da Dotat cu prize minim 3 buc. Fabricat din PAL melaminat cu grosimea minim 18 mm Blatul să fie acoperit cu plastic HPL sau analogic grosimea minim 0,5 mm Lățimea 1040 mm Înălțimea 2240 mm Adâncimea 700 mm Dulapul va fi utilizat la efectuarea lucrărilor de laborator care necesită ventilare locală de extracție da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni
| 48 | Paravan mobil de radioprotecție | Paravan mobil de radioprotecție |  |  |  | Paravan mobil de radioprotecție Parametru Specificație Tip: mobil, pe rotile Dimensiuni: H ≥ 195 cm, L ≥ 195 cm Strat protector: "echivalent cu minim 2 mm Pb, pe întreaga suprafață a paravanului" Rotile: minim 4, minim 2 cu frâne Material extern lavabil, rezistent la dezinfectanți da Documente confirmative: "Certificat de conformitate european, conform standardului IEC 61331" da, valabil Protocol de eficiență a barierelor de radioprotecție da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
| 49 | Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui) | Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui) |  |  |  | Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui) Parametru Specificație Fotoliu recoltare a sângelui da Cu reglarea sectiunii spatelui si a genunchilor, cu cotiere Cadru metalic robust, rezistent la greutăți mari, vopsit electrostatic da Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
| 50 | Paturi medicale funcționale cu saltele | Paturi medicale funcționale cu saltele |  |  |  | Paturi medicale funcționale cu saltele Descriere: Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametru Specificație Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice obligatoriu Funcționalități poziționare: Controlul de către asistentă obligatoriu Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă, adimisă de sibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz da Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile obligatoriu Bare de protecție da, inox acoperit cu mase plastice sau cauciuc obligatoriu Suport cap demontabil obligatoriu obligatoriu Saltele antiescare cu pompa: Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm inaltimea celulelor: 7-10 cm Material: PVC grosimea: minim 0.32 mm numar de celule: minim 130 greutatea maxima suportată: minim 130 kg Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz presiunea de lucru: 40-100 mmHg Timpul unui ciclu: maxim 7 min "cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului" obligatoriu Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 4 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 22400
39100000-3 | 2 | Brancardă medicală | Brancardă medicală | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 10500
39100000-3 | 3 | Bancheta | Bancheta | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 13250
39100000-3 | 4 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 8100
39100000-3 | 5 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 11310
39100000-3 | 6 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 28000
39100000-3 | 7 | Dulapuri de laborator | Dulapuri de laborator | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 24000
39100000-3 | 8 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 60000
39100000-3 | 9 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Carucior 650x400x900, AISI 304 | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 25152
39100000-3 | 10 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Dulap 700x400x1850, AISI 304 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 9676
39100000-3 | 11 | Canapea examinare medicala | Canapea examinare medicala | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 13334
39100000-3 | 12 | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Dulap pentru gips, tip închis, 4 rafturi | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 14632
39100000-3 | 13 | Masă de laborator | Masă de laborator | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 13000
39100000-3 | 14 | Banchetă cu spetează moale | Banchetă cu spetează moale | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 9999
39100000-3 | 15 | Masa oftalmologică | Masa oftalmologică | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 30000
39100000-3 | 16 | Canapea de examinare medicală, mobilă | Canapea de examinare medicală, mobilă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 13000
39100000-3 | 17 | Brancardă medicală | Brancardă medicală | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 7000
39100000-3 | 18 | Stativ pentru perfuzii | Stativ pentru perfuzii | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 3000
39100000-3 | 19 | Paravan | Paravan | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 8456
39100000-3 | 20 | Cabină pentru audiometrie | Cabină pentru audiometrie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 140000
39100000-3 | 21 | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 45000
39100000-3 | 22 | Masa de lucru instrumente medic | Masa de lucru instrumente medic | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 16000
39100000-3 | 23 | Masa de productie din inox | Masa de productie din inox | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 4000
39100000-3 | 24 | Canapea electromecanică ecografie | Canapea electromecanică ecografie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 120000
39100000-3 | 25 | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 60000
39100000-3 | 26 | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | Pat multifuncțional 6-8 poziții caractaeristici avansate cu inclinare laterală | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 1333333.33
39100000-3 | 27 | Masă ortopedică | Masă ortopedică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 110000
39100000-3 | 28 | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 7080
39100000-3 | 29 | Troleu multifuncțional | Troleu multifuncțional | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 24999
39100000-3 | 30 | Troleu multifuncțional (crashboard) | Troleu multifuncțional (crashboard) | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 83332
39100000-3 | 31 | Scaun cu rotile pentru transportare pacient Adult 200 kg | Scaun cu rotile pentru transportare pacient Adult 200 kg | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 30000
39100000-3 | 32 | Noptieră | Noptieră | Bucată | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 187500
39100000-3 | 33 | Cărucior de colectarea lengeriei | Cărucior de colectarea lengeriei | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 40831
39100000-3 | 34 | Scaun cu rotile pentru sala de operații cu speteză | Scaun cu rotile pentru sala de operații cu speteză | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 58330
39100000-3 | 35 | Suport cu 2 boluri pentur deșeuri medicale | Suport cu 2 boluri pentur deșeuri medicale | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 16668
39100000-3 | 36 | Troleu de urgență | Troleu de urgență | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 120000
39100000-3 | 37 | Fotoliu oftalmoscopic | Fotoliu oftalmoscopic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 50000
39100000-3 | 38 | Fotoliu hidraulic ORL | Fotoliu hidraulic ORL | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 125000
39100000-3 | 39 | Fotoliu pentru colectare material biologic | Fotoliu pentru colectare material biologic | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 125000
39100000-3 | 40 | Canapea репtru examinare | Canapea репtru examinare | Bucată | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 63000
39100000-3 | 41 | Masă pentru masaj | Masă pentru masaj | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 20000
39100000-3 | 42 | Masă de Manipulație | Masă de Manipulație | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 6000
39100000-3 | 43 | Masă Troleu cu 2 saltare pe orizontal și un raft | Masă Troleu cu 2 saltare pe orizontal și un raft | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 5000
39100000-3 | 44 | Scăriță medical | Scăriță medical | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 2500
39100000-3 | 45 | Scaun toaletă | Scaun toaletă | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 8000
39100000-3 | 46 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 7500
39100000-3 | 47 | Dulup de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat | Dulup de extracție demonstrativ cu chiuvetă și prize din PAL melaminat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 12500
39100000-3 | 48 | Paravan mobil de radioprotecție | Paravan mobil de radioprotecție | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 200000
39100000-3 | 49 | Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui) | Fotoliu pentru procedure medicale (recoltarea sîngelui) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 17600
39100000-3 | 50 | Paturi medicale funcționale cu saltele | Paturi medicale funcționale cu saltele | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data înregistrării contractului | 150000
3513982.33

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________