## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valaorea estimativă fara TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT |  |  |  | Număr de canale – 3 Durata înregistrării 1 – 2 zile Cablu cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată Transfer date – USB sau SD Card Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px Stocare date – 2 GB Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz Rezoluție digitală – 1,52µV Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC Interval dinamică -66 mV Nivel comun de respingere ( cu filtru digital) - >100db ( >115dB) Baterii alkaline – 2 bucăți Dimensiuni – 102x62x24 mm Greutate – 106 g
33100000-1 | 2 | Video colonoscop compatibil cu рrосеsоrul si sursа de lumina ЕРК -i7010 PENTAX Medical. | Video colonoscop compatibil cu рrосеsоrul si sursа de lumina ЕРК -i7010 PENTAX Medical. |  |  |  | Specificatie tеhniсă: Video colonoscopulsă fie compatibil cu procesorulșisursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical. 1. Video colonoscop cu zoom Optic - obligatoriu; 2. Diametruехtеrn maxim al tubului - 1З,2 mm; З, Canalul de lucru ≥ З,7 mm; 4. Lungimea de luсru ≥ 1.500 mm; 5. Unglriul de vеdеrе ≥ 140 grade; 6. Adincimeacimprrluivizual, in intervalul minim nu mai mare de 4 mm- si nu mai mic 100 mm (4-100); 7. Angulatiasus/jos minim 180 grade /180grade; 8. Angulatiastinga/dreapta minim 160 grade /160 grade; 9. PrezentaаЗbutoanepentruprogramare la necesitatesi 1 butorrpentrucontrolulzoomului optic - miсșоrаrеșimărirе; 10. Compatibil cu tehnologiai-scan рrеzеntăре video procesorulsusmenționat. Prezentatehnologiе: - Flexibilitategradatăаtubului de introducereаcolonoscopului; - Sistem de luсru cu jet de ара sub presiunesauроrtdedicatреntruirigare cu ара;
33100000-1 | 3 | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical |  |  |  | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical – da; 1. Video duadenoscop - obligatoriu; 2. Diametru extem maxim al tubului -12.0 mm; 3. Canalul de lucru > 4.0 mm; 4. Lungimea de luсrч >1.200 mm; 5. Unghiul de vedere > 100 grade; 6. Unghiul de vedere retro > 10 grade; 7. Adîncimea cimpului vizual, in intervalul minim nu mai mаrе de 4 mm - si nu mai mic 60 mm (4-60 mm); 8. Angulatia sus/jos minim 120 grade / 90 grade; 9. Angulatia stinga/dreapta minim 100 grade / 90 grade; 10. Prezența а 4 butoane pentru programare la necesitate; 11. Compatibil cu tehnologia i-scan sau analogic рrеzеntă ре video procesorul sus mentionat; 1 2. Prezenta tehnologie: HD+ sau rezolutie înaltă;
33100000-1 | 4 | Cititor de casete digital | Cititor de casete digital |  |  |  | 1. Dimensiunile casete: 35х43 cm (14"x17"), 35x35cm (14''х14''), 10''x12'', 8''x10'', 24х30 сm, 18x24 cm, 15x30 cm; 2. Timpul de incarcare: cel mult 70 sec. 3. Capacitatea de рrосеsаrе: „Capacitatea de рrосеsаrе de pina la 75 IPs/hr” 4. Specificatia de citire: cel puțin 10 pixels/mm 5. Timpul startarii imaginii ре monitor: min. 33 sec 6. Numarul de tray-uri: cel puțin 1 7. Network: 10 Base Т/100 Base ТХ 8. Conditiile electrice de alimentare: о faza 50 Нz; АC 240V; ±10% 9. Conditiile de operare: temperatura: min. 15-30C; Umiditatea: min. 15-80% RH; Presiunea atmosferica: aproximativ 750- 1 060hPa
33100000-1 | 5 | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm |  |  |  | Descriere: Unitatea electrochirurgicală este unitate universală care asigură energii adaptate în etansarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazată pe generarea de energie pentru aplicare generală, urologie, inclusiv ginecologie, colorectal, cardiac, ORL, artroscopie Specificație tehnică: 1. Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; 2. Monopolar cu conexiune internațională cu 3 pini: 1 priză; 3. Etanșarea bipolară și a vaselor: 2 prize; 4. Funcție de autotestare; 5. Indicatori: visual/acustic; 6. Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru; 7. Încărcarea și salvarea programelor personale; 8. Controlul volumului sunetului; 9. Software încorporat pentru rezecția bipolară în mediu salin; 10. Prizele de lucru sunt de tip „SMART”, recunosc automat sculele conectate și au configurație automată a energiei; 11. Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor); 12. Comunicarea erorilor; Canale de ieșire: 13. Comutator de picior bipolar și etanșare a vaselor; 14. Comutator de picior monopolar și comutator de mână; Moduri de lucru: - Monopalar: 15. Tăiere pură: Putere maximă: 360-370W / 450 Ohm; 16. Tăiere cu efect de hemostază: Putere maximă: 330-340W / 450 Ohm; 17. Modul de coagulare „FULGURATION”. Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm; 18. Coagulare moale Putere maximă: 340-350W / 450 Ohm; 19. Rezecție salină (TUR-P) Putere maximă: 340-350W / 450 Ohm; 20. Coagularea cu argon, Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm; - Bipolar: 21. Coagularea cu plasmă salină (rezecție sau vaporizare), Putere maximă: 120-140W/75 Ohm; 22. Coagulare forțată, Putere maximă: 170-175W / 75 Ohm; 23. Coagulare moale, Putere maximă: 100-110W / 30 Ohm; Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): 24. Putere maximă: 140-150W / 30 Ohm; 25. Sigilează vasele de sânge și limfatice până la 7mm în diametru; 26. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic; 27. Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare, min. 3 cablu – 1 buc.; 28. Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) – 2 buc.; 29. Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -3 buc.; 30. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 10 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.; 31. Lame pentru vase cu diametrul de 10 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.; 32. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 5 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.; 33. Lame pentru vase cu diametrul de 5 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.;
33100000-1 | 6 | Aparat performant de Haloterapie cu sare | Aparat performant de Haloterapie cu sare |  |  |  | Gеnerаtоr de aerosoli саrе oferaterapieeficientă cu sareuscată - halogenerator automat cu design mоdеrn - Есrаn tactil de minim 7 inch. - montatреexterioruloricăruiperete al camerei de sare - dimensiuneacamerei de sаrе (m2), posibilitatea de а introduce in memoria generatorului - partea mесаniсă аgeneratoruluisa fie formată din 3 blocuriușor de inlocuit: dozator, mоаrăși ventilator (dozatorul din material plastic rezistent; moara din otel inoxidabil) - unitateaеlесtrоniсă include un microprocesorșimemorieеlесtrоniсă -să asigure 6-7 nivele de terapie cu sare, de la o concentrație slabă de aerosoli la una puternică 1-10 microni concentrația ionilor de sare să fie cuprinsă între 0,5 – 15 mg/m3. - есrаnul sa afișezepracticvаlоаrеаconcentrației de aerosoli din саmеrа de sare in timp rеаl cu indicareagraficului de lucrusitaimerului de timp - posibiletensiuni de alimentare: 230V tensiunealtemativă (Europa etc.); sau 12V DC (baterie auto) - posibilitatea de comutareautomatăа 3 circuiteperiferice (imрrеunăрână lа 1500 Watt: iluminare, ventilalie etc.) - consumul de energie nu maimult de 50 W (faraperiferice) - asigurăfluxulcontinuu ,,non-stop" de aerosol in саmеrаhalogenă - dimensiuniexterioareaproximativ :inaltime 590, latimе 250, adancime 200mm, gаurа de 12cm. inspatelegeneratoruluipentruiesireafluxului de halogen -corpulgeneratorului din material inoxsivopsit de vopseapulbere in сâmp electrostatic Set pachete cu sare 100kg Pentrudiversificareametodelor in cabinetul de асuрunсtură - Vасumrеflexoterapie, necesitate in:
33100000-1 | 7 | Insuflator electronic CO2 | Insuflator electronic CO2 |  |  |  | Specificațietehnică: Insuflator electronic CO2, pentru sistemul endoscopic KARL STORZ. 1. Endoflator, cu modul SCB integrat; 2. Alimentare 240 VАС, 50Hz, constând din: UI500 endoflator SCB 20090170 Саblu de conectare SCB, lungime 100 сm 20400030, Set chei universal 10-0312000030 сu filtru de gaz, steril, de unicăfolosință; 3. Insuflatorul de inaltăреrfоrmаnță cu incălzireреgaz; 4. Debit minim 50 l/min; 5. Element de incălzireintegrat; 6. ModulPediatrie: incrementemici de reglare in intervalul inferior de ieșire, рrесum șilimite de siguranțăpentrupresiuneși debit. Comunicare cu platforma de vidеосаmеrăpentru control din zona stеrilă; 7. Sistem de siguranțăsecuventpentruаmеliоrаrеаоriсărеisuprapresiuniintracavitareсаrе se poatedezvolta; 8. Presiuneintracavitară (mmHg) rеgim de funcționare debit mare: 1...30; regim de ореrаrеpediatrie: 1...15; 9. Debit l/min regim de ореrаrе debit mаrе: 1...50; mod de ореrаrеpediatrie: 0,1...15; 10. Incălzireprinfurtun: da; 11. Dezinfecția: da; 12. Putereamedieadmisă in timpuldebitului 40 l/min (prеsiunе de intrare 60 bar) la 240 VАС, 230 Watt; 13. Intraregaz (presiune max.) 100; 14. Cerințe de sistempentrusistemul NEO de control SCB cu control SCB integratVersiunea software NEO 20090001-45 saumai mаrе; 15. Comunicareunitate SCB da; 16. Conexiune SCB 2; 17. Conexiune de insuflare 1; 18. Conexiunepentruincălzireatubuluipacientului 1; 19. Senzor de temperaturacamerei da (1); 20. Conexiune de gazpespateleaparatului American; 21. Control prinесrаn tactil: da; 22. Gradul de siguranțăСF; 23. Clasa de protectie IP IP21; 24. Clasa de protectieelectrica - clasa de protectie 1; - Tubul de insuflare: 25. Tub de insuflare, sterilizabil, diametru interior 9 mm, lungime 250 сm; - Filtru de insuflare: 26. Filtru de gaz, cu conectori ISO, hidrofobреаmbеlерărți, de uniсă folosintă, steril, pachet de 25, pentruutilizare cu unităli de insuflare cu debit maxim de gaz de 50 l/min; _ Tub СО2 de inаltăpresiune: 27. Tub de inaltăpresiune CO2, racordamerican/german, lungime 102 сm; 28. Sticlă de CO2, gоаlă, cu conexiune gеrmаnă, 101;
33100000-1 | 8 | Sondă usg dublă cu transmiterea imaginei pe smartphone sau tabletă, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare | Sondă usg dublă cu transmiterea imaginei pe smartphone sau tabletă, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare |  |  |  | Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare. - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acopera minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Numar de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; 4. Sonda lineară pentru aplicatii: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal, (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 5. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 6. Număr de elemente: minim 190; 7. Adâncimea de scanare: pina la 8cm; 8. Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; 9. Memorie internă: minim 8GB; 10. Includerea posibilității de concectare la un numar nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; 11. Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; 12. Control imagine: -Inghetare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Marire/Zoom; - Masurarea distanta liniara si elips; 13. Preseturi: - Abdomen; - Cardica; - MSK; - OB/Gyn; - Vascualr; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Fat Cap; - Oftalmologie; 14. Pacient: - Itroducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacietului și a datelor salvate pentru el; 15. Comunicarea/Conecatarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; 16. Siguranta: - Imersibil in apă complet; 17. Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; 18. Incărcător fără fir; 19. Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute;
33100000-1 | 9 | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) |  |  |  | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30cm Greutate maximă ≥ 180kg ≥ 150kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detaşabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40 000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
33100000-1 | 10 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser Urină Plasmă Sînge integru Tip analize Na K Cl Spălare automată obligatoriu Display LCD sau LED Printer obligatoriu Data management obligatoriu Interfața PC obligatoriu Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 11 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) |  |  |  | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul 1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Aspirator mobil pe suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp operare > 1 h Accesorii Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)
33100000-1 | 12 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 |  |  |  | Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 80 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±5% Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 13 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Parametru Specificaţie Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 80 l și 100 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 14 | Cardiomonitor fetal Cod 260800 | Cardiomonitor fetal Cod 260800 |  |  |  | Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificaţie Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulastivă ,diapazon -1...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Activitatea uterină obligatoriu Referință control zero obligatoriu Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarme vizuale şi acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. Set de electrozi ≥ 1 Gel de contact ≥ 1 litru Suport pe rotile (indicarea modelului obligatorie)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată7) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 125000 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 2 | Video colonoscop compatibil cu рrосеsоrul si sursа de lumina ЕРК -i7010 PENTAX Medical. | Video colonoscop compatibil cu рrосеsоrul si sursа de lumina ЕРК -i7010 PENTAX Medical. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 280167 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 3 | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 554770 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 4 | Cititor de casete digital | Cititor de casete digital | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208334 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 5 | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 377667 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 6 | Aparat performant de Haloterapie cu sare | Aparat performant de Haloterapie cu sare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83334 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 7 | Insuflator electronic CO2 | Insuflator electronic CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 232500 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 8 | Sondă usg dublă cu transmiterea imaginei pe smartphone sau tabletă, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare | Sondă usg dublă cu transmiterea imaginei pe smartphone sau tabletă, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 91667 | IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail
33100000-1 | 9 | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 260000 | IMSP SR Cantemir
33100000-1 | 10 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31630 | IMSP CS Ialoveni
33100000-1 | 11 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
33100000-1 | 12 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330 | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 72000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
33100000-1 | 13 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”
33100000-1 | 14 | Cardiomonitor fetal Cod 260800 | Cardiomonitor fetal Cod 260800 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________