## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țară de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dermatom electric | Dermatom electric |  |  |  | Consolă portabilă Piesa de mână cu motor încorporat sau separat. Casoletă de sterilizare cu capac. Lame de unică folosință. Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevăzute de producător. Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pas de incrementare cu reglare manuală. Dermatomul și motorul cu sau fără lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. Dacă necesită lubrifiere, să se ofere adaptori necesari și spray pentru lubrifiere - minim 3 buc. Viteză variabilă interval minim necesar 4500-5500 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm. Accesorii și piese de schimb: "Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 mm ± 1 mm. , 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm câte o bucata de fiecare dimensiune." "Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți" "Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere." Capac pentru coșul de sterilizare. Pedală de lucru, dacă dispune. Mesher Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc. Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc. "Accesorii: tăietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc." Purtător derma pentru placă de plasă: placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; placa purtător 3:1 - 20 bucăți; placa purtător 6:1 - 20 bucăți.
33100000-1 | 2 | Freze oscilante (Ferestrău) | Freze oscilante (Ferestrău) |  |  |  | Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare. Electric. Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină. Multifuncțional. Putere minim 100W. Greutate maxim 4kg. Sterilizabil, autoclavabil. Viteza de rotație minim 10000 rpm. Mecanism de blocare. Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame. Baterii minim 2 buc. Stație de încărcare pentru minim 2 baterii simultan. Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc. Frecventa r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da. "Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.".
33100000-1 | 3 | Cântar de laborator | Cântar de laborator |  |  |  | Afișare: Ecran digital Unitate de măsură: g; Domeniu de măsură: 0,5-500 g; Clasă acuratețe: II; Cantitatea minimă cântărită: ≤ 0,5 g; Funcție de aducere la zero; Sistem reglare planitate; Dimensiuni platan: 100 - 150 mm; Material platan: oțel inoxidabil; Tip calibrare: internă; Tensiune alimentare: 210-240 V/50 Hz Să fie prezentat certificat de verificare metrologică. Se acceptă atât dispozitive medicale cât și dispozitive electrice.
33100000-1 | 4 | Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer) | Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer) |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 100-250 litri; Temperatura minimă setabilă ≤-86°C. Temperatura maximă setabilă ≥-50°C. Polițe incluse: ≥ 1 buc.(pentru a asigura minim 2 compartimente în camera congelatorului). Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Dotat cu ușă internă. Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Compresor în două trepte. Dotat cu rotile pentru transportare. Dotat cu valvă de compensare a presiunii. Izolare termică: minim 120 mm poliuretan (PUR) sau PUR + paneluri vidate (V.I.P.). Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci. Afișare pe ecran a graficului de temperatură. Dotat cu port USB. Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor. Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F). Menținere temperatură ≤-60°C minim 1 oră în caz de deconectare. Posibilitate monitorizare de la distanță. Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Mănuși protecție criogenică livrate cu dispozitivul. Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul. Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale). Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 5 | Tonometru Goldman | Tonometru Goldman |  |  |  | Dispozitiv destinat pentru controlul și verificarea tensiunii oculare în timpul investigației cu lampa cu fantă Zeiss SL120 din dotarea spitalului. Suport de fixare la lampa cu fantă cu mecanism pivotant. Să asigure diapazonul de măsurări (minim necesar): 0 - 80 mmHg. Pasul de măsurări (maxim), 3 mmHg. "Accesorii: -prisme reutilizabile de contact minim 5 unități, -adaptori pentru instalarea la lampa cu fantă Zeiss SL120 din dotarea spitalului, dacă necesită dispozitivul, -bară de calibrare sau alt calibrator analogic, dacă necesită dispozitivul.".
33100000-1 | 6 | Fotoliu multifuncțional ORL | Fotoliu multifuncțional ORL |  |  |  | 1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți). 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără rotile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea. 4. Cu comutator de picior cu protecție împotrivă factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional. 6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bazin 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la 85° ± 10° direcție dreapta și stingă cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizata minim la segmentele spate, picioare. 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimala față de podea 60cm ± 6 cm, poziția maximală față de podea 90 cm ± 5 cm. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180 ° . 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180 °. 19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180 °. 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontala minim 180 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului ≥ 150 kg.
33100000-1 | 7 | Fibro bronhoscop terapeutic | Fibro bronhoscop terapeutic |  |  |  | Câmpul de vedere (minim): 120°. Înclinarea câmpului vizual: 0°/ înainte. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3 mm - 50 mm. Diametru capului distal (maxim): 6,2 mm. Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 6,2 mm. Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Canal instrumentar (minim): 2,7 mm Accesorii compatibili cu dispozitivul propus: Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit. Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii sursei de lumină cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.). Piesă bucală -2 unit. Tester pentru etanșeitate - 1 unit. Garanția minim 24 luni.
33100000-1 | 8 | Troliu ORL | Troliu ORL |  |  |  | Troliu Utilizare în sala de operație 1 unit 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica Minim 4 roți antistatice și blocabile. Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei . Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic. Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informației despre pacient și video-foto la intervenția chirurgicală Monitor Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Să asigure recepționarea si afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. Dotat cu port de transmitere video (video-output) Suport pentru monitor - cu braț articulat din minim 2 segmente cu lungimea totală minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stânga, anterior - posterior Video procesor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină în regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera. Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externă conectată prin port USB. Reglare automată a culorilor Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al video procesorului și un buton setabil de pe cap-camera Cap-cameră Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS. Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri Cuplare automată sau prin rotire pe telescop Total imergibil în dezinfectanți Filtru anti-moire sau echivalent prezent în tehnologia de construcție a cap-camerei Cu posibilitate de sterilizare Cu minim 2 butoane cu funcții programabile Sursa de lumină Sursă de lumină LED Separat sau integrat de video procesor Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii - modul automat si manual Cu afișarea setărilor la monitorul central al troliului in cazul lipsei ecranului de afișare la sursa de lumina. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție. Cablu fibro-optic Diametru - 4-5 mm Lungime – minim 2.5 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul instituției Diatermocoagulator Ecranul tactil (touch screen) Memorie de cel puțin 3 presetări pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 1 buc, bipolar minim 1 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic -4 buc Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m -2 buc Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Cablu monopolar Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade Cablu bipolar lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”. Reutilizabil. Autoclavabil 134 grade.
33100000-1 | 9 | Defibrilator | Defibrilator |  |  |  | 1. Defibrilator: Selectarea energiei: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J. Controlul padelelor: încărcare, descărcare. Forma de unda la ieșire: bifazica. Prezenta sincronizatorului cu unda R a ritmului cardiac. Regim de operare: manual, semiautomat. 2. Display: Mărime : ≥ 7 inch. Color, TFT LCD. Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Afișarea ritmului cardiac. Alarme ale ritmului cardiac. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 sau 5 electrozi Interval BPM: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. Depistare pacemaker. Protecție în potriva șocurilor de defibrilare. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. 4. Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata. 5. Memorie: Memorie interna- da Informația stocata: ECG, șocurile. 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reîncărcabil: 6 ore la monitorizare sau 200 de șocuri la 360J. 7. Standardele aplicate: IEC 60601-2-4 IEC 60601-2-27 8. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hârtie termica pentru imprimanta- 3 buc Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare minim 3 m- 1 buc. Anul de producere minim 2023.
33100000-1 | 10 | Aspirator chirurgical portabil | Aspirator chirurgical portabil |  |  |  | Aspirarea (vacuum) reglabilă de la minim la maximum. Aspirarea (vacuum) minim necesară 600 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 40 l/min. Indicator aspirare (vacuum) Nivelul de zgomot, dBA minim 61 dBA Vas colector - autoclavabil cu capacitatea minim 1 litru Protecție la umplere pentru vas. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Numărul vaselor - 1 buc. Mâner pentru transportare. "Accesorii: - vas colector de rezervă cu protecție la umplere 1 bucată - Hepa filtre minim 5 bucăți - tub din silicon 6x10 mm pentru aspirație minim 1,4 m." Garanția minim 24 luni.
33100000-1 | 11 | Cântar | Cântar |  |  |  | Cântar mecanic cu arc sau electronic cu LCD. Sarcina maximă de măsurare mai mare sau egal cu 200 kg. Pasul de măsurare a greutății 100 gr. Setarea la zero manuală sau automată. Diapazonul minim necesar al taliometrului 90 mm – 200 mm. Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm. Dimensiuni platforma: 350 mm ± 20 mm (lățime, W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H) . Dacă cântarul este electronic alimentare cu curent alternativ (tensiunea 220V, 50 Hz) sau baterii reîncărcabile cu stația de încărcare. Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 12 | Tensiometru adult cu fonoendoscop | Tensiometru adult cu fonoendoscop |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manșetă
33100000-1 | 13 | Electrocoagulator | Electrocoagulator |  |  |  | Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Minim un canal de ieșire ce asigura conectarea piese de mana monopolar și bipolar sau doua canale separate pentru fiecare Comutator de mână – Da Comutator de picior – Da Moduri de lucru: Tăiere monopolară, coagulare monopolară, coagulare bipolară Puterea minim 100 W pentru cele 3 moduri de lucru solicitate Ajustare putere 0-100 W cu vizualizare afișare putere setată Regimuri de coagulare minim necesar : Coagulare moderată, Coagulare forțată. Regimuri de tăiere minim necesar : Tăiere cu hemostază și fără hemostază sau Tăiere auto. Funcția de autotestare – Da; Indicatoare: Acustic si Vizual Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF Garanție minim 24 luni. "Accesorii livrate: a. Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. b. Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. c. Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. d. Cablu pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu adaptor sau conector „european flat plug” - 2 buc. e. Electrod neutru din cauciuc autoclavabil, cu lungimea cablului de minim 3 metri, cu sau fără cablu interconectare, cu adaptor sau conector de tip BOWA/Erbe ICC/Valleylab NON-REM/Conmed -2 buc. f. Piesă de mână autoclavabilă, lungimea cablului conector minim 4m, pentru electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, tip BOWA/Erbe International/Valleylab/Conmed – 3 buc. g. Prelungitor autoclavabil pentru electrozi , cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm – 2 buc. h. Set vârfuri electrozi variați pentru electrod cu pin conectori de diametru 4 mm, care să includă obligatoriu vârf bilă drept, vârf cuțit drept și vârf spatulă drept - 1 set i. Troliu cu minim 4 roti, 2 blocabile, cu poliță adiționala pentru păstrarea accesoriilor-1 buc. Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. "
33100000-1 | 14 | Negatoscop | Negatoscop |  |  |  | Negatoscop medical pentru radiografii, 2 planuri/filme (35 x 45 cm) Cu sistem de fixarea filmului pe panou. Cu buton ON/OFF. "Luminozitatea minim 4.000 cd/m² (reglarea minim-maxim ar fi un avantaj)". Dimensiunile minime a suprafeței luminoase 42 x 72 cm. Lampa LED cu timpul de viața minim 50.000 h. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Dimensiunile maxime: lungime (lățime) maxim 100 cm, înălțime maxim 55 cm. Fixare pe perete cu kitul inclus. Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 15 | Otoscop video | Otoscop video |  |  |  | Posibilitatea de focalizare. Tehnologia de iluminare LED. Monitor color minim 2,5 inch. Rezoluția minim a imaginei HD Alimentarea de la acumulator reîncărcabil cu autonomie minim 3 ore. Memoria de stocare minim 2 GB sau prin extindere cu card de memorie. Funcție de captare imaginii. Permite conectarea la calculator pentru exportare sau prin card de memorie Accesorii: Geantă pentru păstrare și transportare Stația de încărcare a acumulatorului. Speculi reutilizabili 10 unități sau jetabile 200 unități. Garanție 24 luni.
33100000-1 | 16 | Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul) | Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul) |  |  |  | Lentilă dublă asferică 78D pentru examinare generală și tratament cu Laser Unghiul minim de vizualizare de 81° (static)/ 97°(dinamic) Mărire de imagine de 0.93x Mărire a spotului Laser de 1.08x Distanță de lucru de 8 mm cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 17 | Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul) | Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul) |  |  |  | Lentilă dublă asferică 90D pentru examinare generală și tratament cu Laser Unghiul minim de vizualizare de 74° (static)/ 89°(dinamic) Mărire de imagine de 0.76x Mărire a spotului Laser de 1.32x Distanță de lucru de 7 mm cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 18 | Lentilă Goldman (Gonioscop) | Lentilă Goldman (Gonioscop) |  |  |  | Lentilă cu trei oglinzi pentru vizionare anterioară, periferică și centrală Unghiuri ale oglinzilor de 60° / 66° / 76° Mărire de imagine de 1.06x Dimensiunea spotului laser de 0.94x Diametru de contact maxim 15 mm Cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 19 | Tonometru transpalpebral | Tonometru transpalpebral |  |  |  | Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleoapă. Diapazonul minim necesar de măsurări: 7-50 mmHg. Eroarea absolută pentru diapazonul 7 - 20 mmHg: ±2 mm Hg. Timpul de măsurare maxim 3 secunde. Alimentarea baterie: AAA sau 3VDC Accesorii: Baterii pentru 15000 de măsurări sau 20 seturi. Termenul de garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 20 | Oftalmoscop indirect | Oftalmoscop indirect |  |  |  | Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; "Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglare unghi oftalmoscop ar fi un avantaj." Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K. "Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesorul dat)." Garanția minim 24 luni.
33100000-1 | 21 | Tonometru oftalmologic portabil de rebound | Tonometru oftalmologic portabil de rebound |  |  |  | Permite măsurătoarea presiunii intraoculare în poziția culcat sau așezat, fără anestezie, nu formează reflex cornean. Diapazonul minim necesar de măsurări: 7 mm Hg - 50 mm Hg. "Acuratețea: ± 1,5 mm Hg (valori mai mici de 20 mm Hg) și ± 2,5 mm Hg (valori mai mari de 20 mm Hg)." Afișarea rezultatului pe un LCD. Alimentarea baterie. Garanție minim 12 luni Accesorii pentru minim 500 investigații.
33100000-1 | 22 | Lampă de examinare | Lampă de examinare |  |  |  | Alimentarea cu curent alternativ : 220V, 50Hz.(lungimea cablului minim 3 m sau un prelungitor minim 3 m cu priză mobilă, totul în culoarea cablului de alimentare) Temperatura culorii: 4.000 - 5.500 K (reglarea ar fi un avantaj). Indexul de culoare (Ra) minim 94 % Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm: minim 40 000 lux (reglarea ar fi un avantaj). Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 12 cm Tehnologia de iluminare: LED. Timpul de viață a LED-urilor: ≥ 30.000 h. Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe vertical: 90-130 cm (diapazon minim necesar). Braț flexibil ușor lavabil: minim 60 cm Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da.
33100000-1 | 23 | Fotoliu pentru examinare | Fotoliu pentru examinare |  |  |  | Destinat examinărilor urologice / ginecologice. Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), suportul pentru hârtie ar fi un avantaj. Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă sau pliabil la necesitate. Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0º - 65º Suporturi laterale pentru picioare, mânere laterale sau suport pentru mâini detașabile ar fi un avantaj. Tavă detașabilă și extractibilă, realizata din oțel inoxidabil ar fi un avantaj. Suprafața acoperită cu material moale lavabil, rezistent la detergenți chimici. Ajustare electrica pe înălțime, diapazonul minim 65 cm - 80 cm. Trendelenburg minim 20º. Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală, ar fi un avantaj dotarea cu ambele. Să asigure sarcina minim necesară 180 kg. Cu 4 roți , minim 2 blocabile. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 24 | Fotoliu proctologie | Fotoliu proctologie |  |  |  | Destinat pentru examinări proctologice. Minim 2 secțiuni (șezut, spătar), suportul pentru hârtie ar fi un avantaj. Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil, ajustarea înălțimii față de secțiunea șezut ar fi un avantaj. Suport pentru abdomen ajustabil și detașabil, mânere laterale detașabile ar fi un avantaj. Cu ajustare electrica pe înălțime, diapazonul minim 69 cm – 90 cm sau în caz că înălțimea este nereglabilă, se include între 80 cm -100 cm, să ofere suport stabil pentru facilitarea urcării a pacientului. Tredelenburg Da. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală, ar fi un avantaj dotarea cu ambele. Să asigure sarcina minim necesară 180 kg. Suprafața utilă minim necesară : lungimea 170 cm sau lungimea (șezut, spătar) 115 cm + lungimea suportului pentru genunchi 25 cm; lățimea 60 cm. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 25 | Set fibrogastroscoape | Set fibrogastroscoape |  |  |  | Fibrogastroscop – 3 unit. Câmpul de vedere (minim): 100°. Înclinarea câmpului vizual: 0°(înainte). Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3mm - 100 mm. Diametru capului distal (maxim): 9,8 mm. Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 9,8 mm "Capacitate de flexiune (minim): sus 210°/ jos 120°, dreapta 100°/ stânga 100°." Lungimea de lucru (minim): 1000 mm. Canal de lucru / instrumentar (minim): 2,8 mm "Accesorii compatibili cu dispozitivul propus: -sursa de lumină, portabilă, cu dimensiunile maxim 195x350x270 mm și greutatea maximă 9 kg, cu pompa pentru apa-aer, flux reglabil halogen (minim 150 W) sau analogic LED - 2 unit; -lampă de halogen de rezervă - 4 unit. (doar în cazul oferirii sursei de lumină cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.) -piesă bucală - 2 unit. -tester - 1 unit. -pensă de biopsie- 2 unit." Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 26 | Lampă de crosslinking | Lampă de crosslinking |  |  |  | Pentru reticulare a colagenului; Cu suport și mecanism de montare; Valiză pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul as fi un avantaj; Portabil; Lungimea de unda UVA pentru tratament: 365 nm; Distanța de lucru 50 mm ± 5 mm Minim un regim/protocol: durata de 10 min, puterea medie 9.0 mW/cm², doza de energie 5.4 J/cm².
33100000-1 | 27 | Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină | Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină |  |  |  | Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător sau în broșură o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lămpile Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz sau prin adaptor de alimentare. o Iluminare de tip LED. o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: lampa 1 - minim 160.000 lux ± 10.000 lux, lampa 2 - minim 130.000 lux ± 10.000 lux. o Temperatura culorii diapazon minim 3800 - 4700K, reglabilă o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final o Indicele de redare a culorilor, Ra ≥ 95 o Index R9≥ 90. Dimensiunea câmpului luminos: minim 24 - 30 cm. o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil pentru fiecare lampă : 4 buc . Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi in incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala.
33100000-1 | 28 | Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscoape și două colonoscoape | Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscoape și două colonoscoape |  |  |  | "Configurare sistem: - Videocolonoscop - 2 buc; - Videogastrocop diagnostic/terapeutic - 2 buc; - Videdoprocesor - 1 buc; - Sursă de lumină integrată în videoprocesor sau separată - 1 buc; - Monitor medical LED - 1 buc; - Troliu - 1 buc." VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC Câmp de vedere minim: 140° " Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei" Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 3 mm -100 mm Capacitate de flexiune minim: sus 180°, jos 90°, dreapta/stânga 100° Mânerul de comanda prevăzut cu minim 3 Canal instrumentar minim: 3,7 mm Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 12,8 mm Diametru exterior maxim al capului distal: 12,8 mm Canal pentru spălarea zonei de interes (water jet) Lungimea de lucru minim: 1650 mm Să permită imersarea completă în apă, cu capac adițional sau fără, pentru spălare și utilizarea în dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor VIDEOGASTROSCOP TERAPEUTIC/DIAGNOSTIC Câmp de vedere minim: 140° " Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei" Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 3 mm-100 mm Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100° Mânerul de comanda prevăzut cu minim 3 butoane Canal instrumentar minim: 2,8 mm Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm Diametru exterior maxim al capului distal: 9,9 mm Canal pentru spălarea zonei de interes (water jet) Lungimea de lucru al videgastroscopului minim: 1000 mm Să permită imersarea completă în apă, cu capac adițional sau fără, pentru spălare și utilizare în dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor VIDEOPROCESOR SI SURSA DE LUMINA Rezoluția minimă 1920x1080 Sursa de lumina LED integrată sau separată Moduri speciale optic-digitale / tehnologii ce ușurează vizualizarea vaselor, structurilor, greu sesizabile în lumina albă. Să se prezinte lista de moduri și descrierea funcțiilor acestora. Ieșire semnal analogic minim 1 . Memorie externa, conectare USB . Reglarea Iris: in cel puțin 3 moduri sau automat . Funcție de compensare a luminozității (AGC sau analog) . Posibilitatea de etalonare automata de alb . Contrastul sa poate fi setat in minim 3 moduri . Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran . Posibilitatea de zoom electronic . Pompa de aer inclusa cu cel puțin 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat) TROLIU CU MONITOR – 1 buc Monitor medical LED minim de 21,5 inch Cu braț articulat pentru fixarea monitorului LCD; Cu suport culisat pentru tastatură; Cu suport pentru 2 endoscoape; Cu minim 4 polițe pentru utilaj indicat in sistem. Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 29 | Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe | Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe |  |  |  | APLICAŢII CLINICE: Intervenționale, Generale/Abdominale, Cardiovasculare, Transcraniene; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 4 porturi NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 195 dB; CANALE DIGITALE (minim): 500 000; ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm; FRECVENȚA DE RECEPȚIE MAXIMĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV CEL PUȚIN 18 MHz; TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, sectoriale, convexe, biplanare, volumetrice; Moduri și regimuri de imagistică necesare: B-mod DA; M-mod DA; B-mod și M-mod DA; B-mod și Doppler DA; M-mod (Color Flow); DA; Spectral Doppler mode: (PW;HPRF-PW) DA; Tissue Doppler Imaging DA ; Power Doppler DA; Triplex DA FUNCŢIONALITĂŢI: Focalizare de transmisie ajustabilă DA; Auto-optimizer GAIN DA; TGC minim 8 segmente DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Funcție de îmbunătățire a imaginii prin compunere spațiala DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; PAN/ZOOM imagine în timp real, imagine înghețată. Spațiul de stocare minim 500 GB. Memorie CINE minim in regim B-60000 cadre si regim M si D: minim 800 sec Porturi extensie USB minim 4, DICOM 3.0 DA. PACHETE DE ANALIZĂ(minim necesare): Abdominal, Obstetrical ginecologic, Urologie; Cardiac, Vascular; Părți mici. TRADUCTOARE CU DIAPAZONUL MINIM NECESARE: Linear 5 – 12 MHz, intraoperator, tip "T", apertura 45 mm ± 5 mm, minim 160 elemente, lungime cablu minim 250 cm; Convex 5 - 10MHz, intraoperator, unghiul de scanare minim 65°, raza 23R ± 3, minim 140 elemente, lungime cablu minim 200 cm; Convex 1 - 5MHz, aplicații abdominale, unghiul de scanare minim 65 °, raza 50R ± 5, minim 160 elemente, lungime cablu minim 200 cm; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR de minim 19 inch. Rezoluția: minim 1600x900(16:9) sau 1280x1024(4:3). Minim 4 roti, minim 2 blocabile;. Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz. Printer foto integrat Da Baterie sau UPS încorporat, autonomie min. 60 min. Terminul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).
33100000-1 | 30 | Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină | Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină |  |  |  | Să asigure viteza de scanare minim necesară 85.000 A scan/sec. "Lungimile de undă a sursei: - pentru tomografia cu coerență optică (OCT/SLD) minim 880 nm; - pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) minim 780 nm." Țintă luminoasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării. Să ofere scanarea pupilei cu diametrul ø 3,3 mm "Rezoluție optica maxim necesară: - în profunzime (axial) 8 µm; - lateral (orizontal) 20 µm." Afișarea suprafeței fundului de ochi cu unghiul minim 45º Compensarea dioptrică pentru ochiul pacientului (fără lentilă adițională/ajutătoare) să asigure diapazonul minim necesar -12D ~ +12D Îmbunătățirea prin scanarea simultană a două lasere sau corectarea imaginei în cazul fixării instabile (mișcarea ochiului). Adâncimea de scanare minim necesară în țesut 2,1 mm sau dotat cu adaptori/instrumente software pentru compensare adâncime (EDI) oferind o vizualizare a coroidale mai clară. Moduri de investigații Să permită vizualizarea fundului de ochi color Să permită vizualizarea micro vasculară a retinei și fluxul sanguin utilizând angiografia cu fluoresceină (FA) Să permite vizualizarea stratul fibrelor nervoase, membranei epiretiniene si chisturi (Red-free) Să permită evaluarea a epiteliu pigmenților retinian non invaziv și fără contrast (FAF) Să afișeze automat straturile segmentate a retinei Să permită lărgirea câmpului la minim 135º cu adaptor sau regim panoramic. Tomografia cu coerență optică (OCT) "Suprafața scanării minim necesară: 9 mm x 9 mm sau 30° × 30°" Segment anterior "Suprafețele de scanării minim necesară: 9 mm ±1mm; " Angiografie tomografie cu coerență optică ( Angio-OCT / OCTA ) "Suprafața scanării minim necesară cu rezoluție înaltă: 3 mm x 3 mm sau 10° × 10°" "Suprafața scanării minim necesară cu viteză înaltă: 9 mm x 4,5 mm sau 30° × 15°" Să asigure vizualizarea non invazivă a vascularizării retinale și coroidale fără utilizarea substanței de contrast Glaucom Măsurarea grosimii stratul de fibre nervoase retinale (RNFL) Măsurarea grosimii stratului celulelor ganglionare (GCL) sau celulelor ganglionare complexe (GCC) Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz. "Dotarea dispozitivului: - Bărbie reglabilă electric sus-jos; - Jostik ce permite mișcarea orizontală/axială/ verticală; - Masă cu dirijare electric." "Accesorii instalate de către furnizor și asigurarea funcționalității: -Stație de lucru (PC) cu spațiul de stocare minim 1TB, monitor de minim 24 inch, instalate softuri și licențe pentru lucru (manipularea, gestionarea bazei de date a pacienților și investigațiilor) cu dispozitivul propus; -Imprimantă reîncărcabilă coloră; - Masă pentru stația de lucru și imprimantă; -Unitate de alimentare neîntreruptă (UPS); - Lentile/adaptori pentru regimurile solicitate." Instruirea utilizatorilor de către aplicator sau medic, pe parcursul a minim 5 zile, în incinta instituției. Termenul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).
33100000-1 | 31 | Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video | Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video |  |  |  | Sistem integral pentru microscopie chirurgicală în domeniul oftalmologie Optică apocromatică Coeficient de scalare: 1:6 sau 1:4 Dotat cu adaptor și sistem binocular pentru asistent Oculare 12,5x sau 10x, wide field sau wide angle, la utilizator și asistent Binoclu cu unghi înclinare variabil în diapazon, minim, 0° - 180°, la utilizator și asistent Distanță interpupilară ajustabilă la utilizator și asistent Posibilitate reglare înălțime a ocularelor, la utilizator și asistent Reglare dioptrică în diapazon, minim, -5 - +5, la utilizator și asistent Tub binocular rotativ cu diapazon de rotire, minim, 180 ° Mărire în diapazon, minim, 4x-15x(factor 0,5x - 2,0x), motorizată Distanța de lucru 175mm Focusare în diapazon, minim, 30mm, motorizată Sursă de lumină LED, integrată Iluminare: coaxială și oblică Sistem iluminare specializat pentru intervenții chirurgicale oftalmologice Sistemul să asigure reflex roșu (red reflex) stabil Dotat cu sistem de inversie a imaginii (inverter) Sistemul să asigure conectarea sistemului pentru vizualizarea fundului de ochi(BIOM/Resight) Dotat cu filtru protecție retină Stativ mobil, de podea, cu blocaj centralizat Frâne electrice/electronice/electro-magnetice Dotat cu sistem de balansare/echilibrare a sistemului Gestionare prin intermediul mânerelor multifuncționale, programabile și rotative, prin intermediul monitorului (touch-screen) și prin intermediul pedalei programabile Camera video HD integrată Înregistrare video integrată, pentru stocare și transmisie a imaginii Monitor pentru vizualizarea imaginii diferit de monitorul de control, integrat în dispozitiv. "Accesorii: - filtru LASER pentru utilizator și asistent - 1 unitate; - set de accesorii de protecție(capace, sticle, etc.), sterilizabile/reutilizabile - 5 seturi; -huse sterile, nu mai puțin de 5 unități; -pedală de control pentru utilizator; -sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi cu siguranță de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului, cu set de lentile reutilizabile pentru vizualizarea periferiei pan-fundus și vizualizarea centrului retinian, cu container pentru autoclavare - 1 set (sterilizabil/autoclavabil); -Alte accesorii și consumabile necesare pentru utilizarea microscopului." Termenul de garanție minim 24 luni (asigurat de agentul economic sau producător).
33100000-1 | 32 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu |  |  |  | Tip laptop sau analogic; APLICAŢII CLINICE: Cardiac PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3 unități (posibil prin multiplicator); NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 250dB; RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps CANALE PREPROCESARE (minim): 286 500 (digitale) / 512 (fizice) ; ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-18,0 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale , volumetrice , CW pencil; Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8; POSTPROCESARE DA; Moduri de imagistică: M-mod DA; B-mod DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (opțional); M-Mode color DA; "DOPPLER Tip: continuu (CW), pulsativ (PW), color (CDI), tisular (TDI/TVI). " Măsurări automatizate DA; Calcule automate DA; Power Doppler DA; Duplex și Triplex DA MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE : Cordului: - Diametru aortă DA; - Diametru atriu stâng DA; - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA; - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA; - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA; - Grosimea sept interventricular DA; - Grosimea ventricolului drept DA; - Volum telediastolic ventricular stâng DA; - Volum telesistolic ventricular stâng DA; - Calcularea fracției de ejecție al ventriculul stâng DA; - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA; - Calcularea debitului cardiac DA; APLICAȚII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPȚIONAL :(care pot fi instalate/procurate ulterior): "Vaselor: - Carotida DA; - Vertebrale DA; -Arterial membrelor inferioare și superioare DA; -Venos membrelor inferioare și superioare DA." FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Număr focusuri minim 4, ajustabile; Ajustare mape de culori minim 6; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automata; Zoom de înaltă definiție DA; Imagine înghețată DA; Spațiul de stocare (minim): 250 GB; Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre; Porturi extensie USB (minim): 2 unități ; Video/Audio DA; DICOM 3.0 DA; TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial 1,5~4,0 MHz - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD minim 15 inch. Rezoluție minim 1024x768; Să permită configurarea meniului și a butoanelor după necesitatea utilizatorului, Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporata, cu durata de lucru minim 60 min Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW încorporat DA; TROLIU: 4 roti, minim 2 blocabile DA; Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85-100 cm; Suport pentru imprimanta DA; Sursa de alimentare incorporată DA; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz "Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în oricare instituție din țară ar fi un avantaj." Terminul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).
33100000-1 | 33 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT) | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT) |  |  |  | APLICAŢII CLINICE: Cardio; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE 4; PORT CW (minim): 1; NIVELE DE GRI (minim): 256; RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 2000 fps GAMA DINAMICĂ A SISTEMULUI (minim): 250dB; CANALE PREPROCESARE (minim): 6 000 000 (digitale) / 512 (fizice) ; ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm; DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-20 MHz (minim); "TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matricial sectorial, matricial convex, matricial liniar, matricial intra-operațional, CW pencil, TEE, TEE volumetric 4D, single cristal (monocristal)." Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8; Moduri de imagistică: 2D sau B-mod; M-mod; M-mode anatomic sau analog; Color M-mod; Tissue harmonic imaging sau analog; Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri/Duplex (Exemplu 2D+M-mod) concomitent; Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 3 moduri/ triplex (Exemplu 2D + Tri-plane + CFM); DOPPLER : CW ( doppler continu); PW (doppler pulsativ) ; CF-mode ( doppler color); Doppler tisular (TVD/TDI); HPRF- cu posibilitate de control. FUNCŢIONALITĂŢI: În regimul Doppler să fie afișată viteza și frecvența; Măsurători pe imagini statice și salvate; Diapazon dinamic selectabil; Tehnologii de îmbunătățire în timp real a clarității imaginii (cSound/iBeam/nSIGHT Plus/ analogic). Măsurători pe reluarea video; Rotirea imaginei 0° și 180°; Reverse stânga - dreapta; Regim Automat de optimizarea a imaginei; Zoom de înalta definiție; Regim calcul automat a fracție de ejecție in regim 2D; Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei; Să ofere analize cantitative a curbelor de velocitate și a parametrilor derivați (strain, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes; Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac; Dispune de mod de analiza calitativa ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor cordului; Dispune de mod ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare in timp real; Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările trans-toracice; Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de golire pentru atriul stâng; Dispune de instrumente de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială pentru recunoașterea și efectuarea automata a măsurătorilor uzuale pentru examinările cardiace și vasculare. Dispune de pachet complet de măsurare automata a fracției de ejecție a ventriculului stâng. "B-flow sau analogic. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc." Controlul imaginei CINE: În secunde conform barei de memorare cine; Pe numărul de cicluri ECG. Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW si altele. Baza de date a pacienților și posibilitatea de a: Introduce pacient nou; Introduce noi investigații pentru pacientul existent; Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente; Transfer date pacient pe spațiu de stocare extern ( USB) sau server local. FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior): Stress echo. 3D în timp real (4D-mod). Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile sa genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței;" Dispune de instrument specializat ce permite vizualizarea în 3D/4D a valvei mitrale si calcule automate/semiautomate a funcției acesteia pentru apreciere chirurgicală." "Dispune de instrumente analiza valvă aortică pentru intervenții TAVI" Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejecție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un întreg ciclu cardiac; Dispune de modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stâng; Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție; Doppler Color 3D/4D Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continu pe ecranul ecografului ca model imagine in imagine pentru vedere in timp real. Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate. Utilizarea stației de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților. Calcularea automată a grosimii intimei media din zona de interes. PACHETE DE ANALIZĂ(minim necesare): Cardiac; Vascular; PAN/ZOOM: imagine în timp real; imagine înghețată. Spațiul de stocare (minim): 500 GB; Memorie CINE (minim): 900 MB sau 2000 cadre în modul duplex (2D/ B-mode + Doppler Color) sau 20 secunde ciclu în 4D ; Porturi de extensie USB; Modul ECG integrat. Imprimantă incorporată. TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial matricial 1.8 MHz - 4.5 MHz, unghiul de scanare minim 90 ° - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR minim 21,5 inch cu braț articulat, ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos și sistem de blocare la transportare. Pentru siguranța și mobilitatea echipamentului ce va fi utilizat atât în sălile de intervenție cât și în terapii intensive. Panel de control tactil minim 12 inch. Baterie incorporată pentru menținerea sistemul neîntrerupt de la un pacient la altul Imprimanta termica alb/negru – 1buc; TROLIU: 4 roti , minim 2 blocabile; să permită ridicarea și coborârea panelului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic; să permită rotirea stânga/dreapta fără a fi mișcarea bazei; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz. ACCESORII: Cablu pacient ECG Adult 3 derivații – 1 unitate; Daca necesită cablu de interconectare modulul ECG cu cablu pacient Adult și Copil să se livreze 1 unitate. Terminul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).
33100000-1 | 34 | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc |  |  |  | "Configurare sistemului: - Dispozitiv terapeutic cu unde șoc - 1 buc ; - Ultrasonograf - 1 buc; - Unitatea radiologică cu braț-C - 1 buc; - Masă motorizată pentru tratament dacă dispozitivul terapeutic cu unde șoc nu este dotat - 1 buc." Dispozitivul terapeutic cu unde șoc Generarea undelor de șoc: piezoelectric sau electromagnetic Adâncimea de penetrare a undelor șoc (minim necesar): 150 mm Presiunea focalizării (minim necesar): 51 MPa Să asigure presiune reglabilă în diapazonul minim necesar 8 MPa - 92 MPa pentru focusul cu diametru de Ø 4,3 mm - Ø 6,7 mm și lungimea de 50 mm - 79 mm Diametrul sursei undelor de șoc 205 mm ± 65 mm Să asigure frecvențele undelor de șoc 1 Hz, 1,5 Hz, 2 Hz, 3 Hz, sincronizate cu ECG Să fie dotat cu sistem ce asigure localizarea asistată de ultrasunet în timp real, motorizat ar fi un avantaj. Panou de control sau telecomandă Masă pentru tratament cu secțiune radio transparentă, ce permite focusarea dispozitivul terapeutic cu unde șoc asistat de unitatea radiologică cu braț-C Masa motorizată integrată sau separată Suprafața utilă minim necesară a mesei : lungimea 180 cm ; lățimea 60 cm. Înălțimea reglabilă motorizată ce asigură diapazonul minim necesar a mesei : 750 mm - 765 mm "Masa să asigure reglarea minim necesară: ± 60 mm (longitudinal) ± 60 mm (lateral)" Să asigure sarcina minim necesară 180 kg. Ultrasonograf Ultrasonograful să fie dotat cu softuri licențe, presetări, pentru recunoaștere și sincronizarea cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc Pachet minim necesar: Urologic și Litotriție (dacă este adițional ) Minim 2 porturi active (posibil prin multiplicator); "Moduri de bază: B-mod M-mod Doppler spectral (PW,CW)" Regimuri de optimizare și ajutătoare pentru operator Memoria CINE minim 45 000 cadre sau video 50 sec. Spațiul de stocare minim necesar 320 GB Monitor minim 15 inch Dotat cu imprimantă termica "Periferie minim necesar: -DVD-RW -USB" Traductor convex 3,5 MHz compatibil cu capul terapeutic al dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus Traductor convex cu diapazonul minim necesar 2-5 MHz și sistem pentru ecoghidare/biopsie - 1 buc Unitatea radiologică cu braț-C Unitatea radiologică să fie recunoscut și sincronizat cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus Generator de înaltă frecvență cu puterea minim de 5kW Tub de raze-X cu anod rotativ Dimensiunile focarelor, minim necesare: 0,3 mm și 0,6 mm (bifocal) Amplificator de imagine Cameră digitală CCD cu matricea minim : 960 pixeli × 960 pixeli Pentru fluoroscopie continuă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj Pentru fluoroscopie pulsativă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj Pentru radiografie să asigure diapazonul minim de tensiune necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 30 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj Spațiul liber pentru pacient minim 750 mm "Să asigure mișcările brațului -C minim necesar: pivotant ±12º; orbital ±30º; în jurul axei ±120º; orizontal 200 mm; vertical (lift) ar fi un avantaj." Monitor minim 24 inch Panou de control și pedală Spațiul de stocare minim necesar pentru 55 000 imagini Dotat cu instrumente de evaluare/estimare/calculare a dozei absorbite de pacient sau cu un DAP-metru extern. Tensiunea de alimentare pentru tot sistemul 220 V - 230V ,curent alternativ, 50 Hz - 60 Hz Termenul de garanție la tot sistemul minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător) Sistemul livrat sa fie dotat cu necesarul de piese si/sau consumabile pentru asigurarea cu minim 10 000 000 de impulsuri șoc.
33100000-1 | 35 | Microscop | Microscop |  |  |  | Tip: Binocular Sursă iluminare: LED Tip iluminare: Koehler Masă specimene cu scară Vernier Dotat cu fixator specimene Manete focusare grosieră și fină coaxiale, pentru ambele mâini Manete poziționare masă specimene (X și Y) coaxiale Focusare fină 0,2 - 0,5 mm/rev. Sistem optic cu corecție la infinit Tehnică de contrast: Brightfield Tub binocular cu unghi de înclinare 25° - 30° sau ajustabil Ajustare distanță interpupilară: 52 - 75 mm Oculare: 10x/20, cu ajustare dioptrică Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective Obiective livrate/instalate: 4x, 40x, 100x/1.25 Ulei, Plan Acromat. Asigurat cu protecție/acoperire antibacteriană sau antifungică Dotat cu suport pentru cablul de alimentare Condensor Abbe 0.1 - 1.25 Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz Certificare: Certificat de conformitate european, IVD "Accesorii incluse: Ulei de imersie – 1 flacon, husă - 1 buc., Cablu alimentare - 1 buc., Bloc alimentare - 1 buc.(în cazul alimentării de la bloc de alimentare extern)".
33100000-1 | 36 | Densitometru McFarland | Densitometru McFarland |  |  |  | Dispozitiv pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin metodă optică Domeniu de măsurare 0.1 - 4 McF Acuratețea: ≤ 5% la 2 McF Volum minim măsurat: ≤ 2 ml Posibilitate funcționare de la rețea sau baterii/acumulatori Afișare date pe ecran LCD Diametru eprubete acceptate: 16 mm Accesorii livrate: baterii/acumulator,, cablu alimentare, bloc alimentare(în caz de alimentare de la sursă externă), set standarde pentru calibrare (în cazul necesității calibrării periodice).
33100000-1 | 37 | Frigider 250-350l cu polite | Frigider 250-350l cu polite |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri; Temperatura minimă setabilă ≤+4°C Temperatura maximă setabilă ≥+8°C Polițe incluse: ≥ 4 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă transparentă Izolare dublă a ușii Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghețare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H≤1800 mm, A≤700 mm, L≤700 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 38 | Frigider 250-350l cu sertare | Frigider 250-350l cu sertare |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri; Temperatura minimă setabilă ≤+4°C Temperatura maximă setabilă ≥+8°C Sertare incluse: ≥ 4 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghețare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H≤1800 mm, A≤700 mm, L≤700 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 39 | Frigider medical combinat cu congelator | Frigider medical combinat cu congelator |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 50 - 200 litri; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 50 - 200 litri; Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+4°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤-20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥-10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 2 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H <2000 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 40 | Hota microbiologică Clasa II | Hota microbiologică Clasa II |  |  |  | Cabinet de protecție biologică clasa II A2, utilizat în laboratoare microbiologice pentru protejarea produsului, mediului și utilizatorului de agenți de contaminare. Suprafață de lucru din oțel inoxidabil Dotat cu filtre HEPA sau ULPA care asigură o eficiență de minim 99,999%@0,1 µm Clasa de curățenie conform ISO 14644-1: ISO ≤5 Aer evacuat: 30% Aer recirculat: 70% Fereastră față acționată electric Viteza fluxului de intrare: ≥ 0,44 m/s Viteza fluxului laminar:≥ 0,25 m/s Iluminare internă: LED, ≥ 800 lux Dotată cu sursă lumină UV pentru dezinfectare Nivel zgomot: ≤ 66 dB Interfața cu utilizatorul: Ecran color, tactil ≥ 7 țoli Alimentare electrică: 230 V/50 Hz Asigurat cu sistem de notificare/alarme Dimensiuni externe: adâncime ≤ 720 mm Dimensiunea suprafeței de lucru: L≥ 1400mm A≥ 500mm H≥550mm "Accesorii livrate: - Suport pentru hotă, cu rotile - 1 buc - Cablu alimentare - 1 buc, -Lampă pentru iluminare internă - 1 buc, -Lampă UV - 1 buc - Set filtre(HEPA/ULPA, praf), preinstalate sau livrate separat - 1 set, - Set filtre de rezervă(HEPA/ULPA, praf) - 1 set" Certificat conformitate european Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice.
33100000-1 | 41 | Aparat automat pentru extracția ADN | Aparat automat pentru extracția ADN |  |  |  | Instrument utilizat în laboratoarele moleculare pentru extracția (purificarea) automată a acizilor nucleici din sânge integru Tip: benchtop Extracții efectuate simultan: 1 - ≥12 Canale de lucru ≥ 12 Volum dozare: 50 - 1000 µL Timp extracție ADN genomic din 350 - 400 µl sânge integru: ≤ 35 minute Tip probă: Sânge integru Tehnologie bazată pe extracție magnetică Reagenți utilizați în casete sigilate, pre umplute Dotat cu bloc de control a temperaturii lichidelor în intervalul 40 - 95° C Dotat cu sistem de perforare, care elimină necesitatea înlăturării sigiliului reagenților înaintea utilizării Dotat cu lampă UV integrată, pentru decontaminarea suprafețelor interne Sistemul de dozare să utilizeze vârfuri de unică folosință pentru evitarea contaminării Casete cu reagenți independente pentru fiecare probă, cu posibilitatea efectuării unei singure extracții fără afectarea termenului de valabilitate a casetelor rămase în set. Tensiune alimentare: 210 - 240 V/50 Hz "Accesorii și consumabile livrate: UPS tip on-line, pentru asigurarea a minim 10 minute de funcționare - 1 buc; Dozatoare variabile: 0,1 - 0,2 µl - 2 buc. 0,5 - 10 µl - 2 buc. 2 - 20 µl - 2 buc. 10 - 100 µl - 2 buc. 20 - 200 µl - 2 buc. 100 - 1000 µl - 2 buc. Reagenți și consumabile pentru extracția ADN din sânge integru, necesari pentru instalare, verificare, instruire - 1 set. Set pentru mentenanță anuală - 1 set Alte consumabile, accesorii și soft necesare pentru utilizarea dispozitivului" Termen garanție: minim 24 luni din data instalării Termen valabilitate pentru reagenții utilizați: minim 12 luni Certificat conformitate european și IVD, atât pentru dispozitiv cât și pentru reagenții utilizați pentru extracția ADN din sânge integru.
33100000-1 | 42 | Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare | Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 600 - 800 litri; Temperatura minimă setabilă ≤+4°C Temperatura maximă setabilă ≥+8°C Sertare incluse: ≥ 5 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă transparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghețare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H <2000 mm, A sau L <800 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 43 | Congelator de laborator 50 - 160l cu polite | Congelator de laborator 50 - 160l cu polite |  |  |  | Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50 - 160 litri; Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤-20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥-10°C Polițe incluse: ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu rotile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H <1000 mm, A și L <700 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.
33100000-1 | 44 | Analizator biochimic semiautomat | Analizator biochimic semiautomat |  |  |  | Analizator semiautomat pentru măsurarea parametrilor biochimici Spectrofotometru cu minim 7 lungimi de undă în intervalul 320 - 670 nm Sursa de lumină: Lampă halogen Dotat cu modul de incubare integrat Dotat cu modul de mixare integrat Volum reagent utilizat ≤ 500 µL Acuratețe: ≤ 2%, în intervalul de citire a densității optice 0 - 2,5 Posibilitate efectuare minim 15 teste simultan "Viteza de lucru: minim 15 teste end-point per minut, minim 15 teste cinetice per 4 minute" Interfața cu utilizatorul: tastatură și ecran integrate în analizator Dotat cu imprimantă integrată Analizatorul să permită efectuarea a diferitor teste pentru diferite probe concomitent Analizatorul să permită efectuarea a 15 teste diferite pentru aceeași probă concomitent Analizatorul să permită transmiterea rezultatelor într-un sistem extern Tensiune alimentare: 220V/50Hz "Accesorii livrate: UPS pentru asigurarea a minim 10 minute de lucru - 1 buc. Set reagenți, accesorii, consumabile necesare pentru instalare, testare, instruire - 1 set Set mentenanță anuală - 1 set." Termen de garanție: minim 24 luni.
33100000-1 | 45 | Sistem de hemocultură | Sistem de hemocultură |  |  |  | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge Capacitate: minim 200 flacoane pe bord, cu posibilitate de extindere; Să asigure incubarea probelor la temperatura 35 - 37 °C Să asigure agitarea continuă a probelor Metoda de detecție: colorimetrică Posibilitate de introducere a flacoanelor până la 24 ore după inoculare; Dotat cu sistem de efectuare automată a controlului calității; Sistemul să asigure vizualizarea și imprimarea rezultatelor, graficelor și altor date relevante pentru diagnostic și tratament; Alarmă vizuala și acustică în caz de pozitivare a prelevatelor; Interfața cu utilizatorul: Panou de control cu ecran tactil, integrat în analizator. Conectivitate LIS: unidirecțională sau bidirecțională Dotat cu cititor coduri de bare, pentru identificarea consumabilelor, pacienților, etc.; Alimentare electrică: 220V, 50 Hz; Termen de garanție: 24 luni din data dării în exploatare; Flacoane utilizate: Material flacoane - policarbonat (plastic) "Flacoane pentru izolarea microorganismelor aerobe și facultativ anaerobe (bacterii și fungi) din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene. Volum de sânge inoculat: ≤10 ml;" Flacoane pentru izolarea microorganismelor anaerobe și facultativ anaerobe din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene. Volum de sânge inoculat: ≤10 ml; Flacoane pentru izolarea microorganismelor aerobe și facultativ anaerobe pentru copii din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene. Volum de sânge inoculat: ≤4 ml. Posibilitate de inspectare vizuală a flacoanelor pentru pozitivarea prelevatelor; Limita de detecție: ≤ 10 CFU Termen de valabilitate minim a flacoanelor: 12 luni. "Accesorii și consumabile livrate: UPS pentru back-up minim de 10 minute - 1buc., imprimantă - 1buc., cititor coduri de bare - 1 buc.(dacă nu este integrat în dispozitiv), manual de utilizare - 1 buc., set pentru mentenanță anuală - 1 set. De asemenea alte accesorii necesare pentru asigurarea întregului ciclu de lucru(de ex. Calculator, tastatură, software, etc.); Set de flacoane și consumabile necesare pentru instalare și instruire - 1 set." Certificări: Certificat de conformitate european, IVD pentru dispozitiv și flacoanele utilizate. Instalare și instruire de către furnizor;.
33100000-1 | 46 | Dozimetru electronic | Dozimetru electronic |  |  |  | Dozimetru pentru detecția contaminărilor cu surse de radiații ionizante a suprafețelor și încăperilor Portabil, alimentat de la acumulator sau baterii Greutatea totală nu mai mare de 1000g; Dotat cu carcasă, husă sau valiză rezistentă la șoc; Timp de lucru de la baterii/acumulator: minim 100 ore; Tip detector: Geiger – Mueller "pancake" Aria suprafeței sensibile a detectorului: minim 15 cm pătrați Tip radiații detectate: Alfa, Beta, Gamma, X. Parametri măsurați: Rata (cps), Debit de doză(Sv/h) Interval măsurare conform IEC 60846-1: 1 µSv/h – 100 mSv/h; Interval energii măsurate: 50 keV – 1,5 MeV; Dotat cu ecran LCD pentru afișarea grafică a rezultatelor; Dotat cu memorie internă pentru păstrarea rezultatelor; Posibilitate transfer date la calculator; Alarme: vizuale și sonore; Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice Termen de garanție minim 24 luni "Conform cu IEC 60846-1 " "Setul livrat trebuie să includă: Dozimetru - 1 bucată; Detector GM(integrat sau separat) - 1 bucată; Valiză pentru transport sau husă rezistentă la șoc - 1 bucată; Acumulatori sau baterii - 1 set; Filtre Alfa/Gamma(în caz de necesitate) - 1 set; Alte accesorii și consumabile necesitare pentru utilizare.".
33100000-1 | 47 | Microtom manual | Microtom manual |  |  |  | 1. Să dețină reglaj fin al grosimii de secționare minim 1 – 60 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de minim 64 mm. 4. Dotat cu posibilitate de retragere a specimenului la cursa de întoarcere, care poate fi oprită. 6. Grosime secțiune fasonare rapida 10 µm si 30 µm. 7. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 8. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 9. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 10. Suport combinat pentru lame, atât pentru cuțite cu profil lat, cit si pentru cuțite cu profil îngust. 11. Tava detașabilă cu suport ergonomic pentru mână. 12. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 13. Să fie livrat standard cu: husa anti praf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticluță cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet, clemă universală pentru fixarea casetelor și clemă pentru fixare super casete. Anul de producere: minim 2023. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului și certificat IVD. Termen de garanție: ≥ 36 luni Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.
33100000-1 | 48 | Histoprocesor vertical automat | Histoprocesor vertical automat |  |  |  | 1. Procesor de țesuturi cu sistem închis pentru procesarea probelor morfopatologice. 2. Sistemul de ventilare a retortei, funcțional și după deschiderea retortei pentru a evita dispersarea de vapori de reactivi. 3. Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color; 4. Sistem de management al reagenților care permite monitorizarea reagenților 5. Capacitate – minim 200 casete. 6. Programe prestabilite din care unul scurt pentru biopsii si minim unul pentru procesare peste noapte. 7. Posibilitate de procesare la temperatura camerei sau de încălzire a reagenților pentru procesare până la minim 35 °C. 8. Minim 10 programe editabile cu minim 14 pași in care se pot seta temperatura de procesare, timp de infiltrare, reactivi, presiune sau vacuum. 9. Conexiune USB care sa permită transferul programelor de procesare 10. Dotat cu minim 3 bai de parafina; 11. Capacitate bai parafina minim 3.2 litri 12. Minim 12 recipiente pentru reagenți de lucru, reagenți de spălare, colectare condens; 13. Capacitate recipiente minim 3.2 litri 14. Senzori de detecție de sub-umplere sau supra-umplere vas de reacție; 15. Posibilitate de întârziere programabil 16. Posibilitate conectare la internet pentru intervenții service 17. Dotat cu tăvițe de scurgere sub băile de parafina 18. Dotat cu filtru de cărbune activ În cazul prezenței unui canal de evacuare a aerului din dispozitiv, să se ofere și adaptori potriviți, furtuni potriviți pentru evacuarea aerului din încăpere. (Se permite de a efectua o vizită pentru vizualizare traseu și materiale necesare) Cablu de alimentare tip Schuko Alimentare la 220V, 50Hz Anul de producere: minim 2023 Accesorii în set: UPS pentru lucrul autonom al dispozitivului minim 15 min. Filtre de cărbune activ minim 5 bucăți. Termen de garanție: ≥ 36 luni Efectuarea mentenanței la dispozitiv pe parcursul perioadei de garanție cu schimbare de piese la necesitate și în conformitate cu manualul producătorului. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.
33100000-1 | 49 | Pompă cu seringă | Pompă cu seringă |  |  |  | Display: Date afișate: Volumul infuzat, Viteza de infuzie, VTBI, Timpul de infuzie, Mărimea seringii, Nivelul de ocluzie, Data, ora, Nivelul de încărcare a bateriei, Evenimente, Alarme. Reglare luminozitate/contrast Modul Standby Proprietățile pompei: "Rata fluxului: 0.01 - 50 ml/h (seringi de 5, 10 ml) 0.01 - 100 ml/h (seringi de 20, 30 ml) 0.01 - 999.9 ml/h (seringi 50, 60 ml)" Pasul de incrementare până la atingerea ratei fluxului de 9.99ml/h - 0.01 ml/h Funcția de titrare rată flux Funcția dozare bolus Rata KVO: 0.1 - 2.5 ml/h Eroarea admisibilă ≤2% Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml, de la minim 9 branduri de seringi. Detectare automată mărime seringă Presiune de ocluzie setabilă în minim 9 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 22 - 24 sau superior Caracteristici de siguranță: Protecție la curgere liberă din sistem Limitare doză acumulată Funcția de protecție prin blocarea accesului la comenzi Alarme și indicatori: Alarme: Eroare tehnică, Ocluzie, Doză acumulată pe sfârșite, Perfuzia pe sfârșite, Perfuzie finisată, Baterie descărcată. Alarmă sonoră cu volum reglabil. Jurnalul de evidență: Prezența unui jurnal de evenimente înregistrate Prezența unui jurnal de perfuziile efectuate Alimentarea: Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă Timp de operare de la baterii ≥ 6 h la 5 mL/h Accesorii per dispozitiv: Sistem de fixare pe bară Cablu de alimentare (euro plug).
33100000-1 | 50 | Saltea antiescare | Saltea antiescare |  |  |  | Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înălțimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului.
33100000-1 | 51 | Încălzitor de pacient | Încălzitor de pacient |  |  |  | Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 43°C; Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permeabilitatea filtrului de aer ≤ 0,3 µm; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii per dispozitiv: Troliu Cablu de alimentare (euro plug) Plapuma/saltea gonflabilă.
33100000-1 | 52 | Dispozitiv pentru dezghețarea plasmei | Dispozitiv pentru dezghețarea plasmei |  |  |  | 1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a plasmei 2. Decongelarea plasmei • Pentru dezghețarea concomitentă a 4 containere cu plasmă. • Coș dublu cu controale independente ce acomodează o varietate de configurații a containerelor folosite. • Programare și realizarea procedurii fără intervenția ulterioară a operatorului. • Fiecare coș operează independent oferind flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale de timp diferite. • Permite atât dezghețarea produselor obținute prin afereză cât și a celor obținute prin metoda clasică. • Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea crio-precipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline • Dimensiuni compacte (portabil) • Asigurat cu saci de protecție cu folie protectoare ce protejează plasma în timpul decongelării și asigura securitate pe termen lung – minim 50 unități. 3.Monitorizarea si decongelarea plasmei • Regulator de temperatură cu microprocesor • Afișaj digital al temperaturii • Temperatura camerei este programabila în pași de minim 0,1º C • Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură înaltă. 4. Controalele de agitare • Controale independente și de afișare cu LED-uri pentru fiecare coș • Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt afișate în minute •Posibilitatea setării ciclurilor de dezghețare prin setarea duratei de timp • Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verificarea unităților sau suplimentarea numărului de plasme. 5. Timpul de dezghețare: • Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml maxim 14 min • Pentru containere de plasmă prin afereza cu volum 500-900 ml maxim 20 min 6.Materialul de construcție • Materialul camerei din oțel inoxidabil • Materialul carcasei din exterior rezistent la bacterii • Sistem rapid de scurgere ce eliberează eficient camera 7. Sursa de alimentare Curent electric 220-240 V 50/60 Hz 8. Accesorii per dispozitiv: • Cablu de alimentare (euro plug) Anul de producere minim 2023.
33100000-1 | 53 | Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală | Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală |  |  |  | Domeniul de utilizare: cerebral și somatic. Posibilitatea de utilizare la pacienți adulți, pediatrici, noi-născuți Diapazonul minim de măsurare rSO2 15-95% Numărul de canale de lucru ≥ 4 Dotat cu display LCD Afișarea valorilor numerice și a undelor pe display Afișare data și ora pe display Alarme audio și vizuale Codificarea canalelor de lucru după număr și culori Memorie internă pentru minim 24 ore de monitorizare Interfața cu utilizatorul și meniul dispozitivului să fie în limba română sau engleză Alimentarea electrică de la rețea 220V, 50 Hz Acumulator intern cu autonomie în timpul monitorizării ≥ 20 minute Accesorii: Modul de extensie/amplificare a canalelor de lucru pentru a obține minim 4 canale de lucru - 1 set Cabluri interconectare între modul-senzor pentru fiecare canal de lucru cu codificare după număr și culoare - 2 bucăți pentru fiecare canal de lucru Senzori adezivi pentru adulți - 14 bucăți Troliu pe rotile cu sistem de fixare a dispozitivului și cu coș pentru accesorii Anul de producere minim 2023.
33100000-1 | 54 | Videolaringoscop rigid | Videolaringoscop rigid |  |  |  | Display cu rezoluția ≥ 1024 × 768 Port HDMI pentru video output Posibilitatea de înregistrare imagini și video Transferul înregistrărilor pe un suport extern Acumulator cu autonomie ≥ 2 ore în timpul lucrului Lamelele să fie produse din material inoxidabil Accesorii Lamelă reutilizabilă Mac 3 în set cu cablu de conexiune - 1 set Lamelă reutilizabilă Mac 4 în set cu cablu de conexiune - 1 set Troliu pe rotile cu minim 2 roți cu frână, sistem de fixare a monitorului, coș pentru accesorii - 1 set Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc Anul de producere minim 2023.
33100000-1 | 55 | Cardiostimulator extern | Cardiostimulator extern |  |  |  | Regimurile de stimulare cardiacă: DDD, D00, VDD, VVI, V00. Prezența funcției Atrium Burst/Overdrive Protecție la curenți de frecvență înaltă (unitate electrochirurgicală) Protecție la defibrilare Parametrii ajustabili: Rata transmiterii impulsurilor de bază: 30-220 ppm (pace per minute) Rata transmiterii impulsurilor Atrium Burst/overdrive: 70-1000 ppm AV delay: 15-400 ms Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-17 V Parametrii prestabiliți: Durata impulsului: 1 ms Tipul impulsului: Asimetric, bifazic Protecție pentru a nu depăși rata maximă a impulsurilor de bază transmise Protocoale prestabilite pentru a nu depăși perioada refractară a atriilor și ventriculelor Alarme vizuale și sonore Greutatea dispozitivului ≤500 g Alimentarea: Baterie internă tip IEC 6LR61 Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h Timpul de lucru autonom al dispozitivului după sustragerea bateriei ≥30 sec Accesorii: Baterie tip IEC 6LR61 - 3 buc Set cabluri interconectare dispozitiv - pacient - 3 seturi Anul de producere minim 2023.
33100000-1 | 56 | Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți | Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți |  |  |  | Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți Display color pentru monitorizarea parametrilor Parametrii afișați pe display: NO (ppm) NO2 (ppm) O2 (%) NO (L/min) Diapazonul de setări și monitorizare a parametrilor: NO ≥ 0-99 ppm NO2 ≥ 0-9 ppm O2 ≥ 18-100% Posibilitatea calibrării la 0 Senzori electrochimici pentru monitorizarea gazelor medicale Alarme audio și vizuale Alimentarea electrică a dispozitivului: 220V, 50 Hz Acumulator cu autonomie ≥ 5 ore Accesorii: Troliu pe rotile cu frână, două sisteme de fixare a buteliilor cu NO pe troliu, sistem de fixare a dispozitivului pe troliu, coș pentru accesorii - 1 set Set circuit pentru colectarea gazului - 10 seturi Set circuit pentru livrarea oxidului de azot în tubulatura ventilatorului cu toate adaptoarele și conectoarele necesare în set - 3 seturi Butelii dotate cu reductor și manometru de control încărcate cu oxid de azot - 2 bucăți Furtune de conexiune între Butelie și Dispozitiv - 2 bucăți.
33100000-1 | 57 | Centrifugă 8-12 tuburi | Centrifugă 8-12 tuburi |  |  |  | Capacitate: rotor inclus pentru 8-12 eprubete de 10-15 ml RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Pas incrementare viteză ≤50 RPM Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Viteză decelerare ajustabilă Timp funcționare: 1-60 min și continuu. Păstrare în memorie a ultimilor parametri utilizați Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Afișare date pe ecran digital Nivel Zgomot ≤62 dB Alimentare: 210-240 V 50 HZ Dimensiuni: L,A,H ≤ 420 mm Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Certificare IVD.
33100000-1 | 58 | Centrifugă cu spălare automată a celulelor | Centrifugă cu spălare automată a celulelor |  |  |  | Centrifugă pentru teste serologice și spălare a celulelor din sânge Capacitate: rotor inclus pentru 10-12 eprubete de 3 ml (10x75 mm) "RPM: setabil, 0 - 3500 rpm, RCF: setabil " Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Memorie pentru ≥ 20 programe de lucru, minim 10 programabile de utilizator Program preinstalat pentru mentenanță/curățare a centrifugii Pași disponibili pentru programare: umplere, centrifugare, decantare, agitare. Dozare automată a soluției fiziologice Dotată cu port pentru evacuarea deșeurilor Dotată cu pompă pentru soluție fiziologică și senzor de flux Interfața cu utilizatorul: ecran tactil color Afișare pe ecran a timpului rămas și etapelor programului actual Nivel Zgomot ≤50 dB Alimentare: 210-240 V 50 HZ Dimensiuni: L,A,H ≤ 500 mm Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Certificat conformitate european, IVD.
33100000-1 | 59 | Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver | Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver |  |  |  | "Dispozitiv destinat intervențiilor chirurgicale patologia nasului și sinusurilor paranazale, patologia urechii." Sistem de dirijare al micromotorului: Ecran informativ, prezentarea motorului conectat, viteza, direcția de rotație Canale de ieșire: Canal de lucru: 2 conectări independente Sistem de aspirare/irigare: Integrat sau Separat Comutator de picior Da Viteza de rotații per minut minim 2000 - 80000 Indicatoare: Vizual. Comutator de picior dublu tip pedală cu cablu de conectare lungime minim 2 m. 1 buc Micromotor combinat cu piesele de mână sau separat Piesă de mână tip ENT Shaver - 1buc Cu intervalul de rotații pe minut cuprins intre minim 5000 - 6000 La modul oscilare cu oscilațiile minim 5000. La modul rotire cu rotațiile minim 6000 Cu canal de aspirare integrat. Cu canal de irigare integrat. Autoclavabil la 134°C Piesă de mână cu mâner pentru operarea mai comodă Piesă de mână pentru viteze înalte - 1 buc Angulară, viteză până la 80000 rotații, lungime 70mm ± 10 mm Coș pentru sterilizare și păstrare instrumente Set de tuburi pentru irigare - 40 buc Spray universal cu duză de pulverizare pentru curățarea și lubrifierea pieselor de mână. 3 buc Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 3 m. 1 buc Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m. 1 buc. Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul.
33100000-1 | 60 | Set Kleinzasser | Set Kleinzasser |  |  |  | Setul să conțină: Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 17 cm ± 1 cm, adult large Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 17 cm ± 1 cm, adult medium Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 18 cm ± 1 cm, adult small Cablu fibro-optică pentru iluminare distală compatibil cu laringoscoapele propuse, lungime de lucru minim 14 cm. Instrument de susținere a laringoscopului și suport pe piept, model Gӧttingen, tija cu inel metalic, diametrul 9 cm ± 0.5cm, lungime 34 cm ± 1cm. Protector de dinți din silicon autoclavabil minim 5 bucăți Suport pentru ac cu clichet, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm, tip Kleinsasser. Forceps pentru biopsie din laringe, mărime 3x4 mm, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm, tip Kleinsasser. Cuțit tip Kleinsasser, oval, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Forceps de apucare fără clichet, zimțat, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm, tip Kleinsasser. Foarfece tip Kleinsasser, angular la 45°, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat în sus, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Mâner tip Kleinsasser compatibil cu instrumentele oferite Cârlig tip Kleinsasser, cu vârf tocit, încovoiat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cârlig tip Kleinsasser, ascuțit, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Fixator de noduri tip Kleinsasser, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de ligare, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de ligare, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă de seceră, curbat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă de crosă de golf, curbat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă ovală, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Răspător tip Kleinsasser, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Tub de aspirație tip Kleinsasser, cu diametru exterior 2.5mm, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de injectare, cu fixare tip Luer, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Canulă izolată pentru aspirare și coagulare, cu diametru extern 3mm, lungime de lucru 26 cm ± 1 cm. Cablu monopolar de frecvență înaltă, conector 5mm, lungime minim 3m, compatibil cu coagulatoare Karl Storz și Erbe.
33100000-1 | 61 | Videolaringoscop | Videolaringoscop |  |  |  | Câmpul de vedere (minim): 90°. Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim necesar): 3mm - 50 mm. Diametru capului distal (maxim): 4.8 mm - 5.2mm Diametru canal intern instrumentar: 2.2mm - 2.6 mm Capacitate de flexiune (minim): sus 130°, jos 130°. Lungimea de lucru (minim): 600 mm. Ecran : LCD dimensiune minim 7 inch . Conexiuni: posibilitatea conectare monitor extern de dimensiuni mari (HDMI). Tip lumină : LED Acumulator reîncărcabil (minim 3h de lucru). Troliu mobil cu bară pentru ecran și braț pentru fixarea videolaringoscopului, cu 4 roți dintre care minim 1 blocabilă. Încărcător sau sursă de alimentare pentru încărcarea acumulatorului de la 220V.
33100000-1 | 62 | Reglator de vacuum integrat(VAVD controler) cu suport, pentru interventii minimal invazive | Reglator de vacuum integrat(VAVD controler) cu suport, pentru interventii minimal invazive |  |  |  | Dispozitiv destinat pentru reglarea cu precizie a drenajului venos asistat de vacuum (VAVD controller) Diapazon de ajustare a presiunii negative minim – 0mmHg – 60mmHg Cu posibilitate de conectare la sursa centrală de vacuum prin conector DIN Pasul de incrementare: ≤10 mmHg Ajustare mecanică sau electronică Cu valvă de protecție pentru eliberarea presiunii negative În set, minim 20 seturi de furtunuri de unică folosință.
33100000-1 | 63 | Troleu laparoscopic + accesorii | Troleu laparoscopic + accesorii |  |  |  | Troliu Utilizare în sala de operație 1 unit 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica Minim 4 roți antistatice și blocabile. Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei . Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic. Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informației despre pacient si video-foto la intervenția chirurgicală Monitor Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Să asigure recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. Dotat cu port de transmitere video (video-output) Suport pentru monitor - cu braț articulat din minim 2 segmente cu lungimea totala minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stânga, anterior - posterior Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Pe suport vertical independent de troliu cu minim 4 rotile dintre care minim 2 blocabile cu înălțimea de minim 1,3 metri cu braț articulat minim 30cm care permite deplasarea monitorului pe ax vertical ( sus – jos)” Sa asigure recepționarea imaginii de la videoprocesorul de pe troliu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth) si prin cablu inter-conector cu lungimea minim 7 metri Videoprocesor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera. Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB sau cu ajutorul la un sistem separat (videorecorder) Reglare automată a culorilor Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera Cap-cameră Cameră cu tehnologia minim 3 CCD Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri Cuplare automată sau prin rotire pe telescop Total imersibil în dezinfectanți Filtru anti-moire sau echivalent prezent in tehnologia de construcție a cap-camerei Cu posibilitate de sterilizare Cu minim 2 butoane cu funcții programabile Sursa de lumină Sursă de lumină LED Separat sau integrat de videoprocesor Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii - modul automat si manual Cu afișarea setărilor la monitorul central al troliului in cazul lipsei ecranului de afișare la sursa de lumina. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție. Cablu fibro-optic Diametru - 4-5 mm Lungime – minim 2.5 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul instituției Insuflator Debit de insuflație reglabil – intervalul minim necesar 1-45 l / min Afișarea parametrilor presetați : debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului. Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate. Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg. Tub de insuflare CO2 fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autocalvabil Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat minim 50 buc. Lungimea tubului de insuflare: min 2.5 m Alarme pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie Furtun de conectare cu butelia de înaltă presiune Capacitate buteliilor pentru CO2 minim 8 litri - 2 buc Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip “tata” cu filet cu mărimea 1/2’ sau DIN 477 conector german și reductor cu manometre pentru afișarea presiunii din interiorul buteliei La livrare, buteliile să fie încărcate Diatermocoagulator Ecranul tactil (touchscreen) Memorie de cel puțin 3 presetări pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic -4 buc Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m -2 buc Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Cablu monopolar Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade Cablu bipolar lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug” Reutilizabil Autoclavabilă 134 grade.
33100000-1 | 64 | Autoclav 600 litri | Autoclav 600 litri |  |  |  | Sterilizator cu aburi Autoclav cu 2 uși glisante (Încărcare și descărcare separată) Material panel de față - metal inox Material cameră autoclavare - metal inox AISI 316 Material uși glisante - metal inox AISI 316 Material generator de aburi - metal inox AISI 316 Material tubulatură - metal inox Forma camerei - dreptunghiulară Pompă de vacuum cu inel de lichid Uscare cu vid Manometru pentru monitorizarea presiunii în autoclav ≥2 Dotat cu filtru de aer Dotat cu buton deconectare de urgență Ambele uși pneumatice Ermetizarea garniturii uși cu aer comprimat Ușile automate cu sistem de blocare pentru siguranță Monitorizare de la distanța Printer incorporat Minimum 2 programe de lucru (121°C şi 134°C pentru instrumente) Minimum 2 programe de testare (Leak rate test/Vacuum test, Test B&D) Puterea generatorului de aburi ≤ 60 kW Autoclavul are posibilitatea să fie montat în perete cu acces liber pentru deservire Tensiune de alimentare 380V, 50 Hz, 3 faze Protecție de la deconectare de lumină Volumul camerei 600 L ± 40 L (8 STU) Bloc de control Display-uri separate în zonele de încărcare şi descărcare Afișarea procesului de autoclavare, a parametrilor de temperatură şi presiune Afișare erorilor și alarmelor pe ecran Standarde European Standard EN 285 International Quality Standards EN ISO 13485 European Directive 93/42/EEC on medical devices/Medical Device Directive as amended by Directive 2007/47/EC European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU Accesorii și consumabile Cărucior pentru încărcarea și descărcarea casoletelor Kituri de MP pentru minimum 1 an de funcțiune Platformă cu 2 nivele din inox pentru casolete Compresor de aer compatibil cu autoclavul, p/u sistemul pneumatic Hârtie pentru imprimanta autoclavului Cerințe adiționale Instalarea utilajului, conectarea la rețeaua de apă și electricitate de către agentul economic câștigător Instalația trebuie să fie montata in perete Instalarea și punerea în funcțiune a softului pentru monitorizare de la distanța Inginerul responsabil este obligat să vină în timp de 48 ore după solicitare în cazul defectării aparatului sau a lucrului incorect al acestuia. Training la solicitare Garanție 24 luni minimum.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dermatom electric | Dermatom electric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 229166.67
33100000-1 | 2 | Freze oscilante (Ferestrău) | Freze oscilante (Ferestrău) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 118055.56
33100000-1 | 3 | Cântar de laborator | Cântar de laborator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14375
33100000-1 | 4 | Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer) | Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 138888.89
33100000-1 | 5 | Tonometru Goldman | Tonometru Goldman | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 118055.56
33100000-1 | 6 | Fotoliu multifuncțional ORL | Fotoliu multifuncțional ORL | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 111111.12
33100000-1 | 7 | Fibro bronhoscop terapeutic | Fibro bronhoscop terapeutic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.34
33100000-1 | 8 | Troliu ORL | Troliu ORL | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2777777.78
33100000-1 | 9 | Defibrilator | Defibrilator | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 326388.89
33100000-1 | 10 | Aspirator chirurgical portabil | Aspirator chirurgical portabil | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6944.45
33100000-1 | 11 | Cântar | Cântar | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14000
33100000-1 | 12 | Tensiometru adult cu fonoendoscop | Tensiometru adult cu fonoendoscop | Bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67
33100000-1 | 13 | Electrocoagulator | Electrocoagulator | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.34
33100000-1 | 14 | Negatoscop | Negatoscop | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 62500
33100000-1 | 15 | Otoscop video | Otoscop video | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13888.89
33100000-1 | 16 | Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul) | Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6250
33100000-1 | 17 | Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul) | Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul) | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18750
33100000-1 | 18 | Lentilă Goldman (Gonioscop) | Lentilă Goldman (Gonioscop) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.34
33100000-1 | 19 | Tonometru transpalpebral | Tonometru transpalpebral | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.34
33100000-1 | 20 | Oftalmoscop indirect | Oftalmoscop indirect | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34722.23
33100000-1 | 21 | Tonometru oftalmologic portabil de rebound | Tonometru oftalmologic portabil de rebound | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 145833.34
33100000-1 | 22 | Lampă de examinare | Lampă de examinare | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69444.45
33100000-1 | 23 | Fotoliu pentru examinare | Fotoliu pentru examinare | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55555.56
33100000-1 | 24 | Fotoliu proctologie | Fotoliu proctologie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.67
33100000-1 | 25 | Set fibrogastroscoape | Set fibrogastroscoape | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000
33100000-1 | 26 | Lampă de crosslinking | Lampă de crosslinking | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18333.34
33100000-1 | 27 | Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină | Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 597222.23
33100000-1 | 28 | Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscoape și două colonoscoape | Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscoape și două colonoscoape | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 645833.34
33100000-1 | 29 | Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe | Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1041666.67
33100000-1 | 30 | Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină | Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3194444.45
33100000-1 | 31 | Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video | Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1840277.78
33100000-1 | 32 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833333.34
33100000-1 | 33 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT) | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1145833.34
33100000-1 | 34 | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | Sistem de litotriție extracorporală cu unde de șoc | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6944444.45
33100000-1 | 35 | Microscop | Microscop | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.34
33100000-1 | 36 | Densitometru McFarland | Densitometru McFarland | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.34
33100000-1 | 37 | Frigider 250-350l cu polite | Frigider 250-350l cu polite | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34722.23
33100000-1 | 38 | Frigider 250-350l cu sertare | Frigider 250-350l cu sertare | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34722.23
33100000-1 | 39 | Frigider medical combinat cu congelator | Frigider medical combinat cu congelator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69444.45
33100000-1 | 40 | Hota microbiologică Clasa II | Hota microbiologică Clasa II | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 104166.67
33100000-1 | 41 | Aparat automat pentru extracția ADN | Aparat automat pentru extracția ADN | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 720833.34
33100000-1 | 42 | Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare | Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416666.67
33100000-1 | 43 | Congelator de laborator 50 - 160l cu polite | Congelator de laborator 50 - 160l cu polite | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 55555.56
33100000-1 | 44 | Analizator biochimic semiautomat | Analizator biochimic semiautomat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 104166.67
33100000-1 | 45 | Sistem de hemocultură | Sistem de hemocultură | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 347222.23
33100000-1 | 46 | Dozimetru electronic | Dozimetru electronic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69444.45
33100000-1 | 47 | Microtom manual | Microtom manual | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.34
33100000-1 | 48 | Histoprocesor vertical automat | Histoprocesor vertical automat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 694444.45
33100000-1 | 49 | Pompă cu seringă | Pompă cu seringă | Bucată | 43 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 597222.23
33100000-1 | 50 | Saltea antiescare | Saltea antiescare | Bucată | 24 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33333.34
33100000-1 | 51 | Încălzitor de pacient | Încălzitor de pacient | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.67
33100000-1 | 52 | Dispozitiv pentru dezghețarea plasmei | Dispozitiv pentru dezghețarea plasmei | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.34
33100000-1 | 53 | Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală | Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 54 | Videolaringoscop rigid | Videolaringoscop rigid | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416666.67
33100000-1 | 55 | Cardiostimulator extern | Cardiostimulator extern | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69444.45
33100000-1 | 56 | Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți | Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 69444.45
33100000-1 | 57 | Centrifugă 8-12 tuburi | Centrifugă 8-12 tuburi | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 62500
33100000-1 | 58 | Centrifugă cu spălare automată a celulelor | Centrifugă cu spălare automată a celulelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 149305.56
33100000-1 | 59 | Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver | Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 555555.56
33100000-1 | 60 | Set Kleinzasser | Set Kleinzasser | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 138888.89
33100000-1 | 61 | Videolaringoscop | Videolaringoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 451388.89
33100000-1 | 62 | Reglator de vacuum integrat(VAVD controler) cu suport, pentru interventii minimal invazive | Reglator de vacuum integrat(VAVD controler) cu suport, pentru interventii minimal invazive | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 57638.89
33100000-1 | 63 | Troleu laparoscopic + accesorii | Troleu laparoscopic + accesorii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1736111.12
33100000-1 | 64 | Autoclav 600 litri | Autoclav 600 litri | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2083333.34
31674486.4
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________