## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Criocongelator rapid | Criocongelator rapid | 6: Destinație: pentru congelarea rapidă a plasmei sanguine în pungi din plastic cu volum de 200ml, 300 ml, 400ml. 500ml, 800 ml și 1000ml. Congelare: a)temperatura de răcire nu mai sus de minus 50 ºC b)răcire în stand-by; c) nu mai puțin de 40 de pungi de 500 ml la o ambarcare; d) atingerea stării de solidificare în centrul pungii de plasma în timp te de cel mult 45 minute la o temperatura de minus 30 ºC ±1 ºC; e) mod amplasare pungi - vertical sau orizontal. f) asigurarea temperaturii de congelare la o temperature a mediului înconjurător până la plus 32ºC ±2 ºC. Mecanizm de răcire: a) condensator cu aer forțat și cu posibilitatea instalării condensatorului în exteriorul edificiului; b) agent frigorific cu impact redus asupra mediului; Defrostarea (decongelarea) – automată. Părțile componente a dispozitivului: a) Suprafețele interioare din inox; b) Suprafețele exterioare din inox rezistent la acțiunea substanețlor biodistructive folosite în scop de prelucrare sanitară; c) Unitatea de control a funcționalității dispozitivului integrată în panoul de comandă; d) Monitorizarea temperaturii controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, amplasat pe panoul de control, usor de programat cu indicarea temperaturii de congelare; e) Monitorizarea timpului de congelare prin semnalizarea a cel puțin unuia din parametri - vizuală sau auditive; f) Picioare reglabile; g) Interfața RS232 sau alt tip port de transmitere/stocare de date; h) Set de suporturi pentru amplasarea numărului maxim de pungi pentru o ambracare pentru congelare. Parametrii rețelei electrice: 380 V, 50 Hz, 3 faze Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.
3310000-1 | 2 | Congelator | Congelator | 6: Destinaţie: pentru stocarea şi păstrarea produselor sanguine congelate. Tip: vertical, cu două uşi; Volumul camerei interne: -de la 1300 lit pînă la 1400 lit, inclusiv; Temeperatura: - de la minus 25°C pînă la plus minus 30°C; - reglabilă; - programabilă; - precizie ± 1°C. Monitorizarea temperaturii: - asigurarea integrarii datelor termice cu SIA Serviciul de Sânge; - sistem electronic de control. Panoul de informatii: - va permite vizualizarea parametrilor de temperatură în timp zilnic/săptămânal; - asigurat cu alarmă în caz de depăşire a parametrilor programaţi. Materialul camerei interne: - din oţel inoxidabil; - rezistent la agenţi chimici; - compatibil cu materiale biologice. Componente obligatorii prezente: - materialul sertarelor oţel inoxidabil; - suprafaţa perforată pentru circulaţia aerului; - sertare în număr de 12 - 14 unităţi, reglabile; - asigurate cu sistem telescopic. Sistemul de răcire: Aer forţat; Sistemul de decongelare automat. Agentul frigorific: Ecologic, aprobat de CE Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. -Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău, Bălți și Cahul. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.
3310000-1 | 3 | Cântar agitator | Cântar agitator | 6: Destinația: pentru agitarea și cântărirea unităților de sânge în timpul recoltării. Parametrii tehnici: Dotat cu ecran ce se poate vizualiza parametrii selectati; Asigurat cu Clame de siguranță și detectoare de tuburi; Asigurat cu indicator luminos multicolor, cu posibilitatea de vizualizare de la distanță; Asigurat cu alarme audio și vizibile; Asigurat cu sistem de avertizare în caz de abateri de la regimul programat în timpul recoltării de sânge; Posibilitatea reglării volumului în timpul recoltării de sânge; Posibilitatea stocării datelor cu export de date pe un card SD comun sau analogic Cititor de coduri de bare Agitarea orbitală 3D a unității de sânge (containerul), cu mișcare programabilă, pauze și inversare; Cântărirea automată a containerului gol, cu închidere automată a clemei; Valoarea determinată la recoltarea sângelui în container să fie posibil de selectat de utilizator prin unitate de măsură (ml sau grame) Parametrii rețelei electrice: 220 V, 50 Hz -Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar corespunzător locațiilor de instalare Chișinău. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021-2022 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Criocongelator rapid | Criocongelator rapid | 3: bucată; 4: 4; 9: I tranșă - aprilie 2022 | 2160000
33100000-1 | 2 | Congelator | Congelator | 3: bucată; 4: 12; 9: I tranșă - aprilie 2022 | 4620000
33100000-1 | 3 | Cântar agitator | Cântar agitator | 3: bucată; 4: 20; 9: I tranșă - aprilie 2022 | 800000
7580000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________