## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: | [7 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening | Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening | 4: buc; 5: 1; 6: Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening Cod Descriere Destinat pentru înregistrarea otoemisiilor acustice tip TEOEA și DPOEA Parametru Specificaţia Tip portabil Testare, metoda TEOEA și DPOEA Număr de fregvențe pentru fiecare tip EOA minim 3 Timpul maxim de testare la 1 (una) ureche nu va depăși 1-2 minute nivelul maxim de ieșire ≤90 dB SPL Nivelul de zgomote interne ≤30 dB SPL Mod de testare Automat, manual Indicator al corectitudinii întroducerii sondei în conductul auditiv extern da Acumulator da Alimentare 220V, 50Hz Conectare PC, port USB da Accesorii încărcător pentru acumulator set de olive diferite dimensiuni N1 prelungitor (tub elastic) pentru insertia olivei
3310000-1 | 2 | Combină audiologică | Combină audiologică | 4: buc; 5: 1; 6: Cameră izolată fonic Cod Descriere Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie Parametru Specificaţia Tip mobilă (pe rotile, minim 2 frîne) Dimensiuni Lățimea 80 cm ± 20% lungimea 100 cm ± 20% Înălțimea 200 cm ± 20% Nivelul de izolare fonică dB 250Hz ≥30 500Hz ≥35 1000Hz ≥40 2000Hz ≥50 4000Hz ≥50 8000Hz ≥50 Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii sursă de limină suport pentru căști ventilare forțată fereastră pentru contact vizual
3310000-1 | 3 | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui | 4: buc; 5: 4; 6: Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Cod Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini Înnălțimea suportului reglabilă, 75-95cm Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 -75 cm Capacitate maximă ≥ 150 kg
3310000-1 | 4 | Refractrometru manual, pediatric, (pînă la 3 ani) | Refractrometru manual, pediatric, (pînă la 3 ani) | 4: buc; 5: 1; 6: Autorefractometru binocular pediatric Cod Descriere Autorefractometru binocular pediatric, manual, destinat examinării copiilor cu vîrsta pînă la 3 ani Parametru Specificaţia Tip portabil Testare, metoda binocular, infraroșu Diapazon de măsurări -7.00÷ +5.00 dpt Discretul pasului 0.25 dpt Dimensiunea pupilei 3.0÷8.00 mm Alimentare baterii AA Certificate CE Garanție 2 ani
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
3310000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening | Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening | 3: buc; 4: 1; 9: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 150000
3310000-1 | 2 | Combină audiologică | Combină audiologică | 3: buc; 4: 1; 9: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 370000
3310000-1 | 3 | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui | 3: buc; 4: 4; 9: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 64000
3310000-1 | 4 | Refractrometru manual, pediatric, (pînă la 3 ani) | Refractrometru manual, pediatric, (pînă la 3 ani) | 3: buc; 4: 1; 9: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 48000
632000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________