I. Utilaj specializat pentru laborator.

Lot 1. Nișa chimică.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nișa chimică | Nișa chimică cu suprafața rezistentă la medii agresive, acizi, etc. cu tumbe. Ventilare forțată aerului din laborator în exteriorul încăperii. Suprafață de lucru – din oțel inoxidabil cu mărimea 1800 mm; Ecran de ridicare dublu din sticla antișoc de 3-6 mm grosime cu posibilitate de fixare la orice înălțime, când paravanul este ridicat complet, înălțimea dulapului nu se modifica, mecanismul de ridicare este in afara zonei de lucru; Lampa LED, 18 W cu lumina situată deasupra suprafeței de lucru; Prize electrice rezistente la stropire 220V, 16 A (2 buc.) cu împământare și întrerupător; Flanșa de otel pentru racord de ventilație (D=200 mm); Partea anti-deversare - polipropilenă. | 3 |

Lot 2. Hota cu flux laminar.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hota cu flux laminar | Clasa II de securitate; Suprafață de lucru - 1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. | 3 |

Lot 3. Autoclavă.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoclavă | Cu încărcare orizontală; Volum 40-60 litri; Control al temperaturii la sterilizare +115 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +114 °C; temperatura de menținere la cald +45 ~ +60 °C; Durata de menținere la cald 60-80 ore; Construcție exterioara - otel cu acoperire; Construcție interioara - otel-inox; Sisteme de siguranța in funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscare; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibila; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustica si optica; Alimentare 230V/50Hz. | 1 |

Lot 4. Frigider combinat cu congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | - Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C si +15 °C; Congelator: reglabil între -5 °C si -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC. | 6 |

Lot 5. Congelator de laborator pentru oseminte.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelator de laborator pentru oseminte, să nu fie NO FROST! | - Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară (de dorit). - Să nu se poată să depună zăpada sau gheața pe interiorul ușii. Domeniu de temperatură: reglabil între -50 °C și -80 °C; Acuratețe: 1°C; Capacitate: minim 400 lit; Material: oțel inoxidabil cu pulbere electrostatică (exterior)/oțel inoxidabil (interior); Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC; Cutii criogenice în set; Rafturi; Software necesar. | 1 |

Lot 6. Frigider cu congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | - Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Capacitate: minim 700-800 lit; Frigider: reglabil între 0 °C si +15 °C; Congelator: reglabil între -5 °C si -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~500 lit; Congelator bruta/neta: ~ 300 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Uși reversibile; Agenți frigorifici de hidrocarburi; - Izolație fără HCFC și CFC. | 1 |

Lot 7. Centrifugă mică.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugă mică | Capacitatea de 12 probe a câte 0,5 ml și adaptoare pentru 0,2 ml, 1,5 ml și 2 ml; Rotor unghiular; - Puterea/turație de până la 6000-8000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz. | 1 |

Lot 8. Vortex.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex | Funcții continue sau pulsante; Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; - Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; - Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; - Mod de operare: prin atingere / operării continue; - Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; - Control viteza: electronic | 2 |

Lot 9. Vortex cu centrifuga.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vortex cu centrifuga | Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; eficient pentru folosirea cu volume de pana la 50 µl; Pot fi folosita ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranța oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 99 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru 24 de micro tuburi de 12×0.5ml plus 12×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maxima: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixa): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 3 |

Lot 10. Centrifuga pentru plăci PCR.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugă pentru placi PCR | Tip rotor – pentru plăci; Pentru tuburi PCR 2.0 ml; Turație 2500 rpm; Capacitate: 2 plăci PCR n format de 96 godeuri; Adaptor accesorii pentru benzi și plăci PCR; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Lot 11. Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) | Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-1600 rpm; Timp de accelerare: 3 secunde; Timp operare: 96 ore; Afișaj: LCD; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Lot 12. Moara cu bile pentru oase.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moara cu bile pentru oase | Măcinare rapida pana la nivel nanometric. Reducerea dimensiunilor prin energie de impact si frecare. Poate sa macine simultan 2, 4, sau 8 probe. 3 moduri de măcinare uscata, umeda sau criogenică; Posibilitate de stocare a datelor; Dotare cu accesorii - inclusiv diverse dimensiuni de burete și bile, rafturi adaptoare pentru flacoane și tuburi de unică folosință, materiale pentru scule de șlefuit; Suspensie de celule de 240 ml pentru extracția ADN / ARN; Sistem opțional de măsurare a presiunii si temperaturii; Măcinare orice material fără contaminarea probei; Capac culisat de siguranța; Display digital si setare ușoara a parametrilor prin panou de control tactil; Ventilare automata a camerei de măcinare; Memorie de funcționare si programe configurabile; Timer cronometric setabil; Capacitate: 4 posturi de măcinare; Volum nominal: 12 ml pâna la 500 ml; Mărime inițiala particula: <10 mm și mărime finală particula: < 0.1µm (nivel nanometric la măcinare coloidala); Viteza de măcinare: 30 ~ 400 rpm; Rate de accelerare: minim 1:-2.3; Timer: 0~999 min (interval 01~99); Display: LED 7"; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 50 ph/Hz. | 1 |

Lot 13. Aspirator lichid.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirator lichid | Aspiratorul este destinat pentru aspirarea (îndepărtarea) urmelor de pe pereții tuburilor în timpul purificării ADN (ARN) și pentru alte tehnologii de repericlitare macromoleculară. Vacuum -500 mbar; Volum 1 litru; Filtrul de aspirație este hidrofob: reține particule mai mari de 0,027 microni; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 50 ph/Hz. | 1 |

Lot 14. Agitator magnetic.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agitator magnetic | Cantitatea maxima agitate 15 litri; Temperatura suprafața +50 .. +550 °C; Domeniu de viteze 150 .. 1500 rpm; Control de temperaturi: analogic sau digital; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 50 ph/Hz. | 1 |

Lot 15. Psihrometru.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Psihometru | Instrument de măsurare pentru a calcula cantitatea de vapori care există în aer. Este o valoare care trebuie stabilită pentru a putea calcula mai precis nivelul de umiditate relativă prezent în mediu. Intervalul temperaturii -5 .. +60 °C; Cu certificate metrologic. | 10 |

Lot 16. PH- metru de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH/metru pentru laborator | 1 Canal universal de măsurare. Măsurarea pH-ului in diverse aplicații trasabil cu IDS; Control continuu al măsurătorii CMC; Control calității senzorului QSC; Suport integrat GLP pentru documentației automate a tuturor datelor corespunzătoare; Recunoaștere automata a senzorului; Evaluare automata a electrodului cu sistemul QSC; 1 pana la 5 puncte de calibrare cu calibrarea automată minim pe două puncte; 22 seturi de soluții tampon stocate – pentru o calibrare cu ușurința; Display grafic, cu iluminare, cu CMC si display QSC; Parametri: pH, mV, D.O.(saturație, concentrație, presiune parțiala , BOD), conductivitate (rezistenta specifica, salinitate, TDS), temperatura, turbiditate. Ce posedă certificat de calitate, pH-buffer și kit de soluții etalon; Domeniu de măsurare a PH-ului 0 – 14; Microprocesor încorporat; Rezoluția de 0,01 unități; Cu certificate metrologic. | 1 |

Lot 17. Distilator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distilator | Debit de generare apa distilata: 8Litri/ora; Capacitatea rezervorului de păstrare: 16 Litri; Consumul de apa de răcire; Sistem automat de funcționare controlat de un microprocesor; Boiler si condensator din otel inoxidabil; Încălzitoare in otel inoxidabil; Material de construcție interior: otel inoxidabil; Este dotat cu filtru ce previne depunerea de calcar pe suprafețele componentelor de încălzire; Poate fi montat pe mase de lucru si/sau pereți; Produce apa distilata de calitate înalta desulfurata, degazata fără bacterii, având o conductivitate de 2,3 µS/cm la 25°C; Evaporatorul cu deflector din otel inox ușor accesibil; Condensatorul din otel inox este in interiorul rezervorului de stocare; Consum de energie scăzut, prin sistem de recirculare; Distilatul poate fi descărcat pe la robinetul de scurgere; Comutator electronic de siguranța întrerupe funcționarea distilatorului in cazul in care rezervorul este plin; Se re-pornește automat când nivelul distilatul este scăzut; Termostat de siguranța întrerupe funcționarea in cazul in care debitul de apa in rezervor este scăzut; Senzor electronic de impurități, ce oprește funcționarea in cazul unui conținut înalt de impurități in apa din evaporator; Certificate necesare instalării laboratorului genetic; | 1 |

Lot 18. Stativ/separator magnetic.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stativ/separator magnetic | Volum de lucru optim: 10–2.000 µL; Conține până la 16 tuburi standard de microcentrifugă de 1,5–2 ml în spații numerotate; Control bun și vizibilitate a eșantionului; Raftul superior poate fi îndepărtat rapid de pe magnetul din bază, gata pentru resuspendare, agitare în vortex, rotație sau agitare manuală a probei. | 1 |

Lot 19. Stepper.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stepper | Capacitate de eliberare de până la 45 de ori în succesiune fără a umple din nou; 2x8=16 locuri, Cu reglator de volum; Volum 0 - 5000µL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabil; Seringile, vârfuri, reactive. Cu certificat de etalonare. | 2 |

Lot 20. Set pipete monocanal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set pipete monocanal | Volum : 0.2 - 2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL; Cu reglator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Vârfuri de pipete; Cu certificat de etalonare. | 6 |
| 2 | Stativ pentru pipete monocanal | 6 poziții; Linear; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat. | 6 |

Lot 21. Pipeta multicanal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta multicanal | Volum : 1 - 10μL; Numărul de canale -8; Cu reglator de volum; Rezistente la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabile; Cu certificat de etalonare. | 1 |
| 2 | Stativ pentru pipeta multicanal | 1 poziție pentru pipetă multicanal; poziția pipetei – verticală; Confecționat din material neted, ușor de decontaminat. | 1 |

Lot 22. Instrumente pentru măsurare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echer gradat | 300x300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 2 | Șubler digital | Șubler electronic profesional cu afișaj LCD; Măsurare 0-300 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 3 | Ruleta | Măsurare 0-3000 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 4 | Ruleta | Măsurare 0-15000 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |
| 5 | Rigla | Măsurare 0-3000 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 2 |

Lot 23. Instrumente de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foarfece de laborator | Foarfece de laborator din inox, cu un vârf ascuțit cu diverse dimensiuni; | 25 |
| 2 | Bisturiu de laborator | Bisturiu de laborator din inox (150-200 mm); | 25 |
| 3 | Pensete de laborator | Pensete de laborator din inox, de diverse dimensiuni (120-160-200 mm). | 25 |

Lot 24. Soluție de decontaminare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluție de decontaminare | Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR; Lucrează la contact; Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Volum 500 ml | 12 |

Lot 25. Dispenser rola hârtie cu sac deșeuri /coș de gunoi cu suport pentru sac cu suport pentru hârtie în rulou cu suport din metal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație pentru hârtie în rulou cu suport din metal pentru lucrări de curățenie pe masă, etc. | Pe suport și role, 2 rotite montate în fața pentru a ușura orice mutare necesară Dimensiuni maxime de role de hârtie ø 350, h 360 mm; Suport metalic 1000-1300 mm în înălțime. | 7 |

Lot 26. Stație de urgență de spălare a ochilor.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stație de urgență de spălare a ochilor | Stație montată pe perete care conține un flacon/sticla cu soluție salina 0,9 % de 500 ml, si un flacon/sticla cu soluție tampon de fosfat cu pH neutru 4,9 % de 500ml. Corespunde DIN EN 15154-4. Termen de valabilitate: 3 ani Timp de spălare: aproximativ 7 minute | 7 |

Lot 27. Trusa medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusa medicală | Include articolele de prim ajutor de înaltă calitate, certificate; Dimensiuni medie: 170mm x 260mm x 110mm; Din polimer cu fixare pe perete | 7 |

Lot 28. Mască-respirator și filtre respirator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mască-respirator | Tip semi-mască, cu panglici elastice reglabile; Sistem dublu de filtrare pentru distribuție redusă; Compatibil cu o ochelari de protecție; Posibilitate de schimbare a filtrelor; Mărimea S (2) și M (3). | 5 S-2 M-3 |
| 2 | Filtre respirator | Compatibile cu respiratorul; Nivel 3 de protecție | 10 |

Lot 29. Respirator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator 3M | Nivel de protecție 3M; Cu valvă; 2 straturi de protecție; Standarde de testare: EN 149:2001 + A1:2009 EN14683:2005 | 10 |

Lot 30. Ochelari de protecție cu husă.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochelari de protecție cu husă | Lentile transparente, confecționate din policarbonat, cu tehnologie Optidur NCH; Rezistenți la șoc mecanic; 100% protecție de UV; Privire panoramică; Posibilitate de ajustare a poziției arcurilor și lentilelor; Husă din material dur. | 5 |

Lot 31. Coș pentru deșeuri.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coș pentru deșeuri (pentru masă) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 1-2 L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 12 |
| 2 | Coș pentru deșeuri (laborator) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 12L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 22 |

Lot 32. Stingător.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stingător | Stingător de pulbere 5 kg | 14 |