## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.8 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | " Aparat operator facoemulsificare (ultrasunete)" | " Aparat operator facoemulsificare (ultrasunete)" |  |  |  | Parametrul Specificația Sistem de control programabil Ecran: ≥ 17 inch LCD touch screen Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, sau folosind pedala de comanda Tonuri audio pentru confirmarea stării de funcționare a sistemului ≥ 3 Posibilitate de salvare preseturi pentru utilizatori Obligatoriu Min. 2 tipuri de administrare a fluidelor sistemul de administrare gravitațională sistem automatizat. Facoemulsificarea / Sistemul cu ultrasunete: Mod de lucru: Explozie (Burst) Obligatoriu Pulsativ Obligatoriu Continuu (Linear) sau analogic Obligatoriu altele să fie specificate Frecvența rezonanță, KHz, (longitudinal și torsional) ≥ 28 - 46,5 Khz Diapazonul pulsatoriu, pps ≥ 1 - 100 pps Vacuum în diferite moduri, mmHg diapazon 0 mmHg - 650 mmHg Presiunea intraoculară maximă a aerului, mmHg ≤ 150 mmHg Vitrectomie, Rata de tăiere, cpm ≥ 30-4000 tăieri /min (cpm) Alimentare 220 V, 50/60 Hz Soft prevăzut de producător pentru buna funcționarea dispozitivului Inclus cu parole de acces Accesorii: Sondă/Piesă de mână torsională și longitudinală cu măsurarea presiunii intraoculare cu senzor presiune ierigare integrat 2 buc. Pedală: programabilă cu min. 4 funcții, cu conectarea „Wireless”. Posibilitatea controlului liniar al puterii ultrasonice. Husă de protecție Obligatoriu
33100000-1 | 2 | Pat medical mecanic cu 3 functii | Pat medical mecanic cu 3 functii |  |  |  | Pat medical mecanic cu 3 functii. Tip pacient adult Suprafața fabricata din straturi de otel turnate integral da Cadrul este vopsit prin câmp electrostatic pentru a evita ruginirea da Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților) da bare din aluminiu ce alcătuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca da echipat cu 3 manivele cu aplicare manuala da 4 roti pentru deplasare cu frâna da Picurătoare pentru Perfuzii da Salteaua ortopedică da Reglarea Înălțimii Picioarelor da Reglarea unghiul secțiunii din spate 0-80°(+/-5°)” „Reglarea unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-45°(+/-5°)”. Lungime: 215 cm, (+/-5 cm) Lățime: 95 cm, (+/-5 cm).
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.8) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | " Aparat operator facoemulsificare (ultrasunete)" | " Aparat operator facoemulsificare (ultrasunete)" | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1783333.33 | SR Călărași
33100000-1 | 2 | Pat medical mecanic cu 3 functii | Pat medical mecanic cu 3 functii | Bucată | 48 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 480000 | SR Căușeni
|  |  | (ultrasunete)" | [7 empty] | 2263333.33
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________