## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 16)
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă |  |  |  | "Specificații tehnice Optica: Mărimea lentilei minim 23mm; Mărire de 10x; Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de Iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Minim 3 nivele de control a luminozității; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Modul de incarcare: Baza de încarcare sau prin USB-C; Accesorii: Cablu de încărcare USB minim 2m (în cazul în care modul de încărcare este prin USB-C); Baza de încărcare (în cazul în care modul de încarcare este prin baza de încarcare); Adaptor pentru telefon mobil - optional; Riglă pentru măsurarea leziunilor- optional; Placi de contact –minim 5 buc."
33100000-1 | 2 | Dermatom electric | Dermatom electric |  |  |  | "Specificații tehnice: Dermatom electri cu cuplare; Cuplare ISO 3964; Viteza recomandat ≥14000 rpm; lungimea cablului minim 3m; Adîncimea de taiere 0,05 -1,0mm; Dermatomi în 4(patru) lăţimi diferite ( Lăţimrea detăiere 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm); Role de lama diametru 30 mm; Cuplu maxim 6cm, gama de viteză 500-40000rpm; Motor controlat de torsă. Accesorii şi piese de schimb: a)Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lăţimii de tăiere 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm. b)Lamă de rezervă pentru dermatome: 25 PU* 10 bucăţi; 50 PU* 10 bucăţi; 75 PU* 10 bucăţi; 100 PU* 10 bucăţi. c) Coş de sterilizare şi depozitare pentru sistemul dermatom. Cu support pentru piese manual dermatomului, motor electronic cu cablu şi plăci de bază de reducere. d)Capac pentru coşul de sterilizare. Mesher. Sistem de extindere a pielii. Purtător derma pentru placă de plasă, placa purtător 1.5:1 – 20 bucăţi; placa purtător 3:1 – 20 bucăţi; placa purtător 6:1 – 20 bucăţi."
33100000-1 | 3 | Masă rotativă pentru vesela Petri ( sa modificat pentru claritate din plăci de cultură microbiană in vesela Petri) | Masă rotativă pentru vesela Petri ( sa modificat pentru claritate din plăci de cultură microbiană in vesela Petri) |  |  |  | "Suport pentru veselă petri: pîna la 150 mm Usa este prevazuta cu garnitura de etanseizare 10…120 rot/min Dispozitiv mobil: obligatoriu Timp de operare: 3…120 s sau neîntrerupt Aliminentare: 200-240V, 50Hz prin adaptor Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție obligatoriu Manualul de utilizare tradus în limba română. obligatoriu Training pentru utilizatori obligatoriu
33100000-1 | 4 | Spectrofotometru UV-VIS | Spectrofotometru UV-VIS |  |  |  | Spectrofotometru UV-VIS Configuratie: cu fascicul dublu Viteza maximă de scanare: minim 1600 nm/min Sursa de lumina: Xenon, cu ciclul de viață min 5 ani Lungime de undă Intervalul lungimii de undă: 190–1100 nm Precizia lungimii de undă: ≤ ± 0.6 nm Reproductibilitatea lungimii de undă: ≤ ±0.2 nm Lățimea de bandă spectrală: ≤ 2 nm Lumină rătăcită: la 220 nm < 0.050%T Date fotometrice Detector: min. 2 cu diode de siliciu Precizie fotometrică: ≤ ±0.005 A la 1A Reproductibilitate fotometrică: < 0.004 A la 1A Zgomot fotometric la 0A: ≤0.00020 A Interval fotometric: min. -2A..+3.5A Stabilitate fotometrică: ≤ 0.001A/hr Interfața de comunicare: USB Accesorii obligatorii: Suport pentru cuve de 10mm – 1buc Suport pentru cuve de 20 - 100 mm – 1buc Soft UV-Vis cu licență, pentru PC
33100000-1 | 5 | Microscop Digital | Microscop Digital |  |  |  | "Tip de microscop: Microscop digital și biologic Tip de atasament: Trinocular Unghi de inclinare al ocularului: 30⁰ Осulаrе: 10x/20 mm – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Revolver cu obiective: Pentru 4 obiective Distanta interoupilara,mm: min. 52-75 Platformă mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Condensor ""Precentrat și prefocusat de tip Abbe N.A. 1.25"" Iluminare LED Reglare a luminozitatii obligatoriu Tableta Tableta integrata fizic sau prin interfete Ecran tactil, minim 9.5 inch Cu sistem de operare preinstalat Camera digitala Rezolutia camerei: min. 5MP Conexiunea min. Interfata USB sau HDMI sau Wireless Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță Husa pentru microscop Cablu de alimentare/Incarcator cu baterii"
33100000-1 | 6 | Balanță de precizie cu funcție de calibrare. | Balanță de precizie cu funcție de calibrare. |  |  |  | "Descriere DM Balanță de precizie cu funcție de calibrare. Unitate de măsură Grame (g,mg,µg) Capacitate Eliminare Capacitate minimă de cântărire 0.5 g Capacitate maximă de cântărire Minim 200 grame – maxim 500 grame Precizie 0.001g Calibrare Externă Certificare Certificat de Metrologie sau Etalonare efectuat de o organizație acreditată de MOLDAC Timp de stabilizare <5 secunde Dimensiuni platan Maxim Ø 150 mm Afișaj LCD simplu Dimensiuni Eliminare Masa Eliminare Tastatură Prezența butoanelor fizice Interfața Eliminare Alimentare 230V / 50Hz"
33100000-1 | 7 | microscop biologic | microscop biologic |  |  |  | Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoape binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
33100000-1 | 8 | Instalații Stomatologice | Instalații Stomatologice |  |  |  | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igienă dentară şi tratament stomatologic. Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Camera intraorală obligatoriu Lampă fotopolimer obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detaşabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED obligatoriu Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Fregvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la calculator prin USB obligatoriu Tip CCD Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Comanda de oprire urgentă obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 16) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dermatoscop cu polarizare variabilă | Dermatoscop cu polarizare variabilă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000 | SR Cantemir
33100000-1 | 2 | Dermatom electric | Dermatom electric | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 95000 | SR Cantemir
33100000-1 | 3 | Masă rotativă pentru vesela Petri ( sa modificat pentru claritate din plăci de cultură microbiană in vesela Petri) | Masă rotativă pentru vesela Petri ( sa modificat pentru claritate din plăci de cultură microbiană in vesela Petri) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6500 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 4 | Spectrofotometru UV-VIS | Spectrofotometru UV-VIS | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 204000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 5 | Microscop Digital | Microscop Digital | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39000 | CS Straseni
33100000-1 | 6 | Balanță de precizie cu funcție de calibrare. | Balanță de precizie cu funcție de calibrare. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SCM de Copii Nr.1
33100000-1 | 7 | microscop biologic | microscop biologic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11555 | CS Taraclia
33100000-1 | 8 | Instalații Stomatologice | Instalații Stomatologice | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 333333.34 | SR Drochia
738388.34

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________