Anexa 1

Parametri tehnici a utilajului radiologic digital

Cerinţe tehnice pentru dispozitivul de radiodiagnostic  digital cu detector de

imagine direct

Parametrii tehnici

- Dispozitiv ce permite efectuarea unui spectru larg de investigații.

- Imagini radiologige de înalta calitate.

- Dotat cu sistem integrat de vizualizare și prelucrare a imaginilor.

- Posibilitatea de stocare a imaginilor.

- Funcție de transcriere  a imaginilor pe CD sau USB-stick.

| № | Denumirea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatorul |  |  |
| 1.1 | Tipul | De înaltă frecvenţă |  |
| 1.2 | Puterea de iesire a generatorului | De la 40 kW – pînî la 64 kW |  |
| 1.3 | Diapazonul tensiunii anodice | 40-125 kV |  |
| 1.4 | Diapazonul curenţilor anodici | Cu intervalul intre 10-500 mA |  |
| 1.5 | Durata expoziţiei | 0,001 - 10,0 s |  |
| 2 | STAND vertical pentru tub radiologic peste masa |  |  |
| 2.1 | Distanţa de la tubul radiologic până la suprafaţă detectorului, pozitie vericala | Minim 100 cm |  |
| 2.2 | Poziţia minimală a axei tubului radiologic şi a detectorului | Pînă la 450 mm |  |
| 2.3 | Unghiul de inclinare a detectorului | Pina la 450 |  |
| 2.4 | Unghiul de inclinare a standului vertical | Nu mai mic de 900 |  |
| 2.5 | Unghiul de inclinare a tubului radiogen | Nu mai mic de 900 |  |
| 3 | STAND Vertical pentru detectorul digital |  |  |
| 3.1 | Tip | Motorizat |  |
| 3.2 | Cursa verticala | Nu ma puțin de 1250 mm |  |
| 4 | Tubul radiologic |  |  |
| 4.1 | Spotul focal dublu (dual) | 1,0 şi 2,0 mm dual |  |
| 4.2 | Capacitate termică | Nu mai mic de 140 KHU (unitati termice) |  |
| 4.3 | Diapazon Kilovoltaj | De la 40-pînă la 125kV |  |
| 5 | Colimator cu centrator de lumină |  |  |
| 5.1 | Dimensiunea maxima a cimpului iluminat | pina la 43x43cm |  |
| 5.2 | Dimensiunea minimala a cimpului iluminat | Nu mai mare de 5x5 cm |  |
| 5.3 | Filtru cu echivalent de aluminiu | Nu mai putin de 1,5 mm - Al |  |
| 5.4 | Sursa de lumina | Pina la 24 VAC |  |
| 5.5 | Timpul de iluminare | Pina la 30 sec |  |
| 6 | Detector digital |  |  |
| 6.1 | Tipul Detectorului | CSI sau CCD |  |
| 6.2 | Dimensiunile imaginii | nu mai mică de 43 x 43 cm |  |
| 6.3 | Rezoluţia vizual-spaţială | nu mai joasă de 4,3 linii pare/mm |  |
| 6.4 | Metoda de transmitere a datelor | Interfata USB s-au LAN |  |
| 6.5 | Materialul de protectie | Fibra de carbon |  |
| 7 | Masă pentru pacienţi radiotransparentă |  |  |
| 7.1. | Tipul | Masă mobilă sau fixă pentru pacienti |  |
| 7.2 | Greutatea maximă pentru pacient | Până la 180 kg |  |
| 8 | Consola de achizitie |  |  |
| 8.2 | HDD | Nu mai puţin de 1 TB |  |
| 8.3 | RAM | ≥ 4 GB |  |
| 8.4 | Monitor TFT medical | Nu mai mic de 19-24” (3:4), rezoluţia inaltă nu mai putin de de 1280 x 1080 , luminizare – 200-300cd |  |
| 8.7 | Unitate CD/DVD-RW | CD/DWD -RW |  |
| 8,8 | Sistemul de operare | WINDOWS |  |
|  | Software | Functie transmitere imagini Dicom la server local |  |
| 9 | Cerințe pentru utilaj: | Utilaj nou cu anul producerii nu mai mic de 2018 Certificat de calitate ISO,CE Termenul de garanție nu mai mic de 12 luni cu desevire gratis pe perioada de garanție Instruirea gratis a personalului cu eliberarea certificatelor de instruire |  |