## Лист1
Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)
Descriere | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice
Cod | 290150
Parametrul |  |  | Specificația
Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥1
| Imaginea HDTV / HD |  | ≥1920x1080 pixeli
| Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  | Iluminare | auto
|  | Balans de alb | auto
|  | Acuitate | da | Informație adițională
|  | Videocompensare | da
|  | Înghetarea imaginii | da
|  | Iris automat | da
|  | Reducerea zgomotului imaginii | da
|  | Zoom electronic | da
| Ieșiri | RGB | 1
|  | Y/C | ≥1
|  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | da
Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  | da
Sursa de lumină | Tip lampă |  | Xenon sau LED
| Timp de viață lampă |  | ≥500 h
| Putere lampă |  | ≥ 250 W
| Putere lampă de rezervă |  | ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon)
| Contor lampă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon)
| Mod standby |  | da
| Lampă de rezervă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon)
Periferice disponibile | Display medical HD |  | ≥ 23 inch
| Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
| Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) |  | ≥ 50 înregistrări
| Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice |  | da
| Suport pe rotile |  | da
Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip |  | Separat de procesor
| Volumul rezervorului |  | 1,4-1,8 litri
| Vid |  | da
| Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
Accesorii: |  | Sursa de lumină | modelul oferit
1 unit.
|  | Pompă | inclusă
0,3- 0,6 Pa
|  | Lampă halogen de rezervă | 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon)
|  | Piesă bucală | 2 unit.
|  | Tester automat | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Aspirator endoscopic | ≥ 0.85 bar
|  | Vas de revervă pentru aspirator | ≥ 1,5 l, 1 unit.
|  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  | Display medical HD | ≥ 23 inch
să se indice modelul
|  | Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Polițe reglabile la înălțime | 4 unit.
Videogastroscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x1080 pixeli
| Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da
| Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 1300 mm
|  | Lungime de lucru | ≥ 1000 mm
|  | Diametrul exterior | ≤ 9.2 mm
|  | Marcaj de lungime | da
| Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1
|  | Diametrul | ≥ 2,8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade
|  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 2-100 mm
| Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade
|  | Stînga/dreapta | 100/100 grade
| Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane | ≥ 4
|  | înghețarea imaginii | da
|  | eliberarea imagini | da
|  | capturare imaginii | da
|  | reglarea intensității lumnii | da
|  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da
|  | modificarea contrastului | da
|  | zoom electronic | da
| Spălarea obiectivului |  | da
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare

## Лист2
Fujinon - Intelligence Chromoendoscopy (FICE)
Olympus - Narrow-band imaging (NBI) Autofluorescence imaging (AFI)
Pentax - i-Scan