## Лист1
Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă
Descriere | Acest grup de produse înclude pompe pentru seringi cu cerințe de bază, au rata reglabiliă de flux, prevăzute pentru anestezie, folosirea de durată la patul bolnavului, pentru transportarea pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi pînă 60 ml.
Parametrul |  |  | Specificația
Display | Date afișate | Doza | da
|  | Concentrația | da
|  | Viteza de infuzie | da
|  | Volumul de infuzie | da
|  | Timpul de infuzie | da
|  | Timpul pînă la final de infuzie | da
|  | Mărimea seringei | da
|  | Nivelul de ocluzie | da
|  | Rata KVO | da
|  | Data, ora | da
|  | Nivelul de încărcare a baterii | da
|  | Evenimente | da
|  | Alarme | da
Proprietățile pompei | Rata fluxului | diapazonul | 0.1 - 2,000 ml/h
|  | Pasul de incrementare | 0.1 mL/h
| Dozarea bolusului | Incrementarea | 0.1-25 ml
| Rata KVO |  | 0.1 - 3 ml/h
| Eroarea |  | ≤2%
| Compatibil cu seringi produse de diferiți producători |  | min. 8 producători
| Seringi acceptate |  | 5, 10, 20, 30, 50, 60
| Detector de mărime a seringei |  | da
| Nivelul presiunei de ocluzie |  | ≥ 8 nivele
| Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv |  | IP 22 - 24
| Chemare asistentă |  | da
Caracteristici de siguranță | Protecție la curgere liberă din sistem |  | da
| Intervalul de timp de blocare, min |  | ≤ 5-100
| Limita dozei acumulate |  | da
| Limitarea de acces prin buton de blocare sau parolă |  | da
Alarme și indicatori | Ocluzie sus/jos |  | da
| Eroare de flux |  | da
| Eroare de sistem |  | da
| Seringă goală |  | da
| Perfuzia pe sfîrșite |  | da
| Baterie descărcată |  | da
Alarmă sonoră | Volum reglabil |  | Da
| Buton mod silențios |  | da
Jurnalul de evidență | Numărul de evenimente memorate |  | ≥ 1000
| Evenimente stocate | Butoane apăsate | da
|  | Coduri de eroare | da
|  | Alarme | da
|  | Medicamente injectate | da
|  | Cantitatea infuzată | da
|  | Setări | da
|  | Bolus solicitat | da
Alimentarea | Rețea electrică | 220 V, 50 Hz | da
| Baterie internă | Reîncărcabilă | da
|  | Timp de operare | ≥ 7 h la 5 mL/h
Acesorii
Suport | sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie |  | da