APROBAT:

Director interimar IMSP SCTO

_________________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini

pentru Cererea ofertelor de preţuri

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie  anul  2019:

Ultrasonograf General, MSK,  performanţă inaltă, în set cu accesorii – 1 un.

| Ultrasonograf General, MSK, performanţă inaltă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caractristici tehnice |  |  |
| APLICAŢII CLINICE |  | General, vascular, musculoscheletal, abdominal, părți mici, articulatii |
| PROBE PORTURI |  | ≥3 |
| PROBE TIP, MHz | Linear | 7 – 18 Mhz |
|  | Convex | 1– 6 Mhz |
|  | Linear | 4-11 Mhz |
|  | Multifrecventa min 9 frecvente | da |
| NIVELE DE GRI |  | ≥256 |
| GAMA DINAMICĂ |  | ≥180 dB |
| Adâncimea scanării |  | ≥ 39 cm |
| Diapazon frecventa |  | ≥1-18 Mhz |
| Sonde acceptate de sistem |  | Lineare matriciale, convexe matriciale, TEE, intra-operationale, Sectoriale matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil, |
| POSTPROCESARE |  | da |
| IMAGINE MODURI | M-mod | da |
|  | M-mod şi 2-D | da |
|  | Phased Array Inversed Harmonics | da |
|  | B-Flow Angio | da |
|  | M-Mode color | da |
|  | Compunere spatiala | da |
|  | Armonici tisulare diferențiale | da |
| DOPPLER | Tip | CW, PW, CFM, Tisular |
|  | Flux dinamic avansat | da |
|  | Masurători automatizate | da |
|  | Power Doppler | da |
|  | Duplex | da |
|  | Triplex | da |
| FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | da |
|  | Diapazon dinamic selectabil | da |
|  | Focalizare de transmisie ajustabilă | da |
|  | Focalizare de recepţie dinamică | da |
|  | Vizualizare microcalcinate | da |
|  | Vizualizare micro –vasculara cu flux redus | da |
|  | Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in timp real pentru fiecare segment al cordului | Da(Optional) |
|  | Elastografie prin shear wave | Da (optional) |
|  | Regim panoramic musculoscheletal | da |
|  | Măsurători pe reluarea video | da |
| PAN/ZOOM | imagine în timp real | da |
|  | imagine îngheţată | da |
| STOCARE IMAGINI | Capacitate | ≥500GB SSD |
|  | USB | da |
|  | Cine | da |
| DICOM 3.0 |  | da |
| Monitor integrat de control touch |  | ≥8'' |
| PACHETE DE ANALIZĂ | Vascular | da |
|  | Speckle tracking (optional) | da |
|  | Musculoscheletal | da |
|  | Abdominal | da |
|  | Părți mici | da |
|  | Stress-Echo (Optional) | da |
| POSIBILITATE LA UPGRADE |  | da |
| MONITOR PLIABIL |  | ≥21» |
| BATERIE Incorporta |  | da |
| DIVIZARE MONITOR |  | da |
| PRINTER INCORPORAT |  | da |

Cerințe de certificare: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. - Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor în garantie și postgaranție. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dare în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni. Posibilitatea de procurare a pieselor de schimb pe tot parcursul utilizării dispozitivului. - Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu.

Documente confirmative: - Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - Ghid rapid al utilizatorului (pagini A4), în limba de stat - obligatoriu. - Să se indice atît în oferta de preț, cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

Inginer SSM ______________________ V.Morozova