| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Analizator biochimic automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator biochimic automat |  |  |  |  |  | Analizator biochimic automat Bloc ionoselectiv Bloc ionoselectiv (ISE) integrat pentru determinarea Na, K, Cl. Analizatorul trebuie să permită determinarea CO2 (prin modul ISE sau prin metodă enzimatică/fotometrică echivalentă). Sistem analitic Sistem deschis (permite programarea de noi metode) sau cu minim 8-10 canale libere. Tip de lucru Acces aleatoriu (Random Access), operare continuă. Capacitate (teste/oră) Minim 130 teste fotometrice/oră; minim 330 teste/oră cu modul ISE. Analize urgente Funcție STAT disponibilă pe orice poziție a rotorului de probe. Tipul dispozitivului Staționar, de tip "benchtop" (pe masă). Tip probă Ser, plasmă, urină și alte lichide biologice. Sistem de spălare Automat, utilizând rotor cu cuvete semi-dispozabile (eficient din punct de vedere al costurilor). Tip diluție Automatizată, programabilă (prediluție, post-diluție și reflex), fără intervenția operatorului. Controlul calității Program integrat (până la 15 controale diferite), grafice Levey-Jennings și reguli Westgard. Rotor reactivi Refrigerat la 10ºC+/- 4ºC minim 30 de poziții pentru flacoane de 10 mL și 25 mL Încărcare probe Rotor cu acces continuu, permite încărcarea fără oprirea analizei. Capacitate probe Minim 25 de poziții citibile prin cod de bare, compatibile cu tuburi primare și cupe pediatrice. Termostatare Incubator/Rotor cuvete controlat prin elemente Peltier la 37ºC Regimuri măsurare Cinetic, End-point (mono/bi-cromatic), Two-point, Potențiometric (ISE). Monitorizare consum Control automat al inventarului de reactiv prin software. Cititor cod bare Integrat pentru probe (PSID) și portabil/integrat pentru reactivi. Sistem dozare Minim 3 metode: mono, bi și trei-reactivi (R1, R2, R3). Pas programare Volum reactiv programabil cu pas de 1 µL. Protecție senzori Sondă pre-încălzită cu detecție de nivel și senzor de coliziune (obstacol). Alimentare 220 V, 50/60 Hz. Certificări Certificări: Marcaj CE-IVDR (obligatoriu); FDA 510(k) sau alte certificări internaționale echivalente (opțional). Garanție Minim 24 luni Mentenanță Kit de mentenanță proactivă anuală inclus. Volum reactiv Optimizat, de la minim 110 µL (R1) și 10 µL (R2/R3). Dozare probă Între 1 µL și 30 µL, cu pas de precizie de 0.1 µL. Raport diluție Între 1:5 și 1:200 într-un singur pas. Sistem optic 8 lungimi de undă standard (340-700 nm), extensibil la cerere. Consum apă Redus, sub 950 mL/oră în operare continuă. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:___:_ Analizator biochimic automat __. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33124110-9; Analizator biochimic automat; buc; 1; livrarea marfii se realizeaza in conditiile de DDP (Incoterms 2020) cu transportul Vânzătorului la depozitul IP CREPOR, situat pe str. Romană 1, mun. Chişinău în termen de una săptămână de la semnarea contractului. Grafic de livrare în intervalul orelor 08.00-15.00.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |