## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Centrifuga citologica | Centrifuga citologica |  |  |  | Principiul de lucru centrifugal este depunerea celulelor pe o zonă clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă. Capacitatea: Poate procesa silmultan până la 12 probe (clipsuri,blocuri) Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile. Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 20 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current. Rotorul să fie cu capac Sistem de siguranță: Trebuie să include un mechanism de blocare automata a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat. Centrifuga citologica aplatizează constructiv celulele ca fiecare tip de celulă să aibă sansă de prezentare. Poziția de încărcare sau oprire trebuie să fie specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule. Să existe varietate de kituri pentru camere de probe cum ar fi complet de unică folosință sau reutilizabile doar cu filtre de unică folosință. Consumabile: Fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile – 12 buc Kit complet cameră pentru probe, de unică folosință, cu o gaură (de exemplu kit-ul poate fi format din: camera, capac, filtru etc.) – minim 48 buc (Consumabilele indicate sunt obligatorii de a fi livrate pentru exploatarea corespunzătoare a centrifugei din prima zi)
33100000-1 | 2 | Brancardă pentru pacienți (tip îngustă) | Brancardă pentru pacienți (tip îngustă) |  |  |  | Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 220 kg Lumgimea ≥ 200 cm Lățimea cu barele laterale ≤ 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete
33100000-1 | 3 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) |  |  |  | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igienă dentară şi tratament stomatologic. Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare minim 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Camera intraorală obligatoriu Lampă fotopolimer obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă obligatoriu detaşabil Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000 rot/min Piesă dreapta Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Cu lumină LED Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Cu lumină LED Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED obligatoriu Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 25 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Fregvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la monitor prin USB sau Wifi obligatoriu Rezoluția minim 1920x1080 Adâncimea câmpului (DOF) minim, de la 5 până la 70 mm Tip CCD sau CMOS Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Comanda de oprire urgentă obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Unitatea trebuie să dețină toate componentele și accesoriile necesare pentru funcționarea completă obligatoriu Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz Manual de utilizator în limba română și engleză Ghid rapid de utilizare.
33100000-1 | 4 | Scaun WC | Scaun WC |  |  |  | Descriere: Scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scăzută sau imobilizați. Se poate poziționa peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in îngrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil ușor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spațiu de depozitare, este ușor de transportat si foarte ușor de curatat. Specificație tehnică înălțime reglabila in raport cu pardoseala 45 -55 cm lățime intre mânere: 46 cm latimea totala: 54 cm adancimea totala: 54 scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. realizat din aluminiu anodizat sau material mai avantajos, tubulatura ușoara picioare reglabile in inaltime scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic mânere si pufere de cauciuc moi si sigure
33100000-1 | 5 | Carucior pentru transportarea pacienților | Carucior pentru transportarea pacienților |  |  |  | Descriere: Dispozitiv ortopedic cu antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflati in faza de recuperare postoperatorie Specificații tehnice: • Lățimea totală 63 cm ±5cm • Lățimea scaunului 46 cm ±5cm • Diametru roata reala. 58 cm ±5cm • Diametru roata fata. 20 cm ±5cm • înălțimea scaunului 48cm ±5cm • înălțimea totală 92 ±5cm • Capacitate de încărcare minim 100Kg
33100000-1 | 6 | Set Oto- oftalmoscop | Set Oto- oftalmoscop |  |  |  | Descriere: Oftalmoscop- dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. 1. Otoscop: Sistem de iluminare cu fibră optică sau LED, cu lumină albă Mărire optică minim 3x Fereastră de vizualizare clară, rezistentă la zgârieturi Include cel puțin 4 vârfuri reutilizabile, cu diametre diferite (ex. 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) Design portabil, utilizabil cu o singură mână 2. Oftalmoscop: Include deschideri optice multiple: spot mare, spot mic, hemispot, stea de fixare Include filtru fără roșu (verde) Roata de selecție a deschiderii este ușor ieșită din carcasă pentru a permite manevrarea facilă cu degetul. Oprire automată - opțional Suport orbital compatibil cu utilizatorii care poartă ochelari 3. General: Setul este livrat în trusă rigidă sau husă de protecție Să fie livrat cu set de baterii sau acumulator în dependență de alimentare - minim 1 buc
33100000-1 | 7 | Lampă bactericidă cu 2 tuburi | Lampă bactericidă cu 2 tuburi |  |  |  | Lampă bactericidă pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W Unghiul de iradiere min 165° Timpul de funcționare a tubului : ≥8000 ore Lampile au în componenta urmatoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide); c)Dispozitiv de orientare (permite protectia personalului uman); Alimentare: 110/220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete.
33100000-1 | 8 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar |  |  |  | Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze Greutate hotei ≤ 280 Kg
33100000-1 | 9 | Masă infasat pentru nou-nascuti si copii | Masă infasat pentru nou-nascuti si copii |  |  |  | Structură stabilă, cu picioare prevăzute cu elemente antiderapante (ex. pufere, tălpi din cauciuc sau echivalent). Blat superior capitonat cu material moale (ex. spumă poliuretanică) și acoperit cu material impermeabil, lavabil și ușor de dezinfectat (ex. piele ecologică sau echivalent). Culoarea tapițeriei la alegerea beneficiarului. Prevăzută cu un raft sau blat inferior pentru depozitarea materialelor necesare. Dimensiuni de gabarit: aproximativ 800 × 500 × 950 mm (se acceptă abateri de ±10%).
33100000-1 | 10 | Pediometru pentru nou-nascuti si copii | Pediometru pentru nou-nascuti si copii |  |  |  | Dispozitiv pliabil și ușor, destinat măsurării în lungime a sugarilor și copiilor mici. Construcție cu mecanism de fixare a capului și componentă culisantă pentru sprijinul picioarelor, pentru poziționare corectă și măsurare precisă. Realizat din materiale netede, compatibile cu pielea sensibilă a sugarului. Ușor de utilizat și curățat, adecvat pentru utilizare în unități medicale (maternități, secții de pediatrie, clinici). Interval de măsurare: 20 – 99 cm Diviziune: 5 mm
33100000-1 | 11 | Tub pentru lampa bactericidă | Tub pentru lampa bactericidă |  |  |  | Tub pentru lampa bactericidă tub putere 30 W. tip conexiune Soclu: G13 Lungimea tubului: aproximativ 900 mm Lungimea de undă emisă: 254 nm ±1 nm (UV-C) Durata de viață a tubului: minim 9.000 ore Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare
33100000-1 | 12 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) |  |  |  | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 13 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică |  |  |  | Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu minim 3 programe de poziţionare - setari pentru 1 utilizatori - posibilitatea de reglarea poziţiei de ridicare pentru intervalul:de la 470 pina la 770 mm (limita de jos Nu va fi mai mare,limita de sus Nu va fi mai mică) - tetiera ergonomica detașabilă cu reglaj mecanic - unghi de înclinare de la 120grade pînă la 180 grade - lăţimea spătarului de la 560 mm ± 10% - lăţimea fotoliului de la 460 mm ± 10% - blocare automată a unitului cînd s-a atins poziția de coborîre maximă permisă - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială. - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibiliatea de a inchide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - capacitate de incarcare maxim 150 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului 75 cm ± 10cm Reglarea de către procesor a regimului de lucru a instrumentelor. Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor sau echivalent cu funcție similară - Seringa cu trei căi – apă, aer şi spray Carcasă metalică cu vîrf angulat 45 grade ±5grade, detaşabil - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor electric. Posibilitatea de cuplare directă la furtunul unității stomatologice. Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de cuplare rapidă şi facilă pieselor de mînă (contraunghi/dreapta) Sursă de lumină LED Viteza de rotaţie și posibilitatea de reglare pentru intervalul: 1.000 pînă la 20.000rp. (limita de jos NU va fi mai mare,limita de sus NU va fi mai mică). Spray apă,aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Posibilitatea de sterilizare în autoclav. Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Frecvenţa de lucru de la 25 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; pentru scaling 5buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics 1 buc; Virf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 ; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcţii, aria de aplicaţii: Scaling, Endodontic, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca ± 10% - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pînă la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pînă la 20 sec. trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent şi pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului: - posibilitatea de reglare viteză rot/min. - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii in doua regimuri diferite sprei/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițiala - salvarea și revenirea repetată a pozitiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuipătoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 % Braţul asistentului cu butoane de comandă încorporate. - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea sau echivalent funcțional. Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari,tip detașabil Puterea de aspirare minim 0.5 l/min Reflector Stomatologic Braţul dublu articulat, Braț pantografic balansat, Două axe de rotaţie, în plan vertical şi orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minim 70x140 mm la distanţă optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncţională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mişcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate pentru: - Selectarea programelor de poziţionare a pacientului în fotoliu - Activarea poziţionării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcţia seringă la turbină şi micromotor - Reglare lentă a rotaţiilor micromotorului Blocul hidraulic - Bol din sticlă ceramic sau material echivalent,ușor detașabil. - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 pînă la 45 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol, mobil și detașabil - Umplutor a paharului cu apă din inox sau ale materiale anticorozive mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec -Volumul pentru apă distilată minim 1L
33100000-1 | 14 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 rotile și coș Da
33100000-1 | 15 | Duodenoscop | Duodenoscop |  |  |  | Descriere: Destinat pentru endoscopia digestivă superioară, duoden ce permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, cu rol de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, cee ace ofera o delimiatare mai buna a leziunilor la nivelul mucoasei. Specificatie: Unghiul cîmpului de vedere ≥ 100 grade Directia de vedere laterala ≥ 15 grade Adîncimea cîmpului vizual 5- 60 mm Capul distal ≤ 13,5 mm Diametru tub de inserție ≤ 11,3 mm Înclinarea capului distal sus/jos, min 120/90 grade dreapta/stânga min 110/90 grade Diametrul tubului introdus ≤ 10 mm Lungimea de lucru ≤ 1260 mm Lungimea totală ≤ 1600 mm Canalul de instrumente ≤ 4,2 mm Setul standart de accesorii Capace distale de unică folosință – 60 buc. Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz
33100000-1 | 16 | Spirograf | Spirograf |  |  |  | Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 100 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0-8 l Diapazonul de flux ≥ 0-16 l/s Eroarea la volum ≤3% Eroarea la flux ≤5% Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatoare reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Senzor SpO2 obligatoriu Turbina reutilizabilă obligatoriu Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre abtibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unica utilizare Geanta de transportare obligatoriu Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 2 buc Clește pentru nas tip pediatric ≥ 2 buc Hîrtie ≥ 20 buc
33100000-1 | 17 | Osteodensitometru | Osteodensitometru |  |  |  | Descriere Dispozitiv medical mobil, wireless, cu ultrasunete utilizat pentru măsurarea densității osoase Parametru Specificația Metoda de masurare ultrasunete (QUS) Parametrii de măsurare: BUA obligatoriu SOS obligatoriu BQI obligatoriu T-Score obligatoriu Z-Score obligatoriu Raporul dintre T-Score și Z-Score obligatoriu Reproductibilitatea: BUA ≤ 1,5% CV obligatoriu SOS≤ 0,2% CV obligatoriu BQI≤ 1,5% CV obligatoriu Timpul de scanare: ≤ 10 sec Funcții de transmitere a datelor: NFC / Bluetooth/Wifi Baterie reîncarcabilă integrată obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Tabletă sau PC cu soft licențiat pentru analiza și procesare a datelor, inclusiv cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare. obligatoriu Imprimantă obligatoriu Dispozitiv de calibrare opțional Accesorii pentru ajustarea la dimensiunile particulare a piciorului pacientului obligatoriu
33100000-1 | 18 | Electrocardiograf cu 12 canale | Electrocardiograf cu 12 canale |  |  |  | Parametrul Specificația: Tip pacient:adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10/12,5, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 5% Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/ 0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu frecvența de eșantionare >1 000 Hz Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Detectarea automată a deconectării cablului EKG Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm obligatoriu Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Touchscreen, tehnologie Multi-touch. obligatoriu Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 inregistrari ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Detectarea Sindromului coronarian acut Algoritm de interpretare specific dupa sexul pacientului Timpul interpretării minim 10 s Calculul de corecție al segmentului QT cu posibilitatea de selectare a formulei: Bazett Fridericia Framingham Notificator de valoare critică a unuia din parametrii măsurați HR, QTc obligatoriu Detectarea următoarelor condiții Bloc atrioventricular, Infarct Miocardic cu supradenivelare de segment ST, Ischemie cardiacă, Full disclosure ≥4 min, 12 derivatii Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator ≥ 360 J Indicatori vizuali: vizualizarea în 3 culori a calității conexiunii fiecărui electrod în parte plasat pe corpul pacientului obligatoriu asistență în identificarea posibilei cauze a calității proaste a semnalului obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe rotile: indicați modelul oferit obligatoriu troleu pe rotile obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu ≥ 2 roți cu frînă obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu braț articulat pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înalține optional sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu
33100000-1 | 19 | Frigider pentru laborator 600-700 1 | Frigider pentru laborator 600-700 1 |  |  |  | Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤ +/- 5 % Număr de rafturi ≥ 10 Uşa Număr ≥ 2 Transparentă nu Mecanism blocare cu cheie Roţi ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 55 dB
33100000-1 | 20 | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Sistem video pentru investigarea vizuală directă a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Înghetarea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 27 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu Suport pe rotile obligatoriu Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Display medical HD ≥ 27 inch să se indice modelul Cablu de ghidare a luminii LED obligatoriu Extractor de pietre obligatoriu Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocistoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Lungimea de lucru ≥ 370 mm Diametrul ≥ 2,3 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 100 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥ 3 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumnii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 21 | Centrifuga de laborator 24 tuburi | Centrifuga de laborator 24 tuburi |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Rotor > 90 grade Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Pasul schimbarii vitezei 100 rotatii Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 12 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului clapan pentru a bloca si debloca capacul obligatoriu Posibilitatea deschiderii in cazuri urgente Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Butoane de schimbarea vitezei de centrifugare Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu Motor cu securitatea la supraincalzire Camera de centrigugare este facuta dintr-un numar de diferite ecrane aerodinamice si de protectie, inclusiv din otel inoxidabil
33100000-1 | 22 | Electrocardiograf cu 3 canale | Electrocardiograf cu 3 canale |  |  |  | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/ 0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz> 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG Display Grafic, LCD TFT color Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere)Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei Identificarea aritmiei Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizualicontact slab sau lipsă de contact stat deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru sistem
33100000-1 | 23 | Microscop binocular, de laborator | Microscop binocular, de laborator |  |  |  | Corpul dotat cu cap revolver pentru 4 obiective; Cap binocular rotabil 360 ̊cu inclinatie 30 ̊; Ocular cu cimp larg WF 10x/18 mm; Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei); Dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y axa de deplasare 70x30mm; Placa mecanica cu 2 straturi, glisanta 125x115 mm; Focalizare cu control coaxial; ajustare ultrafina macro si micrometrica; Condensor Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris; Alimentare 100-240V/50-60Hz. Iluminare LED de 3 W cu intensitate reglabilă, echivalent ca performanță tehnică cu X-LED 2;
33100000-1 | 24 | Coagulator pentru procedura endoscopice | Coagulator pentru procedura |  |  |  | ParametrulSpecificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical endoscopic care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvenț> 400 KHz Canale de ieșire: Monopolar >=2 canale monopolare Comutator de piciortip pedală Bipolar>=1 canal d bipolar Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere: Putere de taiere minim 200W la 350 Ohm Coagulare:Putere coagulare minim - 200 W la 250 Ohm Bipolar: Tăiere: Putere minima - 130W la 300 Ohm Coagulare:Putere minima - 120 W la 100 Ohm Program specializat ENDO, specializat pentru endoscopia flexibilada Programe memorate>8 Controlul scurgerilor curentilor de inalta frecventa pentru a elimina riscul arsurilor pacientilor da Siguranta electrodului neutru Controlul calitatii conexiunii electrodului neutru, la utilizarea electrozilor tip split. Garou pentru fixarea electrodului neutru 1 buc Electrod neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator 1 buc Cablu monopolar pentru instrumente endoscopice, utilizate in endoscopia flexibila 1 buc Racirea sistemuluiprin convectie, fara ventilator Funcţie de autotestare da Alarme in cazul aparitii erorilor da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Centrifuga citologica | Centrifuga citologica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 195000
33100000-1 | 2 | Brancardă pentru pacienți (tip îngustă) | Brancardă pentru pacienți (tip îngustă) | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 252000
33100000-1 | 3 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 350000
33100000-1 | 4 | Scaun WC | Scaun WC | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4500
33100000-1 | 5 | Carucior pentru transportarea pacienților | Carucior pentru transportarea pacienților | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8400
33100000-1 | 6 | Set Oto- oftalmoscop | Set Oto- oftalmoscop | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2400
33100000-1 | 7 | Lampă bactericidă cu 2 tuburi | Lampă bactericidă cu 2 tuburi | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8500
33100000-1 | 8 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000
33100000-1 | 9 | Masă infasat pentru nou-nascuti si copii | Masă infasat pentru nou-nascuti si copii | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5850
33100000-1 | 10 | Pediometru pentru nou-nascuti si copii | Pediometru pentru nou-nascuti si copii | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3750
33100000-1 | 11 | Tub pentru lampa bactericidă | Tub pentru lampa bactericidă | bucată | 35 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
33100000-1 | 12 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | bucată | 11 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1760
33100000-1 | 13 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 550000
33100000-1 | 14 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 220000
33100000-1 | 15 | Duodenoscop | Duodenoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 534000
33100000-1 | 16 | Spirograf | Spirograf | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000
33100000-1 | 17 | Osteodensitometru | Osteodensitometru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 18 | Electrocardiograf cu 12 canale | Electrocardiograf cu 12 canale | bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
33100000-1 | 19 | Frigider pentru laborator 600-700 1 | Frigider pentru laborator 600-700 1 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 63000
33100000-1 | 20 | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 888920
33100000-1 | 21 | Centrifuga de laborator 24 tuburi | Centrifuga de laborator 24 tuburi | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18000
33100000-1 | 22 | Electrocardiograf cu 3 canale | Electrocardiograf cu 3 canale | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40620
33100000-1 | 23 | Microscop binocular, de laborator | Microscop binocular, de laborator | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000
33100000-1 | 24 | Coagulator pentru procedura endoscopice | Coagulator pentru procedura | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 106310
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF! | #REF! |  | 3901010
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________