l.Ortopantomograf - 1 buc.

| Ortopantomograf -sistem de radiografie extraorala |  |
| --- | --- |
| Desriere | Este un sistem de radiografie extraorala pentru radiografii panoramice digitale, indicat pentru producerea de imagini ortopanoramice ale zonei maxilo-faciale, examinarea de diagnosticare a danturii (dinţii), arcadeior si altor structuri ale cavitatii orale. Ortopantomograful permite următoarele proiectii: -vederi standard sau panoramice pediatrice ; -vederi complete sau parţiale ale danturii, selectate de utilizator; -vederi frontale si laterale ale sinusurilor maxilare; -vederi laterale si postero-anterioare ale articulaţiilor temporo-mandibulare,din mai multe unghiuri. |

CARACTERISTICI ELECTICE

| Tensiune de alimentare | 115- 240 V c.a. monofazici (fluctuate admisa +/-10%) |
| --- | --- |
| Frecventa de alimentare | 50 / 60 Hz |
| Curent absorbit in condiţii de repaos | 1 Ala 115 V; 0,5 Ala 240 V |
| Curent maxim absorbit in condiţii de lucru | 20A la 115 V; 12A la 240 V |
| Ciclu de lucru de mişcare a coloanei | 25 s ON, 400 s OFF |
| Rezistenta maxima aparenta de linie | 0,5 Q @ 240 V - 0,25 D (® 115 V |
| Categorie de supratensiune | II |
| Protecţia sistemului de alimentare | Cu limitatorul la un curent maxim de 20 A si la un curent difererntial de 30 mA |
| Combinaţie cu curent /tensiune pentru puterea maxima de ieşire | 72 kV, 15 mA |

CARACTERISTICI RADIOLOCxICE

| Tensiunea generatorului | 2D: 60 - 85 kV (selectabil automat sau manual) 3D: 90 kV mod cu impulsuri (max. 12 mA) |
| --- | --- |
| Curent anodic | 4-15 mA (selectabil automat sau manual in paşi |
| Putere maxima, anodica de intrare continua | 42 W |
| Leakage Technique Factor (LTF) | 90 kV; 0,47mA |
| Putere maxima de intrare de vârf la anod | 1080W(ex. 72kV/15mA) |
| Deviaţii maxime de la valorile declarate | kV: < 5% (10% I EC) mA: < 10% (20% IEC) ms: < 3% (5 % + 50 ms IEC) mAs; <10% + 0,2 mAs Eroare iiniaritate < 0.2 Coeficient de variable < 0,05 |
| Tub radiogen | CEI OPX/105 TOSHIBA D-054SB KAILONG KL5 |
| Dimensiuni pata focala | 0,5 mm conform cu IEC 336 |
| Material de construcţie anod | Tungsten (W) |
| inclinatie anod | 5 |
| Capacitate ternicii anod | 30 kJ (CEI- KAILONG) |
| Filtrare suplimentare pe colimator | 3D mode: 3,5 mm Al la 85 kV |
| Filtrare implicita (filtrare suplimentara | 2D mode: >2,5 mm Al la 85 kV |
| Strat hemivalent (HLV) | 2D: >2,9mm la 80kV |
| Radiaţie de fuga | <0,88 mGy / h la 1 metru de pata focala la 90 kV |
| Timp de expunere (PAN) | 2D mode: 1 s -15 s radiate continua |
| Distanta sursa - collimator primar | 100 mm |
| Intensitatea radiaţiei la ieşire (Dose output) | 0.20mG/mAs @70kV, 500 mm/ 0.30mG/mAs@90kV,500 mm/ Tolerant +30% |
| Distanta sursa - revelator (SID) -PAN | 500+5mm |

Caracteristicile senzorului panoramic (PAN)

| Dimensiuni zona sensibila | 6x151 mm |
| --- | --- |
| Rezoluţie | 5 Ip/mm (proiecpe PAN) |
| Ecran principal | > 0,5 mm Pb |
| Dimensiuni pixel | 100 pm |
| Tehnologie senzor | CMOS |
| Material ?1 tip de scintilator | Direct deposition Csl |
| MTF | 58% la 1 Ip/mm |
| DQE | 70% la 0 Ip/mm |
| Dimensiuni matrix senzor | 1.512x60 |
| Niveluri de gri | 14 biţi |
| Mărire (PAN) | 1,25 ±5% |
| Conexiune | Gigabit Ethernet |

Parametru software

| Software | Baza de date cu implanti | Da |
| --- | --- | --- |
|  | Posibilitate de printare | Da |
|  | Export de date | Da |
|  | Înscriere pe CD-DVD, viever incroporat | Da |
| Revenirea automata la poziţia iniţiala |  | Da |
| Comanda de oprire de urgenta |  | Da |
| Control multifuncional |  | Da |
| Prezenta laserelor de poziţionare |  | Da |
| Suport pentru bărbie |  | Da |
| Element de muscare |  | Da |
| Miner pacient |  | Da |