## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 13) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valaorea estimativă fara TVA | Beneficiarul
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii |  |  |  | Descrierea: Pulsoximetru de buzunar pentru copil, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2). Parametru Specificație Interval de măsurare: SPO2: 70-100% Pulsul: 30-250 bpm Acuratețe: SPO2:±2% intre 70-100% Pulsul: ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția: SPO2: ±1% Pulsul:±1 bpm Display: LED sau LCD La display să fie afișat: SPO2, Indicele de perfuzie (PI), Valoare pulsului, Indicator baterie descărcată; Alarme: Auditiv și Vizual; Alimentare: Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare; Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore; Set de baterii inclus 1set | 12000 | Centrul de Sănătate Orhei nr.1
33100000-1 | 2 | Cântar mecanic de mână pentru copii cu lenta centimetrica incorporata si geanta. |  |  |  | Descriere: Cântar pentru măsurarea greutății și înălțimii copiilor. Sarcina maximala 22 kg, lenta centimetrica - 1 m, Să conțină geantă. | 7350 | Centrul de Sănătate Orhei nr.1
33100000-1 | 3 | Goniometru medical |  |  |  | Goniometru medical pentru masurarea diferitelor segmente ale corpului. Consta din doua brate, care vor ramane deschise în orice pozitie data datorita frictiunii la articulatia dintre ele. | 450 | Centrul de Sănătate Orhei nr.1
33100000-1 | 4 | Pediometru pentru nou-nascuti si copii |  |  |  | Pediometru pliabil si foarte usor, ce menajeaza pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Diviziune: 5 mm; Scala: 20 - 99 cm. | 8000 | Centrul de Sănătate Orhei nr.1
33100000-1 | 5 | Masă instumentar din inox |  |  |  | Structura din oțel inoxidabil; Prevăzut cu minim 2 blaturi din oțel inoxidabil si sertar; Cu minere de prindere si manevrare; Masa mobilă cu roți pivotante cu bandou de cauciuc; Diametru roților 50-60mm, dintre care cel puțin 2 cu sistem de frinare; Dimensiunile mesei: lungimea 600+-20mm, lățimea 440mm +- 20mm, inălțimea 800mm+- 20mm. | 2880 | CS Soroca Noua
33100000-1 | 6 | Termometru pentru frigider |  |  |  | Specificații tehnice: Lungimea: 130-180mm; Lățimea: 20-11mm; Intervalul de temperatură: - 20°C până la + 70°C; Funcții speciale: Să nu conțină mercur sau alte substanțe periculoase; Funcționarea fără baterii; Să fie dotat cu cirlig de fixare pentru a fi agățat de polițele frigiderului sau de perete. | 600 | CS Soroca Noua
33100000-1 | 7 | Suport pentru perfuzii din inox |  |  |  | Specificații tehnice: Tije metalice inox reglabile pe inaltime; Baza de sustinere plastic sau inox; Mobil: 5 roti pivotante din plastic (cel putin una cu frana); 4 carlige pentru agatat perfuzii; Dimensiuni: inaltime reglabila minim de la 160 la 220 cm. | 833 | CS Soroca Noua
33100000-1 | 8 | Densitometru de tip McFarland |  |  |  | Descriere: Densitometrul este destinat pentru măsurarea turbidității suspensiei celulare în intervalul de la 0-180 x 10^8 celule/ml. Densiometru McFarland cu (λ) λ = 565 ±15 nm; Domeniul de măsurare 0.00–15.00 McF; Rezoluția 0.01 McF; Acuratețea (0.0–6.0 McF) ±3%; Timpul de măsurare 1s; Volumul probei 2 -5 ml; Diametrul exterior al tubului 16 mm (folosind adaptor) sau 18 mm (fără adaptor); Cu posibilitatea de a restabili setările de calibrare din fabrică, cu ecran LCD; Alimentare externă de curent 220 V, 50 Hz; Să includă adaptorul pentru eprubet cu diametrul de 16 mm în exterior; Să includă un set de standarde McFarland de 16 mm în diametru (0,5; 1; 2; 3; 4); Un set de 78 de tuburi cu dimensiunile 16x100x08 mm; Certificat de calibrare; | 20000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 9 | Rotator inoculator |  |  |  | Rotating Plate Inoculator (RPI) este utilizat pentru a inocula plăci de agar de 90 mm pentru metode AST, cum ar fi banda de testare MIC și discuri cu antibiotice; Viteza de rotație: 0 până la 30 rpm; Alimentare 220V, 50 Hz. | 20000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 10 | Aparat de ambalare a instrumentelor chirurghicale și materialelor de pansament |  |  |  | Descriere: Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale în autoclav. Cuțitul de tăiat pungi este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator; Specificația tehnică: Puterea maxima consumata: 150 -400W; Banda de sigilare: 10 -15mm; Lățimea zona de sigilare: 250-320mm; Securitate la supraîncălzire : obligatoriu; Alarme acustică; Buton de pornire si oprire: obligatoriu; Control electronic : Prezenta ledurilor de diferite culori ce permite tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete; Suport rola montat: obligatoriu; Alimentare 220 -230 V, 50/60 Hz; Accesorii: Lamela de tăiat pungi de rezervă compatibilă cu aparatul de sigilat 5 buc. | 15000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 11 | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum |  |  |  | Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticala, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Specificația tehnică: Încărcare: vertical; Construcția interioară: din oțel AISI 316L; Exterior: metalic galvanizat sau oțel inox; Securitate la supraîncălzire: obligatoriu; Alarme acustică, vizuală; Durata sterilizartii reglabilă: obligatoriu; Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe; Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit: obligatoriu; Control electronic: Microprocesor; Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă :obligatoriu; Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare : obligatoriu; Suprafata exterioara : să nu se încălzească; Imprimantă termică: obligatoriu; Monitorizarea procesului: pe ecran LCD sau afișaj LED; Monitorizarea în timp real: temperatura in camera de sterilizare, presiune (prin manometru sau digital), vacuum (prin manometru sau digital); Ciclu de sterilizare, Ciclu de presiune pozitivă , Ciclu de vacuum; Pre şi post vacuum: selectabil; Sistem de uscare :obligatoriu; Facilități de setare :timp, temperature, eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă; Volum interior -100 l, ± 10 l; Precizie timp de sterilizare - ± 1 min; Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C; Precizie temperatură ± 2℃; Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare: obligatoriu; Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor: obligatoriu; Dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit; Să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni; Înregistrator date: obligatoriu; Tip date imprimate pe hirtie: data, timp, temperature, presiune; Alimentare : Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz. | 600000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 12 | Aparat pentru exercitarea membrului superior. (Roata pentru umar) |  |  |  | Descriere: Aparat recuperare umar cu franare magnetica; Specificații tehnice: Structura de otel pentru fixare in perete; Afisare parametri (numar rotatii, rotatii/ minut, timp, calorii consumate) pe ecran LCD; Rotatii bi-directionale, permite efectuarea exercitiilor in ambele directii; Ajustarea pozitiei pe verticala, permitand efectuarea exercitiilor atat din pozitia sezand, cat si din picioare; Ajustarea circumferintei miscarii (brat telescopic 33-56 cm). | 23000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 13 | Lampa fototerapie pe stativ |  |  |  | Descriere: Dispozitivul incalzeste tesuturile avand efecte benefice numeroase cum ar fi: relaxarea muschilor si vasodilatarea. Specificații tehnice: Intensitatea reglabila: 10% - 100%, pasul 10%; Mod de lucru: manual/prestabilit; Minim 4 programe disponibile; Dozaj precis si control electronic: obligatoriu; Filtre: rosu si albastru; Accesorii: Ochelari de protecție; Putere ≥300W; Temporizator 1-30minute; Alimentare 230V, 50Hz. | 30000 | AMT Buiucani
33100000-1 | 14 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice |  |  |  | Specificații tehnice: Minim 6 programe de spălare/ dezinfecție, inclusiv 3 programe editabile; Display touch-screen color minim 4.3”; Spalare cu spray cu ultrasunete; Dezinfecție termică la 90°C; Sistem de urcare cu aer comprimat; Filtru HEPA, clasa H12-cu eficiență de 99,5%; Conexiuni pentru alimentare cu apă și evacuare, poziționate în spatele mașinii; Sistem de dozaj detergent cu pompă și debimetru; Rezervor pentru detergent integrat (minim 0,8 litri); Volum util – 6-8 litri; Dedurizator de apă integrat cu regenerare volumetrică automată; Sistem electro-mecanic de blocare a ușii; Port pentru conectarea la rețeaua de calculatoare RJ45; Port USB (pentru transfer de date în compiuter); Sistem modular din oțel inoxidabil, compus din: •Suport detașabil din sârmă, cu mânere; • Două coșuri etajabile; • Separatoare secționale; • Coș cu ochiuri mici pentru obiecte mici. | 595000 | CSM Copii
33100000-1 | 15 | Stație de purificare a apei pentru hemodializă |  |  |  | Stație de purificare a apei pentru hemodializă Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici Mobil, pe suport cu rotile da Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 1.5 - 5 Bari Regim de standby da Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da Dezinfecție termică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 l/oră Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari Accesorii Filte de prefiltrare a apei în trei etape "fitru 20 (µm) fitru carbune activ fitru 5 (µm)" manometre de indiciu a presiunii de ieșire la fiecare filtru da Furtun, coturi, elemente de conexiune da Standarde BS EN ISO 13959: 2015: Water for haemodialysis and related therapies da Manuale manual de utilizare in limba de stat da manual de service in limba engleza da Garanție minim 12 luni | 208334 | IMU
33100000-1 | 16 | Incubator (termostat) 220 - 300 l |  |  |  | Incubator (termostat) 220 - 300 l Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 220 - 300 l Domeniul de temperatură programabil minim în intervalul 10 - 70 °C Variața temperaturii / acuratețea la 37°C ≤ 0.3 °C Mod de încălzire convecție naturală Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Clapetă de evacuare / schimb a aerului ajustabilă mecanic sau electronic Rafturi reglabile minim 2 Alaramă vizuala si sonora Incubatorul să corespundă standardului DIN 12880 Ethernet / USB / RS485 / RS232 communication port da, pentru colectare date Alimentarea 220 V, 50 Hz Suport tip măsuță cu patru picioare / roți cu frână fixate de carcasa de bază a termostatului da | 133333.34 | IMU
33100000-1 | 17 | 260700 Tensiometru adult |  |  |  | Tensiometru Adult Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg | 8940 | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
33100000-1 | 18 | 260600 Termometru mecanic |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C | 6320 | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
33100000-1 | 19 | 260630 Hidrometru Psihometru 0-25C |  |  |  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 %" | 1980 | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 13) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | bucata | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000 | 12000
33100000-1 | 2 | Cântar mecanic de mână pentru copii cu lenta centimetrica incorporata si geanta. | Cântar mecanic de mână pentru copii cu lenta centimetrica incorporata si geanta. | bucata | 21 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7350 | 7350
33100000-1 | 3 | Goniometru medical | Goniometru medical | bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 450 | 450
33100000-1 | 4 | Pediometru pentru nou-nascuti si copii | Pediometru pentru nou-nascuti si copii | bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | 8000
33100000-1 | 5 | Masă instumentar din inox | Masă instumentar din inox | bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2880 | 2880
33100000-1 | 6 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600 | 600
33100000-1 | 7 | Suport pentru perfuzii din inox | Suport pentru perfuzii din inox | bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833 | 833
33100000-1 | 8 | Densitometru de tip McFarland | Densitometru de tip McFarland | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | 20000
33100000-1 | 9 | Rotator inoculator | Rotator inoculator | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | 20000
33100000-1 | 10 | Aparat de ambalare a instrumentelor chirurghicale și materialelor de pansament | Aparat de ambalare a instrumentelor chirurghicale și materialelor de pansament | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | 15000
33100000-1 | 11 | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum | bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000 | 600000
33100000-1 | 12 | Aparat pentru exercitarea membrului superior. (Roata pentru umar) | Aparat pentru exercitarea membrului superior. (Roata pentru umar) | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000 | 23000
33100000-1 | 13 | Lampa fototerapie pe stativ | Lampa fototerapie pe stativ | bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | 30000
33100000-1 | 14 | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice | Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice | bucata | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 595000 | 595000
33100000-1 | 15 | Stație de purificare a apei pentru hemodializă | Stație de purificare a apei pentru hemodializă | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208334 | 208334
33100000-1 | 16 | Incubator (termostat) 220 - 300 l | Incubator (termostat) 220 - 300 l | bucata | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 133333.34 | 133333.34
33100000-1 | 17 | 260700 Tensiometru adult | 260700 Tensiometru adult | bucata | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8940 | 8940
33100000-1 | 18 | 260600 Termometru mecanic | 260600 Termometru mecanic | bucata | 100 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6320 | 6320
33100000-1 | 19 | 260630 Hidrometru Psihometru 0-25C | 260630 Hidrometru Psihometru 0-25C | bucata | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1980 | 1980
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF! |  | 1694020.34 | 1694020.34
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________