## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS | Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS |  |  |  | Specificații tehnice minime Sistemul IVUS compatibil cu Angiograful Allia IGS 5 pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice existent pe piața internațională. Agentul economic câștigător va asigura integrarea deplina a dispozitivului IVUS cu Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice. 1. Caracteristici mod de operare FFR Inregistrare a presiunii aortice prin conexiune fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice) cu sistemul de înregistrare hemodinamică. Presiune de operare intre 45 si 300 mm Hg, acuratețe +/- 4% Oscilație maxima a presiunii: <2mmHg Interval de frecventa radio: 2.4000-2.4835GHz Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS) Interval minim 0 - 4m Timp de latenta: <20ms Unitate mobila, cu posibilitate de transmiterea a datelor fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice), pentru modul de operare FFR, in vederea utilizării funcţiei de FFR simultan in mai multe laboratoare de angiografie. Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară Bază de date integrată posibilitate de stocare si export pe USB Flash, DICOM și opțional CD, DVD, HDD. 2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obținerea de informații de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compozitia plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informații referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv poziționare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare. Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile. Training personal calificat la producător si in clinici de specialitate cu experiența in utilizarea si interpretarea FFR/IVUS Set accesorii instalare si kit de pregătire personal calificat- 3 bucăți.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS | Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________