## Specificaţii tehnice
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 35)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular |  |  |  | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Caietul de sarcină Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4. Porturi pentru traductori CW Minim 1 opțiune disponibila. Nivele de gri ≥256. Sumarul gamei dinamice maximă ≥350dB Preprocesare Canale digitale ≥ 11 mil./ 500 canale fizice. Adâncime de scanare maxima ≥ 45 cm. " Traductoare acceptate de sistem: liniare, matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D." "Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități" Postprocesare: Imagine moduri: B-mod/ 2D - DA M-mod, - DA M-mod şi 2-D - DA Armonici Tisulare DA Armonici Tisulare diferențiale- DA M-mod anatomic DA M-Mod color DA Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; - DA Măsurări automatizate - DA Calcule automate DA Power Doppler DA B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) DA Duplex - DA Triplex - DA "Elastografie Compresiva cu Analiza în timp a elascității cu sistem comparativ (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară) -DA" "Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara, convexă și endocavitară), -DA" "Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; - Optional" Funcţionalităţi: Ajustare frecventa, DA Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta, DA Focalizare pe imagine pe toată adincimea, DA Ajustare mape de culori ≥ 9, DA Selectare automata a sondei la aplicarea presetului, Reglare GAIN, - DA Reglarea semnalului acustic, - DA Măsurători în timp real și în freeze, - DA Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare, - DA PAN/ZOOM imagine în timp real, Imagine îngheţată, - DA Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD; - DA "Porturi lesire audio, video tip HDMI, minim 2 porturi USB, pentru retea tip LAN; -DA " Memorie CINE; DA USB 3.0, 2.0 DA Pachete de analiză Vascular include minim: - Regimuri specializate de detectat microvascularizări DA - B-Flow sau analogic DA - Intima Medie DA Cardiac include minim: Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuietn – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. "Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Stress Eco – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Strain Cardiac – OPTONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale " "Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept;" Regim Automat de setare in regim B "Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler." DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): DA "Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare;" "Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional; DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." Traductoare de tip: "1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm. " 2) convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) convex cu valoare minimă nu mai mare de 4 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 65° și maxim 100°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. "4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 180°." Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD"" ≥ 23"" Panel de control touch ≥ 12""; Butoane consola configurabile; Tastatura digitala ; Braț flexibil; Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W imprimantă încorporată sau discretă." "UPS integrat sau aparte pentru functionarea sistemului fara energie electrica, timpul minim de functionare 30 minute; " Servetele din microfibra pentru stergere a sondelor 300 buc.; Solutie pentru dezinfectarea sondelor 5 l.; Deservire de lungă durată min. 5 ani.
33100000-1 | 2 | USG Ginecologic obstetrician | USG Ginecologic obstetrician |  |  |  | ECOGRAF DOPPLER COLOR CARACTERISTICI GENERALE UNITATEA DE BAZA Aplicatii disponibile pe echipament Abdomen Ginecologie Obstetrica, Musculoscheletal Pediatrie Parti moi Urologie Cardiologie Vascular Transcranial Transrectal Transvaginal Moduri de operare B-Mode/2D Doppler color Doppler pulsat Doppler continuu /CWD — Obtional — achizitionare separat Power Doppler Power Doppler Bidirectional sau Directional Mod M Mod M anatomic - Obtional - achizitionare separat Doppler color tisular - Obtional - achizitionare separat Doppler pulsat + tisular - Obtional - achizitionare separat Single/Dual/Quad 3D - Obtional - achizitionare separat 4D - Obtional - achizitionare separat TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) - Obtional - achizitionare separat Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie) - Obtional - achizitionare separat Soft specilizat de vizualizare a circulati sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler. Sistem de masurare automata a vezicei urinare — Inclus obligatoriu Masurarea automata fatului - FL, HC, AC, BPD — Inclus obligatoriu Rapoarte integrate cu posibilitatea de printare pe un printer extern in format A4, cu posbilitatea de modificare a şablonului la necesitate utilizatorului. Moduri de vizualizare a imaginii Imagine panoramica - disponibilă pe minim sonda liniară — Inclus Imagine trapezoidala — disponibilă pe minim sonda liniar - Inclus Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Obtional - achizitionare separat Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod triplex in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod quad Zoom Reglarca unghiului ferestrei doppler minim £20° Consola sistemului Minim 4 _porturi de sonda active Sistem de blocare a celor 4 roti E Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer Support pentru tubul de gel Support pentru transductori Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel - Obtional - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Obtional - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice - Obtional - achizitionare separat Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD SDD minim 500 GB Putere consumata (cu tot cu periferice) max 500 VA Tip conexiuni LAN Iesire video tip- HDMI Porturi USB minim 4 Monitor Diagonala min 23 inch Tehnologie LED sau superior Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita : - Rotire pe orizontala - Rotire pe verticala - Reglarea inaltimii Panou de control Minim 4 taste configurabile de catre utilizator Minim 4 suporturi pentru sonde Inaltime reglabil Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil Ecran tactil Tehnologie LCD Diagonala minim 15 inch Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil Reglarea luminozității - Transductori Echipamentul sa fie compatibil cu : Sonde liniare Sonde convexe Sonde micro-convexe (convex pediatrice) Sonde endocavitare Sonde phased array Sonde abdominale volumetrice 3D/4D Sonde endocavitare volumetrice 3D/4D Caracteristici standard ale echipamentului Formator de unde digital Gama totala de frecventa acoperita min 2-20 MHz Minim 400.000 canale digitală de procesare sau minim 500 canale fizice Adancime de scanare min 0-50 cm Minim 8 nivele/pubcte pentru focusare. Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor -___Fregevente Harmonice (exemplu THI sau CHI) - Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor. Minim 256 tonuri de gri Gama dinamica minim 250 dB Sistemul sa poata atinge m frame rate de minim 1700 fps Posibilitate de inversare a imaginii - Stanga/dreapta Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 350 Mb Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator Baza de date pacienti Posibilitatea salvarii bazei de date Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului Softuri si periferice disponibile optional pe sistem cu achizitia la necesitatea utilizatorului 4D 3D Softuri de prelucrare a volumului - __Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila - Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator Masurare automata a intimei medii DICOM 3.0 Elastografie tip compresiva cu analiza cantintaiv — activă minim pe sonda liniară, endocavitară. Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit şi alocarea protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurşi. — de la acelas echipament sau serie de la acelas producator. TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) Pachet pentru examinarea sanului -conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia de san -evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san Soft de ecografie de stres Pedala pentru functii suplimentare Incalzitor de gel DVD-RW Doppler Continuu Modul ECG CONFIGURATIE DE LIVRARE: 1.Unitatea de baza, incluzand minim_cerintele tehnice de la punctul de mai sus. 2. Transductor convex multifrecventa - gama de frecventa valoarea minimă < 2 MHz valoarea maxima >5 MHz - minim 192 elemente unghi de scanare minim 70° - aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie - compatibil cu tehnologia de elastografie strain 3. Transductor liniar - gama de frecventa valoarea minimă < 4MHz, valoarea maxima > 12 MHz - minim 256 elemente - camp de scanare minim 50 mm - aplicatii: abdomen, parti moi, vascular, pediatrie, neonat. — compatibil cu tehnologia de clastografie clastografia strain 4. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D 5. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D (exemplu THI) 6. Baterie internă inclusă în unitatea de bază sau UPS extern cu timpul minim de lucru de 30 min. 7. Termoprinter alb negru integrat in unitatea de baza. 8. Cerinte fata de oferta Perioada de garanție: minim 36 luni de la data instalări
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă |  |  |  | Descriere: Acest ecograf este special conceput pentru consultațiile ginecologice și obstetricale. Oferă imagini clare și detaliate ale organelor reproducătoare feminine și ale fătului, fiind ideal atât pentru monitorizarea sarcinii, cât și pentru diagnosticarea afecțiunilor ginecologice. Cu tehnologie avansată, permite vizualizarea rapidă și precisă a detaliilor importante, ajutând medicul să ofere un diagnostic sigur. Este ușor de folosit și oferă rezultate de încredere, chiar și în cazurile mai complexe. PROBE PORTURI ≥4 Tip Sonde 1. Sondă liniară de înaltă performanță cu bandă largă (broadband) de frecvențe, cu un spectru cuprins între minim 2.0 MHz și maxim de cel puțin 18.0 MHz, optimizată pentru rezoluție extremă în structuri superficiale. 1. Numar minim de elemente: 570 2. Convex tip matricială / broadband / monocristal (3D/4D) cu valoarea minima nu mai mare de 1 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim minim 70 ° cu posibilitate de mărire pînă la minim 140° pentru evaluarea corelată a anatomiei fetale cu structurile materne relevante, într-un singur plan de imagine. 2. Numar minim de elemente: 190 3. Endocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz si cu valoarea maxima nu mai mică de 12 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° 3. Numar minim de elemente: 140 Posibilitatea de dotare cu sonde de tip: matrix, monocristal și 4D. Să fie specificată lista completă a sondelor matriciale, monocristal și volumetrice 4D compatibile cu platforma ofertată, pentru asigurarea posibilității de extindere și performare a examinărilor volumetrice și avansate pe viitor. Lista va include cel puțin denumirea/modelul fiecărei sonde, tipul (matricială, single cristal,4D, broadband), gama de frecvențe și domeniul clinic de utilizare (ex. abdominal, obstetrică-ginecologie, cardiac, superficial etc.), demonstrând compatibilitatea nativă cu sistemul propus. Echipamentul trebuie sa dispuna de minim o sonda liniara cu frecventa inalta de minim 18 Mhz Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adâncimea de scanare maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stingă / Dreapta da POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod 2-D/B-Mode 3-D (automatic) Harmonic imaging Elastografie tip compresivă pentru sonda liniră cu care va fi livrat dispozitivul, DOPPLER Tip PW, CFM disponibil pe toate sondele Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler HPRF da Tehnologie avansată de vizualizare a fluxurilor sanguine microvasculare cu viteză redusă (regim non-doppler de înaltă rezoluție), cu capacitatea de redare tridimensională a curgerii sângelui prin adăugarea de efecte de relief, volum și umbre (vizualizare stereoscopică/volumetrică a fluxului), disponibilă pe toate sondele din dotare. Duplex în timp real da Triplex în timp real da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea măsurărtorilor conform necesitatilor utilizatorului Diapazon dimamic selectabil Focalizarea continu a gamei dinamice Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Export in format PDF Asistență AI pentru detecția automata a planurilor de măsurare fetală conform ghidurilor ISUOG, acoperind cel puțin itemii biometrici BPD, OFD, HC, AC, APAD/TAD, FL, HL și asigurând standardizarea tehnicii de diagnostic Functionalitati avansate: Regim volumetric 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezența tehnologiei de formare a culorii naturale a fătului - cu posibilitate de dotare opțională. Regim de postprocesare pentru imaginile volumetrice 3D cu posibilitate de tăiere a secțiunilor care nu sunt necesare, schimbarea unghiului de vizualizare și a adâncimii pe toate axele de formare a imaginii - cu posibilitate de dotare opțională. Funcție automată bazată pe inteligență artificială pentru analiza creierului fetal, capabilă să identifice și să afișeze în mod automat cel puțin 9 planuri de diagnostic standardizate și să efectueze măsurători biometrice automate dintr-un singur volum 3D achiziționat. Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata sau echivalent - cu posibilitate de dotare opțională. Regim non-doppler de diagnostic pentru vizualizarea arborelui vascular și a vaselor mici cu flux sanguine de viteză redusă. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 2/3 sau echivalent. - cu posibilitate de dotare opțională. Algoritm automat pentru evaluarea morfologiei uterine prin reconstrucția automată a planului coronal al uterului și identificarea automată a joncțiunii endometru-miometru (măsurare automată a volumului și axelor uterine). Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită sau echivalent. Sistem automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode Procesare avansată a imaginii pentru accentuarea marginilor structurilor anatomice, care să asigure evidențierea și clarificarea conturului obiectelor examinate, precum și vizualizarea mai fină și mai precisă a interfețelor tisulare. Ajustarea frecventelor de lucru automat de catre dispozitiv. Regim de formare a imaginei trapezoidal sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale sau echivalent. PAN/ZOOM imagine în timp real PAN/ZOOM imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1TB Memoria Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec DICOM 3.0 Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc LAN/NET RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Obstetrica Ginecologie Abdomen Organe superficiale Small Parts/ Parti moi Vascular Pediatric Cardiologie, opțional Muscoscheletal (MSK) MONITOR Monitor principal cu diagonala ≥ 27" si tehnologie OLED Rezolutia minimă 1920x1080 sau superioara Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch screen Diagonala ≥ 14" Consola de lucru reglabilă pe înălțime și rotație stânga-dreapta printr-un mecanism de mișcare asistat/motorizat (fără deplasarea bazei aparatului pe podea), dotată cu sistem integrat de management ascuns al cablurilor și suport dedicat pentru încălzitor de gel integrat în structura consolei. Prezența unui sistem integrat de iluminare ambientală pe structura monitorului sau a consolei pentru reducerea oboselii vizuale. Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă Iluminare consola Control intesitate iluminare Butoane programbile pentru utilizator Consola de lucru Ajusare înălțime Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. Prezenta rotilor minim 4 Frîne minim 2 Imprimantă alb/negru integrat Încălzitor de gel Convertire în format pentru imprimantă 3D - cu posibilitate de dotare opțională. GEL USG ≥5 L Rolă de hârtie pentru imprimanta alb/negru ≥ 1 rolă
33100000-1 | 4 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Cod 300100 APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel putin 4 active CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1 PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon 4 - 13 MHz numar de elemente ≥192 Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm Convex minim diapazoт 1.5 - 5,5 MHz "numar de elemente ≥192 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata" Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Unghi de scanare obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu Mod Anatomic si Anatomic Curbat obligatoriu Harmonic imaging obligatoriu Imagine prin Compunere Spatiala obligatoriu DOPPLER Tip CW, PW, CFM, HPRF Afişare frecvenţă obligatoriu Afişare viteză obligatoriu Power Doppler obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale obligatoriu Diapazon dinamic selectabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media obligatoriu Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu Analiza cantitativa TDI obligatoriu Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) obligatoriu HD Zoom obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD ≥ 1TB sau Hybrid (SSD+HDD)" Cine Memorie CINE ≥ 950MB sau min 63000 frame-uri sau min 800 sec DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ General obligatoriu Cardiac obligatoriu Regim panoramic avansat obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) obligatoriu Elastografie sharewave (compresie acustică) obligatoriu Altele Să se indice GHID ACE Transrectal obligatoriu Transperineal obligatoriu MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel obligatoriu Imprimantă digitala alb-negru obligatoriu Port USB ≥5 obligatoriu DIVIZARE MONITOR obligatoriu ALIMENTARE obligatoriu, 220 V 50-60 Hz (UPS) sau Baterie internă
33100000-1 | 5 | Sistem de colorare a lamelor histologice si transfer automat catre statia de montare a lamelelor pe lame | Sistem de colorare a lamelor histologice si transfer automat catre statia de montare a lamelelor pe lame |  |  |  | Statie de colorare Ecran color tactil integrat in corpul echipamentului Software integrat cu suportul mai multor limbi si posibilitate de schimbare usoara Unitatea trebuie sa aiba integrat un sistem de energie de rezerva care sa fie capabil sa asigure energia necesara pentru continuarea operatiunii de colorare cel putin 30 de minute daca alimentarea de la retea este oprita sau UPS Unitatea trebuie sa aiba integrat port USB care sa permita utilizatorului sa salveze protocoale, sa programeze statia sau sa transfere fisiere de QC (control al calitatii) in vederea printarii sau salvarii de rezerva Software-ul integrat sa fie capabil sa salveze cel putin 50 de programe de lucru cu 50 de pasi fiecare in memoria interna Unitatea trebuie sa aiba integrat cel putin 5 zone de incalzire cu ventilatie cu temperatura independent reglabila pe fiecare zona utilizabile pentru uscarea a cel putin 100 lame simultan, Minim 40 de vase de lucru pentru reactivi, spalare, uscare, incarcare, descarcare Trebuie sa poata procesa simultan minim 300 lame prin protocoale validate Trebuie sa permita pozitionarea aceluiasi reactiv in mai multe vase de lucru Trebuie sa permita alocarea unui reactiv la unul sau mai multe protocoale de colorare diferite Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea sa poata fi conectata la un sistem de exhaustare Unitatea trebuie sa posede sistem de iluminare LED integrat care sa asigure utilizatorului o vedere clara asupra zonei de colorare Software-ul trebuie sa aiba o functie de intoarcere automata care sa permita utilizatorului sa recheme orice suport cu lame incarcat anterior sau oprire proces de colorare pentru orice suport Software-ul integrat trebuie sa aiba o functie care sa permita prioritizarea rack-urilor cu lame Cosurile de colorare sa aiba un volum de minim 310 mL pentru umplurea cu reactivi Cosurile de colorare trebuie sa poata fi spalate intr-o masina automata de spalat vase fara a se deteriora Software-ul integrat trebuie sa aiba protectie cu coduri de acces Software-ul integrat sa aiba o functie de auto-alocare care sa asigure distributia (aranjarea) reactivilor in cea mai eficienta pozitie tinand cont de protocoalele de lucru introduse. Sistemul trebuie sa fie livrat cu: *cel putin 30 de cosuri de reactivi si cel putin 5 cosuri incalzite, deja montate pe aparat *filtru de carbune integrat, cos de colorare si transport, statie de apa cu minim 3 vase (doua premontate), minim 6 capace individuale si minim 4 capace pentru mai multe poziti simultan, minim 3 vase de colorare de rezerva, manual de operare printat si pe CD, manual de inregistrare service. Statie de montare lame Capacitate de minim 200 lame per ora montate Sa prezinte sistem de management pentru lame si lamele care sa poata detecta si refuza automat lamele si lamelele care au margini neregulate sau sunt zgariate Cu posibilitatea de ajustare a volumului de montant dispersat in dependenta de parametrii necesari Sa aiba integrat ecran tactil sau echivalent pentru control cu software intuitiv Sa poata utiliza atat mediu de montare pe baza de xilen cat si mediu de montare pe baza de toluen Software-ul integrat sa monitorizeze tipul prepararii lamei,lame si numarul de lamele utilizate si numarul de cosuri cu lame in asteptare pentru montarea de lamele Sistemul sa fie capabil sa descarce informatii tehnice si sa realizeze actualizarile necesare Sistemul sa fie neoperational daca orice usa de acces in aparat este deschisa Sa includa un sistem de energie de rezerva care in cazul unei pene de curent sa poate asigura energia necesara finalizarii montarii lamelor din ultimul cos in lucru sau UPS Sa includa sistem de ventilare si sistem de filtrare cu carbune activ al vaporilor de solventi Sa porneasca automat procesul de montare al lamelor atunci cand este introdus un cos cu lame chiar si atunci cand este in cuplaj cu un colorator Sa aiba port special de conectare la un sistem de exhaustare
33100000-1 | 6 | Dinamometru de mână | Dinamometru de mână |  |  |  | Dinamometrul de mână este un dispozitiv medical de evaluare conceput pentru a măsura forța izometrică maximă a mușchilor flexori ai degetelor și ai mâinii. Tip: Dinamometru mecanic/digital; Constructiv: De mână; Material: Plastic/Metal rezistent la șocuri mecanice (impact); Interval de măsurare: 0...90 kg, dar nu mai mic de 75 kg; Valoare minimă detectabilă(măsurabilă): 500 g; Scară gradată: Da; Toleranță precizie: ±500 g; Funcționalități - Blocarea aculul indicator/valorii de măsurate (pentru modele digitale) la valoarea maximă atinsă în timpul strângerii: Da; Pentru modelul digital baterii incluse pentru utilizarea dispozitivului.
33100000-1 | 7 | Lampa chirurgicală pentru examinare cu braț flexibil | Lampa chirurgicală pentru examinare cu braț flexibil |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 180 mm focusabi l Indexul de culoare, Ra ≥ 95 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1200 -1900 mm Distanța de lucru diapazon minim 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED -urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 80 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii" obligatoriu
33100000-1 | 8 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Componența: Mâner, cap otoscop. Cu Iluminare Prezența minim 6 aperturi: Spot mic, Spot mare, Semicerc, Filtrul roșu -verde, Apertura cu fanta, Apertura cu stea fixă Otoscop: Mărire minim 3x; Să conțină vârfuri otoscop minim 2 mărimi (de la 2 -5 mm) reutilizabile
33100000-1 | 9 | Lampa chirurgicală cu 2 sateliți | Lampa chirurgicală cu 2 sateliți |  |  |  | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavanda Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 ≥ 160 000 lux, satelit (cupola) nr.2 ≥ 160 000 lux Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operatie Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole da Dimensiunea cîmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm - Adîncimea ≥ 80 cm Rotația articulatiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50- 180 W”. Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere: - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu regalarea intensitatii luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da Înălţimea podului 3 -4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da
33100000-1 | 10 | Distilator de apă rezervor 4L | Distilator de apă rezervor 4L |  |  |  | Tip echipament – distilator electric de apă. Destinație – obținerea apei distilate pentru utilizare în autoclave și alte echipamente medicale/stomatologice. Capacitatea rezervorului de fierbere – minimum 4 litri. Productivitate – minimum 4 l/ ciclu Capacitate de distilare – minimum 22-24 litri/24 ore. Putere 750 – 800V. Alimentare electrică 220 – 240 V. Material cameră de fierbere și condensator – oțel inoxidabil Recipient de colectare din material rezistent, cu capac Sistem de oprire – automată. Ușor de curățat și întreținut Garanție – minimum 12 luni.
33100000-1 | 11 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320 |  |  |  | Descriere Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O Mecanism triger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bar Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe rotile Să se indica modelul oferit model Min. 4 rotile obligatoriu Min. 2 roți cu frînă obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu
33100000-1 | 12 | Spirometru pentru PC | Spirometru pentru PC |  |  |  | Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 pînă la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Pînă la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu Parametrii măsurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare obligatoriu
33100000-1 | 13 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu
33100000-1 | 14.1 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) |  |  |  | 1.1 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Biblioteca de medicamente listă cu toate categoriile de medicamente prezentă pe dispozitiv și actualizată conform cerințelor utilizatorului la instalare Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător sau echivalent obligatoriu Modul TIVA obligatoriu Mod intermitent obligatoriu Mod secvential obligatoriu Modul TCI obligatoriu Dozarea micro-perfuzie sau echivalent obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Jurnalul de evidență Numărul de evenimente memorate min. 1000 Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Comunicare Transmisie date fără fir (wireless, infraroșu sau radio) către stația de andocare sau sistemul informațional al spitalului obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 2h la 5 mL/h Suport Compatibilitate cu stația de andocare dedicată de la producător Fixarea individuală pentru fiecare pompă sau fixarea mai multor pompe în aceeași stație Cerințe obligatorii Garanție minim 24 luni Manual de utilizare în limba de stat pe suport de hârtie și / sau în format electronic Manual de service în limba engleză pe suport de hârtie și / sau în format electronic Ghid rapid în limba de stat da, pe suport de hârtie și în format electronic Lista cu piese de schimb și costul estimativ fără TVA pentru fiecare poziție în parte Lista va cuprinde (denumirea de bază, codul de referință / part number, cantitatea, etc.) Instruire utilizatori Instruirea va cuprinde: *momente esențiale pentru curățare, dezinfecție și întreținere; *reguli de siguranță la depozitare, transportare și pregătire de lucru; *ciclu complet de pornire, utilizare în toate regimurile disponibile, oprire; *precauţii de siguranţă în momentul utilizătii dispozitivului; Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , cu lungimea de cel putin 1.2 m , să se indice codul produsului oferit
33100000-1 | 14.2 | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa |  |  |  | Descriere Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului Parametrul Specificatie Capacitate stație Andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele Modul de andocare pompe cu seringă Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală da Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă. da Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul minim 3 pompe Posibilitate de cuplare module cel putin 2 module Port de conectare 220V pentru fiecare pompă da Port de transmitere date pentru fiecare pompă obligatoriu Caracteristici modul de transmitere date Port USB da Port Ethernet da Conectare fără fir, WiFi da Conectare HIS/LIS Bidirecțional, HL7 Accesorii Capac pentru port de de interconectare stații 1 buc. Modul de transmitere date 1 buc. Cablu de alimentare cu energie electrică 1 buc. Compatibil cu insasi pompa ofertanta obligatoriu Cerințe obligatorii Garanție minim 24 luni Manual de utilizare în limba de stat pe suport de hârtie și / sau în format electronic Manual de service în limba engleză pe suport de hârtie și / sau în format electronic Ghid rapid în limba de stat da, pe suport de hârtie și în format electronic Lista cu piese de schimb și costul estimativ fără TVA pentru fiecare poziție în parte Lista va cuprinde (denumirea de bază, codul de referință / part number, cantitatea, etc.) Instruire utilizatori Instruirea va cuprinde: *momente esențiale pentru curățare, dezinfecție și întreținere; *reguli de siguranță la depozitare, transportare și pregătire de lucru; *ciclu complet de pornire, utilizare în toate regimurile disponibile, oprire; *precauţii de siguranţă în momentul utilizătii dispozitivului; Software Se va furniza aplicația (software) dacă transmiterea datelor către HIS/LIS este dependentă de acesta
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Specificaţii de preț
Anexa nr. 23
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 35)
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| 33100000-1 | 1 | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1500000 | IMSP AMT Rîșcani
| 33100000-1 | 2 | USG Ginecologic obstetrician | USG Ginecologic obstetrician | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 583333.33 | IMSP CS CAHUL
| 33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000000 | IMSP CS Straseni
| 33100000-1 | 4 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 625000 | IMSP IMU
| 33100000-1 | 5 | Sistem de colorare a lamelor histologice si transfer automat catre statia de montare a lamelelor pe lame | Sistem de colorare a lamelor histologice si transfer automat catre statia de montare a lamelelor pe lame | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000000 | IMSP SCR
| 33100000-1 | 6 | Dinamometru de mână | Dinamometru de mână | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3125 | IMSP Policlinica de Stat
| 33100000-1 | 7 | Lampa chirurgicală pentru examinare cu braț flexibil | Lampa chirurgicală pentru examinare cu braț flexibil | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46666.66 | IMSP SR Cimișlia
| 33100000-1 | 8 | Otoscop | Otoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP SR Cimișlia
| 33100000-1 | 9 | Lampa chirurgicală cu 2 sateliți | Lampa chirurgicală cu 2 sateliți | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 133333.33 | IMSP SR Cimișlia
| 33100000-1 | 10 | Distilator de apă rezervor 4L | Distilator de apă rezervor 4L | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000 | IMSP Centru Stomatologic Municipal de Copii
| 33100000-1 | 11 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 421000 | IMSP Spitalul Clinic Bălți
| 33100000-1 | 12 | Spirometru pentru PC | Spirometru pentru PC | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 425000 | IMSP AMT BOTANICA
| 33100000-1 | 13 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 | Cîntar electronic pentru adulţi (220V) 130710 | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000 | IMSP AMT BOTANICA
| 33100000-1 | 14.1 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Bucată | 54 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1890000 | IMSP IMU
| 33100000-1 | 14.2 | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa | Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringa | Bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |  | IMSP IMU
8689458.32
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
F 088 / PSO AM-002; Ed./Rev. 2/0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________