## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) |  |  |  | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) Descriere Destinat pentru expunerea terapeutică locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru tratarea bolilor inflamatorii, etc. Parametrul Specificația Rezistența nominală la sarcină, Ohm 50, ± 5 Distanța optimă a electrodului, mm 15, ± 1 Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de funcționare, min ≤ 1 Timp de funcționare a dispozitivului în regim intermitent, h ≥ 5 Timp de funcționare standard, min ≥ 20 Timp de pauză, min 10 ≤ Interval de setare a temporizatorului, min 0-99, ± 5% Frecvența oscilațiilor, MHz 27;12, ± 0,1% Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate nivelurile de putere da Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W (10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60), ± 20% Suporturi electrice flexibile da, ≥ 2 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Suport electrod de alimentare 2 buc. Electrozi înlocuibili 36 ± 5mm 2 set. 80 ± 5mm 2 set. 120 ± 5mm 2 set. Indicator de câmp magnetic 1 buc.
3310000-1 | 2 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz |  |  |  | Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoric cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate. Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentarea 220V
3310000-1 | 3 | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | Lampă de cuarţ cu iradiere locală |  |  |  | Lampă de cuarţ cu iradiere locală Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL (ureche, gât, nas). Parametrul Specificația Spectrul de emisie al lămpii, nm ≥ 100 - 275 Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m2 Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului ≥ 3 Materialul tuburilor opac, rezistent la UV Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total de lucru) ≥ 7 ore Regim de lucru ≥ 15 min. Regim de repaus 15 min., ± 5 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc. Tub cu iesire 5mm 1 buc. Tub cu iesire 15mm 1 buc. Tub cu o ieșire la un unghi de 60° 1 buc. Biodozimetru 1 buc.
3310000-1 | 4 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulativ asupra proceselor regenerative, etc. Parametrul Specificația Numărul de regimuri posibile ≥ 5 Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz ≥ 4900, ± 100 tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare) Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm ≥ 240 ± 50 Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm ≥ 1 ± 0,1 Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație ≤ ± 15% Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA ± 0,1 Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10 Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. (200±20); (400±40); (800±80) Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală Cronometru, setarea timpului, min. ≥ 1-99 Eroarea relativă a timpului setat, sec. ≤ ± 2 Timpul de întîrziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. ≤ ± 15 Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. ≤ ± 1 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Complectația standardă Electrozi câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Toate mărimile de pernuțe câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.
3310000-1 | 5 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză |  |  |  | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.
3310000-1 | 6 | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută |  |  |  | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.
3310000-1 | 7 | Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală | Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală |  |  |  | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de cîmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. ≥ 1 - 20 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.
3310000-1 | 8 | Saltea antiescare Sistem saltea + compresor | Saltea antiescare Sistem saltea + compresor |  |  |  | Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥30 microni Dimensiuni 195-200 cm x 80-90 cm, h ≥ 7 cm Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 135 kg Set de reparare inclus kit lipici special + petice Compresor / pompa Silențios da "Trebuie să funcționeze în permanență, cît timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" da Alimentare 220V Regulator electric da durata ciclului 10-15 min.
3310000-1 | 9 | Ultsonograf | Ultsonograf |  |  |  | A. UNITATEA DE BAZA CU URMATOARELE CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: Sistem ecografic multidisciplinar stationar de inalta performanta dedicat examinarilor de specialitate pentru pacienti adulti , respectiv examinari abdominale avansate, parti moi si urologice ARHITECTURA ECHIPAMENTULUI SI INTERFATA CU UTILIZATORUL Sistem ergonomic cu panou de lucru usor de utilizat si intuitiv dotat cu carucior incorporat ce dispune de roti orientabile pentru transportul facil intre cabinetele de examinare si spatii de plasare a perifericelor Echipamentul trebuie sa dispuna de: - 2 porturi active pentru sonde - 1 port destinat transductorilor non-imagine Rotile de transport a echipamentului trebuie sa fie prevazute cu un sistem integrat de blocare a acestora Sistemul sa fie prevazut cu tastatura alfphanumerica Stocarea interna a datelor ecografice sa se efectueze pe o unitate tip SSD/HDD Capacitate de stocare minim 500 GB Sistem de operare tip minim Windows 10 sau superior Procesorul de ultima gereratie Intel din gama i (i3,i5,i7,i9) Echipamentul sa fie prevazut cu minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului Echipamentul trebuie sa permita atasarea unui monitor suplimentar prin minim urmatoarele porturi disponibile in acest sens : HDMI Echipamentul trebuie sa fie prevazut cu un port LAN pentru conectarea la retea Sistemul sa fie prevazut cu minim 5 porturi USB pentru conectarea perifericelor Monitor cu tehnologie de ultima generatie tip LED cu diagonala de minim 19 inch Rezolutia monitorului tip Full HD (1920 x 1080) Monitorul prezinta posibilitatea reglarii luminozitatii Monitorul dispune de un mecanism de blocare pentru transportul in siguranta Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita deplasarea in toate planurile: - Rotatii minime pe orizontala ±90 grade - Sa permita efectuarea de rotatii pe verticala Panoul de control trebuie sa fie prevazut cu minim 4 taste configurabile de catre utilizator precum si minim 3 suporturi pentru transductori Aplicatii minim disponibile pe sistem: Obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, abdomen, parti moi, urologie, pediatrie Preseturi standard disponibile din fabrica : Abdomen, renal, cord fetal, vezica, tiroida, testicol, uter, sold pediatric, etc Sistemul sa permita functionarea in urmatoarele moduri : Modul 2D Modul Doppler Color Modul Doppler pulsat Modul Angiografic de putere Modul Power Doppler directional Modul Mod M si Modul M anatomic Modul Doppler color tisular Modul Doppler pulsat tisular Tehnologii de obtinere a imaginii ecografice Formatorul de unde digital de mare viteza trebuie sa permita scanarea si procesarea pe minim 800.000 canale digitale Pentru imbunatatirea imaginii ecografice, gaam dinamica sa fie minim 255 dB Sistemul sa permita scanarea atat in plan apropiat cat si departat, minim in intervalul 2-35 cm Sistemul ecografic trebui sa dispuna de soft pentru imbunatatirea imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor Echipamentul dispune e tehnica adaptiva de analiza comparativa a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si imbunatateste calitatea imaginii, conducand la obtinerea unei imagini mai precise in detalii morfologice Prin intermediul unei singure taste, utilizatorului este permisa efectuarea urmatoarelor optimizari in mod automat in functie de modul de lucru activat : - Optimizarea automata in scala de gri, reglarea automata a amplificarii si compensarii timp-aplificare in modul 2D - Optimizarea automata prin reglarea liniei de baza si a PRF-ului in modul spectral Stocarea imaginilor ecografice Echipamentul va ingloba o baza de date pentru pacienti ce permite stocarea datelor demografice ale acestora, imagini statice cat si dinamice, rapoarte Sistemul sa permita posibilitatea salvarii bazei de date, raincarcarea acesteia pe un dispozitiv extern precum si posibilitatea de a importa sau exporta imagini Echipamentul permite stocarea informatiilor in baza de date a pacientilor in cel putin urmatoarele formate : - AVI - JPEG - BMP - TIFF - MPEG Dimensiunea memoriei CINE sa fie de minim 450 MB Moduri de afisare a imaginii Pentru examinarile pediatrice de sold, echipamentul permite rotirea imaginii la urmatoarele unghiuri: 0°, 90°, 180°, 270° Pentru facilitarea observarii detaliilor ecografice echipamentul trebuie sa permita inversarea imaginii : Sus/jos si Stanga/dreapta Dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de tesut scanat Dispune de mod de afisare imagine duala pe imagini inghetate cat si in timp real Echipamentul ecografic trebuie sa permita post-procesarea imaginilor achizitionate Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul - Convex volumetric care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 4.3 – 7.8 MHz - Microconvexe endocavitare volumetrice care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.2 - 9 MHz - Liniar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 5.7 - 11.7 MHz - Sectorial arie fazata care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.1 – 7.8 MHz Modul de lucru 2D Posibilitatea inclinarii ferestrei 2D Moduri de lucru minim disponibile : cu armonice fundamentale, cu armonice cu inversie de faza si cu frecvente compuse Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Permite selectarea a minim 5 frecvente de lucru Sistemul dispune de minim 9 harti de gri Sistemul dispune de posibilitate de reglare a densitatii liniilor Echipamentul este prevazut cu soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor reglabil in minim 5 pasi Echipamentul este prevazut cu soft de imbunatatire a rezolutiei prin combinarea directionarii complexe a fasciculului si a liniilor de scanare reglabil in minim 4 pasi Permite reglarea unghiului de scanare minim 45-100% Zoom - Read zoom - Write zoom Posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100% Posibilitatea modificarii unghiului de achizitie in sondele volumetrice din consola ecografului, fara a misca sonda Posibilitatea reglarii gain-ului general pe o scala de la 1 la 100 Echipamentul permite utilizarea a cel putin 4 zone focale simultan in inaginea 2D pentru o rezolutie marita Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Permite optimizarea automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton Modul de lucru M Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Sistemul dispune de minim 9 harti de gri Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed) Mod de lucru M anatomic disponibil Mod de lucru M Color disponibil Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Reglarea modului M prin apasarea unui singur buton Posibilitatea alegerii de catre utilizator a dimensiunii ferestrei si pozitiei modului M versus modul 2D Modul de lucru Doppler Color Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Harta separata de culoare tip « variance » Posibilitate de reglare a sensibilitatii Gama PRF trebuie sa acopere minim intervalul 0.2 KHz – 19 KHz Permite inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30° Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 Posibilitatea inversarii hartii de culoare Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Sistemul dispune de minim 2 frecvente selectabile Posibilitatea reglarii densitatii liniilor Posibilitatea reglarii liniei de baza Echipamentul permite efectuarea unui update ulterior cu urmatoarele moduri de lucru si caracteristici speciale : Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. CONFIGURATIE DE LIVRARE: UNITATEA DE BAZA ce implineste cerintele tehnice minime de la punctul A. TRANSDUCTORI : Transductor Convex multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie - gama de frecventa in intervalul minim 2,3-7,6 MHz - sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale active - unghi de scanare mai mare 65° - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie Transductor liniar multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, vascular, parti moi, musculoscheletal, obstetrica, ginecologie, pediatric - gama de frecventa in intervalul minim 5.2 - 11.7 MHz - sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale active - camp de scanare mai mare 35 mm SOFTURI SI MODURI DE LUCRU: Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D
3310000-1 | 10 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop |  |  |  | Fibrobronhoscop Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Specificația ≥ 100 grade 0 grade 3- 50mm ≤ 6 mm 180/90 grade ≤ 6mm ≥ 600 mm ≥ 2,6 mm Lampă de rezervă - min. 1 unit. Piesă bucală - min. 2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină halogen/xenon (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) Pensă de biopsie - min. 2 unit.
3310000-1 | 11 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat |  |  |  | Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90˚; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; RelEYE eye review Marimea stimularii (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Custom Static testing Calculator integrat cu perimetru computerizat, cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Ecran tactil (touchscreen); Keyboard Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Guided Progression Analysis (GPA), Mixed GPA, Serial field overview Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 Hz.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) | Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 27333 | SR Comrat
3310000-1 | 2 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 18750 | SR Comrat
3310000-1 | 3 | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | Lampă de cuarţ cu iradiere locală | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 1416 | SR Comrat
3310000-1 | 4 | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 20750 | SR Comrat
3310000-1 | 5 | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | Dispozitiv de galvanizare și electroforeză | 3: bucată; 4: 2; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 8166 | SR Comrat
3310000-1 | 6 | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută | Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 3750 | SR Comrat
3310000-1 | 7 | Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală | Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 1250 | SR Comrat
3310000-1 | 8 | Saltea antiescare Sistem saltea + compresor | Saltea antiescare Sistem saltea + compresor | 3: bucată; 4: 20; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 21000 | Spiatlul de Psihiatrie Bălți
3310000-1 | 9 | Ultsonograf | Ultsonograf | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 460000 | CS Edineț
3310000-1 | 10 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop | 3: bucată; 4: 1; 9: 1. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea) | 200000 | IMSP Sfânta Treime
3310000-1 | 11 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat | 3: bucată; 4: 1 | 750000 | AMT Ciocana
1512415
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________