## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analizator de amoniac | Analizator de amoniac |  |  |  | Analizator de amoniac Descriere Analizator de amoniac este un analizator care permite detectarea cantității de amoniac din sângele uman integral Tipul dispozitivului Benchtop Ecran LED Timpul de măsurare Maxim 4 minute Timp de așteptare între măsurări Maxim 2 minute Lichidul biologic Sânge integral fără pregătire prealabilă Cantitatea de sânge necesar pentru măsurare Maxim 20 µL Metoda de măsurare Reflecției de lumină Intervalul de măsurare 8 – 285 µmol/L Unități de măsură µg/dL și µmol/L Memorie internă Pentru minim 50 de analize Accesorii și consumabile Kit pentru măsurare Pentru 5000 de analize Cablu de alimentare 1 buc Sursa de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Tipul conexiunii Schuko Training Training pentru utilizator prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri Testarea performanței, mentenanța periodică Documente Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Instalare și darea în exploatare Testare Da Garanție Efectuarea mentenanței periodice în garanție De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică
33100000-1 | 2 | Microscop | Microscop |  |  |  | Descriere Microscopul este un instrument optic folosit pentru vizualizarea obiectelor foarte mici Parametru Cerință Descriere generală Modul de amplasare Pe masă Tipul microscopului Cu câmp luminos Configurație Vertical, cu sursa de lumină sub specimen Ocular Tip Binocular Magnificare Minim 10x Număr de câmp Minim 22 Tipul ocularilor Cu compensarea ametropiei +5 - -5 Protecție de cauciuc față de lumina laterală Da Distanța interpupilară Ajustabilă, 50 – 75 mm Turela rotativă și obiective Număr de obiective 3 bucăți Tipul obiectivelor Plan Acromat Obiectiv necesar 10x, 40x, 100x, Ajustarea specimenului Tipul focusării Rapid și fin Pasul de ajustare fin Maxim 3 µm Platformă de lucru Axe de reglare a suportului Axe de reglare a suportului X, Y Cu cleme de fixare Cu cleme de fixare, o clemă mobilă Light source Tip LED Durata de viață a sursei de lumină Minim 50000 ore Tipul de iluminare Trans-iluminare Ajustarea luminii Da, continuu Condensor de lumină Tipul diafragmei Cu ajustarea diametrului Intervalul de ajustare a diametrului diafragmei 1,25x – 100x Accesorii Husă de protecție 1 bucată Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Tip fir de alimentare Shuko Training Training pentru utilizator, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri, Testarea performanței, mentenanța periodică Documente Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Instalare și darea în exploatare Testare Garanție Efectuarea mentenanței periodice în garanție De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică
33100000-1 | 3 | Centrifugă 10 – 12 tuburi 150910 | Centrifugă 10 – 12 tuburi 150910 |  |  |  | Centrifugă, de laborator (10-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 4 | Centrifugă 24 – 32 tuburi150930 | Centrifugă 24 – 32 tuburi150930 |  |  |  | Centrifugă de laborator (24-32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 5 | Incubator de laborator 250310 | Incubator de laborator 250310 |  |  |  | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 40 - 60 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 60 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar fără TVA | Preţ unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Analizator de amoniac | Analizator de amoniac | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.66
33100000-1 | 2 | Microscop | Microscop | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120833.33
33100000-1 | 3 | Centrifugă 10 – 12 tuburi 150910 | Centrifugă 10 – 12 tuburi 150910 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 4 | Centrifugă 24 – 32 tuburi150930 | Centrifugă 24 – 32 tuburi150930 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.6667
33100000-1 |  | Incubator de laborator 250310 | Incubator de laborator 250310 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.6667
[5 empty] | Suma total: |  |  |  |  | #REF! | 395833.3233
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________