## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie ( 004221 ) | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie ( 004221 ) |  |  |  | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)
33100000-1 | 2 | Banda Shirmer nr.100 ( 004222 ) | Banda Shirmer nr.100 ( 004222 ) |  |  |  | Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)
33100000-1 | 3 | Bastonase igienice auriculare ( 004223 ) | Bastonase igienice auriculare ( 004223 ) |  |  |  | Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți
33100000-1 | 4 | Bastonase igienice auriculare pe lemn ( 004224 ) | Bastonase igienice auriculare pe lemn ( 004224 ) |  |  |  | Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți
33100000-1 | 5 | Burete absorbant oftalmic ( 004225 ) | Burete absorbant oftalmic ( 004225 ) |  |  |  | Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,
33100000-1 | 6 | Benzi de silicon ( 004226 ) | Benzi de silicon ( 004226 ) |  |  |  | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder)
33100000-1 | 7 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon ( 004227 ) | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon ( 004227 ) |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 - 2,1 x 0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder)
33100000-1 | 8 | Tub de silicon ( 004228 ) | Tub de silicon ( 004228 ) |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2) Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø metallic probe
33100000-1 | 9 | Brilliant blue ( 004229 ) | Brilliant blue ( 004229 ) |  |  |  | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula
33100000-1 | 10 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular ( 004230 ) | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular ( 004230 ) |  |  |  | Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
33100000-1 | 11 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular ( 004231 ) | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular ( 004231 ) |  |  |  | Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
33100000-1 | 12 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004232 ) | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004232 ) |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 13 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004233 ) | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004233 ) |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 14 | Canula cu vârf moale la polisare 25G ( 004234 ) | Canula cu vârf moale la polisare 25G ( 004234 ) |  |  |  | Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.
33100000-1 | 15 | Canula cu vârf moale la polisare 27G ( 004235 ) | Canula cu vârf moale la polisare 27G ( 004235 ) |  |  |  | Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.
33100000-1 | 16 | Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G ( 004236 ) | Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G ( 004236 ) |  |  |  | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 17 | Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G ( 004237 ) | Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G ( 004237 ) |  |  |  | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 18 | Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G ( 004238 ) | Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G ( 004238 ) |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 19 | Canula getabila 27G, dreapta ( 004239 ) | Canula getabila 27G, dreapta ( 004239 ) |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină.
33100000-1 | 20 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția ( 004240 ) | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția ( 004240 ) |  |  |  | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata la 6-8 mm, BOND, steril
33100000-1 | 21 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului ( 004241 ) | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului ( 004241 ) |  |  |  | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.
33100000-1 | 22 | Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 ( 004242 ) | Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 ( 004242 ) |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
33100000-1 | 23 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon ( 004244 ) | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon ( 004244 ) |  |  |  | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon
33100000-1 | 24 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie ( 004245 ) | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie ( 004245 ) |  |  |  | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;
33100000-1 | 25 | Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C ( 004246 ) | Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C ( 004246 ) |  |  |  | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;
33100000-1 | 26 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G ( 004247 ) | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G ( 004247 ) |  |  |  | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril
33100000-1 | 27 | Cirlige iriene (Iris retractors) ( 004248 ) | Cirlige iriene (Iris retractors) ( 004248 ) |  |  |  | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.
33100000-1 | 2842942 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc ( 004249 ) | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc ( 004249 ) |  |  |  | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 29 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus ( 004250 ) | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus ( 004250 ) |  |  |  | Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360º. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
33100000-1 | 30 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus ( 004251 ) | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus ( 004251 ) |  |  |  | Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 31 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector ( 004252 ) | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector ( 004252 ) |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 32 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica ( 004253 ) | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica ( 004253 ) |  |  |  | Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus ( 004254 )1720 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus ( 004254 )1720 |  |  |  | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *
33100000-1 | 34 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector ( 004256 ) | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector ( 004256 ) |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 35 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004257 ) | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004257 ) |  |  |  | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004258 ) | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004258 ) |  |  |  | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial multifocal ( 004259 ) | Cristalin artificial multifocal ( 004259 ) |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară trifocal pliabil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. Optic biconvex asferic cu zona diafractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1,55. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic ( 004260 ) | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic ( 004260 ) |  |  |  | Cristalin artificial acrylic, hidrofob, copolimer, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, angulatia hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360º. Destinat inciziei 2,2 – 2,4 mm, cartuș inclus. Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni , pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril, cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat ( 004261 ) | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat ( 004261 ) |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 40 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) ( 004262 ) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) ( 004262 ) |  |  |  | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)
33100000-1 | 41 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade ( 004263 ) | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade ( 004263 ) |  |  |  | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)
33100000-1 | 42 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004264 ) | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004264 ) |  |  |  | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus, satinat, steril
33100000-1 | 43 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm ( 004265 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm ( 004265 ) |  |  |  | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)
33100000-1 | 44 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm ( 004266 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm ( 004266 ) |  |  |  | Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit
33100000-1 | 45 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm ( 004267 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm ( 004267 ) |  |  |  | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)
33100000-1 | 46 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm ( 004268 ) | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm ( 004268 ) |  |  |  | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)
33100000-1 | 47 | Dispozitive intubatie lacrimala ( 004270 ) | Dispozitive intubatie lacrimala ( 004270 ) |  |  |  | Dispozitive intubatie lacrimala cu 2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set, Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimal
33100000-1 | 48 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical ( 004271 ) | Foarfece endooculare cu tăiere vertical ( 004271 ) |  |  |  | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril
33100000-1 | 49 | Foarfece endooculare Curved ( 004272 ) | Foarfece endooculare Curved ( 004272 ) |  |  |  | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril
33100000-1 | 50 | Hialuronat de sodiu 1% ( 004273 ) | Hialuronat de sodiu 1% ( 004273 ) |  |  |  | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscozitate circa 30.000 mPas osmolitate 270-400mOsm/kg
33100000-1 | 51 | Hialuronat de sodiu 1,4% ( 004274 ) | Hialuronat de sodiu 1,4% ( 004274 ) |  |  |  | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară. în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.
33100000-1 | 52 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului ( 004275 ) | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului ( 004275 ) |  |  |  | Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.
33100000-1 | 53 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune ( 004276 ) | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune ( 004276 ) |  |  |  | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril
33100000-1 | 54 | Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril ( 004277 ) | Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril ( 004277 ) |  |  |  | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm
33100000-1 | 55 | Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril ( 004278 ) | Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril ( 004278 ) |  |  |  | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm
33100000-1 | 56 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004279 ) | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004279 ) |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.
33100000-1 | 57 | Marcher chirurgical ( 004280 ) | Marcher chirurgical ( 004280 ) |  |  |  | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)
33100000-1 | 58 | Pense endooculare ILA ( 004281 ) | Pense endooculare ILA ( 004281 ) |  |  |  | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril
33100000-1 | 59 | Pense endooculare Tips: MAX Grip ( 004282 ) | Pense endooculare Tips: MAX Grip ( 004282 ) |  |  |  | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril
33100000-1 | 60 | Perfluoro-decalin ( 004283 ) | Perfluoro-decalin ( 004283 ) |  |  |  | sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml.
33100000-1 | 61 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System ( 004284 ) | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System ( 004284 ) |  |  |  | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;
33100000-1 | 62 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004285 ) | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004285 ) |  |  |  | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta
33100000-1 | 63 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon ( 004286 ) | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon ( 004286 ) |  |  |  | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta
33100000-1 | 64 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation ( 004287 ) | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation ( 004287 ) |  |  |  | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril
33100000-1 | 65 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon ( 004288 ) | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon ( 004288 ) |  |  |  | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta
33100000-1 | 66 | Set pentru injectarea uleiului de silicon ( 004289 ) | Set pentru injectarea uleiului de silicon ( 004289 ) |  |  |  | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G
33100000-1 | 67 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon ( 004290 ) | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon ( 004290 ) |  |  |  | Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon
33100000-1 | 68 | Sonda endolaser ( 004291 ) | Sonda endolaser ( 004291 ) |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.
33100000-1 | 69 | Sonda endolaser 25 g, curbata ( 004292 ) | Sonda endolaser 25 g, curbata ( 004292 ) |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.
33100000-1 | 70 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor ( 004293 ) | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor ( 004293 ) |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).
33100000-1 | 70 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient ( 004294 ) | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient ( 004294 ) |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa).
33100000-1 | 71 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G ( 004295 ) | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G ( 004295 ) |  |  |  | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril
33100000-1 | 72 | Ulei de Silicon 1300 cSt ( 004296 ) | Ulei de Silicon 1300 cSt ( 004296 ) |  |  |  | Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml
33100000-1 | 73 | Ulei de Silicon 5700 ( 004297 ) | Ulei de Silicon 5700 ( 004297 ) |  |  |  | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată
33100000-1 | 74 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004298 ) | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004298 ) |  |  |  | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta
33100000-1 | 75 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004299 ) | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004299 ) |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip
33100000-1 | 76 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml ( 004300 ) | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml ( 004300 ) |  |  |  | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular
33100000-1 | 77 | Viscoelastic în seringă 1ml ( 004301 ) | Viscoelastic în seringă 1ml ( 004301 ) |  |  |  | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.
33100000-1 | 78 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml ( 004302 ) | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml ( 004302 ) |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs.
33100000-1 | 79 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml ( 004303 ) | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml ( 004303 ) |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică OFTALMalmica, transparentă, isotona, apirogena, in seringa de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea NLT 4500-5500 cPs
33100000-1 | 80 | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004304 ) | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004304 ) |  |  |  | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată
33100000-1 | 81 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV ( 004305 ) | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV ( 004305 ) |  |  |  | Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 4 | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. ( 004306 ) | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. ( 004306 ) |  |  |  | Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 83 | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat ( 004307 ) | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat ( 004307 ) |  |  |  | Cristalin artificial progresiv (EDOF) toric, foldabil preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 84 | Cristalin toric, preincarcat ( 004308 ) | Cristalin toric, preincarcat ( 004308 ) |  |  |  | Cristalin artificial toric, foldabil, preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica., Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm. Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D - *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 85 | Cristalin multifocal toric (S forma). ( 004309 ) | Cristalin multifocal toric (S forma). ( 004309 ) |  |  |  | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 86 | cutit 2,2 incizia de baza ( 004310 ) | cutit 2,2 incizia de baza ( 004310 ) |  |  |  | Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)
33100000-1 | 87 | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat ( 004312 ) | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat ( 004312 ) |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 88 | Canula hidrodisectie getabila 25G ( 004313 ) | Canula hidrodisectie getabila 25G ( 004313 ) |  |  |  | Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei, sterila
33100000-1 | 89 | Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G ( 004314 ) | Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G ( 004314 ) |  |  |  | Canula discizor, 23G, angulata, sterila
33100000-1 | 90 | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004316 ) | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004316 ) |  |  |  | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon
33100000-1 | 91 | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004317 ) | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004317 ) |  |  |  | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon
33100000-1 | 92 | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala ( 004318 ) | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala ( 004318 ) |  |  |  | Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G
33100000-1 | 93 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina ( 004319 ) | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina ( 004319 ) |  |  |  | Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta
33100000-1 | 94 | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) ( 004320 ) | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) ( 004320 ) |  |  |  | Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii
33100000-1 | 95 | Cristalin multifocal, toric ( 004321 ) | Cristalin multifocal, toric ( 004321 ) |  |  |  | Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D
33100000-1 | 96 | Cristalin toric ( 004322 ) | Cristalin toric ( 004322 ) |  |  |  | Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 μm.
33100000-1 | 97 | Cristalin preincarcat ( 004323 ) | Cristalin preincarcat ( 004323 ) |  |  |  | Cristalin preincarcat, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarcat cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.
33100000-1 | 98 | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004324 ) | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004324 ) |  |  |  | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată
33100000-1 | 99 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004325 ) | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004325 ) |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 100 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004327 ) | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004327 ) |  |  |  | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus, satinat, steril
33100000-1 | 101 | Test Fluoresceina ( 008230 ) | Test Fluoresceina ( 008230 ) |  |  |  | Test Fluoresceina.
33100000-1 | 102 | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. ( 008232 ) | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. ( 008232 ) |  |  |  | Lentila intraoculara Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate imbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de retractiei - 1,46 A Constanta 118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0, Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru
33100000-1 | 103 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară ( 008233 ) | Cristalin artificial monofocal camera posterioară ( 008233 ) |  |  |  | Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
33100000-1 | 104 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben ( 008234 ) | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben ( 008234 ) |  |  |  | Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
33100000-1 | 8235 | Cristalin artificial multifocal ( 008235 ) | Cristalin artificial multifocal ( 008235 ) |  |  |  | Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refractie: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
33100000-1 | 106 | Cristalin artificial EDOF ( 008237 ) | Cristalin artificial EDOF ( 008237 ) |  |  |  | Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor
33100000-1 | 107 | Cristalin artificial toric EDOF ( 008238 ) | Cristalin artificial toric EDOF ( 008238 ) |  |  |  | Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.
33100000-1 | 108 | Cristalin artificial multifocal toric ( 008239 ) | Cristalin artificial multifocal toric ( 008239 ) |  |  |  | Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.
33100000-1 | 109 | Cristalin artificial ( 008240 ) | Cristalin artificial ( 008240 ) |  |  |  | Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
33100000-1 | 110 | Forceps oftalmic pentru capsulorhexis ( 008241 ) | Forceps oftalmic pentru capsulorhexis ( 008241 ) |  |  |  | Forceps oftalmic pentru capsulorhexis curbat, lungime 115 mm, titan
33100000-1 | 111 | Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză ( 008242 ) | Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză ( 008242 ) |  |  |  | Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză 20G, compatibil cu mîner intraocular V-003T
33100000-1 | 112 | Miner pentru instrument vitreoretinian ( 008243 ) | Miner pentru instrument vitreoretinian ( 008243 ) |  |  |  | Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm
33100000-1 | 113 | Phacocoper universal ( 008244 ) | Phacocoper universal ( 008244 ) |  |  |  | Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie ( 004221 ) | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie ( 004221 ) | Bucată | 56 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 99120
33100000-1 | 2 | Banda Shirmer nr.100 ( 004222 ) | Banda Shirmer nr.100 ( 004222 ) | Bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5475
33100000-1 | 3 | Bastonase igienice auriculare ( 004223 ) | Bastonase igienice auriculare ( 004223 ) | Bucată | 12000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 965.7
33100000-1 | 4 | Bastonase igienice auriculare pe lemn ( 004224 ) | Bastonase igienice auriculare pe lemn ( 004224 ) | Bucată | 37000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 3828.575
33100000-1 | 5 | Burete absorbant oftalmic ( 004225 ) | Burete absorbant oftalmic ( 004225 ) | Bucată | 3750 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 15000
33100000-1 | 6 | Benzi de silicon ( 004226 ) | Benzi de silicon ( 004226 ) | Bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 59626
33100000-1 | 7 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon ( 004227 ) | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon ( 004227 ) | Bucată | 125 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 24326.25
33100000-1 | 8 | Tub de silicon ( 004228 ) | Tub de silicon ( 004228 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 4782.6
33100000-1 | 9 | Brilliant blue ( 004229 ) | Brilliant blue ( 004229 ) | Bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 40495
33100000-1 | 10 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular ( 004230 ) | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular ( 004230 ) | Bucată | 180 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 102645
33100000-1 | 11 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular ( 004231 ) | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular ( 004231 ) | Bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 85537.5
33100000-1 | 12 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004232 ) | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004232 ) | Bucată | 3980 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 69650
33100000-1 | 13 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004233 ) | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004233 ) | Bucată | 11600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 208182.88
33100000-1 | 14 | Canula cu vârf moale la polisare 25G ( 004234 ) | Canula cu vârf moale la polisare 25G ( 004234 ) | Bucată | 850 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 21148
33100000-1 | 15 | Canula cu vârf moale la polisare 27G ( 004235 ) | Canula cu vârf moale la polisare 27G ( 004235 ) | Bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 42660
33100000-1 | 16 | Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G ( 004236 ) | Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G ( 004236 ) | Bucată | 3100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 27094
33100000-1 | 17 | Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G ( 004237 ) | Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G ( 004237 ) | Bucată | 4800 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 48000
33100000-1 | 18 | Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G ( 004238 ) | Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G ( 004238 ) | Bucată | 10420 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 88257.4
33100000-1 | 19 | Canula getabila 27G, dreapta ( 004239 ) | Canula getabila 27G, dreapta ( 004239 ) | Bucata | 170 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5667.8
33100000-1 | 20 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția ( 004240 ) | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția ( 004240 ) | Bucată | 1824 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 23712
33100000-1 | 21 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului ( 004241 ) | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului ( 004241 ) | Bucată | 550 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 20776.25
33100000-1 | 22 | Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 ( 004242 ) | Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 ( 004242 ) | Bucată | 63 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 27720
33100000-1 | 23 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon ( 004244 ) | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon ( 004244 ) | Bucată | 1250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2291675
33100000-1 | 24 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie ( 004245 ) | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie ( 004245 ) | Bucată | 496 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 4973218.4
33100000-1 | 25 | Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C ( 004246 ) | Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C ( 004246 ) | Bucată | 386 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 883940
33100000-1 | 26 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G ( 004247 ) | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G ( 004247 ) | Bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 526362
33100000-1 | 27 | Cirlige iriene (Iris retractors) ( 004248 ) | Cirlige iriene (Iris retractors) ( 004248 ) | Bucată | 82 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 23370
33100000-1 | 2842942 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc ( 004249 ) | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc ( 004249 ) | Bucată | 605 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1152779.1
33100000-1 | 29 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus ( 004250 ) | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus ( 004250 ) | Bucată | 1671 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5628487.785
33100000-1 | 30 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus ( 004251 ) | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus ( 004251 ) | Bucată | 754 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 796450.2
33100000-1 | 31 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector ( 004252 ) | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector ( 004252 ) | Bucată | 2652 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 2849441.4
33100000-1 | 32 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica ( 004253 ) | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica ( 004253 ) | Bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1213.34
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus ( 004254 )1720 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus ( 004254 )1720 | Bucată | 775 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1179937.5
33100000-1 | 34 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector ( 004256 ) | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector ( 004256 ) | Bucată | 300 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 297501
33100000-1 | 35 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004257 ) | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004257 ) | Bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 468750
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004258 ) | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. ( 004258 ) | Bucată | 1600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1241336
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial multifocal ( 004259 ) | Cristalin artificial multifocal ( 004259 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 227453
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic ( 004260 ) | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic ( 004260 ) | Bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 120143.775
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat ( 004261 ) | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat ( 004261 ) | Bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 238000
33100000-1 | 40 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) ( 004262 ) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) ( 004262 ) | Bucată | 1810 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 99550
33100000-1 | 41 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade ( 004263 ) | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade ( 004263 ) | Bucată | 636 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 34980
33100000-1 | 42 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004264 ) | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004264 ) | Bucată | 412 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 43260
33100000-1 | 43 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm ( 004265 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm ( 004265 ) | Bucata | 1646 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 90530
33100000-1 | 44 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm ( 004266 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm ( 004266 ) | Bucata | 2000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 120000
33100000-1 | 45 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm ( 004267 ) | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm ( 004267 ) | Bucată | 116 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 11252
33100000-1 | 46 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm ( 004268 ) | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm ( 004268 ) | Bucată | 4050 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 243000
33100000-1 | 47 | Dispozitive intubatie lacrimala ( 004270 ) | Dispozitive intubatie lacrimala ( 004270 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1600
33100000-1 | 48 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical ( 004271 ) | Foarfece endooculare cu tăiere vertical ( 004271 ) | Bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 97612.8
33100000-1 | 49 | Foarfece endooculare Curved ( 004272 ) | Foarfece endooculare Curved ( 004272 ) | Bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 115705
33100000-1 | 50 | Hialuronat de sodiu 1% ( 004273 ) | Hialuronat de sodiu 1% ( 004273 ) | Bucată | 5270 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 632400
33100000-1 | 51 | Hialuronat de sodiu 1,4% ( 004274 ) | Hialuronat de sodiu 1,4% ( 004274 ) | Bucată | 1520 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 349600
33100000-1 | 52 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului ( 004275 ) | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului ( 004275 ) | Bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 99131.69
33100000-1 | 53 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune ( 004276 ) | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune ( 004276 ) | Bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 29000
33100000-1 | 54 | Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril ( 004277 ) | Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril ( 004277 ) | Bucata | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 25667.6
33100000-1 | 55 | Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril ( 004278 ) | Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril ( 004278 ) | Bucată | 190 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 34834.6
33100000-1 | 56 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004279 ) | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004279 ) | Bucata | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 147500
33100000-1 | 57 | Marcher chirurgical ( 004280 ) | Marcher chirurgical ( 004280 ) | Bucată | 172 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 18576
33100000-1 | 58 | Pense endooculare ILA ( 004281 ) | Pense endooculare ILA ( 004281 ) | Bucată | 112 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 319200
33100000-1 | 59 | Pense endooculare Tips: MAX Grip ( 004282 ) | Pense endooculare Tips: MAX Grip ( 004282 ) | Bucată | 172 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 490200
33100000-1 | 60 | Perfluoro-decalin ( 004283 ) | Perfluoro-decalin ( 004283 ) | Bucată | 630 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 86940
33100000-1 | 61 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System ( 004284 ) | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System ( 004284 ) | Bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 36210
33100000-1 | 62 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004285 ) | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004285 ) | Bucată | 130 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 51567.1
33100000-1 | 63 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon ( 004286 ) | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon ( 004286 ) | Mililitru | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 236960
33100000-1 | 64 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation ( 004287 ) | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation ( 004287 ) | Bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 132726
33100000-1 | 65 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon ( 004288 ) | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon ( 004288 ) | Bucată | 126 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 598500
33100000-1 | 66 | Set pentru injectarea uleiului de silicon ( 004289 ) | Set pentru injectarea uleiului de silicon ( 004289 ) | Bucată | 106 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 120184.92
33100000-1 | 67 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon ( 004290 ) | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon ( 004290 ) | Bucată | 2150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 410295.25
33100000-1 | 68 | Sonda endolaser ( 004291 ) | Sonda endolaser ( 004291 ) | Bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 205940
33100000-1 | 69 | Sonda endolaser 25 g, curbata ( 004292 ) | Sonda endolaser 25 g, curbata ( 004292 ) | Set | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 378352
33100000-1 | 70 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor ( 004293 ) | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor ( 004293 ) | Bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 27750
33100000-1 | 70 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient ( 004294 ) | Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient ( 004294 ) | Bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 27750
33100000-1 | 71 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G ( 004295 ) | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G ( 004295 ) | Bucata | 230 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 347300
33100000-1 | 72 | Ulei de Silicon 1300 cSt ( 004296 ) | Ulei de Silicon 1300 cSt ( 004296 ) | Bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 226500
33100000-1 | 73 | Ulei de Silicon 5700 ( 004297 ) | Ulei de Silicon 5700 ( 004297 ) | Bucată | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 154800
33100000-1 | 74 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004298 ) | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004298 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 27178
33100000-1 | 75 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004299 ) | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System ( 004299 ) | flacon | 360 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 371502
33100000-1 | 76 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml ( 004300 ) | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml ( 004300 ) | flacon | 190 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 71307
33100000-1 | 77 | Viscoelastic în seringă 1ml ( 004301 ) | Viscoelastic în seringă 1ml ( 004301 ) | Bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 225180
33100000-1 | 78 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml ( 004302 ) | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml ( 004302 ) | Bucată | 7840 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 748249.6
33100000-1 | 79 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml ( 004303 ) | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml ( 004303 ) | Bucată | 300 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 10980
33100000-1 | 80 | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004304 ) | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004304 ) | Bucată | 725 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 23925
33100000-1 | 81 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV ( 004305 ) | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV ( 004305 ) | Bucată | 540 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1080000
33100000-1 | 4 | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. ( 004306 ) | Cristalin artificial foldabil (EDOF) progresiv preincarcat. ( 004306 ) | Bucată | 76 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 577600
33100000-1 | 83 | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat ( 004307 ) | Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat ( 004307 ) | flacon | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 242500
33100000-1 | 84 | Cristalin toric, preincarcat ( 004308 ) | Cristalin toric, preincarcat ( 004308 ) | Bucată | 21 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 100800
33100000-1 | 85 | Cristalin multifocal toric (S forma). ( 004309 ) | Cristalin multifocal toric (S forma). ( 004309 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 86750
33100000-1 | 86 | cutit 2,2 incizia de baza ( 004310 ) | cutit 2,2 incizia de baza ( 004310 ) | Bucată | 5000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 330000
33100000-1 | 87 | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat ( 004312 ) | cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat ( 004312 ) | Bucată | 600 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 840000
33100000-1 | 88 | Canula hidrodisectie getabila 25G ( 004313 ) | Canula hidrodisectie getabila 25G ( 004313 ) | Bucată | 500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 4772.5
33100000-1 | 89 | Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G ( 004314 ) | Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G ( 004314 ) | Bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 3309
33100000-1 | 90 | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004316 ) | Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004316 ) | Bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 13475
33100000-1 | 91 | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004317 ) | Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004317 ) | Bucată | 202 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 1692086.33
33100000-1 | 92 | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala ( 004318 ) | Set piese de Irigare si aspirare bimanuala ( 004318 ) | Bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 44000
33100000-1 | 93 | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina ( 004319 ) | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina ( 004319 ) | Bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 45000
33100000-1 | 94 | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) ( 004320 ) | Ocluzor rigid (pansament ocular rigid) ( 004320 ) | Bucată | 2400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 40008
33100000-1 | 95 | Cristalin multifocal, toric ( 004321 ) | Cristalin multifocal, toric ( 004321 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 170000
33100000-1 | 96 | Cristalin toric ( 004322 ) | Cristalin toric ( 004322 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 170000
33100000-1 | 97 | Cristalin preincarcat ( 004323 ) | Cristalin preincarcat ( 004323 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 21000
33100000-1 | 98 | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004324 ) | Vopsea pentru capsula anterioara ( 004324 ) | Bucată | 390 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 13650
33100000-1 | 99 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004325 ) | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004325 ) | Bucată | 320 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5600
33100000-1 | 100 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004327 ) | Cutit oftalmic chirurgical model crescent ( 004327 ) | Bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5250
33100000-1 | 101 | Test Fluoresceina ( 008230 ) | Test Fluoresceina ( 008230 ) | Bucată | 1500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 5250
33100000-1 | 102 | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. ( 008232 ) | Cristalin artificial foldabil progresiv preincarcat. ( 008232 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 39000
33100000-1 | 103 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară ( 008233 ) | Cristalin artificial monofocal camera posterioară ( 008233 ) | flacon | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 9236.9629
33100000-1 | 104 | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben ( 008234 ) | Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben ( 008234 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 11858.7075
33100000-1 | 8235 | Cristalin artificial multifocal ( 008235 ) | Cristalin artificial multifocal ( 008235 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 110182.3608
33100000-1 | 106 | Cristalin artificial EDOF ( 008237 ) | Cristalin artificial EDOF ( 008237 ) | Bucata | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 440729.4433
33100000-1 | 107 | Cristalin artificial toric EDOF ( 008238 ) | Cristalin artificial toric EDOF ( 008238 ) | Bucata | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 227963.505
33100000-1 | 108 | Cristalin artificial multifocal toric ( 008239 ) | Cristalin artificial multifocal toric ( 008239 ) | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 56990.8763
33100000-1 | 109 | Cristalin artificial ( 008240 ) | Cristalin artificial ( 008240 ) | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 16466.6625
33100000-1 | 110 | Forceps oftalmic pentru capsulorhexis ( 008241 ) | Forceps oftalmic pentru capsulorhexis ( 008241 ) | bucată | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 72000
33100000-1 | 111 | Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză ( 008242 ) | Foarfece pentru capsulotomie prin paracenteză ( 008242 ) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 47833.3
33100000-1 | 112 | Miner pentru instrument vitreoretinian ( 008243 ) | Miner pentru instrument vitreoretinian ( 008243 ) | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 29000
33100000-1 | 113 | Phacocoper universal ( 008244 ) | Phacocoper universal ( 008244 ) | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027 | 37000
38037737.6633
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________