| a) Mașină de anestezie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical |  |  |  |
| Parametru |  |  |  | Specificaţia |
| Prize de gaz |  |  |  | O2, Aer |
| Vaporizatoare, agenți | tip compatibil |  |  | Desflurane, halotan, izofluran, sevofluran |
|  | număr |  |  | ≥2 |
|  | interlock |  |  | da |
|  | Instalate la dispozitiv |  | 2 unitati | da |
|  |  |  | Izofloran | da |
|  |  |  | Sevofluran | da |
|  | sistem de absorbție |  |  | da |
| Mecanism de siguranță O2 |  |  |  | acustică, vizuală și buton. |
| Mecanism de siguranță de amestec hipoxic |  |  |  | da |
| Ventilator automat | tip pacient |  |  | Adult, pediatric, neonatal |
|  | debitul de gaz maxim |  |  | 120 L/min |
|  | moduri de ventilație |  |  | Manual/spontans, VCV, PCV, SIMV, PCV-VG |
|  | volumul Tidal |  |  | da |
|  | gama , cc |  | minim | 0, 1-1.500 ml |
|  |  |  | maxim | 20 - 1.600 ml |
|  | volumul minut |  |  | da |
|  | gama , L / min |  |  | ≥ 30 |
|  | frecvență , bpm |  | Control volum si presiune | 4 to 100 |
|  |  |  | pentru SIMV and PSVPro | 2 to 60 |
|  |  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 1 bpm |
|  | fluxul inspirator , L / min |  |  | ≥3-40 |
|  | Timpul de inspiratie |  | gama | 0.2 - 5.0 sec |
|  |  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 0.1 sec |
|  | raportul I:E |  | rata | minim 2:1 la 1:8 |
|  |  |  | Controlul/Incrementarea maxim cu pasul de | 0,5 |
|  | Presiunea de inspiratie |  | gama | 5 - 60 cmH2O |
|  | Presiunea max |  | gama | 12 - 100 cmH2O |
|  | limita de presiune , cm H2O |  |  | Ajustabilă, <70 |
|  | PEEP , cm H2O |  | gama | 0, 4-30 cmH2O |
|  |  |  | controlul | pasul 1 cmH2O |
|  | Sensorul de oxygen |  |  | Galvanic sau paramagnetic |
|  | Sensorul de flux |  | Tip | Autoclavabil |
|  | Sistem de autodiagnostic |  |  | testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor, controlul sensorului de oxigen și valvelor expir. |
|  | La necesitate oxigenarea cu O2 100 % timpul maxim 2 minute |  |  | da |
| Sistem de baleiaj |  |  |  | activ sau pasiv |
| Sistem de management al datelor anestezice |  |  |  | da |
| Modul de analiza a gazelor medicale si anestezice integrat în mașina de anestezie obligatoriu |  |  |  | da |
| Monitorizarea | Presiunea de aer |  | Alarmă de înaltă presiune | da |
|  |  |  | Alarma presiune subatmosferică | da |
|  |  |  | Continuarea alarma presiune | da |
|  |  |  | Presiune scăzută / apnee | da |
|  |  |  | Alte alarme de presiune | da |
|  | Volumul expirator / flux |  |  | da |
|  |  |  | Alarmă apnea | da |
|  | Concentrația de O2 |  |  | da |
|  |  |  | Timp de răspuns , sec | <30 |
|  | Concentrația de CO2 |  | alarmă apnee | da (dacă monitorul CO2 este integral) |
|  | Concentrația de NO2 |  |  | DA |
|  | Monitorizare agent |  | Tipul de agenți | Desfluran, halothan, isofluran, sevofluran |
|  |  |  | Auto ID | da |
|  |  |  | Alarmă concentrare agent | da |
|  |  |  | Determinarea parametrului MAC | da |
| Monitor de pacient | Cu suport pentru pentru instalarea pe masina de anestezie |  |  | da |
|  | Protocoale de monitoring prestabilite în dependență de sex și fîrstă. |  |  | da |
|  | Posibilitate de inregistrarea a pacientului |  |  | da |
|  | Posibilitate de modificare a prametrilor de vizualizare și monitorizare |  |  | da |
|  | Prezența trendului p/u vizualizarea tuturor datelor in forma tabelara |  |  | da |
|  | Detectarea pacemaker |  |  | da |
|  | ECG |  | ritmului cardiac | da |
|  |  |  | Numarul de derivati | 3 (I, II, III) |
|  |  |  | Gama | 30 to 300 bpm |
|  |  |  | Viteza | 12.5, 25 sau 50 mm/s |
|  |  |  | Detectarea artmiilor | da |
|  |  |  | segment ST | da |
|  | Tensiune sanguină neinvazivă |  |  | da |
|  | Tensiune sanguină invazivă |  |  | da |
|  | Temperatura |  |  | da |
|  | Pulsoximetria |  |  | da |
|  | Alarme |  | Prestabilite | da |
|  |  |  | Posibilitatea de a modifica parametrii | da |
|  |  |  | Acustica si vizuala | da |
|  | Diagonala |  |  | ≥12.0 inch |
|  | Rezolutia |  |  | minim 1280 x 800 pix |
|  | Numarul de curbe vizualizate |  |  | minim 6 |
|  | Controlul |  | Touch screen si butoane | da |
|  | Acumulator reincarcabil |  |  | da |
|  | Timpul de monitorizare cu acumulator |  |  | 3 h |
|  | Compatibil cu modul de monitorizare a gazelor din masina de anestezie |  |  | da |
|  | Porturi de comunicare |  |  | USB, RS-232C, VGA, Ethernet |
|  | Accesorii monitor |  | Cablu ECG 3 fire cu cablu de conectarea la monitor | 1 buc |
|  |  |  | Electrozi ECG de unica utilizare | 100 buc |
|  |  |  | Sensor SpO2 cu cablu de comunicare la monitor | 1 buc |
|  |  |  | Sensor Temperatura cu cablu de comunicare la monitor | 1 buc |
|  |  |  | Furtunul de comunicare cu NIBP si majeta | 1 buc |
|  |  |  | Majeta 3 mărimi | 1 set |
|  |  |  | Cablu IBP | 1 buc |
| Afișor masina de anestezie | Numărul de afișoare |  |  | ≥1 |
|  | Display cu tehnologie touch screen |  |  | minim 15 inch |
|  | Rezolutia |  |  | minim 1024 x 768 pix |
|  | Interfață cu altele |  |  | da |
| Alarme prioritare |  |  |  | 3 |
| Tensiune de alimentare |  |  |  | 220 V, 50 Hz |
| Baterie internă |  |  |  | Da |
| Presiune de alimentare cu gaz |  |  |  | 3-6 bar |
| Furtune de conectare la gazele medicale O2 si Aer sub presiune |  |  |  | 2 set |
| Circuit de ventilare |  | Adult, de unica folosinta |  | 20 |
|  |  | Pediatric, de unica folosinta |  | 5 |
| Masca de respiratie |  | autoclavabila |  | 4 buc de diferite marimi |
| Plamin de test |  | Adult, pediatric |  | 2 buc |
| Absorber de multipla folosinta |  |  |  | 1 buc |
| Filtru antibacterial |  |  |  | 100 buc |
| Porturi de comunicare la masina de anestezie |  |  | RS-232C | da |
|  |  |  | USB port | da |
|  |  |  | VGA Output | da |
| Carcasa/ troleul masinei de anestezie |  |  | Suport mobil | 4 roti |
|  |  |  | Frine | 4 |
|  |  |  | cu minere pentru deplasarea comoda | da |
| Manual de utilizare în limba română |  |  |  | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  |  |  | Da |
| Anul fabricarii 2018, 2019 |  |  |  | Da |

b)   Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 2 sateliţi

| Descriere | Lampă fără umbre pentru iluminarea cîmpului operator cu 2 sateliți |  |
| --- | --- | --- |
| Parametrul |  | Specificația |
| Descriere | Lampă chirurgicală destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan | da |
| Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | da |
|  | Numărul de sateliți | 2 |
|  | Numărul de leduri pentru ambi sateliti | ≥ 150 unit. |
|  | Temperatura culorii | 3800- 4500 K |
|  |  | reglabilă |
|  | Indexul de culoare RA | ≥ 98 |
|  | Indexul de culoare rosu R9 | ≥ 99 |
|  | Diametru satelitului 1 | ≥ 560 mm |
|  | Diametru satelitului 2 | ≥ 700 mm |
| Dimensiunea cîmpului, cm | Diametrul | 20 - 38 cm |
|  | Adîncimea maxima | ≥ 1400 mm |
|  | Distanța de lucru | 0.7-1.7 m |
|  | Nivelul de iluminare la 1 m distanță pentru abii sateliti | ≥ 300 000,00 lux |
| Rotația minim |  | 300 grade |
| Ajustare pe verticală, cm |  | ≥80 |
| Cresterea temperaturii în campul operator |  | <1º C |
| Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz |
| Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50.000 h |
| Mişcarea capului luminos |  | ≥ 3 grade de libertate |
| Mînere |  | detașabile sterilizabile |
| Panou de control tip touch screen |  | integrat în lampa principal |
| Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video | Prezenta modulul bluetooth | da |
| Înălţimea podului |  | 3-4 m |
| Manual de utilizare în limba română |  | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  | Da |
| Anul fabricarii 2018, 2019 |  | Da |

c) Masă pentru operații mobilă, cu 5 secții

| Parametrul |  | Specificația |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Masa de operaţii oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. |  |
| Tip |  | Electro-Hidraulică |
| Saltea IS | Grosimea | minim 65 mm |
| Constructia | Robusta | da |
|  | Grade de libertate pe toate suprafata | maxim 1-2 grade |
|  | Material otel inoxidabil turnat fără sudură vizibilă | da |
| Poziţionarea mesei | Reglarea înălţimii | minim 65- 110 cm |
|  | Trendelemburg | ≥35 grade |
|  | Inversarea trendelemburgului | ≥35 grade |
| Înclinarea: | Laterală | ≥20 grade |
|  | Secţia din spate | de la +80 la -45 grade (minim) |
|  | Secţia de la talpa/picior | de la +70 la - 95 grade (minim) |
|  |  | detaşabilă |
|  |  | divizată |
|  | Secţia cap | de la +45 la - 45 grade (minim) |
| Greutatea pacientului |  | ≥ 280 kg |
| Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie | Tunel pentru casete X-ray- | pe toată lungimea mesei |
|  | Radiotransparenţă | da |
|  | Accesibilitatea braţului C | da |
| Dimensiunea | Lungimea | minim 2100 mm |
|  | Lățimea | minim 540 mm |
| Ataşarea de bază |  | mobilă |
| Rotile |  | da |
| Frîne |  | da |
| Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |
| Telecomandă |  | da |
| Şine laterale pentru accesorii |  | pe toată lungimea mesei |
| Pupitru de comandă |  | da |
| Prezent | Roti | 4 unit |
|  | Frine | 4 unit |
| Accesorii | suport cot | 2 unit. |
|  | suport umăr | 2 unit. |
|  | suport picioare | 2 unit. |
|  | suport torace | 2 unit. |
|  | suport mînă (decubit lateral) | 1 unit. |
| Optiune de ubgradare pe vitor (este nevoie sa fie prezentate materiale care demonstreaza ca poseda posibilitatea de ubgradare) | Posibilitatea de includere a bateriei interne | da |
|  | Posibilitatea de includere a accesorilor pentru operatie traumatologice | da |
|  | Posibilitatea de includerea accesorilor pentru operatie aortroscopice | da |
|  | Posibilitatea de includerea accesorilor pentru operatie spinale | da |
|  | Posibilitatea de conectarea la un soft pentru verificarea starii mesei | da |
| Manual de utilizare în limba română |  | Da, Se va prezenta la livrare |
| Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gratuit |  | Da |
| Anul fabricarii 2018, 2019 |  | Da |