# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivilor cu analizator complet automat PCR (alternativa la cobas 5800) prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Utilaj medical pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) in comodat. |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Utilaj medical automat pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) | bucata | 1 | - complet automatizat, consolidat, sa cuprinda transferul şi pregătirea probei, extragerea acizilor nucleici, amplificarea şi detecţia produsului amplificat, calcularea rezultatelor şi transmiterea acestora către sistemul informational de laborator - cu computer si imprimanta - testare moleculară RT-PCR - calibrat de producator - capacitate de procesare probe ≥ 150 probe/zi, capacitate de incarcare ≥ 150 probe; - capacitatea sistemului de a procesa ≥ 3 teste (analize) simultan - procesarea ≥ 24 de probe, control într-un singur ciclu simultan pe o placă, fara numar minim de probe pentru un ciclu; - efectuarea simultan ≥ a 3 teste (analize) dintr-o proba - sistem cu posibilitatea de utilizare a eprubetelor primare de recoltare a singelui și tuburi secundare pentru separarea materialului biologic - dotat cu senzor de detectare a eprubetelor închise (pentru eprubetele cu probe biologice) - dotat cu frigider, cu temperatura constantă a rezervorului pentru reactivi si controlată de senzori de temperatură interni - dotat cu ≥ 2 amplificatoare cantitative PCR pentru ≥ 24 de probe si control - dotat cu ≥ 4 canale de detectie - cu posibilitate de conectare la sistemul LIS, posibilitatea de conectare la sistemul preanalitic si postanalitic - cu posibilitate de prioritizare a probelor in caz de urgente - cu inventariere automata a necesarului de reagenti, consumabile si rezervor deseuri; - generarea primelor rezultate in ≤ 3 ore, si urmatoarele in ≤ 60 min la fucnctionarea continua; - reactivii/probele cu posibilitate de încărcare și descărcare continua - mecanisme de prevenire a contaminarii: varfuri de unica folosinta cu filtru separate pentru proba si transfer a ADN extras; spalari dupa fiecare etapa a acelor, placa de amplificare inchisă etanș - cu posibilitatea de a adapta graficul de efectuare a controalelor - cu canal deschis pentru alte aplicatii - dotat cu soft ce permite gestionarea, configurarea, revizuirea, eliberarea si exportul de date, crearea rapoartelor de audit, instalarea actualizarilor si acces de la distanta - dotat cu monitorizare de catre software si notificare vizuala si sonora pentru alarmele de sistem: √ eroare privind proba, consumabile si/sau reagent insuficiente pentru testare, √ perioda de intretinere si scadenta la bord sau expirarea reagentilor, √ recipient pentru reziduuri plin Dimensiunile echipamentului nu trebuie sa depaseasca dimensiunile usilor din laborator: H ≤ 185cm, L ≤ 80cm | 0 |
| 1.2 | 33696500-0 | Kit complet pentru determinarea incarcaturii virale a virusului hepatitei C | teste | 3000 | Sa contina toate componentele necesare pentru testare Complet automata: extractie si purificarea probei, amplificare si detectie; Reagenti “Gata de utilizare” Proba: plasma; Sa nu necesite calibrare; Control intern si extern (pozitiv de doua nivele si negativ) Amestec PCR ce contine enzima uracyl-N-glycosilase pentru a elimina ampliconii contaminanti din ciclurile anterioare Master mix pe baza de dUTP (trifosfat de deoxiuridină) Amplificarea selectivă a acidului nucleic țintă din proba pacientului prin utilizarea primerilor direct și invers specifici virusului țintă Sa utilizeze enzima termostabila pentru transcrierea inversa RT si amplificarea PCR; Detecția și cuantificarea produsului prin intermediul sondelor oligonucleotidice marcate fluorescent specific tintei. Concept de probă dublă utilizat pentru determinarea VHC. Detectie si cuantificare genotipuri 1-6; Limita de detectie: ≤ 15 UI/ml Linearitate: ≤ 15 UI/ml - ≥ 1x108 UI/ml Sensibilitate analitica: ≤ 15 UI/ ml Specificitate: 100% Compatibil cu utilajul medical pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) in comodat. | 1 000 000 |
| 1.3 | 33696500-0 | Kit complet pentru determinarea incarcaturii virale a virusului hepatitei B | teste | 3000 | Sa contina toate componentele necesare pentru testare Complet automata: extractie si purificarea probei, amplificare si detectie; Reagenti “Gata de utilizare” Proba: plasma/urina; Sa nu necesite calibrare; Control intern si extern (pozitiv de doua nivele si negativ) Amestec PCR ce contine enzima uracyl-N-glycosilase pentru a elimina ampliconii contaminanti din ciclurile anterioare Master mix pe baza de dUTP (trifosfat de deoxiuridină) Amplificarea selectivă a acidului nucleic țintă din proba pacientului prin utilizarea primerilor direct și invers specifici virusului țintă Sa utilizeze enzima termostabila pentru transcrierea inversa RT si amplificarea PCR; Detecția și cuantificarea produsului prin intermediul sondelor oligonucleotidice marcate fluorescent specific tintei. Detectie si cuantificare genotipuri: A-H si mutant precore; Limita de detectie: ≤ 10 UI/ml Linearitate: ≤ 10 UI/mL - ≥ 1x109 UI/mL Sensibilitate analitica: ≤ 10 UI/ml Specificitate: 100% Compatibil cu utilajul medical pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) in comodat. | 1 000 000 |
| 1.4 | 33696500-0 | Kit complet pentru determinarea incarcaturii virale a Citomegalovirusului | teste | 2000 | Sa contina toate componentele necesare pentru testare Complet automata: extractie si purificarea probei, amplificare si detectie; Reagenti “Gata de utilizare” Proba: plasma/urina; Sa nu necesite calibrare; Control intern si extern (pozitiv de doua nivele si negativ) Amestec PCR ce contine enzima uracyl-N-glycosilase pentru a elimina ampliconii contaminanti din ciclurile anterioare Master mix pe baza de dUTP (trifosfat de deoxiuridină) Amplificarea selectivă a acidului nucleic țintă din proba pacientului prin utilizarea primerilor direct și invers specifici virusului țintă Sa utilizeze enzima termostabila pentru transcrierea inversa RT si amplificarea PCR; Detecția și cuantificarea produsului prin intermediul sondelor oligonucleotidice marcate fluorescent specific tintei. Detectie si cuantificare genotipuri: 1 - 4 Limita de detectie: ≤ 40 UI/ml Linearitate: ≤ 40 UI/mL - ≥ 1x107 UI/mL Sensibilitate analitica: ≤ 40 UI/ml Specificitate: 100% Compatibil cu utilajul medical pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) in comodat. | 600 000 |
| Suma estimativ totală |  |  |  |  |  | 2 600 000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se plica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare  lot în parte;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2024. Termen de achitare: 30 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: 5 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție se reține in cazul:

a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile _

- Locul deschiderii ofertelor:  _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.01.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL