Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690966243603/21086824 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Testări fizico-radiologice p/u dispozitivele cu radiație ionizantă - 2023». Denumirea serviciilor; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - Digital X-ray DuoDiagnost, PHILIPS; RD05-4: În fizică, LA07-1: Pentru radiologie de diagnosticare Testari fizico-radiologice de performanță a generatoarelor cu Raze X, inclusiv: Tensiunea tubului(kV) - Acurateţea tensiunii tubului) Timpul de expunere(t) - Acurateţea timpului de expunere Puterea de ieşire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv: - Reproducerea si linearitatea mAs - Constanţa puterii de ieșire în mGy/mAs pentru o serie de valori mA și/sau mAs; Grosimeа de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit); Dozimetrie, inclusiv - Calibrarea indicatorului de doză incorporat (Acurateţea DAP/KAP-metru, daca este dotat); - Calculul si estimarea incertitudinii totale DAP/KAP-metru incorporat; - si/sau Calculul şi evaluarea/estimarea (sisteme fără DAP/KAP) valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienţilor (în cazul radiografiei pentru stabilirea Nivelului de referință pentru diagnostic(DRL) este recomandat: Kae-Kerma aeriană la suprafață de intrare sau Pka-Produsul Kerma aeriană–suprafață) - radiația de scurgere(unde este practicabil) -Doza absorbită suprafața de intrare pe procedura (nivelele de referință elaborate de Beneficiar (mGy) sau APR * Pentru CT: CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head) Acuratetea DAP Linearitatea ROI Standarde de referință RP 162. Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy. Radiation Protection No162. European Commission. European Union, 2012 IAEA Technical Reports Series No. 457. Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice. IAEA, Vienna, 2007 IAEA Human Health Series No. 24. Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA, Vienna, 2013 IAEA Human Health Series 4. Implementation of the International Code of Practice on Dosimetry in Diagnostic Radiology. IAEA, 2011 ICRU Report 74. Patient Dosimetry for X Rays Used in Medical Imaging. Oxford University Press. 2005 ICRP Publication 135. Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging. Ann. ICRP 46(1). 2017 Graficul prestare servicii – august 2023; Autorizație radiologică (eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice). - Digital X-ray FLEXAVISION F3, SHIMADZU. - C-Arm Siremobil ISO-C, SIEMENS. - Computer Tomograf SOMATOM EMOTION 16, SIEMENS. - Computer Tomograf Aquilion PRIME TSX-303A/AC, TOSHIBA. - C-ARM Neeo S9, IBIS. - C -ARM OPESCOPE ACTENO, Shimadzu. - MOBIL ART EVOLUTION, Shimadzu. - XFM, Italray. - Angiograf Trinias C12, SHIMADZU. 1.11. C-ARM ZEN-7000, Genoray. 1.12. X-ray digital (Helios DRF, Assing Medical). Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690966243603/21086824 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Testări fizico-radiologice p/u dispozitivele cu radiație ionizantă - 2023». Cod CPV; Denumirea serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 73430000-5; - Digital X-ray DuoDiagnost, PHILIPS; 2; buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. 73430000-5; - Digital X-ray FLEXAVISION F3, SHIMADZU; 1; buc. 73430000-5; - C-Arm Siremobil ISO-C, SIEMENS; 1; buc. 73430000-5; - Computer Tomograf SOMATOM EMOTION 16, SIEMENS; 1; buc. 73430000-5; - Computer Tomograf Aquilion PRIME TSX-303A/AC, TOSHIBA; 1; buc. 73430000-5; - C-ARM Neeo S9, IBIS; 1; buc. 73430000-5; - C -ARM OPESCOPE ACTENO, Shimadzu; 1; buc. 73430000-5; - MOBIL ART EVOLUTION, Shimadzu; 5; buc. 73430000-5; - XFM, Italray; 3; buc. 73430000-5; - Angiograf Trinias C12, SHIMADZU; 1; buc. 73430000-5; 1.11. C-ARM ZEN-7000, Genoray; 1; buc. 73430000-5; 1.12. X-ray digital (Helios DRF, Assing Medical); 1; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________