## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661774689659 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023 conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie |  |  |  | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril
33100000-1 | 2 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 |  |  |  | Banda Shirmer nr.100
33100000-1 | 3 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 |  |  |  | Bastonase igienice auriculare N100. Set de 100 bucăți= Bucată
33100000-1 | 4 | Bastonase tupfer oftalmologice | Bastonase tupfer oftalmologice |  |  |  | Bastonase tupfer oftalmologice sterile N10
33100000-1 | 5 | Benzi de silicon | Benzi de silicon |  |  |  | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril
33100000-1 | 6 | Brilliant blue | Brilliant blue |  |  |  | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula
33100000-1 | 7 | Burete absorbant oftalmic | Burete absorbant oftalmic |  |  |  | Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,
33100000-1 | 8 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular |  |  |  | Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
33100000-1 | 9 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular |  |  |  | Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
33100000-1 | 10 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 11 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 12 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G |  |  |  | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 13 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G |  |  |  | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in) angulata la 9-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 14 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G |  |  |  | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 15 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G |  |  |  | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 16 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 17 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
33100000-1 | 18 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția |  |  |  | 27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril
33100000-1 | 19 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului |  |  |  | 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.
33100000-1 | 20 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului |  |  |  | 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril
33100000-1 | 21 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1) Reutilizabil ; 2) Pentru tehnica coaxiala; 3) 20G; 4) Curba, cu manson de silicon; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm.
33100000-1 | 22 | Capsuloretractor | Capsuloretractor |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril
33100000-1 | 23 | Capsuloretractor | Capsuloretractor, set din 5 |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
33100000-1 | 24 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1) Sterila; 2) De unica folosinta; 3) Cu sistem I/A "QuickSet"; 4) Cu sac de drenaj;
33100000-1 | 25 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare |  |  |  | 1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile;
33100000-1 | 26 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie |  |  |  | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;
33100000-1 | 27 | Casete pentru facoemulsificare C | Casete pentru facoemulsificare C |  |  |  | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;
33100000-1 | 28 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G |  |  |  | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril
33100000-1 | 29 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Cirlige iriene (Iris retractors) |  |  |  | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.
33100000-1 | 30 | Conformer flexibil | Conformer flexibil |  |  |  | Conformert flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival .
33100000-1 | 31 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc |  |  |  | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 32 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus |  |  |  | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 33 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus |  |  |  | Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 34 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic, D=6mm, haptica 12.5 mm. Constanta A, metoda biometrica - 118,16 - 118,2, metoda prin imersie 118,5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: +l,0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , prentru incizia de 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 35 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica |  |  |  | Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus |  |  |  | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință |  |  |  | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +l,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 38 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. |  |  |  | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 40 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. |  |  |  | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 41 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. |  |  |  | PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioprtică +6,0D…+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.
33100000-1 | 43 | Cristalin artificial foldabil | Cristalin artificial foldabil |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară, foldabil, pe suport, monobloc, acrilic, hidrofilic, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +1,0D → +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș/injector compatibil cu cristalinul inclus. Pentru incizie până în 2,7 mm.. Indicele de refracție – 1,46, Constanta A metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5., steril. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 44 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal |  |  |  | Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D și 3D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 45 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal |  |  |  | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 46 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal |  |  |  | Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 47 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic |  |  |  | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .
33100000-1 | 48 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) |  |  |  | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil.
33100000-1 | 49 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm |  |  |  | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm
33100000-1 | 50 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm |  |  |  | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marker de 2mm. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.
33100000-1 | 51 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm |  |  |  | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil.
33100000-1 | 52 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm |  |  |  | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit).
33100000-1 | 53 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm |  |  |  | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet.
33100000-1 | 54 | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala |  |  |  | 2 probe, 23 G, de 11 mm, varfuri in oliva, tub silicon 300 mm, in set,
33100000-1 | 55 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curb | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat |  |  |  | Fir polipropilen 10/0, doua ace spatula: unul drept si unul curb, monofilament, albastru, 30 cm; ace D=0,14mm, L=16mm, 4,5 mm, curbura 7/16 , 1/4, steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.
33100000-1 | 56 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat |  |  |  | 10/0, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, 20 cm; ac spatulat 1/4 D=0,23 ±2% L=13,34 ±2% mm, curbura 7/16, steril
33100000-1 | 57 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat |  |  |  | 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura dublu armata 1470 pt cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20cm, ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% steril
33100000-1 | 58 | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte |  |  |  | Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , sterile
33100000-1 | 59 | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 60 | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.
33100000-1 | 61 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%
33100000-1 | 62 | Fir sutura Matasa 8/0 | Fir sutura Matasa 8/0 |  |  |  | Matasa Virgin 8/0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila
33100000-1 | 63 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0, 12' |  |  |  | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril
33100000-1 | 64 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica |  |  |  | Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril
33100000-1 | 65 | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica |  |  |  | Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm)
33100000-1 | 66 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular |  |  |  | Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril *
33100000-1 | 67 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 |  |  |  | Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 68 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical |  |  |  | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril
33100000-1 | 69 | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare Curved |  |  |  | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril
33100000-1 | 70 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% |  |  |  | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena.
33100000-1 | 71 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon |  |  |  | 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril;
33100000-1 | 72 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului |  |  |  | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril
33100000-1 | 73 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm |  |  |  | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm, inclus injector pentru inel,steril
33100000-1 | 74 | Inel intracapsular steril 10/11 | Inel intracapsular steril |  |  |  | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm
33100000-1 | 75 | Inel intracapsular steril 12/13 | Inel intracapsular steril |  |  |  | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm
33100000-1 | 76 | Lentila subretiniana 25G/38G | Lentila subretiniana 25G/38G |  |  |  | 25G/38G Lentila subretiniana
33100000-1 | 77 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.
33100000-1 | 78 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1) reutilizabil; 2) Albastru; 3) Silicon; 4) 20G; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm;
33100000-1 | 79 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical |  |  |  | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă)
33100000-1 | 80 | Pense endooculare ILA | Pense endooculare ILA |  |  |  | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril
33100000-1 | 81 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare Tips: MAX Grip |  |  |  | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril
33100000-1 | 82 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin |  |  |  | sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml.
33100000-1 | 83 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1) De multipla folosinta; 2) pentru tehnica coaxiala.
33100000-1 | 84 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20G; 4) Cu manson de silicon.
33100000-1 | 85 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation |  |  |  | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril
33100000-1 | 86 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon |  |  |  | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation, Steril. Set=Bucată
33100000-1 | 87 | Set pentru injectarea uleului de silicon | Set pentru injectarea uleului de silicon |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril;
33100000-1 | 88 | Sonda endolaser | Sonda endolaser |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.
33100000-1 | 89 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 |  |  |  | Matasa oft.,7/0, impletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril
33100000-1 | 90 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 |  |  |  | Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%), steril
33100000-1 | 91 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 |  |  |  | (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril
33100000-1 | 92 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | Trepane pentru transplant de cornee jetabile |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).
33100000-1 | 93 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | Trepane pentru transplant de cornee jetabile |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa).
33100000-1 | 94 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G |  |  |  | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril
33100000-1 | 95 | Tub de silicon | Tub de silicon |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril;
33100000-1 | 96 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon;
33100000-1 | 97 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 |  |  |  | Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml. Flacon= Bucată
33100000-1 | 98 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de Silicon 5700 |  |  |  | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată
33100000-1 | 99 | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G |  |  |  | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie, 10000 de taieri, Tip: pneumatic, Steril
33100000-1 | 100 | Vârf endodiatermo | Vârf endodiatermo |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G 3) Steril.
33100000-1 | 101 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip
33100000-1 | 102 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 |  |  |  | 1) De multipla folosinta; 2) 20G; 3) Drept; 4) Angulare 30 grade; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; 6) Tehnica coaxiala;
33100000-1 | 103 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml |  |  |  | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular
33100000-1 | 104 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G
33100000-1 | 105 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, 5 ml. Sterilă.
33100000-1 | 106 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara |  |  |  | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată
33100000-1 | 107 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI |  |  |  | cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI
33100000-1 | 108 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI |  |  |  | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta
33100000-1 | 109 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI |  |  |  | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta
33100000-1 | 110 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI |  |  |  | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta
33100000-1 | 111 | Miostat | Miostat |  |  |  | Sol.Carbachol 0,01% flacon 1,0 ml steril pentru uz intraocular. Flacon= Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Bucată | 74 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 139109.8373
33100000-1 | 2 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 18550.1867
33100000-1 | 3 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 | set | 147 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1014.4633
33100000-1 | 4 | Bastonase tupfer oftalmologice | Bastonase tupfer oftalmologice | Bucată | 2424 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 12245.1107
33100000-1 | 5 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 49688
33100000-1 | 6 | Brilliant blue | Brilliant blue | Bucată | 295 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 187296.1556
33100000-1 | 7 | Burete absorbant oftalmic | Burete absorbant oftalmic | Bucată | 6834 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 34334.0767
33100000-1 | 8 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Bucată | 83 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 105966.5611
33100000-1 | 9 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 66250.6667
33100000-1 | 10 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Bucată | 7250 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 222246.8328
33100000-1 | 11 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Bucată | 3880 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 162799.9716
33100000-1 | 12 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G | Bucată | 4105 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 113032.9538
33100000-1 | 13 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 12422
33100000-1 | 14 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 39998.84
33100000-1 | 15 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G | Bucată | 775 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 20323.7722
33100000-1 | 16 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G | Bucată | 6270 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 89568.831
33100000-1 | 17 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G | Bucată | 775 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 12951.9478
33100000-1 | 18 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Bucată | 835 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 27880.5464
33100000-1 | 19 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată | 682 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25415.412
33100000-1 | 20 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 770.164
33100000-1 | 21 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 97970.5197
33100000-1 | 22 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 16712.7727
33100000-1 | 23 | Capsuloretractor | Capsuloretractor, set din 5 | Bucată | 116 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 286296.3486
33100000-1 | 24 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 177272.2917
33100000-1 | 25 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Bucată | 1150 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 2080892.0333
33100000-1 | 26 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | Bucată | 552 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 6657330.7413
33100000-1 | 27 | Casete pentru facoemulsificare C | Casete pentru facoemulsificare C | Bucată | 860 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 2489120.36
33100000-1 | 28 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 104179.1733
33100000-1 | 29 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Cirlige iriene (Iris retractors) | Bucată | 107 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 29536.7556
33100000-1 | 30 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1725.2778
33100000-1 | 31 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Bucată | 630 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1162582.2262
33100000-1 | 32 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Bucată | 1504 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 5269209.9674
33100000-1 | 33 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Bucată | 712 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 835646.2509
33100000-1 | 34 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Bucată | 1125 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1343051.1125
33100000-1 | 35 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 51327.0139
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Bucată | 925 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1510768.2407
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Bucată | 330 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 288466.4444
33100000-1 | 38 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 885854.2267
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Bucată | 2070 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 1689234.3441
33100000-1 | 40 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Bucată | 750 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 628863.75
33100000-1 | 41 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 6074.565
33100000-1 | 42 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 29474.6456
33100000-1 | 43 | Cristalin artificial foldabil | Cristalin artificial foldabil | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 87414.0741
33100000-1 | 44 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 32964.2959
33100000-1 | 45 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 142845.2823
33100000-1 | 46 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 38319.5581
33100000-1 | 47 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 169417.677
33100000-1 | 48 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Bucată | 1752 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 159597.856
33100000-1 | 49 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Bucată | 2162 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 225742.6596
33100000-1 | 50 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Bucată | 1320 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 181065.8324
33100000-1 | 51 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Bucată | 1938 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 223106.5042
33100000-1 | 52 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Bucată | 4050 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 552058.524
33100000-1 | 53 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 8129.5089
33100000-1 | 54 | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 11501.8519
33100000-1 | 55 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curb | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat | Bucată | 198 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 32466.1392
33100000-1 | 56 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat | Bucată | 88 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 14429.3952
33100000-1 | 57 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat | Bucată | 116 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 12248.092
33100000-1 | 58 | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte | Bucată | 164 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 33764.8363
33100000-1 | 59 | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | 4: 280; 7: 0; 8: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25738.384
33100000-1 | 60 | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | 4: 280; 7: 0; 8: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 25738.384
33100000-1 | 61 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Bucată | 172 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 12661.2385
33100000-1 | 62 | Fir sutura Matasa 8/0 | Fir sutura Matasa 8/0 | 4: 214; 7: 0; 8: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 15752.9363
33100000-1 | 63 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0, 12' | Bucată | 574 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 64370.1139
33100000-1 | 64 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Bucată | 896 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 83176.9759
33100000-1 | 65 | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Bucată | 938 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 85651.7833
33100000-1 | 66 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 11030.736
33100000-1 | 67 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | 4: 114; 7: 0; 8: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 10479.1992
33100000-1 | 68 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 93997.412
33100000-1 | 69 | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare Curved | Bucată | 86 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 367967.2444
33100000-1 | 70 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | Bucată | 2940 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 511946.8922
33100000-1 | 71 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 27029.3519
33100000-1 | 72 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 72691.7037
33100000-1 | 73 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm | Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 278069.2304
33100000-1 | 74 | Inel intracapsular steril 10/11 | Inel intracapsular steril | Bucată | 157 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 36115.8148
33100000-1 | 75 | Inel intracapsular steril 12/13 | Inel intracapsular steril | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 39106.2963
33100000-1 | 76 | Lentila subretiniana 25G/38G | Lentila subretiniana 25G/38G | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 32297.2
33100000-1 | 77 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 191850.8889
33100000-1 | 78 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 151927.9611
33100000-1 | 79 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Bucată | 91 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 10173.618
33100000-1 | 80 | Pense endooculare ILA | Pense endooculare ILA | Bucată | 73 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 312948.8262
33100000-1 | 81 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Bucată | 73 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 207557.8178
33100000-1 | 82 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | Mililitru | 620 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 106111.4844
33100000-1 | 83 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 88589.5633
33100000-1 | 84 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 55970.3575
33100000-1 | 85 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 65111.9833
33100000-1 | 86 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon | set | 56 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 86567.5378
33100000-1 | 87 | Set pentru injectarea uleului de silicon | Set pentru injectarea uleului de silicon | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 77292.4444
33100000-1 | 88 | Sonda endolaser | Sonda endolaser | Bucată | 122 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 298887.1222
33100000-1 | 89 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 24502.395
33100000-1 | 90 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 14102.0755
33100000-1 | 91 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Bucată | 76 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 6136.468
33100000-1 | 92 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 37266
33100000-1 | 93 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 76354.58
33100000-1 | 94 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 82261.2444
33100000-1 | 95 | Tub de silicon | Tub de silicon | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 2656.9278
33100000-1 | 96 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 15136.437
33100000-1 | 97 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | flacon | 120 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 121735.6
33100000-1 | 98 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de Silicon 5700 | flacon | 130 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 131880.2333
33100000-1 | 99 | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 808092.5067
33100000-1 | 100 | Vârf endodiatermo | Vârf endodiatermo | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 145585.84
33100000-1 | 101 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 554021.2
33100000-1 | 102 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 274650.42
33100000-1 | 103 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 137884.2
33100000-1 | 104 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Bucată | 4710 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 221573.7743
33100000-1 | 105 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml | Bucată | 1460 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 69578.5527
33100000-1 | 106 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | flacon | 1770 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 76791.4238
33100000-1 | 107 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 53052.2917
33100000-1 | 108 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 94011.1452
33100000-1 | 109 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 48528.6133
33100000-1 | 110 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 23022.1067
33100000-1 | 111 | Miostat | Miostat | flacon | 30 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 | 6901.1111
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 35381063.1269
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________