|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Achiziționarea echipament de laborator pentru analiza calității vinurilor |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 2. Turbidimetru |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 |  | Turbidimetru | Domeniul aplicat: Turbidimetru utilizat pentru determinarea a necesarului de bentonită, pentru a ajunge la limpiditatea dorită în vin. Cerințe tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă sunt următoarele: - Acuratețe turbiditate: ±1% din citire plus 0.05 NTU; - Repetabilitate turbiditate: ±1% din citire sau minim 0.02 NTU - Domeniu turbiditate de la 0.00 la 9.99; de la 10.0 la 99.9; de la 100 la 1200 NTU; -Rezoluție turbiditate: 0.01; 0.1; 1 NTU - Lumină intermitentă pentru turbiditate: < 0.05 NTU; - Calibrare turbiditate în intervalul de 2- 4 puncte de calibrare; - Metodă de măsurare metoda nephelometrică cu raport; - Mod de măsurare pentru turbiditate: minim 3 moduri (de ex. normal, mediu, continuu); - Sursă de lumină pentru turbiditate lampă cu filament de tungsten; - Detector de lumină pentru turbiditate fotocelulă siliconică; - Memorie de înregistrare date: cel puțin 150-200 înregistrări; Nota! Operatorul economic în oferta sa va include toate accesoriile integrate și cele opționale prevăzute de producător. Totodată va fi prezentat certificatul de garanție cu termen minim 1 an. |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș