CAIETUL DE SARCINI

LOTUL 1.

| Video colonoscop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Video colonoscop compatibel cu sitemul video endoscopic EPK-3000, Producător: PENTAX Medical, Japonia. |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Video colonoscop | Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 2000 mm |
|  |  | Lungime de lucru | ≥ 1700 mm |
|  |  | Diametrul exterior | ≤ 11.6 mm |
|  |  | Marcaj de lungime | da |
|  | Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1 |
|  |  | Diametrul | ≥ 3,2 mm |
|  | Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade |
|  |  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade |
|  |  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100 mm |
|  | Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 180/180 grade |
|  |  | Stînga/dreapta | 160/160 grade |
|  | Spălarea obiectivului |  | da |
|  | Metode de sterilizare |  | Chimic |
|  |  |  | Etilen oxid opțional |
|  |  |  | Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |
|  | Programarea butoanelor |  | DA |
| Valoarea estimativă 264 000 lei fără TVA |  |  |  |

LOTUL 2.

| Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie tip deschis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopuluii. |  |  |  |  |
| Parametru |  | Specificaţia |  |  |  |
| Configuratie |  | Static pe podea sau masa |  |  |  |
| Numarulde cicluri |  | ≥1 |  |  |  |
| Display pentru controlul dezinfectari |  | Inclus |  |  |  |
| Posibilitatea de control si programare conform dizinfectantului si doze recomandate de producator. |  | DA |  |  |  |
| Controlul prin intermediul display-ului cu touch screen |  | DA |  |  |  |
| Posibilitte de protectie a regimului de lucru prin Password |  | DA |  |  |  |
| Dozare automata a dizinfectantului |  | DA |  |  |  |
| Timp de procesare,minim | Test de imersie | ≤ 3 min |  |  |  |
|  | Clatire | ≤ 8 min |  |  |  |
|  | dezinfectarea/Sterilizarea | ≤ 19 min |  |  |  |
|  | Clătirea Finală | ≤ 10 min |  |  |  |
|  | Timpul total a unui ciclu complet | ≤ 40 min |  |  |  |
| Tipuri agenti antimicrobieni |  | Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) sau alt tip de agend recomandat de producatorul instrumentului care necesita dezinfectarea sau sterilizarea |  |  |  |
| Compatibilitatea |  | multipla |  |  |  |
| Conectat direct la apeduct |  | Presiunea minima 3,5 bar |  |  |  |
|  |  | Presiunea maxima 6 bar |  |  |  |
| Volumul la tank |  | ≥15 l |  |  |  |
| Detectarea automata a scurgerilor |  | da |  |  |  |
| Variatia de temperatura |  | ≤ 40 grade |  |  |  |
| Incarcarea detergent |  | Automata |  |  |  |
| Alarma |  | Automata |  |  |  |
| Stand pe roti |  | DA |  |  |  |
| Autodezinfectare |  | DA |  |  |  |
| Endoscoape per ciclu |  | ≥1 |  |  |  |
| Completatia | Termo-printer pentru rezultatele dezinfectarii |  |  |  | DA |
|  | Furtun cu sensor pentru bidon cu solutie |  | DA |  |  |
|  | Filtru de apă |  | DA |  |  |
|  | Tub pentru conectarea la testul de presiune la endoscopele care vor fi dezinfectate |  | DA |  |  |
|  | Futune si fintinguri pentru conectarea la endoscoapele care vor fi dezinfectate |  | DA |  |  |
|  | Manual de utilizare |  | DA |  |  |
| Valoarea estimativă 242 000 lei fără TVA |  |  |  |  |  |

LOTUL 3.

| Sondă și opțiuni de soft pentru ecograful Versana Premiere și LP9 R3, Producător: GE Healthcare |  |
| --- | --- |
|  | Sondă sectorială 3Sc-RS Probe, inclusiv softurile cardio Auto EF, Auto IMT |
|  | *3Sc-RS sonda sectorială pentru aplicații cardiac, transcraniale cu următoarele caracteristici: |
| Specificația tehnică | banda de fregvență de lucru acoperă intervalul: 2-4 MHz |
|  | câmp visual de 120grade |
|  | tehnologie cu 64 cristale |
|  | Amprentă de 23,7x18,4 mm |
|  | Permite lucrul cu 3 fregvențe diferite în transmisie pentru modul B |
|  | 4frecvențe disponibile în trasmisie pentru modul Doppler |
|  | *AutoEF –Modul pentru calculul deformării țesutului |
| Valoarea estimativă 118 000 lei fără TVA |  |

LOTUL 4.

| Fibrogastroscop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere |  | Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere |  | ≥ 100 grade |
|  | Înclinarea cîmpului vizual |  | 0 grade |
|  | Adîncimea cîmpului vizual |  | 3- 100mm |
|  | Diametrul exterior |  | ≤ 9.8 mm |
| Înclinarea capului distal | sus/jos |  | 210/120 grade |
|  | dreapta/ stînga |  | 120/120 grade |
| Diametrul tubului introdus |  |  | ≤ 9.8 mm |
| Lungimea de lucru |  |  | ≥ 1000 mm |
| Canalul de instrumente |  |  | ≥ 2.8 mm |
| Completarea |  |  | Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. |
| Valoarea estimativă 162 000 lei fără TVA |  |  |  |