SPECIFICATII TEHNICE

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33100000-1 | Dulap cu aer uscat | buc | 2 | Parametrul |  | Specificația |  |  | 19750,0 |
|  |  |  |  |  | Ventilaţie |  | forţată, controlată electronic |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Construcție interioară |  | oțel inox |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Construcție exterioară |  | cu acoperire anticorozivă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Regimuri de sterilizare |  | programabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Protecție la supraîncălzire |  | analogical digitală |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alarme |  | acustică |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vizuală |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diagnostic automat |  | cu afișarea codului erorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Volumul |  | 60 l, ± 10 l |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Camera sterilizatorului |  | Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura |  | 50 - 200℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Divergență față de temperatura setată |  | ≤ 1℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Abatere timp |  | ≤ 1 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Timp încălzire până la temperatura setată |  | ≤ 60 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Regim de sterilizare prestabilite |  | 180℃, 60 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160℃, 150 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120℃, 45 min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluția de programare |  | 1℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Timpul de răcire |  | ≤ 35 min, pînă la 75℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Deconectare de avariere |  | la temperatura 205 - 235℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tipul de funcționare fără întrerupere |  | ≥ 8 ore |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rafturi |  | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare |  | 200-240V, 50 Hz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Garanție |  | Minim 24 luni |  |  |  |
| Lotul 2 | 33100000-1 | Fotoliu ginecologic | buc | 1 | Acțiune |  | electromecanică |  |  | 8200,0 |
|  |  |  |  |  | Secțiuni |  | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suporturi |  | pentru mîini |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | pentru picioare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carcasul |  | oțel vopsit electrostatic |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suprafața |  | acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înălțimereglabilă |  | 55 - 90 cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacitate maximă |  | ≥ 200 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Garanție |  | Minim 24 luni |  |  |  |
| Lotul 3 | 33100000-1 | Lampă germicidă (varianta staționară) | buc | 6 | Descriere |  |  | Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. |  | 2750,0 |
|  |  |  |  |  | Alimentare |  |  | 220V, 50Hz |  |  |
|  |  |  |  |  | Montabila pe tavan sau perete |  |  | Da |  |  |
|  |  |  |  |  | Lampa cu tuburi, tuburile incluse |  |  | cu 1 tub, 30W, ≥ 10 m² |  |  |
|  |  |  |  |  | Spectru de raze |  |  | UV + vizibil |  |  |
|  |  |  |  |  | Unghiul de iradiere |  |  | 180 grade |  |  |
|  |  |  |  |  | Timpul de funcționare a lămpilor |  |  | ≥ 8000 ore |  |  |
| Lotul 4 | 33100000-1 | Masă medicală din inox cu sertar | buc | 4 | Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 55±5 cm; Lungime 90±10 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar min.2 buc; Masă mobilă pe roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Polițe din inox min.1 buc; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Garanție:12 luni Notă:Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. |  |  |  |  | 12700,0 |
| Lotul 5 | 33100000-1 | Tonometru cu fonendoscop | buc | 10 | Descriere | Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov |  |  |  | 3200,0 |
|  |  |  |  |  | Tip pacient | adult |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Caracteristici tehnice | pompă integrată din cauciuc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manșetă integrată din cauciuc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tonometrul și manșeta separate |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tub aer din cauciuc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parametrici tehnici | limite de măsurare 0 - 300 mm Hg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fonoendoscop | da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termen de Garanție | Minim 24 luni |  |  |  |  |
| Lotul 6 | 33100000-1 | Pulsoximetru | buc | 10 | Descrierea | Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) |  |  |  | 5420,0 |
|  |  |  |  |  | Parametru | Specificație |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Interval de măsurare | SPO2 |  |  | 70-100% |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulsul |  |  | 30-250 bpm |  |
|  |  |  |  |  | Acuratețe | SPO2 |  |  | ±2% intre 70-100% |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulsul |  |  | ±3% intre 30-250 bpm |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluția | SPO2 |  |  | ±1% |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulsul |  |  | ±1 bpm |  |
|  |  |  |  |  | Afișaj | SPO2 |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  |  | Indicele de perfuzie (PI) |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  |  | Valoare pulsului |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  |  | Indicator baterie descărcată |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  | Display |  |  |  | LED sau LCD |  |
|  |  |  |  |  | Alarme | Auditiv |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  |  | Vizual |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare | Baterie tip |  |  | AAA Alkaline |  |
|  |  |  |  |  |  | Stingerea automată în caz de neutilizare |  |  | da |  |
|  |  |  |  |  |  | Durata de funcționare în continuu |  |  | ≥ 10 ore |  |
|  |  |  |  |  |  | Set de baterii inclus |  |  | 1 set |  |
|  |  |  |  |  |  | Termen de Garanție |  |  | Minim 24 luni |  |
| Lotul 7 | 33100000-1 | Higrometru / Psihrometru 15-40°C | buc | 7 | Descriere | Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere |  |  |  | 1600,0 |
|  |  |  |  |  | Lichid termometric | exceptie mercur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluție | ± 0.2 C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fixare pe perete | da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nr. de termometre | 2 buc. (uscat/umed) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carcasa | Plastic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Scară de temperatură | da (Celsius) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diapazonul măsurării | Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % |  |  |  |  |
| Lotul 8 | 33100000-1 | Termometru noncontact | buc | 7 | Descriere | Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte |  |  |  | 6420,0 |
|  |  |  |  |  | Afișaj | alfanumeric |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LED / LCD |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip pacient | nou-născut, pediatric, adult |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Regim de măsurare | temperatura urechii (timpanic) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | temperatura fruntii (temporala) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diapazon de măsurare | 34.0 - 43.0 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluția de măsurare | 0.1 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Eroarea | ≤ ± 0.2 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Timp de măsurare | ≤ 5 s |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Control | on/off, deconectare automată |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alarme/Indicatori | alerta febră |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | temperatura finală |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | baterie descărcată |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pornire/oprire |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | temperatura finală |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alimentare | inclusa |  |  |  |  |
| Lotul 9 | 33100000-1 | Test control 180°C nr.1000 | plic | 10 | Test control 180°C nr.1000 intern/extern |  |  |  |  | 3600,0 |
| Lotul 10 | 33100000-1 | Test control 121°C nr.1000 | plic | 5 | Test control 121°C nr.1000 /universale |  |  |  |  | 1800,0 |
| Lotul 11 | 33100000-1 | Material de sutură | buc | 20 | - Polysorb nr.3 |  |  |  |  | 450,0 |
|  |  |  | buc | 20 | - Polypropilen nr. 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | buc | 20 | - Premilen nr.3 |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 | 33100000-1 | Set pentru bujare | set | 1 | Buj încovoit fără canal: -9 mp.ch -10,5 mp.ch -12 mp. ch 13,5 mp.ch |  |  |  |  | 1050,0 |
| Lotul 13 | 33100000-1 | Pincete anatomice | buc | 10 | Pincete anatomice 150mm |  |  |  |  | 500,0 |
| Lotul 14 | 33100000-1 | Pincete chirurgicale | buc | 10 | Pincete chirurgicale 150 mm |  |  |  |  | 550,0 |
| Lotul 15 | 33100000-1 | Pensă hemostatică ”Koher” | buc | 10 | Pensă hemostatică ”Koher” 1x2 dinți drepți (150 mm) |  |  |  |  | 1250,00 |
| Lotul 16 | 33100000-1 | Pensă hemostatică ”Koher” | buc | 10 | Pensă hemostatică ”Koher” 1x2 dinți Încovoiați (150 mm) |  |  |  |  | 1250,0 |
| Lotul 17 | 33100000-1 | Foarfece | buc | 5 | Foarfece chirurgicale, drepte, cu două vîrfuri ascuțite ,140mm |  |  |  |  | 460,00 |
| Lotul 18 | 33100000-1 | Foarfece | buc | 5 | Foarfece chirurgicale, încovoite vertical, cu două vîrfuri ascuțite 150 mm |  |  |  |  | 550,00 |
| Lotul 19 | 33100000-1 | Cronțang încovoiat | buc | 5 | Pensă hemostatică dințată încovoiată pe vertical, 240 mm |  |  |  |  | 770,0 |
| Lotul 20 | 33100000-1 | Cronțang drept | buc | 5 | Pensă hemostatică dințată dreaptă 270 mm |  |  |  |  | 770,0 |
| Lotul 21 | 33100000-1 | Pensă cu cremalieră | buc | 20 | Pensă cu cremalieră pentru albituri 150 mm (raci) |  |  |  |  | 3500,0 |
| Lotul 22 | 33100000-1 | Pensă ”Moschit” încovoiată | buc | 10 | Pensă de tip ”Moschit” vertical încovoiat, vîrf fin, lungimea 125 mm |  |  |  |  | 1250,0 |
| Lotul 23 | 33100000-1 | Pensă ”Moschit” dreaptă | buc | 10 | Pensă de tip ”Moschit” drept, lungime 125 mm |  |  |  |  | 1250,0 |
| Lotul 24 | 33100000-1 | Portac | buc | 20 | Portac- reutilizabil, material de inox medical, 150 mm |  |  |  |  | 3500,0 |
| Lotul 25 | 33100000-1 | Cuvă din inox | buc | 10 | Cuvă din inox reniformă 26 cm |  |  |  |  | 1000,0 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84040,0 |