Anexa 1 la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice

| Nr. lotului | Denumirea testului | Cod CPV | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigaţii | Limita minimă de detecţie pentru set | Coeficientul de variaţie intrascrial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe |  | Ambalaj solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 2 U/L | <2,0 | < 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/i, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemic pînă la 2 g/l. |  | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | ALAT (GPT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <4U/L | <1.5 | <10 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemie pînă la 2 g/l. |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la125 ml. |
| 2 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma heparinizată | <3,0 U/L | <3.0 | <3.0 | Acid Ascorbic pînă Ia 1,7 mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/1, Lipemie pînă la 2 g/l, Hemoglobina pînă la 2g/l. |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 3 | Alfa-Amilaza -total | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică.CNP-G3 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <33,0 U/L | <5.0 | <8.0 | Acid Ascorbic pînă fa 1,7 mmol/1, Bilirubina pînă ia 0,7mmol/1, Lipemie pînă Ia 21g/I, |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 4 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 33696200-7 | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 1.3 mmol/1 | <5.0 | <5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21g/I, |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) |  |  |  |  |  | < 1.8 mmol/1 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 5 | Calciu (Calciu) | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 6 | Cholesterol total (Cholesterol) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.08 mmol/1 | ≤ 2.0 | ≤2.5 |  | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 7 | Creatinina (Creatinine) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Determinarea cinetică cu calibratori | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 15 mmol/1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 8 | Glucoza (Giueose) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sauheparinizată, urma | ≤0.1 mmol/ l | ≤7.0 | ≤3.0 |  | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l. Hemoglobina pînă la5 g/l, Lipemie pînă Ia 20 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 9 | Fier (Iron) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤0.9 mmol/l | ≤3.0 | ≤ 4.0 |  | Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la LI g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 10 | Proteina Totală (Total Protein) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0 mmol/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 |  | Acid Ascorbic pînă la1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 11 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 11 | Uree (Urea) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma fara heparaniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0,3 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 3,5 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 2 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 100ml. |
| 12 | Proteina C reactivă (CRP) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 2,00 mg/l | ≤ 4,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml. |
| 13 | Antistreptolizina O (ASO) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 7,0u/l | ≤ 6,0 | ≤ 18,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ |  | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 14 | Factor Reumatoid (RF) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 8,0U/L | ≤ 7,0 | ≤ 12,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ |  | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 15 | Proba cu timol | 33696200-7 | CE |  |  | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 5,0 Mg/dl | ≤ 5,0 | ≤ 8,0 | Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1 Hemoglobina pînă la 1,5 g/l Lipemie pînă Ia 2 g/i. |  | Ambalaj de la 1 până la 11ml |
| 16 | Sol Hipochloridi concentrate 0.5% | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată |  |  |  | 0.5% NaCl solutie |  | Ambalaj nu mai mare de 0,5 litri |
| 17 | SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planşete | 33696200-7 | CE | Metodă semicantitativă latex -test | Lichid stabil gata pentru folosire. | Sînge integru cu EDTA |  |  |  | latex-test |  | Ambalaj nu mai mare de 5 ml |
| 18 | Cloride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 |  | Ambalaj nu mai mare de 100 ml |
| 19 | Trigliceride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire |  | <0,01 | <3,5 | <3,0 | Acid ascorbic pina la 0,35mmol/l bilirubin pina 0,7 mmol/l |  | Flacon cu volum de la 1pina la 100 |
| 20 | Apa bidistilată | 33696200-7 | CE | Dizolvant | Lichid stabil gata pentru folosire | Apa bidistilată |  |  |  | Apa bidistilată |  | Flacon/fiolă pînăla 5 ml |

Cerinţe generale

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi

etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale

produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de

stat sau limba rusă. .

Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi

standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu

setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător.

2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,

frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Anexa nr.6  la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţiile standard pentru investigaţii microbiologice

| N/o | Nr lotului | Denumirea testului | Metoda de determinare | Material pentru investigatii | Tipul reagentilor | Marcaj | Cod CPV | Volum reagent total solicitat (pentru investigatie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi prin metoda cantiattiva | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Stafilococ agar (Manitol Salt) 5gr |
|  | 71 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Plasma de epure – 2 ml |
| 2 | 70 | Cercetare bacteriologica a urinei | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate urina | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) 4gr |
| 3 | 72 | Cercetare bacteriologica la streptococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Lichid | CE | 33698100-0 | Disc cu bila |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 4 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 1.4gr |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 5 | 74 | Cercetare bacteriologica a organelor respiratorii prin metoda cantitativa | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Bulion nutritiv |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 75 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Endo |
| 6 | 70 | Cercetare bacteriologica a plagilor | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari plaga | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
| 7 | 70 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din ochi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari ochi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 8 | 73 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din urechi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari urechi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 9 | 73 | Cercetare bacteriologica a organelor de reproductie | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari organe reproductie | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 77 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu cromogen pentru candida |
| 10 | 73 | Identificare microorganisme genul Neiseriaceac | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.36gr |
|  | 78 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Ser de cal 0.6ml |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton |
| 11 | 79 | Mediu Saburo în praf | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33698100-0 | praf |
| 12 | 80 | Doxiciclină Rondele cu antibiotici: fl x 100 rondele | Cercetare bacteriologic |  |  | CE | 33696500-0 | fl x 100 rondele |
|  | 81 | Ampicilină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 82 | Azitromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 83 | Cefazolină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 84 | Clindamicynă |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 85 | Eritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 86 | Spiramycin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 87 | Claritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 88 | Ofloxacină] |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 89 | Levofloxacina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 90 | Ciprofloxacină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 91 | Ceftriaxon |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 92 | Roxitromicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 93 | Norfloxicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 94 | Natamicina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 95 | Butaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 96 | Clotrimazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 97 | Sertaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 98 | Itroconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 99 | Fluconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 100 | Nistatin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 101 | Ulei nefluorescent | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | fl x 10 ml |
|  | 102 | ChlaMonoScrin | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | 1 set x 50 an |
|  | 103 | Mediu nutritiv pentru identificarea enterobacteriilor cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 104 | Gelozâ salina cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 105 | Standart de turbeditate (0,5 şi 1,0 din scara Mac Farland | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | set x 2 amp |
|  | 106 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | volumul amb nu mai mare 80ml |
|  | 107 | Mediu p-u cultivarea trihomonadelor în praf | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 108 | H2SO4 Chimic pură | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33696300-8 | kg |
|  | 109 | Mediu cromogen p-u enumerarea organizmelor din prelevatele tractului urinar si id E.Coli Enterococcus.KESC | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Set a cîte 100 buc |

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Anexa 19

la Ordinul Ministerului Sănătăţii

374 din 05.05.2014

Specificaţii standard pentru materialele de control al calităţii investigaţiilor clinico-biochimice

Formular de cerere

pentru materialele de control al calităţii investigaţiilor clinico-biochimice

| Nr. lotului | Denumirea testului | Marcaj | Tipul reagenţilor | Caracteristice tehnice | Ambalaj solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | Ser normal pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | CE | Ser liofilizat | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 129 | Ser patologic pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | CE | Ser liofilizat | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 130 | Calibrator universal pentru indicii biochimici | CE | Ser liofilizai 33 parametri | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 131 | Control pentru analizorul PCE-210 | CE | Lichid stabil gata pentru folosire (3 concentraţi) | WBC 109/1;RVC 1012/1; Hb g/dl; Hbmmol/l; Hct%; HCT1/l; MCV fl; MCHC g/dl; MCHC mmol/l; RDW%;Plts 109/1; MPV fl; PDW%; LYMP%; MONO %; GRAN % ; LIMP #; MONO# ; GRAN # | Set (3 x 2 ml) |
| 132 | Controlul pentru analizatorul hematologic Mythic-18 | CE | Lichid stabil gata pentru folosire(3 concentratii) | WBC 109/1;RVC 1012/1; Hb g/dl; Hbmmol/l; Hct%; HCT1/l; MCV fl; MCHC g/dl; MCHC mmol/l; RDW%;Plts 109/1; MPV fl; PDW%; LYMP%; MONO %; GRAN % ; LIMP #; MONO# ; GRAN # | Set(3 x 2ml) |

Cerinţe specifice:

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Demonstrarea că materialele de control se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

- Materialul de control să fie livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai puţin de 12 luni.

- în instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.

Cerințe tehnice  pentru analizatorul Respons 910:

1.Certificat CE - Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului.

2. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, cu coduri de bare si cantitatea de teste indicată.

3. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru  deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.

4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.

5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.

6. În caz de necesitate operatorul economic în timp de 5 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte mostre.

7. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale  produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor  incluse în set.

8. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau în limba rusă.

9.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu.

10.Calibratorii şi standardele obligatoriu să fie cu certificat de trasabilitatea.

11.Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reactivi, adică să fie de la acelaşi producător.

12.Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).