## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 6: Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6
33100000-1 | 2 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | 6: Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4
33100000-1 | 3 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 6: Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr
33100000-1 | 4 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | 6: Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr
33100000-1 | 5 | Canula arteriala periferica femorala 17F | Canula arteriala periferica femorala 17F | 6: marimea interna (Fr ) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit
33100000-1 | 6 | Canula arteriala periferica femorala 19F | Canula arteriala periferica femorala 19F | 6: marimea interna (Fr ) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit
33100000-1 | 7 | Canula arteriala periferica femorala 21F | Canula arteriala periferica femorala 21F | 6: marimea interna (Fr ) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit
33100000-1 | 8 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 6: Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch( adapter anexat ). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit.Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.
33100000-1 | 9 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 6: Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.
33100000-1 | 10 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 6: Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.
33100000-1 | 11 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | 6: Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 12 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | 6: Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 13 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | 6: Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 14 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | 6: Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 15 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | 6: Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | 6: Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 17 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | 6: Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | 6: Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 19 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | 6: Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 21 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 23 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | 6: Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | 6: Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 25 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | 6: Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 27 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | 6: Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8
33100000-1 | 29 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | 6: Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 30 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | 6: Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 32 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 33 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | 6: Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 34 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | 6: Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 35 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | 6: Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 36 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | 6: Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | 6: Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 38 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | 6: Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 39 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | 6: Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 40 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | 6: Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36
33100000-1 | 41 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat ( cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 42 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 43 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 44 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 45 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 46 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 47 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4 | 6: Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4
33100000-1 | 48 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | 6: Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 49 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | 6: Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 50 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | 6: Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 51 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | 6: Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 52 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | 6: Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 53 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | 6: Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 54 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 6: Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 55 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | 6: Stingă cu unghiul 45* - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5
33100000-1 | 56 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | 6: Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5
33100000-1 | 57 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 6: Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4
33100000-1 | 58 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 6: Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea interna 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 59 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | 6: Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5
33100000-1 | 60 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | 6: Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) marimea 5 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 61 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | 6: Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4
33100000-1 | 62 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | 6: Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test)
33100000-1 | 63 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 6: Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da
33100000-1 | 64 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 6: compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII
33100000-1 | 65 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | 6: Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 66 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | 6: Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 67 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 6: “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock
33100000-1 | 68 | Sensor de nivel | Sensor de nivel | 6: Sensor de nivel in forma de lipici ce se aplica pe rezervor si este compatibil cu sistem de nivel al pompei Stockert S5
33100000-1 | 69 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | 6: Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 70 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | 6: Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 71 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | 6: Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 72 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 6: Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 73 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 6: Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 74 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 6: Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 75 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 6: Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 76 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | 6: Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System
33100000-1 | 77 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 6: Set de tuburi de 1/4 inch cu capcana de umiditate utilizat pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. Tub din polivinilclorid 3/8 de lungimea 150 cm cu triploconector 1/2 pe 3/8 /3/8 la capat.Tub din polivinilclorid de lungime 2 m la un capat si 1,5 m la alt capat de 1/4 inch cu silicon 3/8 pe 3/8 incorporat (vent adaugator)(SET pentru operatiile miniinvazive prin toracotomie)
33100000-1 | 78 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | 6: Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 79 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 | 6: Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 80 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | 6: Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13
33100000-1 | 81 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | 6: Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10
33100000-1 | 82 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat | 6: Volume in sac -2 litri .Steril- Da. Conector -female luer
33100000-1 | 83 | Minisucker | Minisucker | 6: Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)
33100000-1 | 84 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 6: “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock
33100000-1 | 85 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 6: “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock
33100000-1 | 86 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | 6: dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
33100000-1 | 87 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | 6: bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18
33100000-1 | 88 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | 6: lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr
33100000-1 | 89 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | 6: Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 90 | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.
33100000-1 | 91 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8
33100000-1 | 92 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 93 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 94 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | 6: Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 95 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 96 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 97 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | 6: Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 98 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | 6: Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 99 | Canula aortica pentru copii, 10F | Canula aortica pentru copii, 10F | 6: Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 100 | Canula aortica pentru copii, 8F | Canula aortica pentru copii, 8F | 6: Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 101 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 6: Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4
33100000-1 | 102 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 6: marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da
33100000-1 | 103 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | 6: Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8
33100000-1 | 104 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | 6: Canule pentru arteriotomie marimea 2mm
33100000-1 | 105 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | 6: Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
33100000-1 | 106 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | 6: Cateter IAB Sensation plus 7,5Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 107 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | 6: Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 108 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | 6: Cateter linear 40 cc 7.5 Fr. lungimea balonului -258 mm (162-183 cm). Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 109 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | 6: Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp.
33100000-1 | 110 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | 6: Canula arteriala femorala (HLS)-19 Fr.(23 cm) Compatibile cu setul Cardiohelp.
33100000-1 | 111 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | 6: Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow
33100000-1 | 112 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | 6: Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pampa Rotafow (procurate conform necesitatile institutiei0
33100000-1 | 113 | Senzor de nivel (Maquet) | Senzor de nivel (Maquet) | 6: Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da
33100000-1 | 114 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | 6: Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator.
33100000-1 | 115 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | 6: BMU Sensor 1/4"-40 buc,1/2-30 buc .3/8-10buc
33100000-1 | 116 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | 6: BMU Cell 1/4"-40 buc.3/8-40 buc.
33100000-1 | 117 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | 6: • Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm.  integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm,  asigurat cu clama la punga de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)
33100000-1 | 118 | Eprubete ACT-HR | Eprubete ACT-HR | 6: 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel inalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic
33100000-1 | 119 | Eprubete ACT -LR | Eprubete ACT -LR | 6: 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel scazut de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron.
33100000-1 | 120 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | 6: canula venoasa femorala (HLS )ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.
33100000-1 | 121 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 6: Fogarty clamp atraumatic CSOFT6

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 3: bucată; 4: 3400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 364943.8
33100000-1 | 2 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | 3: bucată; 4: 800; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 102212.77
33100000-1 | 3 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 3: bucată; 4: 67; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 21199.47
33100000-1 | 4 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | 3: bucată; 4: 148; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 63780.6
33100000-1 | 5 | Canula arteriala periferica femorala 17F | Canula arteriala periferica femorala 17F | 3: bucată; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 319410
33100000-1 | 6 | Canula arteriala periferica femorala 19F | Canula arteriala periferica femorala 19F | 3: bucată; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 319410
33100000-1 | 7 | Canula arteriala periferica femorala 21F | Canula arteriala periferica femorala 21F | 3: bucată; 4: 125; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 887250
33100000-1 | 8 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 20913.75
33100000-1 | 9 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 65; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 563439.5
33100000-1 | 10 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 27; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 234044.1
33100000-1 | 11 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti,Mărimea internă (Fr) - 32-40 | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 80444
33100000-1 | 12 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 | 3: bucată; 4: 720; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 289598.4
33100000-1 | 13 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, ărimea internă (Fr) - 36-51 | 3: bucată; 4: 600; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 233280
33100000-1 | 14 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 34/46 | 3: bucată; 4: 520; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 229983.52
33100000-1 | 15 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | Canula venoasa bilumen pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32/40 | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 88455.2
33100000-1 | 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 12 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18759.2
33100000-1 | 17 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 75036.8
33100000-1 | 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 75036.8
33100000-1 | 19 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 18 | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 56277.6
33100000-1 | 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 34621.44
33100000-1 | 21 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18759.2
33100000-1 | 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18759.2
33100000-1 | 23 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 16572.74
33100000-1 | 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 32524.8
33100000-1 | 25 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 30 | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 162624
33100000-1 | 26 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | 3: bucată; 4: 1400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 554400
33100000-1 | 27 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | 3: bucată; 4: 1400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 554400
33100000-1 | 28 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 23760
33100000-1 | 29 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 31 | 3: bucată; 4: 720; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 412495.2
33100000-1 | 30 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 28 | 3: bucată; 4: 510; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 292184.1
33100000-1 | 31 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 24 | 3: bucată; 4: 330; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 189060.3
33100000-1 | 32 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 22 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 22916.4
33100000-1 | 33 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 26417.95
33100000-1 | 34 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 27672.24
33100000-1 | 35 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 80344.48
33100000-1 | 36 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 81113.6
33100000-1 | 37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 48660.13
33100000-1 | 38 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 43602
33100000-1 | 39 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 43602
33100000-1 | 40 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | 3: bucată; 4: 170; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 171105
33100000-1 | 41 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | 3: bucată; 4: 240; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 107511.84
33100000-1 | 42 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 124722
33100000-1 | 43 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 53755.92
33100000-1 | 44 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | 3: bucată; 4: 350; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 363772.5
33100000-1 | 45 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | 3: bucată; 4: 350; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 156788.1
33100000-1 | 46 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | 3: bucată; 4: 870; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 904234.5
33100000-1 | 47 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 4 | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 37324.8
33100000-1 | 48 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | 3: bucată; 4: 3000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 699401.84
33100000-1 | 49 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | 3: bucată; 4: 600; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 139880.36
33100000-1 | 50 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 | 3: bucată; 4: 1200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 334246.8
33100000-1 | 51 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 112192.93
33100000-1 | 52 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 | 3: bucată; 4: 1000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 666790
33100000-1 | 53 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 | 3: bucată; 4: 1000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 666790
33100000-1 | 54 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 106686.4
33100000-1 | 55 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 56 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 57 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 58 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 59 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 60 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18022.86
33100000-1 | 61 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | Cardiac (pericardial )aspirator -sump | 3: bucată; 4: 1000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 167310
33100000-1 | 62 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | 3: bucată; 4: 81; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 30800.25
33100000-1 | 63 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 86400
33100000-1 | 64 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 42000
33100000-1 | 65 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | 3: bucată; 4: 81; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 41067
33100000-1 | 66 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | 3: bucată; 4: 11000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3067350
33100000-1 | 67 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 166351.03
33100000-1 | 68 | Sensor de nivel | Sensor de nivel | 3: bucată; 4: 2000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 666800
33100000-1 | 69 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat | 3: bucată; 4: 1700; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 14427900
33100000-1 | 70 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat | 3: bucată; 4: 1900; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 14611000
33100000-1 | 71 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1697400
33100000-1 | 72 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3900000
33100000-1 | 73 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1569600
33100000-1 | 74 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 642240
33100000-1 | 75 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1464000
33100000-1 | 76 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1214514
33100000-1 | 77 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 3: bucată; 4: 215; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 159289.2
33100000-1 | 78 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 | 3: bucată; 4: 1880; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 777179.55
33100000-1 | 79 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 | 3: bucată; 4: 1000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 401169.33
33100000-1 | 80 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 27801.4
33100000-1 | 81 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 | 3: bucată; 4: 240; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 59016
33100000-1 | 82 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1800
33100000-1 | 83 | Minisucker | Minisucker | 3: bucată; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18029.68
33100000-1 | 84 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 166351.03
33100000-1 | 85 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 320; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 274656.96
33100000-1 | 86 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1016064
33100000-1 | 87 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 212940
33100000-1 | 88 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 212940
33100000-1 | 89 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | 3: bucată; 4: 320; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 129266.98
33100000-1 | 90 | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | Canula aortica pentru adulti 24 F, Cu vârful curbat, | 3: bucată; 4: 1600; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 662112
33100000-1 | 91 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 17148.4
33100000-1 | 92 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 22F, Cu vârful curbat | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 82764
33100000-1 | 93 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 8574.2
33100000-1 | 94 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă alungită | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 415740
33100000-1 | 95 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | Canula aortica pentru adulti, 20F, Cu vârful curbat | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 82764
33100000-1 | 96 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 8574.2
33100000-1 | 97 | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | Canula aortica pentru adulti, 20F, Dreaptă alungită | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 415740
33100000-1 | 98 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 87204
33100000-1 | 99 | Canula aortica pentru copii, 10F | Canula aortica pentru copii, 10F | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 87204.8
33100000-1 | 100 | Canula aortica pentru copii, 8F | Canula aortica pentru copii, 8F | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 87204
33100000-1 | 101 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 126752
33100000-1 | 102 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 52326.88
33100000-1 | 103 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2180100
33100000-1 | 104 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 12441.6
33100000-1 | 105 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 12441.6
33100000-1 | 106 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock | 3: bucată; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 202400
33100000-1 | 107 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock | 3: bucată; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 202400
33100000-1 | 108 | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | Cateter IAB Linear 7.5 Fr 40 cc cu kit de insertie(162-183 cm) | 3: bucată; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 143840
33100000-1 | 109 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | 3: bucată; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 827200
33100000-1 | 110 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) | 3: bucată; 4: 16; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 136000
33100000-1 | 111 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 133332
33100000-1 | 112 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 133332
33100000-1 | 113 | Senzor de nivel (Maquet) | Senzor de nivel (Maquet) | 3: bucată; 4: 1400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 145600
33100000-1 | 114 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 400000
33100000-1 | 115 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | 3: bucată; 4: 320; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 533120
33100000-1 | 116 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | 3: bucată; 4: 320; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 266560
33100000-1 | 117 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | 3: bucată; 4: 6000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3000000
33100000-1 | 118 | Eprubete ACT-HR | Eprubete ACT-HR | 3: bucată; 4: 12000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1704000
33100000-1 | 119 | Eprubete ACT -LR | Eprubete ACT -LR | 3: bucată; 4: 800; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 113600
33100000-1 | 120 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) | 3: bucată; 4: 16; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 186656
33100000-1 | 121 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 76320
71275993.53

## Sheet2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________