## Consola tavan
Pct.41 Caiet de sarcini utilaj
Consolă pe tavan pentru sala chirurgicală
Descrierea: Consolă verticală suspendată pe tavan destinată pentru sălile chirurgicale din blocul operator
Parametrul | Specificația
Sistem suspendant de tavan, tip vertical | da
Consola constă din două brațe articulate | da
Posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal | da
Modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical | da
Înălțimea podului | 3 metri, două săli au mărimea tavanului 3,4 m și vor fi placate cu gips-carton la înălțimea de 2,4 m.
Lungimea fiecărui braț | minim 100 cm
Lungimea panoului consolei cu gaze medicale și prize electrice | minim 100 cm
Unghiul de rotire a consolei | minim 320 grade
Sarcina maximă pe consolă | minim 200 kg
Frână pneumatică | da
Șină pe partea laterală destinată pentru fixarea diferitor accesorii | da
Tava cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei, cu mâner încorporat | minim 2 buc.
Sertar cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei, cu mâner încorpăorat | minim 1 buc.
Stativ pentru fixarea pompelor de perfuzie și cârlige pentru fixarea pungilor de perfuzie, cu posibilitatea de reglare pe verticală și pe orizontală | da
Sistem / dispozitiv de încălzire a perfuziei / circuitul perfuziei cu un diapazon minim de încălzire de la 36 până la 41 grade. | da
Suport pentru monitor de pacient cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei (Vesa mount 75x75, cu fixator) | da
Prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 12 prize electri, cîte 6 prize pe două părți a consolei
Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de CO2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza activă AGSS cu ejector de aer comprimat, standard DIN. Indicator de pornirea aspirației. Cu posibilitatea de reglare a aspirației de la min. 10 la 100 l/min. | min. 1 buc.
Prize RJ45 | min. 2 buc.
Bornă de împământare | min. 2 buc.
Acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
Materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
Termen de garanție | minim 36 luni
Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, CO2, AGSS, reteaua RJ45. | da
Montarea unui sistem de fixare care ar asigura posibilitatea de instalare a pendentelor pe tavan si excluderea caderii avariate ale acestora. | da
Coordonat: