## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 |  | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă |  |  |  | PROBE PORTURI ≥4. Tip Sonde: Linear, tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minimă nu mai mare de 4 MHz- și cu valoarea maximă nu mai mică de 10 MHz, banda activă sau câmpul de vedere minim 50 mm Convex, tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minimă nu mai mare de 2 MHz și cu valoarea maximă nu mai mică de 5 MHz, banda activă sau câmpul de vedere minim 70 ° Convex Endovaginală 4D, cu valoarea minimă nu mai mare de 4 MHz și cu valoarea maximă nu mai mică de 9 MHz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° Convex Volum 4D, cu valoarea minimă nu mai mare de 2.5 MHz și cu valoarea maximă nu mai mică de 6 MHz, banda activă câmpul de vedere minim 70 ° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate da NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥100 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adâncimea de scanare maximă ≥ 50 cm Posibilitate de rotire a imaginei minim până la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei stânga/dreapta da POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D/B-Mode da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da STIC da STIC în mod Doppler color da Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul da DOPPLER Tip CW, PW, CFM da Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da HPRF da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Configurarea măsurătorilor conform necesităților utilizatorului da Diapazon dinamic selectabil da Focalizarea continuă a gamei dinamice da Focalizare de transmisie ajustabilă da Măsurători pe reluarea video da Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final. da Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fătului. da Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) și 3D cu posibilitate de tăiere a secțiunilor care nu sunt necesare, schimbare unghiului de vizualizare a adâncimii pe toate axele de formare a imaginei. da Regim de postprocesare în regim 4D (3D live) și 3D cu efect transparent a țesutului da Reconstrucția sau trasarea coloanei vertebrale a fătului în regim semi-automat. da Formarea tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adauga foliculi care nu au fost incluși în tabel. da Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezența acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. În caz că se va prezenta o tehnologie analogică să fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama și făt (trimestru 3), Cap făt trimestru 2,3, ficat mama și făt. La fel pentru vasele periferice. da Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fătului în trimestru 3. da Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului. da Prezența tehnologie de mărire a imaginei fără a micșora rezoluția, contrastul și claritatea zonei care este mărită. da Sistem automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode da Ajustarea frecvențelor de lucru automat de către dispozitiv da Tehnologia Omni-view da Regim de formare a imaginei trapezoidala sau lărgirea câmpului de scanare pentru sonda liniara da Măsurători automatizate în regim de doppler pulsativ (PW) da Vizualizare de rezoluție înaltă în trimestru 1, pentru măsurarea translucenței nucale da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 2TB CINE, minim. 950 MB DICOM 3.0 da Porturi pentru intrări/ieșiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc. da HDMI da LAN/NET RJ45 da PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da Ginecologie da Abdomen da Small Parts/Părți moi da Vascular da Pediatric da Cardiologie da Transrectal da Musculoscheletal (MSK) da Elastografie tip compresivă da MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezoluția minimă 1920x1080 Braț articulat cu posibilitate de ajustare pe înălțime și articulare dreapta/stânga da DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control da Tehnologie Touch screen da Diagonala ≥ 12" Tastieră integrată digitală, pe consolă sau glisantă da Iluminare consolă da Control intensitate iluminare da Butoane programabile pentru utilizator da Consolă de lucru cu ajustarea înălțimii da Ajustare stânga și dreapta fără mișcarea totala a dispozitivului față de podea. da Prezența roților minim 4 da Frâne minim 2 da Imprimantă termică alb/negru integrat da Imprimantă externă color inclus da Convertire în format pentru imprimantă 3D da UPS inteligent (Smart) cu dublu convecție și stabilizator integrat sau echivalent/ baterie integrată Da GEL USG ≥5 L.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă | ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1