| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive _ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil Lățime șezut : 40-42 cm- 60 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg - 42-46 cm- 130 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg - 48-50 cm- 105 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg - 50-55 cm. - 20 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg - 55-60 cm. -9 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg |  |  |  | 1. Caracteristici tehnice obligatorii: 1.1. Cadru: - Material: oțel rezistent, vopsit - Pliabil pentru depozitare și transport 1.2. Suport pentru picioare: - Reglabil, confecționat din oțel - Detașabil pentru reducerea dimensiunilor la transport/depozitare - Dotat cu tălpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor 1.3. Roți: - Anterioare: mobile, rezistente, diametrul 19-20 cm - Posterioare: diametrul 60-61 cm, fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență - Roți antirăsturnare incluse - Roți din spate detașabile prin apăsarea unui buton - Roți din spate echipate cu spite elastice din oțel pentru confort sporit - Anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură - Roți antirăsturnare 1.4. Sistem de frânare: - Frână manuală pentru utilizator - Frână de parcare pentru blocarea roților și prevenirea rulării accidentale 1.5. Cotiere: - Detașabile, căptușite - Cu protecție laterală din oțel inoxidabil 1.6. Sistem de sprijin: - Suport pentru brațe pliabil în partea din spate pentru facilitarea accesului lateral - Roți de siguranță pentru utilizare pe rampe înguste 1.7. Tapiterie: - Material: PVC căptușit, rezistent și ușor de curățat 1.8. Reglaje: - Reglarea înălțimii de montare a roților din față și din spate - Reglarea unghiului scaunului 2. Dimensiuni: - Înălțime: 90-115 cm - Lățime: 58-80 cm 3. Cerințe documentare: 3.1. Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - Operatorii economici vor prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, semnat electronic 3.2. Documente obligatorii: - Specificațiile menționate mai sus vor fi confirmate documentar de producător și semnate electronic de ofertant - Oferta trebuie să includă codul, modelul și denumirea comercială a produsului pentru identificare conform catalogului prezentat |  |  |
| Lotul II |  |  |  |  |  |  |
| Cârje cu sprijin pe antibraț |  |  |  | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 10-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 paşi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanţa de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului: 100 kg Garanţie tehnică: 24 luni |  |  |
| Lotul III |  |  |  |  |  |  |
| Cârje cu sprijin subaxilar |  |  |  | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. |  |  |
| Lotul IV |  |  |  |  |  |  |
| Baston ortopedic reglabil |  |  |  | Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni. |  |  |
| Lotul V |  |  |  |  |  |  |
| Cadru de mers cu 2 rotile |  |  |  | Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni. |  |  |
| Lotul VI |  |  |  |  |  |  |
| Cadru de mers 4 piciorușe |  |  |  | Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 33193000-0; Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil Lățime șezut : 40-42 cm- 60 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg - 42-46 cm- 130 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg - 48-50 cm- 105 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg - 50-55 cm. - 20 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg - 55-60 cm. -9 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg; Buc.; 324; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. Lotul II. 33193000-0; Cârje cu sprijin pe antibraț; bucăți; 240; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. Lotul III. 33193000-0; Cârje cu sprijin subaxilar; bucăți; 64; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. Lotul IV. 33193000-0; Baston ortopedic reglabil; Buc.; 70; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. Lotul V. 33193000-0; Cadru de mers cu 2 rotile; Buc.; 15; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. Lotul VI. 33193000-0; Cadru de mers 4 piciorușe; Buc.; 20; în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |