CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38500000-0 | Achiziționarea aparatului ultrasonic de măsurare a grosimii metalului | buc. | 1 | Măsurarea grosimii metalelor și aliajelor | 115.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL/ADRESA UTILIZĂRII BUNULUI

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1 (Laboratorul de Control al Metalelor).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

Grosimetrul ultrasonic trebuie să fie livrat până la 31.08.2026, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” SA.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Grosimetrul ultrasonic va fi utilizat pentru măsurarea grosimii metalelor diferitelor echipamente energetice, conducte și rezervoare, în timpul executării lucrărilor de diagnosticare tehnică și controlului calității metalelor de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalelor.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

| Frecvența de operare | 10 MHz, 5 MHz, 2,5 MHz, 1,25 MHz |
| --- | --- |
| Interval de grosimi măsurate (în funție de traductor),mm | 0,4 – 1500 mm |
| Interval de setare a vitezei ultrasunetelor, m/s | 700 - 17000m/s |
| Moduri de funționare | Dijital, toleranță de control , A-scan, B-scan, mod manual, control prag |
| Metode de măsurare | Ecou, ecou-ecou, PIC-PEAC |
| Tip de afișaj | 3,5 inci, luminozitate ridicată 480x320 |
| Viteza ultrasunetelor în unitatea standard a dispozitivului, m/s | 6070*70 |
| Rezoluție de citire a indicatorului digital,mm | 0,01 |
| Ecran | Color cu o rezoluție de 480x320 |
| Posibilitatea de funcționare în lumina puternică a soarelui | Da |
| Indicarea limitelor programabile (inferioare și superioare) | sunet și vizual |
| Unități de măsură | mm; inch |
| Documentația rezultatelor | Memorie intetrnă, conexiune PC |
| Limbajul interfeței | Romînă, engleză, |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion încorporată |
| Timp de funcționare continuă, nu mai puțin de h | 10 |
| Dimensiunile totale ale unității de procesare a informațiilor, nu mai mult de, mm | 165x90x50mm |
| Greutate, nu mai mare de, kg | 0,45 |
| Carcasă | Robustă, fabricat din aliaj de aluminiu rezistent la șocuri |
| Grad de protecție conform DSTU EN 60529:2014 | IP66 |
| Intervalul temperaturii de funcționare, °C | de la -20 la +40 |

6.    CERINȚE GENERALE

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Bunul livrat trebuie să fie nou și produs nu mai devreme de anul 2025.

  - Modelul grosimetrului ultrasonic trebuie trebuie să fie inclus în Registrul de Stat a Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dispună de certificat de aprobare de model valabil acordat de Institutul Național de Metrologie cu buletin de verificare metrologică valabil, sau să dețină marcaj de verificare metrologică inițială CE.

  - Furnizorul echipamentului livrat va asigura pregătirea totală a grosimetrului ultrasonic    pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări ale beneficiarului (instalare soft, calibrare ș.a.)

  - Termenul de garanție al bunului  – minim 24 luni de la punerea în exploatare;

  - Furnizorul echipamentului va asigura instruirea personalului ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

  - Utilizarea și exploatarea echipamentului respectiv;

  - Interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul aplicației soft.

  - Pentru meniul grosimetrului limba Română sau Engleză trebuie să fie predefinită.

  - Grosimetrul ultrasonic   portabil livrat trebuie să fie completat cu:

Set de livrare standard (de bază): - unitate electronică de măsurare a grosimii; - sondă specială obțională 10 MHz (convertor standard П112-10-6/2) - sondă specială obțională 5 MHz (convertor standard П112-5-10/2) - sondă specială obțională 2,5MHz (convertor standard П112-2,5-12/2) - sondă specială obțională 1,25 MHz (convertor standard П112-1,25-20/2) - Adaptor AC de 220V către USB - Cablu USB A și micro-USB pentru conectare la PC sau alt dispozitiv portabil compatibil; - Geantă rigidă de transport rezistentă la șocuri – 1 bucată - Sac T12 Opțiuni suplimentare: - senzori suplimentari de diferite tipuri; - măsurători de grosime; - bloc de calibrare în trepte 2-5-10-15-20-25mm - bloc de calibrare în trepte 10-20-40-60-80-100mm - curea - Program software - Block standard de testare; - Manual de operare (în limbile română sau engleză); - Soft pentru PC compatibil cu durimetru (CD sau stickâ - Pașaport (în limbile română sau engleză); - Metodologia de verificare metrologică a grosimetrului (în limbile română sau engleză); - Certificat de aprobare de model valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială, sau marcaj de verificare metrologică inițială CE. - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta trebuie să conțină:

- Copia certificatului de înregistrare a companiei;

- Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț, care să includă toate costurile inclusive prețul verificării metrologice(după caz),

- Producătorul grosimetrului ultrasonic portabil (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

- Modelul grosimetrului ultrasonic portabil;

- Lista/componenţa detaliată a echipamentului;

- Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctele 5 și 6;

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate valabil;

- Termenul de livrare a bunului la Depozitul “TERMOELECTRICA” SA;

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a bunului.

8.      Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.